ГродМТ 193/18-ЭА Лот 10	                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: автоматический анализатор СОЭ в капиллярной и венозной крови со стартовым набором реагентов.

1 Состав одного комплекта оборудования

| № п/п | Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Автоматический анализатор СОЭ в капиллярной и венозной крови | - полностью автоматизированная система; - объем пробы на одно исследование не более 300 мкл капиллярной крови с ЭДТА(К3) или не более 1 мл венозной крови с ЭДТА(К3) | 1 шт. |
| 1.2 | Расходные материалы и принадлежности | Для бесперебойной работы оборудования в течение года необходимые расходные материалы из расчета на 20 000 исследований. | 1 комплект |
| 1.3 | Контрольный материал | Комплект контрольного материала должен включать в себя три уровня контроля: высокий, низкий и нормальный | 1 комплект |
| 1.4 | Источник бесперебойного питания | должен обеспечивать выполнение исследований после отключения электроэнергии без каких-либо потерь реагентов в течение 15 минут; | - единица |

2.Технические требования

  - Полностью автоматизированный рабочий цикл: от момента подачи проб на борт анализатора до распечатки результатов исследования.

  - Возможность прямой загрузки первичных пробирок с образцами, как с венозной кровью, так и микропробирок с капиллярной.

  - Возможность мануальной подачи проб

  - *В качестве биологического материала для анализа должна использоваться:

    - венозная кровь, собранная с ЭДТА (К3) в качестве антикоагулянта.

    - капиллярная кровь с ЭДТА (К3) в качестве антикоагулянта

  - Количество одновременно загружаемых первичных пробирок с образцами не менее 20.

  - Максимальный объем образца для анализа:

    - венозной крови не более 1 мл.

    - капиллярная кровь не более 300 мкл

  - Время получения первого результата после загрузки образцов не должно превышать 5 мин.

  - *Время выполнения анализа не должно превышать 30 сек.

  - *Наличие в приборе встроенного термостата, поддерживающего постоянную температуру измерения 370С.

  - *Наличие возможности проведения контроля качества с использованием контрольного материала трех уровней.

  - Анализатор должен иметь встроенный принтер для распечатки результатов и встроенный сканер штрих-кода.

В случае невыполнения требований, помеченных*, конкурсная комиссия вправе отклонить предложение претендента.