ГродМТ 193/18-ЭА Лот 12	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: анализатора автоматический ИФА.

1. Состав (комплектация) оборудования на комплект:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Автоматический иммуноферментный анализатор для ИФА-исследований | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания для обеспечения непрерывной работы | 1 |
|  | Принтер для вывода результатов анализов на бумагу | 1 |
|  | Комплект наконечников для встроенной системы дозирования для работы с объемами не более 300 мкл и не более 1 100 мкл | 1 |
|  | Стартовый комплект реагентов для запуска оборудования: - набор для выявления ВИЧ - набор для детекции гепатита B и С - набор для детекции герпеса | по 1 |

2. Технические требования:

2.1. Анализатор должен быть полностью  автоматизированной системой и обеспечивать проведение иммуноферментного  анализа в 96-луночных  планшетах с момента внесения проб до учета результатов анализа.

2.2. Одновременная постановка (загрузка) до 3 планшетов за минимальное время.

2.3. Открытая система: должна позволять использовать реагенты разных  производителей.

2.4. Одновременная загрузка не менее 140 образцов.

2.5. Наличие сенсорного экрана для автономного  управления работой прибора без подключения к компьютеру.

2.6. Наличие тройного контроля наличия сгустков и правильности дозирования (кондуктометрия / барометрия / колориметрия)

2.7. Наличие возможности подключения к лабораторной информационной системе (ЛИС) для полного исключения ручного  ввода данных.

2.8. Предусмотрен  встроенный штатив для работы с контролями и калибраторами емкостью не менее 16  реагентов.

2.9. Наличие внутреннего сканера-штрих кодов и предустановленного  контроля партии и срока годности реагентов.

2.10.  Наличие не менее 3-х встроенных  нагреваемых  инкубаторов с функцией шейкирования образцов и  точностью поддержания температуры +/- 1,0 оС .

2.11.  Анализатор должен иметь интегрированный инкубатор для поддержания образцов при комнатной температуре или для хранения архивных  образцов.

2.12 В система должен быть встроенный автоматический промыватель планшет с 8 –канальной головкой, позволяющий работать  с гладкими, U- и V-планшетами.

2.13. Должна быть предусмотрена возможность работы не менее чем с 3 промывочными растворами.

2.14.* Обязательное наличие встроенного фотометра с головкой на 8 каналов, с предустановленными  светофильтрами 450, 492, 620 нм, общее количество светофильтров не менее восьми, источник света галогеновая лампа.

2.15.* Встроенный управляющий компьютер с предустановленным программным обеспечением для выполнения различных  тестов и формирования протокола работы, должен быть предусмотрен блок (программная надстройка) для внутреннего контроля качества

2.16. Количество сохраняемых протоколов исследования и результатов не ограничено.

2.17. Источник бесперебойного питания с мощностью не менее 1500 ВА, для обеспечения непрерывной работы прибора, завершения протокола исследований и безопасного отключения прибора.

2.18. Принтер лазерный для печати результатов ПЦР  на листах формата А4, черно-белая печать.

2.19. В комплект поставки должны входить реагенты:

2.20. Наличие в стартовом комплекте не менее 17 000  наконечников для работы с образцами объемом не более 300 мкл,  и не менее 9 600 наконечников для работы с реагентами объемом не  более 1100 мкл. Наконечники должны быть адаптированя для дозирования на предлагаемой станции.

3. Дополнительные требования:

3.1. Требования к электропитанию - 220V, 50 Hz.

3.2. Поверхность оборудования должна быть устойчива к обработке санитарно-гигиеническими антисептиками.

3.3.* Стартовый набор реагентов должен иметь адаптированные методики для использования на предлагаемом оборудования для исключения работ по валидации, адаптации и оптимизации методик на этапе запуска оборудования.

Примечание: * - невыполнение пунктов, отмеченных звездочкой, ведет к отклонению предложений.