ГродМТ 193/18-ЭА Лот 13                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: автоматический  иммунохимический анализатор для выполнения исследований на онкомаркеры, гормональный статус, ТОРЧ и другие вирусные инфекции, кардиомаркеры, маркеры аутоиммунной патологии с управляющей рабочей станцией в комплекте

1. Состав (комплектация) оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Автоматический иммунохимический анализатор для выполнения исследований на онкомаркеры, гормональный статус, ТОРЧ и другие вирусные инфекции, кардиомаркеры, маркеры аутоиммунной патологии с управляющей рабочей станцией в комплекте ыукаыпстанрабочей станцией с принтером. | 1ед |
| 1.2 | Стартовый комплект реагентов (онкомаркеры, гормональный статус, ТОРЧ и другие вирусные инфекции, кардиомаркеры, маркеры аутоиммунной патологии, маркеры анемии). Перечень тестов стартового комплекта реагентов согласно Приложения 1. В стартовый комплект должны быть включены все необходимые материалы для выполнения анализа (контроли, калибраторы, реакционные ячейки, растворы и т.п.) | 1компл. |
| 1.3 | Источник бесперебойного питания, рассчитанный не менее чем на 15мин автономной работы прибора | 1ед. |
| 1.4 | Лазерный принтер | 1ед. |

2. Технические требования:

- Полностью автоматизированный цикл иммунохимическихисследований от момента подачи проб в пробирках до распечатки результатов.

- Метод определения - хемилюминесценция с использованием парамагнитных частиц.

- Типы исследуемых образцов: сыворотка, плазма, моча, цельная кровь.

- Производительность анализатора -  не менее 100 тестов в час.

- Одновременная загрузка  - не менее 60 образцов.

- Возможность непрерывной дозагрузки образцов и реагентов во время работы анализатора

- Наличие встроенной системы охлаждения и хранения реагентов на борту анализатора при температуре +4° С.

- * Возможность неограниченного количества срочных образцов, постановка которых не прерывает выполнение рутинных тестов

- Возможность работы с первичными и педиатрическими пробирками.

- Наличие автоматического разведения, ретестирования, рефлексного тестирования с последующим пересчетом с учетом коэффициента разведения.

- Наличие системы оповещения пользователя об израсходовании расходных материалов, истечении срока годности реагентов и калибровок. Стабильность вскрытых калибраторов и контрольных материалов не менее 30 дней.

- Наличие программы контроля качества в режиме реального времени: статистический и графический анализ результатов контроля качества

- *Возможность выполнения исследований на онкомаркеры, гормональный статус, ТОРЧ и другие вирусные инфекции, кардиомаркеры, маркеры аутоиммунной патологии, маркеры анемии.

- Наличие встроеннойсистемы детекции сгустка, ультразвуковой мешалки для перемешивания образца и реакционной смеси, и детекции его уровня.

- Возможность конфигурировать на приборе расчетные показатели и активировать их при необходимости .

- * Прибор должен обеспечивать визуализацию полученных результатов на бумажном носителе (на обычной (не термо-) бумаге).

- * Прибор должен иметь возможность завершения начатого цикла работы при аварийном отключении электроэнергии.

- Конструкция анализатора должна обеспечивать возможность интеграции в информационные сети любого уровня (предоставить полное описание протокола взаимодействия анализатора для получения конечных результатов проводимых исследований в базе данных автоматизированной информационной аналитической системы)

Примечание: *- отмечены обязательные параметры, при отсутствии одного из которых предложение будет отклонено.

Перечень тестов стартового комплекта реагентов

|  | Наименование | Количество тестов |
| --- | --- | --- |
| 1 | CA 15-3 | 100 |
| 2 | CA 125 | 100 |
| 3 | РЭА | 100 |
| 4 | CA19-9 | 100 |
| 5 | ПСА общ | 300 |
| 6 | ПСА св | 100 |
| 7 | Инсулин, ультрачувствительный | 100 |
| 8 | Антитела IgМ к Toxoplasmagondii | 100 |
| 9 | Антитела IgG к Toxoplasmagondii | 100 |
| 10 | Антитела IgМ к CMV | 100 |
| 11 | Антитела IgG к CMV | 100 |
| 12 | Антитела IgМ к вирусу краснухи | 20 |
| 13 | Антитела IgG к вирусу краснухи | 100 |
| 14 | ЛГ, ультрачувствительный | 100 |
| 15 | ФСГ | 100 |
| 16 | Прогестерон | 100 |
| 17 | Тестостерон | 100 |
| 18 | Эстрадиол | 100 |
| 19 | ДГЕА-S | 100 |
| 20 | ТТГ | 100 |
| 21 | Тиреоглобулин | 100 |
| 22 | Общий трийодтиронин | 100 |
| 23 | Т4своб. | 100 |
| 24 | Анти-ТПО | 100 |
| 25 | Кальцитонин | 100 |
| 26 | Альдостерон | 100 |
| 27 | Витамин D | 100 |
| 28 | Витамин B12 | 100 |