ГродМТ 193/18-ЭА Лот19 	Приложение 1

Технические характеристики  медицинского оборудования и (или)изделий медицинского назначения: анализатор глюкозы и лактата с комплектом реагентов и расходных материалов.

| № пп | Наименование | Количество | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Анализатор глюкозы и лактата | 1 единица | - Анализатор должен обеспечивать независимое и одновременное определение глюкозы или лактата в одной пробе с производительностью не менее 150 анализов в час. - *Количество позиций для пробирок не менее 65, включая СТАТ-позицию. - *Количество одновременно загружаемых проб пациентов – не менее 60. - Объём требуемой пробы крови на 1 исследование не более 20 мкл с диапазоном измерения для глюкозы 0.5-50,0 ммоль/л и для лактата 0.5-40,0 ммоль/л - Управление анализатором должно осуществляться с помощью сенсорного экрана через русскоязычный интерфейс. - Возможность проведения автоматической калибровки прибора в трех режимах в зависимости от потребностей пользователя: принудительное, перед серией исследования и по расписанию. - Наличие энергонезависимой памяти не менее чем на 1000 результатов исследования. - * Гарантированный производителем срок службы мембраны (чип-сенсора) на глюкозу не менее 60 дней, а для лактата не менее 50 дней - Исключение интерференции от лекарственных средств (ацетаминофен) и метаболитов (мочевина). * - невыполнение пунктов, отмеченных звездочкой, ведет к отклонению предложений. |
| 1.2. | Комплект реагентов и расходных материалов | 1 комплект | - Раствор глюкоза/лактатгемолизирующий в микропробирках с пластиковым капилляром 20 мкл - 25000 шт - Раствор глюкоза/лактат системный (объем не менее 5 л в канистре) – 5 канистр - Чип-сенсор глюкоза из расчета на 25000 измерений - Моющий раствор, депротеинизатор расфасованный в пробирки для прямой установки в прибор не менее 10 пробирок |
| 1.3. | Комплект контрольных и стандартных материалов | 1 комплект | - Раствор мульти-стандарта глюкоза/лактат, расфасованный в пробирки для прямой установки в прибор не менее 100 шт - Раствор сенсора проверочный расфасованный в пробирки для прямой установки в прибор – не менее 20 пробирок - Контрольный раствор 2-х уровней для глюкозы и лактата в расфасованный в пробирки для прямой установки в прибор – не менее 20 пробирок каждого уровня. - Набор для проверки линейности измерения глюкозы и лактата, растворы с разной концентрацией должны быть расфасованны в пробирки для прямой установки в прибор – 1 набор (включающий не менее 3-х концентраций) |
| 1.4. | Комплект расходных материалов | 1 комплект | - Расходные трубки гидравлической системы 1 комплект. - Расходные клапаны для гидравлической системы 1комплект. - Пробоотборник 1 шт |