анализатора кислотно-щелочного состояния со стартовым комплектом реагентов

ГродМТ 193/18-ЭА Лот 20 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения: анализатор кислотно-щелочного состояния со стартовым комплектом реагентов.

- Состав оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Базовые параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Анализатор КЩС для определения газов, электролитов, гематокрита, метаболитов | Тех. требования см.п.2 | 1 ед |
| 1.2 | Стартовый комплект реагентов и контрольных материалов | На 1000 исследований | 1 комп |

- Технические требования:

2.1 Анализатор должен иметь возможность определять из одного образца pH, газы крови, электролиты, метаболиты и параметров ко-оксиметрии;

2.2. Используемые анализатором принципы измерения:

2.2.1 потенциометрия;

2.2.2 амперометрия

2.2.3 кондуктометрия

2.2.4 ко-оксиметрия

2.3 Измеряемые параметры:pH, pCO2,pO2, Натрий, Калий, Кальций ионизированный, Хлор,Глюкоза, Лактат, Гематокрит, Гемоглобин, Фракция оксигемоглобина, Фракция дезоксигемоглобина, Фракция карбоксигемоглобина, Фракция метгемоглобина, Общий билирубин

2.4Расчитываемые параметры:

НСО-3- фактический бикарбонат

HCO3std – стандартный бикарбонат

ТСО2– общий СО2

BEecf (invivo) – избыток оснований внеклеточной жидкости

BE(B) (invitro) – избыток оснований крови

SO2 – функциональное насыщение кислородом (рассчитывается из измеренных параметров ко-оксиметрии)

SO2с – расчетное насыщение кислородом

Ca++(7,4) – ионизированный кальцийионизированный для рН 7,4

THbс  - расчетный общий гемоглобин

А-аDO2 – альвеолярно-артериальный кислородный градиент

рАО2 – альвеолярное парциальное давление кислорода

раО2/рАО2 – артериально-альвеолярное кислородное отношение

RI – респираторный индекс

СаО2 – содержание артериального кислорода

CvO2 – смешанное венозное содержание кислорода

СсО2 – конечное легочное капиллярное содержание кислорода

а-vDO2 – аретриально-смешанный венозный кислородный градиент.

Qsp/Qt (est)  - ожидаемый шунт

Qsp/Qt  - физиологический шунт.

Р50 – парциальное давление кислорода при 50%-ом насыщение гемоглобина

AG – анионный промежуток

P/FRatio – отношение артериального давления к вдыхаемому кислороду ( для оценки отношения газообмена)

O2cap – кислородная емкость образца артериальной крови

O2ct – содержание кислорода

2.5 Объём образца:

2.5.1. –не более 150 мкл при измерении всех параметров

2.5.2. –не более 65 мкл при измерении показателей кислотно-щелочного состояния, гематокрита, электролитов, глюкозы, лактата.

2.6 Время выполнения одного анализа (измерение всех параметров) не более 95 секунд

2.7 при работе анализатора не должны использоваться никакие дополнительные реактивы, ёмкости, электроды, мембраны - картриджная система

2.8. картридж должен содержать все компоненты, включая: реагенты, калибраторы, гемолизирующий раствор, электроды, ко-оксиметрическую камеру, пробоотборник, емкость для отработанных материалов.

2.9. картриджи должны иметь многовариантные схемы, как по количеству тестов в одной кассете, так и по набору измеряемых параметров.

2.10 В анализаторе должна быть предусмотрена система автоматизированного управления качеством результатов в режиме реального времени, автоматический контроль качества

2.11Калибровка анализатора по содержанию газов в реагентах картриджа должна проводиться без потребности в газовых баллонах

2.12 в анализаторе должна быть возможность  автоматической корректировки значений по температуре тела пациента

2.13Наличие сенсорного дисплея для управления прибором.

2.14.Хранение в памяти анализатора не менее 10000 результатов исследований

2.15 Наличие встроенного устройства печати результатов.

2.16. В анализаторе должны быть интерфейсные порты:RS-232, Ethernet,USB

2.17 должна быть возможность подключения к информационной системе лечебного учреждения

2.18 должна быть возможность удаленного управления и тестирования анализатора с персонального компьютера