ГродМТ 193/18-ЭА Лот 7 	Приложение 1

Технические характеристики медицинского оборудования и (или) изделий медицинского назначения: анализатор для определения низкой концентрации гемоглобина в плазме.

1. Состав оборудования.

| №п/п | Наименование | Базовые параметры | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор определения низкого уровня гемоглобина в плазме | Область измерения -0-30г/л | 1шт |  |
| 2. | Микрокюветы одноразовые | Адаптированные к анализатору гемоглобина | 300 шт. | Поставка одномоментно с прибором |

Срок годности расходных материалов не менее 1 года от момента поставки.

2. Технические требования

2.1. Гемоглобинометр должен быстро и точно количественно определять низкий уровень свободного гемоглобина в плазме, сыворотке,водных растворах,консерванте донорской крови, время измерения 10 -60 секунд.

2.2. Объём пробы 10-20 мкл

2.3.  Диапазон  измерения  0-30г/л

2.4. Внутренний тест  - автоматический.

2.5. Контроль качества  -  должен предлагаться адаптированный контрольный материал.

2.6.Калибровка заводская в соответствии со стандартом NCCLS

2.7. Коэффициент вариации не более 2 %

2.8.  Анализатор должен работать от обычной электрической сети (220-230 Вольт/50-60Гц)или на батареях.

2.9. Расходные материалы(микрокюветы) должны быть предназначены для использования на вышеуказанном анализаторе

2.10. Габариты: настольный вариант, вес около 1000 г.