Приложение № 1

Технические характеристики и требования:

ЛОТ №1

| № | Наименование | Технические характеристики и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер для отработки навыков гинекологического исследования, гистероскопии и кольпоскопии – 1 шт | Тренажер должен представлять собой полноразмерное туловище взрослой женщины с симуляцией живота и таза, специально разработанное для профессионального тренинга гинекологического осмотра. Функции: 1. Пальпация нормальной и беременной матки. 2. Бимануальное и тримануальное гинекологическое обследование. 3. Исследование влагалища. 4. Визуальная диагностика нормальной и патологичекой шейки матки. 5. Введение и удаление контрацептива. 6. Исследование матки, яичников, маточных труб и круглых связок. 7. Нормальная и патологическая матка и присоединяемая модель. 8. Введение и удаление внутриматочной спирали при помощи вилки для контрацептивного кольца. 9. Беременная матка (срок беременности 5 месяцев). 10. Внематочная беременность (ампуллярная). 11. Обтурация маточной трубы. Тренажер должен позволять оценить гистероскопическую картину. Возможность лапароскопической визуализации: для визуализации доступны матка, придатки, круглая связка и другие структуры. Возможность введения женских презервативов, контрацептивной губки, шеечного колпачка и других контрацептивов. Наличие шейки матки и матка сменных. Компоненты тренажера: Модели нормальной матки с придатками и модели различных патологических изменений для бимануального исследования и трехступенчатого диагностического обследования. 1. Нормальная матка с придатками (передняя стенка матки прозрачная, что позволяет наблюдать установку и извлечение внутриматочных контрацептивов). 2. Нормальная матка с придатками. 3. Выраженный загиб матки кпереди. 4. Выраженный загиб матки назад. 5. Матка с кистой правого яичника. 6. Матка с кистой правой маточной трубы. 7. Матка с правосторонним гидросальпинксом. 8. Матка с миомой. 9. Воспалительный процесс в матке в сочетании с пороком правых маточных придатков. Модели нормальной шейки матки и с патологическими изменениями (для осмотра и колькоскопии). 10. Нормальная шейка матки. 11. Хронический цервицит. 12. Острый цервицит. 13. Воспалительная киста шейки матки (киста Бонерта). 14. Полипы шейки матки. 15. Аденома шейки матки. Модели шейки матки нормальной и с патологическими изменениями (для выполнения гистероскопии) 16. Нормальная матка. 17. Полип эндометрия. 18. Гиперплазия эндометрия. 19. Миома матки. 20. Ранняя стадия рака тела матки. 21. Запущенная стадия рака тела матки. 22. Финальная стадия рака тела матки. 23. Модель беременной матки. 24. Модель матки при сроке беременности 6-8 недель. 25. Модель матки при сроке беременности 10-12 недель. 26. Модель матки при сроке беременности 20 недель. 27. Имитация матки через 48 часов после родов. 28. Возможность постановки и извлечения внутриматочных контрацептивов. Комплектация: 1. Тренажер -1 шт. 2. Набор моделей маток -1 комплект. |
| 2 | Тренажер для отработки навыков акушерской помощи в родах – 1 шт. | Тренажер должен состоять из полости таза, плода (с пупочным канатиком и плацентой), модели для обследования шейки матки (изменения шейки матки перед родами), симулятора для обучения навыкам рассечения и сшивания промежности Должен позволять проводить симуляцию осмотра шейки матки и приема родов, процедуру деторождения в норме, ассистенцию при родах, защиту промежности и эпизиотомию Реалистичная форма. Промежность должна быть мягкой, эластичной, реалистичной при проведении манипуляций, а также прочной и долговечной. Модель для исследования шейки матки должна позволять исследовать размер цервикального зева, укорочение цервикального канала и расположение головки плода в соответствии с уровнем подвздошной ости. 1. Модель плода должна иметь мягкую кожу, видимый родничок. Должна позволять практиковать вакуум-экстракцию, перевязку пупочного канатика и изгнание плаценты. Модель для тренинга приема родов с прозрачной брюшной стенкой и правдоподобной кожей должна позволять симулировать нормальные или осложненные роды, ассистенцию при родах и защиту промежности. 1. Возможность симулятора для обучения навыкам рассечения и сшивания промежности быть использованным повторно, должен состоять из 3 компонентов: имитация правого и левого заднего разреза или срединного разреза. Возможность применения для визуализации изменений влагалища и шейки матки вагиноскопа. |
| 3 | Тренажер для отработки навыков родоразрешения при помощи вакуум-экстрактора помощи в родах – 1шт. | Тренажер должен состоять состоит из нижней части живота и таза беременной женщины и плода Реалистичная форма, мягкая консистенция и надлежащая гибкость. Тренажер должен позволять симулировать нормальные роды и процесс родовспоможения, а также защиту промежности и трудные роды. Тренажер должен позволять в точности отработать манипуляции, подобные манипуляциям на женщине благодаря точной анатомии. Симуляция положения головки плода и родового канала. |
| 4 | Тренажер для отработки навыков обследования беременной – 1 шт. | Тренажер должен иметь реалистичный внешний вид. Реалистичность симуляции клинических манипуляций. Кожа манекена должна быть из термопластического эластомера. Лёгкость разборки. Возможность воспроизведения 4 маневров Леопольда. Аускультация тонов сердца эмбриона должна контролироваться компьютерным чипом. Возможность услышать тоны сердца эмбриона с помощью стетоскопа или через громкоговоритель. Наличие регулятора звука. Наличие регулятора ЧСС. ЧСС эмбриона (80, 120, 180/мин). Измерение размеров таза. Уход за молочной железой. Пальпация: - Аускультация сердца плода - Измерение таза - Уход за молочными железами |
| 5 | Симулятор для отработки акушерских навыков - 1 шт. | Тренажер должен позволять: - отработку всех акушерских навыков, – демонстрацию всех стандартных процедур родов (с уникальной функцией рождения двойни); Гладкая голова плода, определяемый родничок; Возможность проведения вакуум-экстракции. Выбор конфигурации по желанию преподавателя: – Модель плода для имитации многоплодных родов; – Модель плода, пуповины и плаценты для демонстрации вакуум-экстракции. Модель плода: демонстрация гладкой и мягкой головки плода при смене положения; определяемый родничок; вакуум-экстракция; суставы плода подвижны и позволяют показывать роды с нормальным расположением плода, а также во многих патологических предлежаниях. Демонстрационная модель для пальпации живота беременной Комплектация: - модель таза беременной женщины -1 шт. - модель плода -2 шт. (мальчик, девочка) - плацента -2 шт. - пуповина -4 шт. - живот для пальпации -1 шт. - прозрачный живот для демонстрации процесса родов -1 шт |
| 6 | Тренажер обследования простаты – 1 шт. | Тренажер должен представлять собой реалистично выполненный фантом мужского таза с прямой кишкой и сменными простатами и предназначен для отработки навыков пальцевого обследования простаты без вреда и дискомфорта пациента. Кожа должна быть изготовлена из синтетического материала, имитирующего кожу реального человека по визуальным и тактильным характеристикам Не менее 4 деталей предстательных желез, которые показывают одну железу с доброкачественным новообразованием и три стадии карциномы предстательной железы на разных стадиях. Каждая из четырех моделей должна легко вставляться в тренажер, после чего выполняется практика диагностирования путем пальпации через прямую кишку Комплектация: Тренажер в сборе – 1 шт. Любрикант – 1 шт. Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 7 | Имитатор рождения ребёнка, позволяющий проводить внутриматочные манипуляции – 2 шт. | Фантом должен представлять собой реалистично выполненный женский таз в натуральную величину со всеми основными анатомическими ориентирами и прорисованными костными структурами. Должен быть предназначен для демонстрации и отработки навыков стандартных акушерских манипуляций: • Нормальные роды в головном предлежании • Роды в тазовом предлежании • Многоплодная беременность • Применение акушерских щипцов • Кесарево сечение • Эпизиотомия • Ушивание вульвы после разрывов или эпизиотомии • Имитация выпадения пуповины • Повреждение плаценты при родах Кожа должна быть изготовлена из синтетического материала, имитирующего кожу человека по визуальным и тактильным характеристикам Отрабатываемые навыки также должны включать: • Определение положения плода пальпацией • Прием Ритгена • Плечевая дистоция • Прием Пинарда • Внутриутробные манипуляции • Пальпацию родничка плода • Имитацию аспирации содержимого полости рта и носовых ходов плода • Прощупывание головки, плечиков, позвоночника, коленок и локтей плода Съемная диафрагмальная преграда и абдоминальная стенка для ручного размещения плода, тазовую полость реалистичного размера с анатомическими ориентирами, симуляционное дорсосакральное положение для реалистичной отработки родов. Возможность использования акушерских щипцов во время симуляции. Прием Леопольда - пальпаторное определение положения плода. Должен представлять собой реалистично выполненную модель плода и две надувные подушки для имитации беременности на девятом месяце. Модель плода с пальпируемыми родничками, позвоночным столбом, плечами, локтями и коленями. Возможность расположения плода в нормальном, ягодичном или боковом положении между подушками. Нижняя подушка должна обеспечивать подъем плода до желаемого положения, а верхняя должна имитировать плотность брюшной полости. Применение вакуумного родового экстрактора. Шесть родовых этапов должны показывать состояние шейки матки и влагалища до родов, во время родов и при рождении ребенка у первородящей женщины, а именно: • Этап "минус 5": до начала родов • Этап "минус 4": частичное открытие шейки матки • Этап "минус 3": полное открытие шейки матки • Этап "0": головка плода на уровне седалищной отдела позвоночника • Этап "плюс 2": шейка матки в состоянии предельной дилатации • Этап "плюс 5": появление головки плода Механизм продвижения плода должен позволять механически осуществлять продвижение плода по родовым путям. Возможность в дальнейшем замены на автоматическую систему. Сменная шейка должна автоматически расширяться по мере прогрессии родов; продвижение плода должно сопровождаться его вращением в родовом канале. Выполнение необходимых манипуляций с вульвой для высвобождения лба, носа, ушей плода, промывание рта и носа. Вращение плеч для корректной техники родового пособия. Модель матки с придатками должна быть выполнена из эластичного материала, позволяющего производить рассечение, пересечение ткани, прошивание, ушивание – как хирургическим шовным материалом, так и с помощью сшивающих аппаратов. Имитация миоматозного узла размером 3х1,5 см. Имитация миоматозных узлов размерами 3х2 см. Имитация обоих яичников с яичниковыми связками. Имитация обеих фаллопиевых труб. Имитация внематочной трубной беременности. Имитация двух пар сосудов, проходящих в lig. latum uteri (широкой связке матки). Двойной клип-аппликатор с кольцевой рукояткой для клиппирования сосудов матки и придатков. Функция одномоментной зарядки двух параллельно расположенных клипс и их симультанного наложения на ткань. Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Манекен плода с пуповиной и плацентой – 2 шт. (мальчик и девочка) Вставка вульвы – 2 шт. Модель матки с придатками– 1 шт. Двойной клип-аппликатор с кольцевой рукояткой для клиппирования сосудов матки и придатков – 1 шт. Клипсы титановые SLS-малые Тальк – 1 шт. Механизм продвижения плода -1 шт. Модуль приема Леопольда – 1 шт. Модули вульвы в родах– 6 шт. Сумка для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 8 | Имитатор гинекологический c комплектующими – 1 шт. | Имитатор должен представлять собой нижнюю часть тела взрослой женщины с важными внутренними анатомическими опознавательными точками и анатомически точными ресничками и яичниками. Возможность проводить обучение различным видам тазового осмотра, включая лапароскопию, минилапаротомию, а также распознавание патологий и введение контрацептивов. В комплект должны входить: • Влагалищное зеркало и бимануальный тазовый осмотр. • Маточное зондирование. • Введение и удаление контрацептивных препаратов, таких как внутриматочная спираль, перегородка 75 мм и женский презерватив. • Лапароскопическая визуализация и закупоривание маточных труб. • Минилапаротомия. Наличие следующих маток и шеек: • 1 загнутая вперед и загнутая назад матка рожавшей женщины; • 2 беременных матки (десять недель / двадцать недель); • 5 здоровых шеек для введения / удаления внутриматочной спирали; • 4 шейки с патологиями Наличие маточных труб. Наличие сумки для хранения и переноски тренажера. Набор из 7 маток с внутренней патологией (нормальные и с внешними патологиями). Набор из 7 маток с внешней патологией (нормальные и с внутренними патологиями, для процедуры гистероскопии). Матка послеродовая(матка через 48 часов после родов с шейкой в виде утиного носа и фаллопиевыми трубами для введения IUD, с использованием длинных загнутых шприцов). Набор из 2-х маток на стадии ранней беременности (матки на сроках 6-8 и 10-12 недель беременности, обе с тремя взаимозаменяемыми шейками). |
| 9 | Модуль для практики родовспоможения – 1 шт. | Набор представляет собой шесть реалистично выполненных моделей вульвы с разным раскрытием шейки матки. Предназначены для использования с расширенной версией фантома родов или отдельно для сравнения степени раскрытия шейки матки на разных стадиях родов. Состояние шейки матки, имитируемое модулями вульвы: • «Минус 5» – до начала родовой деятельности • «Минус 4» – частичное открытие • «Минус 3» – полное открытие • «0» - головка плода на уровне седалищного отдела позвоночника • «Плюс 2» – шейка метки в состоянии предельной дилатации • «Плюс 5» – появление головки плода Комплектация: Модули вульвы – 6 шт. Сумка для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 10 | Тренажер для обследования простаты – 2 шт. | Тренажер должен быть представлен в виде четырехугольной колобки с четырьмя простатами. Наличие набора простат: 1. Нормальная здоровая 2. Увеличенная здоровая 3. Ранняя стадия рака 4. Поздняя стадия рака |
| 11 | Имитатор родов – 1 шт. | Тренажер должен представлять собой реалистично выполненную модель женского таза с доношенным плодом и плацентой. Предназначен для отработки навыков различных техник родовспоможения, в том числе и экстренных родов. Кожа должна быть изготовлена из синтетического материала, имитирующего кожу человека по визуальным и тактильным характеристикам. Анатомические ориентиры родовых путей должны включать: позвоночный столб, седалищные, подвздошные и крестцовые кости, копчик, копчиковая связка и большая вырезка Манекен плода должен иметь реалистичные анатомические размеры, роднички и швы черепа. Отработка приема Леопольда путем пальпации коленных чашечек и черепа плода. Прозрачная абдоминальная накладка для визуализации положения плода. Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Сменная пуповина с зажимом – 1 уп. Сменная деталь вульвы -1 шт. Имитатор крови – 1 шт. Прозрачная абдоминальная накладка – 1 шт. Сумка для хранения – 1 шт. |
| 12 | Интерактивная модель имитатора родов с портативным компьютером – 1 шт. | Тренажер предназначен для отработки навыков пальцевого вагинального исследования при родах. Движения двух пальцев при исследовании должны отображаться на экране компьютера в режиме реального времени. Сенсоры на пальцах должны позволять измерить и отобразить расстояние между 2 пальцами, а также расстояние пройденной траектории движения. Возможность отображения линии седалищных остей. Реалистичный мягкий материал точно должен имитировать тканевые структуры. Реалистичные тактильные ощущения при вагинальном исследовании матки. Трехмерные (3D) изображения, вращающиеся на экране компьютера, что позволяет контролировать вагинальное исследование с любого ракурса. Возможность оценки зрелости шейки матки по шкале Бишопа от поздней стадии беременности до начала родов (степень раскрытия шейки матки, утоньшение, регулярность схваток и положение плода) Три взаимозаменяемые модели матки с разной степенью раскрытия и с головкой плода. Возможность регулировки степени становления плода (опущения живота), что позволяет определить стадию родов в ходе вагинального исследования. Модель с головкой плода может использоваться для измерения поворота головки плода при помощи определения положения сагиттального шва и затылочного родничка. Контроль поворота плода во время родов при помощи 3D визуализации на компьютере. Визуализация вращение головки плода: -Возможность просмотра 3D изображения с 5 ракурсов -Возможность увеличения изображения Виртуальное вагинальное исследование: -Визуализация с использованием модели для практики вагинального обследования -Использование 3D сенсоров для воспроизведения движения пальцев на компьютере -Возможность включения/выключения отображения анатомических моделей на дисплее: плод, таз, матка, пальцы, линии соединения седалищных остей -Возможность выбора модели матки (варианты раскрытия матки: 1-2 см, 3-4 см, 8-9 см и с головкой плода) -Возможность выбора положения плода из 8 вариантов -Возможность выбора типа отображения модели: матка отображается в виде сетки, матка в поперечном сечении слева, матка в поперечном сечении справа, матка во фронтальном поперечном сечении, матка в заднем поперечном сечении -Возможность вращения, перемещения и приближения 3D изображения модели -Измерение расстояния между двумя пальцами во время исследования -Измерение пройденного пути одним пальцем Комплектация: Тренажер в сборе – 1 шт. Модель раскрытия матки – 3 шт. Модель матки с головкой плода – 1 шт. Сенсор на палец – 2 шт. Компьютер – 1 шт. Система 3D трекинга – 1 шт. Ключ активации продукта – 1 шт. Установочный диск – 1 шт. Тканевый чехол – 1 шт. |
| 13 | Компьютерная система симуляции родов – 1 шт. | Полноростовый компьютерный манекен роженицы Манекен доношенного новорожденного с возможностью интубации, аускультации сердца и легких, пальпируемым пульсом и развитием цианоза. Манекен плода с артикулирующимися конечностями и имитацией сердечной деятельности. Сенсорный беспроводной монитор жизнедеятельности роженицы и плода с экраном. Ноутбук с управлением манекенами роженицы и плода, а также монитором жизненных показателей. Формирование командного взаимодействия, развитие технических и нетехнических навыков. Отработка действий при неотложных состояниях в акушерстве при нормальных и патологических родах, в том числе при плечевой дистоции, послеродовом кровотечении, эклампсии, выпадении пуповины, при разрывах, оперативных вмешательствах при родах, сердечно-легочной реанимации роженицы и новорожденного. Небольшие габариты и портативность системы . Компьютерный манекен роженицы: -Возможность оральной и назальной интубации -Возможность выполнения сердечно-легочной реанимации с измерением эффективности компрессии и вентиляции -Пальпация пульса на обеих лучевых артериях -Рука с венами для внутривенного введения лекарств/жидкостей -Съемная передняя брюшная стенка -Возможность отработки навыков при нормальных родах, вакуум-ассистированных родах, при дистоции плечиков, при кесаревом сечении, выпадении пуповины и предлежании плаценты, тазовом предлежании -Выполнение наружного акушерского поворота и приема Леопольда -Клинический сценарий послеродового кровотечения -Клинический сценарий эклампсии с приступами -Отработка навыков ушивания эпизиотомии -Реалистичные звуки сердцебиения и дыхания Т-олчки плода, сокращение матки, вращение плода и предлежание измеряются и регистрируются в режиме реального времени Манекен плода с плацентой и пуповиной, конечности артикулируемы в полном объеме: -Отображение частоты сердечных сокращений плода -Возможность изменения и создания собственных клинических сценариев -Создание и отображение на экране монитора результатов лабораторных анализов -Отображение жизненных параметров на мониторе жизнедеятельности Компьютерный манекен новорожденного: -Возможность назальной и оральной интубации и развитие центрального и периферического цианоза различной степени интенсивности -Измерение и регистрация эффективности компрессии и вентиляции при сердечно-легочной вентиляции -Реалистичные звуки сердцебиения и дыхания -Реалистичный плач -Пальпация пупочного пульса -Возможность катетеризации и обрезания пуповины -Возможность отработки навыков внутривенных инъекций на обеих руках -Отображение жизненных параметров на мониторе жизнедеятельности -Регистрация всех действий курсанта в программе Монитор жизненных параметров: -Отображение до восьми показателей: сердечный ритм, артериальное давление, частота дыхания, содержание углекислого газа, насыщенность периферийным кислородом, температура тела, неинвазивное артериальное давление, время -Отображение частоты сердечных сокращения плода -Возможность отображения до 5 динамических графиков, включая ЭКГ II, артериальное давление, дыхание, содержание углекислого газа, пульсоксиметрию -Вес -Модель матки с придатками выполнена из эластичного материала, позволяющего производить рассечение, пересечение ткани, прошивание, ушивание – как хирургическим шовным материалом, так и с помощью сшивающих аппаратов -Материал красного цвета -Имитация миоматозного узла размером 3х1,5 см -Имитация миоматозных узлов размерами 3х2 см -Имитация обоих яичников с яичниковыми связками -Имитация обеих фаллопиевых труб -Имитация внематочной трубной беременности -Имитация двух пар сосудов, проходящих в lig. latum uteri (широкой связке матки) Двойной клип-аппликатор с кольцевой рукояткой для клиппирования сосудов матки и придатков. Функция одномоментной зарядки двух параллельно расположенных клипс и их симультанного наложения на ткань. Клипсы титановые SLS-малые. Комплектация: Манекен роженицы – 1 шт. Манекен плода – 1 шт. Манекен новорожденного – 1 шт. Модель матки с придатками– 1 шт. Двойной клип-аппликатор с кольцевой рукояткой для клиппирования сосудов матки и придатков – 1 шт. Клипсы титановые SLS-малые. Монитор жизненных показателей – 1 шт. Ноутбук с предустановленным ПО – 1 шт. |
| 14 | Симулятор для осмотра молочной железы – 1 шт. | Тренажер должен представлять собой реалистично выполненный женский торс с молочными железами и подмышечными впадинами. Предназначен для обучения как самообследованию молочных желез, так и проведению врачебного осмотра с целью выявления патологий. Кожа должна быть изготовлена из синтетического материала, имитирующего кожу человека по визуальным и тактильным характеристикам. Патологии: • Не менее 6 образований разных размеров в левой молочной железе • Не менее 4 образований различного типа в правой молочной железе Анатомические характеристики образований: • образование 15,5 мм, расположено примерно на глубине 1,25 см • образование 14,5 мм, расположено примерно на глубине 0,6 см • образование 18,0 мм, расположено примерно на глубине 0,6 см • образование 17,0 мм, расположено примерно на глубине 1,58 см • образование 14,0 мм, расположено примерно на глубине 0,95 см • образование 19,0 мм, расположено примерно на глубине 1,25 см • образование 13,0 мм, увеличенный лимфатический узел • образование 12,0 мм, фиброаденома • образование 24,0 мм, фиброзно-кистозное образование • образование 19,0 мм, киста Возможность расположить тренажёр как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Возможность мытья водой и мыльным раствором кожи тренажера. Детали молочных желез – сменные. Комплектация: Фантом в сборе -1 шт. Сумка для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 15 | Симулятор для клинического обучения пальпации молочной железы – 1 шт. | Фантом представляет собой торс с молочными железами и подмышечными впадинами и предназначен для обучения проведению маммологического обследования с целью выявления рака молочных желез. Воспроизводит различные симптомы, которые вызваны раком молочных желез: образования и ямки, увеличение лимфоузлов, уменьшение сосков и изменения кожи. Представленные патологии включают: • Новообразования: плотные новообразования с подозрением на рак по причине неравномерной поверхности в двух местах, мягкие новообразования с подозрением на рак после проведения пальпации в одном месте. • Метастазы в лимфатическом узле: лимфоузлы в подмышечной области – 2 места, плотный лимфатический узел в области шеи. • Изменения сосков: изменение местоположения соска или его уменьшение – 1 область, экзематозное изменение соска – 1 область. • Изменения кожного покрова: углубление в коже – 1 область, частичный отек кожи и эффект «апельсиновой корки» - 1 область, покраснение и отек (воспалительный рак молочной железы) – 1 область Синтетический материал кожи реалистично имитирует кожу человека по визуальным и тактильным характеристикам Комплектация: Фантом -1 шт. Сумка для хранения – 1шт. |
| 16 | Набор моделей шейки матки | Тренажер представляет собой реалистично выполненный женский таз с анатомическими ориентирами и предназначен для отработки навыков гинекологических манипуляций: влагалищного исследования, инструментального осмотра органов малого таза, выполнения ряда других гинекологических манипуляций. Предназначен для получения учащимися базовых навыков диагностики патологических состояний без стресса - в условиях классной комнаты. Кожа должна быть изготовлена из мягкого синтетического материала, реалистично имитирующего кожу человека по тактильным и визуальным характеристикам. Отрабатываемые навыки: • Пальпация живота • Введение и удаление гинекологического зеркала • Установка и удаление внутриматочной спирали (включает установку спирали на шейку матки и исследование матки) • Бимануальное ректовагинальное обследование Анатомические модели для гинекологических манипуляций: • нормальная шейка для отработки введения и извлечения внутриматочной спирали • нормальная рожавшая шейка • шейка с эндоцервикальным полипом • шейка с эктопией • шейка с неоплазмой (карцинома) • нормальная матка для отработки введения и извлечения внутриматочной спирали • беременная матка 10 недель • двое придатков Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Сумка для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 17 | Симулятор-бюстгальтер продвинутого ухода за пациентом для обучения пальпации молочной железы – 1 шт. | Реалистичный накладной муляж предназначен для отработки навыков пальпации молочных желез на наличие новообразований в положении сидя и лежа. Муляж должен быть выполнен из особых синтетических материалов, которые позволяют воссоздать реакцию тканей молочной железы при пальпации. В каждой молочной железе должны быть представлены представлены аномалии: • В левой – небольшой узелок в верхнее-наружном квадранте и фиброаденома в нижне-внутреннем квадранте. • В правой - фиксированный узелок в верхнее-наружном квадранте, киста в нижне-внутреннем квадранте. Возможность закрепить муляж на шее и талии с помощью регулируемых ремешков. Муляж -1 шт. Ремешки – 2 шт. |
| 18 | Симулятор ультразвукового обследования молочной железы – 1 шт. | Фантом представляет собой торс с молочными железами и подмышечными впадинами и предназначен для отработки навыков аспирации содержимого кист и взятия биопсии. На фантоме должны быть представлены: • 10 мягких кист, заполненных жидкостью, разных размеров и на разной глубине в правой молочной железе • 6 плотных образований и 3 кисты в левой молочной железе Кожа должна быть изготовлена из синтетического материала, на котором не остается следов от аспирационных и биопсийных игл. Синтетический материал кожи должен реалистично имитировать кожу человека по визуальным и тактильным характеристикам. Кисты диаметром от 8 до 16 мм, плотные образований – от 10 до 20 мм. Возможность выполнения аспирации под контролем УЗИ при помощи реального УЗИ аппарата Возможность расположения фантома как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Возможность мытья кожи фантома водой и мыльным раствором. Детали молочных желез – сменные. Вес: Комплектация: Фантом в сборе -1 шт. Сумка для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 19 | Универсальный симулятор для ухода за мужчиной – 1 шт. | Тренажер представляет собой реалистично выполненный манекен мужчины в полный рост и предназначен для отработки навыков ухода за больными. Реалистичный объем движений и артикуляция суставов: • Торс – вращение, вытяжение • Плечи – отведение, приведение, вращение, вытяжение • Локти – разгибание (выпрямление), сгибание, сгибание с опусканием (пронация), сгибание с поднятием • Запястья – сгибание, вытяжение, радиальное вращение, локтевое вращение • Пальцы рук - отведение, приведение, сгибание (должны быть изготовлены из мягкого синтетического материала, имитирующего кожу человека по тактильных и визуальным характеристикам) • Шея – вращение, вытяжение, боковое сгибание • Бедра – отведение, приведение, вращение, вытяжение • Колени – сгибание, разгибание • Лодыжки – сгибание, разгибание, сгибание назад, сгибание подошвы • Пальцы ног – отведение, приведение, сгибание (должны быть изготовлены из мягкого синтетического материала, имитирующего кожу человека по тактильных и визуальным характеристикам). Отработка навыков визуального осмотра: • Сравнение раковых опухолей • Пролежень в области крестца – 1 Стадия • Определение расширенных и суженных зрачков • Покраснение в складках кожи Отработка навыков ухода: • Наложение повязок на раны • Купание и гигиена лежачих больных • Переодевание • Уход и удаление зубных протезов (верхнего и нижнего) • Имитация ушного канала для спринцевания, закапывания капель, установка слухового аппарата • Промывание глаз • Кисти и стопы выполнены реалистично с каждым пальцем по-отдельности, что позволяет отрабатывать навыки наложения повязок • Уход за волосами больного – мытье, расчесывание • Внутримышечные инъекции в руку, бедро, ягодицу • Аспирация содержимого, лаваж, кормление через желудочный зонд • Гигиена полости рта и носа • Имитация илеостомы и колостомы для отработки навыков ухода • Укладка пациента – большой объем движений манекена • Уход за трахеостомой, промывание, аспирация • Гастростомия, промывание, аспирация • Постановка клизмы • Катетеризация мочевого пузыря • Обследование предстательной железы • Введение назогастрального зонда • Внутривенные инъекции • Измерение АД Рука для выполнения в/в инъекций, артикулируемая, с кожей и венами, выполненными из синтетического материала, по своим тактильным и визуальным характеристикам имитирующим ткани человека. Обратный ток крови подтверждает правильность выполнения инъекций. Рука для измерения АД, наличие 5 тонов Короткова и аускультативного провала, возможность настройки систолического и диастолического давления, ЧСС, встроенный динамик воспроизводит звуки АД Сменные половые органы Комплектация: Манекен в сборе – 1 шт. Парик – 1 шт. Любрикант – 1 шт. |
| 20 | Симулятор ухода за стомой женщины – 1 шт. | Тренажер представляет собой нижнюю часть торса анатомических размеров из мягкого и плотного материала, на подставке. Предназначен для отработки навыков ухода за стомой и выполнения других мероприятий, связанных со стомами, такими как наложение повязок, замена послеоперационных и постоянных стомо-приемников, дренаж. Анатомические верные колостомы по тактильным ощущениям должны напоминть реальные. Возможна ирригация колостом. Стул можно разбавлять водой для придания различной консистенции. Дренаж и выделение жидкости из илеостомы. Комплектация Фантом в сборе -1 шт. Сумка для хранения и транспортировки– 1шт. |
| 21 | Симулятор ухода за простатой | Тренажер представляет собой реалистично выполненный фантом мужского таза с прямой кишкой и сменными простатами и предназначен для отработки навыков пальцевого обследования простаты без вреда и дискомфорта пациента. Кожа должна быть изготовлена из синтетического материала, имитирующего кожу реального человека по визуальным и тактильным характеристикам. Не менее 4 деталей предстательных желез, которые должны показывать одну железу с доброкачественным новообразованием и три стадии карциномы предстательной железы на разных стадиях. Каждая из четырех моделей должна легко вставляться в тренажер, после чего выполняется практика диагностирования путем пальпации через прямую кишку Комплектация: Тренажер в сборе – 1 шт. Любрикант – 1 шт. Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт. |

ЛОТ № 2

| № | Наименование | Технические характеристики и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер хирургический – 1 шт. | Тренажер предназначен для отработки открытой хирургии и сложных приемов надрезов и наложения швов. Наличие присосок для закрепления материала. Наличие двухстороннего листа кожи. Наличие двуслойной кишки 20х9см. Все части должны быть заменяемыми. |
| 2 | Тренажер лапароскопии – 2 шт. | Переносной лапароскопический тренажер для отработки навыков лапароскопии. Наличие черной неопреновой кожи (толщина 4мм) Должен работать как с влажной, так и с сухой тканью (материалом). |
| 3 | Тренажер наложения хирургических швов – 1 шт. | Тренажер наложения хирургических швов должен предоставлять ограниченную площадь для практики в наложении швов и узлов. Возможность замены и/или переворачивания покрытия из пеноматериала. Все части должны быть заменяемы. Наличие резиновых ножек-присосок для устойчивости основания. |
| 4 | Рука для упражнений в накладывании швов – 2 шт. | Фантом представляет собой реалистичную модель руки взрослого человека с 3 разрезами . Предназначен для отработки навыков наложения швов и ухода за раной. Реалистичный материал кожи с имитацией пор, складок и отпечатков пальцев. Возможность выполнения дополнительных разрезов. |
| 5 | Нога для тренировки наложения швов – 1 шт. | Фантом представляет собой реалистичную модель ноги взрослого человека с 3 разрезами. Предназначен для отработки навыков наложения швов и ухода за раной. Реалистичный материал кожи с имитацией пор, складок и отпечатков пальцев. Возможность выполнения дополнительных разрезов. |
| 6 | Симулятор наложения выполнения эпизодов швов при эпизиотологии и разрывах вульвы, промежности – 1 шт. | Фантом предназначен для демонстрации и практики наложения швов после эпизиотомии, состоит из трех модулей. Позволяет упражняться в корректном владении инструментами и различной технике наложения швов и завязывания узлов. Варианты рассечения промежности: • Срединно-боковая правая эпизиотомия • Срединно-боковая левая эпизиотомия • Срединная эпизиотомия Реалистичный мягкий материал точно имитирует тканевые структуры, их сопротивление и натяжение нити при наложении шва. Портативный фантом, он может использоваться как в учебном классе, так и дома для самостоятельного обучения студентов. |
| 7 | Тренажер наложения швов в комплекте с кожей – 2 шт. | Тренажер для практики хирургического вскрытия и зашивания. Заменяемая подушка . Подкожный слой для выполнения подкожного наложения швов. Возможность выполнения комплексных надрезов и наложений настоящих швов. Наличие присосок на платформе для устойчивости. |
| 8 | Тренажер лапароскопической хирургии – 4 шт. | Тренажер имитирует торс человека: на поверхности, имитирующей брюшную стенку, имеется не менее 7 портов (не менее 5 сверху и 2 по бокам) для введения троакаров или инструментов с переходными втулками (наличие втулок без отверстия, с отверстием 5 и 10 мм). Наличие рукоятки для транспортировки. В откидывающейся крышке размещен плоский видеомонитор, на который выводится изображение из рабочего пространства (из «полости живота») Наличие ЖК-монитора. Электросеть 240В, 50 Гц В тренажер вкладываются органокомплексы или муляжи тканей для выполнения манипуляций по диссекции, прошиванию, завязыванию узлов, а также проведению таких процедур как холецистэктомия, фундопликация по Ниссену и т.п. Муляжи тканей надежно закрепляются на дне тренажера Достоверная модель с имитацией селезенки из материала неодерма используется совместно с тренажером. Модель селезенки выполнена в натуральную величину с анатомической точностью. Предназначена для отработки навыков диагностики различных осложнений и патологий, таких как дистопия или эктопия, изменение формы селезенки, а также выполнения спленэктомии Особая реалистичность муляжа достигается за счет материала неодерма, который имеет следующие особенности: • множество оттенков цвета • множество вариантов консистенции, эластичности, которая отличается у подкожной жировой клетчатки и др.тканей • частичное заживление разрезов и проколов • встроенные в толщу тканей трубчатые структуры, соединенные с резервуарами искусственной крови, имитируют реалистичные кровотечения в ходе выполнения упражнения • нетоксичный химический состав Специальный материал неодерма позволяет работать реальными хирургическими инструментами, включая ножницы, зажимы и др. Тренажер используется с реальным медицинским инструментарием, что максимально приближает тренинг к реальности Комплектация: Тренажер в сборе – 1 шт. Модель селезенки из неодермы – 1 шт. |
| 9 | Лапароскопический видеотренажер – 1 шт. | Два держателя снабжены имитацией лапароскопических инструментов, при помощи которых осуществляется определение трехмерных координат инструмента в пространстве и передача сигнала о перемещении в микропроцессор Педаль с соединительным кабелем. Присоединение к «тренажеру».Функция педали: имитация коагуляции, резания и ультразвукового резания. Симулятор предназначен для отработки навыков и хирургических вмешательств, а также анализа и оценки степени мастерства в лапароскопии и открытой хирургии при помощи технологии дополненной виртуальной реальности. Движения имитационных инструментов отслеживаются компьютером и воспроизводят на экране монитора в реальном времени. На экране изображается взаимодействие инструментов с виртуальными органами, моделируются упражнения или операционные вмешательства: пересекаются, коагулируются, клипируются структуры, органы и ткани, возникает кровотечение. Меню учебных лапароскопических программ на русском языке. Оценка уровня подготовки и прогресса в получении практических навыков. Настройка трех ступеней сложности выполнения задания – в каждом упражнении. Настройка индивидуальной программы обучения, возможность проведения тестирования, сертификации, контроль за успешностью и быстротой овладения навыками. Совместимость со стандартными персональными компьютерами и сетями, выдача результатов . Реальное вмешательство можно видеть на мониторе, входящем в комплект. Программный модуль «Базовые навыки», Модуль поиска камерой анатомической структуры Программный модуль «Тренинг задач», Программный модуль «Лапароскопическая Холецистэктомия», Программный модуль «Гистерэктомия» Программный модуль «Лапароскопическая аппендэктомия» Гистерорезектоскопия Эндоурология Комплектация: Управляющий компьютер, шт. монитор, шт. Педаль, шт. Имитация эндохирургического инструмента, шт. |
| 10 | Симулятор для оценки наложения шва с оценивающим компьютером – 1 шт. | Симулятор предназначен для оценки навыка выполнения простого прерывистого (узлового) шва Модуль хирургического шва позволяет также выполнять следующие швы: • Х-образный шов • U-образный шов • Перевернутый U-образный шов • Vобразный шов • Шов для сопоставления краев раны • Гемостатический шов • Внутрикожный шов • Глубокий шов • Подкожный шов • Шов по Донати • Ушивание неровных краев • Линейный шов Симулятор позволяет отрабатывать навыки и проводить оценку полученных навыков Оценка дается объективно в графическом и числовом выражении; оценка позволяет проводить сертификацию Ткань точно имитирует реальные ткани по своей структуре, тактильным ощущениям, плотности, цвету, сопротивлению, остальным свойствам Блок сосудистых швов позволяет отработать процедуру наложения сосудистого шва Компактный дизайн Комплектация: Панель для ткани – 1шт. Искусственная кожа (комплект из 40 шт.) – 1 компл. USB камера – 1 шт. Установочный диск – 1 шт. Ноутбук – 1 шт. Диск с обучающей программой – 1 шт. Кейс для хранения и транспортировки - 1 шт. Модуль хирургических швов – 1 шт. Блок сосудистого шва – 1 шт. |
| 11 | Симулятор гистероскопии – 1 шт. | Тренажер представляет собой анатомически верную модель женского таза для проведения различных гистероскопических процедур Позволяет производить гистероскопические вмешательства: • Миомэктомия • Полипэктомия • Абляция эндометрия • Удаление инородных тел • Костная метаплазия • Септопластика База тренажера может использоваться для проведения цистоскопии и уретроскопии Специальный материал Неодерма позволяет работать ножницами, зажимами и другими хирургическими инструментами Все органы выполнены из неодермы, имеющего исключительное правдоподобие, начиная от различных оттенков цвета, различных вариантов плотности, консистенции, частичное заживление разрезов На тренажере все манипуляции выполняются реальными инструментами Имитация различных состояний матки, включая: • Нормальная анатомия • Недавняя беременность • Скрученная шейка матки • Деформация перегородки • Спайка миомы • Полипы (2 и 4) • Аденомиоз • Костная метаплазия • Гиперплазия • Аденокарцинома • Миома (тип 0, 0 и 1, 0 и 2) Также можно выполнять: • Гистероскопию влагалища • Отработку навыков владения эндоножницами, зажимом, моно- и биполярным гистерорезектоскопом, электродами Дополнительные расходные материалы: • Искусственная матка с патологиями, материал Неодерма – 1 шт. (возможны варианты с разной патологией) • Нейтральный электрод – 1 шт. • Влагалище для фиксации биологического препарата матки, в т.ч. резектоскопии – 1 шт. • Влагалище для гистероскопии – 1 шт. |
| 12 | Тренажёр для отработки базовых хирургических навыков – 5 шт. | Тренажер представляет собой многофункциональную платформу и предназначен для отработки базовых хирургических навыков Дает возможность отработки навыков наложения различных швов и завязывания узлов В комплект входит: • Эластичные трубки для отработки правильного завязывания узла на тканях под натяжением – 2 шт. • Крючок для завязывания узла – 1 шт. • Цилиндрическое углубление для навыка работы в глубине – 1 шт. • Устройство натяжения ткани – 1 шт. • Пространство для универсальной фиксации тканей, в т.ч. с зажимами-крокодилами и большими зажимными клипсами – 1шт. • DVD с учебными роликами по технике наложения швов, завязывания узлов – 1 шт. В комплект входят ткани: • Муляж для подкожного шва • Сложный муляж ткани • Муляж кишки • Муляж ткани для прошивания • Муляж ткани для инъекций Отрабатываемые навыки: • Базовые и продвинутые навыки наложения швов • Швы на поверхности кожи • Подкожные швы • Закрытие глубокой раны • Инъекции • Наложение анастомоза на кишечник |

ЛОТ № 3

| № | Наименование | Технические характеристики и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Манекен для реанимации – 2 шт. | Тренажер представляет собой реалистично выполненный полноростовый манекен взрослого человека с анатомически точными ориентирами для отработки расширенных лечебно-реанимационных действий, сестринского ухода, доврачебной медицинской помощи, помощи, оказываемой на месте Кожа изготовлена из материала, имитирующего кожу человека по визуальным и тактильным характеристикам Анатомические ориентиры включают: ноздри, зубы, язык, ротоглотку и носоглотку, гортань, перстневидный хрящ, эпиглоттис, черпаловидный хрящ, голосовые связки и ложные голосовые связки (складки преддверия гортани), трахею, пищевод, легкие и желудок. Раздельные правое и левое легкое Отрабатываются следующие навыки: • оральная, назальная и пальцевая интубация • поддержание проходимости дыхательных путей • вентиляция дыхательных путей • прием Селлика • пальпация анатомических ориентиров • СЛР • внутримышечные инъекции в дельтовидную мышцу, внутривенные инфузии и забор крови из вен на руке • Измерение кровяного давления Обеспечение проходимости дыхательных путей в т.ч. при помощи ЭТТ, устройства Комбитьюб, ларингеальной маски, оро- и назофарингеальных воздуховодов, пищеводного и фаринготрахеального зонда, дыхательного мешка с маской Аспирация содержимого дыхательных путей Раздувание желудка при интубации пищевода Полностью артикулируемая голова, шея и нижняя челюсть, выдвижение нижней челюсти Пальпируемый пульс на сонной артерии в ручном режиме Рука для выполнения в/в и в/м инъекций, артикулируемая, с кожей и венами, выполненными из синтетического материала, по своим тактильным и визуальным характеристикам имитирующим ткани человека. Обратный ток крови подтверждает правильность выполнения инъекций. Кожа и вены сменные Рука для измерения АД, наличие 5 тонов Короткова и аускультативного провала, возможность настройки систолического и диастолического давления, ЧСС, встроенный динамик воспроизводит звуки АД Выполнение дефибрилляции в двух точках и мониторинга ЭКГ в 4 отведениях, проведение дефибрилляции в ручном, полуавтоматическом или автоматическом Голова для интубации представляет собой реалистично выполненную модель с носовыми ходами и надувным языком, с выбиваемыми зубами и характеризуется анатомически точным внутренним строением и обеспечением реалистичных ощущений,конструкция шеи позволяет поворачивать голову и закреплять ее во множестве положений, начиная от стандартного «храпящего» положения, заканчивая более сложными; реалистичная обратная связь во время процедур, точная анатомия внутренних структур во время бронхоскопии; высокоточная анатомическая реконструкция носовых ходов введение двухпросветной трахеальной трубки симуляции «выламывания» зубов во время ларингоскопии надувной язык натуральной величины, с реалистичной консистенцией, который можно раздувать для имитации отека Отрабатываются следующие навыки: • применение ларингеальных масок; • процедуры с использованием любых устройств для надгортанной вентиляции; • ларингоскопия; • интубация трахеи; • фиброоптическая ларингоскопия; • игольная крикотиреоидотомия. • назо-трахеальная интубация; • трансназальное фиброоптическое исследование; • фиброоптическое исследование у пациента в сознании; • методики вентиляции с помощью дыхательного мешка и маски; • видео- и стандартная ларингоскопия Комплектация: Манекен в сборе – 1 шт. Голова в сборе – 1 шт. Манометр – 1 шт. Любрикант – 1 шт. Имитатор крови -1 шт. |
| 2 | Манекен новорожденного – 2 шт. | Тренажер представляет собой реалистично выполненный манекен младенца с анатомическими ориентирами и предназначен для отработки навыков мониторинга и аускультации сердца и дыхания у новорожденных, а также ухода за новорожденными Тренажер изготовлен из синтетического силиконового материала, который реалистично имитирует ткани младенца по визуальным и тактильным характеристикам Отработка навыков визуального осмотра и мониторинга состояния новорожденного: • Пальпация переднего и заднего родничков, сагиттального и венечного швов черепа • Введение ректального термометра • Визуализация торакоабдоминальных движений Торакоабдоминальные движения манекена синхронизируются с частотой дыхания Отработка навыков аускультации: • ЧСС и частота дыхания регулируются независимо поворотным переключателем на контроллере и отображаются на дисплее • Аускультация сердца в диапазоне от 100 до 180 ударов в минуту в не менее чем 1 точке спереди • Аускультация дыхания в диапазоне от 30 до 80 дыханий в минуту в не менее чем 2 точках спереди Возможность воспроизведения звуков через внешний динамик на контроллере Симуляция плача Комплектность: Манекен в сборе – 1 шт. Контроллер – 1 шт. Шнур питания – 1 шт. Кабель – 1 шт. Сумка для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 3 | Тренажер Максим III (или аналог) – 1 шт. | Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации. Торс, пружинно-механический, с индикацией правильности выполнения действий, настенным табло и тестовыми режимами, тренажер должен быть выполнен из современных, неподдающихся деформации материалов. Возможность проводить следующие действия: - определять состояние пострадавшего; - непрямой массаж сердца; - искусственную вентиляцию легких способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос»; - имитировать состояние пострадавшего (пульс, зрачки и т.д.); Возможность осуществлять контроль следующих параметров: - правильность положения головы и состояние поясного ремня; - правильность проведения непрямого массажа сердца; - достаточность воздушного потока при проведении ИВЛ; - правильность проведения тестовых режимов реанимации пострадавшего одним или двумя спасателями; - пульс на сонной артерии; - состояние зрачков у пострадавшего Возможность работы тренажера в следующих режимах: I – учебный режим используется для отработки отдельных элементов реанимации; II – тестовый режим реанимации одним спасателем (2:15); III – тестовый режим реанимации двумя спасателями (1: 5); IV – тестовый режим реанимации (2:30); V – тестовый режим реанимации (30:2) Наличие электронного пульта контроля и управления со световой индикацией. Выбор режима работы, определение положения головы, состояния поясного ремня, достаточность вдуваемого воздуха, усилие компрессии, наличие пульса, состояния зрачков, положения рук при непрямом массаже сердца и правильность проведения реанимации одним или двумя спасателями Наличие настенного демонстрационного табло. Изображение торса человека, со световой индикацией, отображающей действия по реанимации пострадавшего. Наличие санитарных салфеток для проведения искусственного дыхания Наличие гигиенической лицевой маски Наличие кабеля с зажимами для подключения автономного источника питания 12-14В (полевой режим) Наличие справочника "Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций" . |
| 4 | Тренажер для медицинской сестры – 2 шт. | Манекен, тренажер для отработки первичных практических навыков учащимися медицинских училищ при изучении сестринского дела, тренажер должен быть выполнен из современных, неподдающихся деформации материалов Возможность отработки следующих навыков: • взятие крови из вены и введение внутривенных растворов. • внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций. • отработки приемов наложения повязок. • закапывания лекарственных препаратов в глаза, нос и ухо. • взятие мазков из носа и зева. • введение носового воздуховода. • подготовки дыхательных путей и введение трубки воздуховода для искусственной вентиляции легких. • зондирования и промывания желудка. • ухода за трахеостомой, гастростомой, колостомами, цистостомой. • введения катетера в мочевой пузырь (мужской). • проведения клизменных процедур. Наличие у тренажера мягких вставок для инъекций. Наличие дополнительных мягких вставок: а) для внутривенных инъекций - 1 шт. б) для внутримышечных инъекций - 2 шт. Катетер №20 -2шт. Вазелин |
| 5 | Манекен ребенка – 1 шт. | Тренажер представляет собой реалистично выполненный манекен ребенка в возрасте пяти лет с анатомически точными ориентирами и артикулирующими конечностями, предназначен для отработки навыков СЛР и ухода Кожа изготовлена из мягкого синтетического материала, реалистично имитирующего кожу ребенка по тактильным и визуальным характеристикам Отработка навыков интубации и СЛР: • Анатомические ориентиры: перстневидный хрящ, ребра, реалистично выполненные дыхательные пути с языком, голосовыми связками, трахеей, пищеводом, легкими, сердцем • Полностью артикулируемая голова, шея и челюсть • Оральная, назальная и пальцевая интубация • Аспирация содержимого дыхательных путей • Прием Селика • Пальпируемый пульс на плечевой, лучевой и бедренной артериях в ручном режиме • Реалистичный подъем грудной клетки при вентиляции • Трахеостомия • Эндоскопический осмотр дыхательных путей до бронхов Обеспечение проходимости дыхательных путей в т.ч. при помощи ЭТТ без надувной манжеты 5,5 мм, ларингоскопа с клинком Миллера 3, стилетов, мешка Амбу СЛР-контроллер с индикацией Обучение последовательности действий при СЛР (частота вентиляции и компрессий грудной клетки) при помощи соответствующих сигналов СЛР-контроллера Соответствует методическим рекомендациям АСА (Американской Сердечной Ассоциации). Работа как в режиме «взрослый», так и в режиме «ребенок» Отработка навыков внутрикостных вливаний: • Прощупываемые ориентиры включают бугристость большеберцовой кости, большую берцовую кость и коленную чашечку • Кости сменные • Система под давлением обеспечивает реалистичный вход иглы в первичную костномозговую полость. • Ток жидкости свидетельствует о правильности выполнения пункции Отработка навыков внутривенных инъекций: • Вены имеют маленькие полости и тонкие стенки • Возможность внутривенных инъекций в бедренную вену ноги • Возможность внутривенных, подкожных и внутримышечных инъекций в руку • Пальпация вен • Реалистичный обратный ток крови при выполнении инъекций Катетеризация бедренной артерии для анализа крови на газы Выполнение внутримышечных инъекций билатерально на плечах и бедрах Отработка навыков ухода: • Кисти и стопы выполнены реалистично с каждым пальцем по-отдельности, что позволяет отрабатывать навыки наложения повязок • Гигиена полости рта • Офтальмологические процедуры (введение глазных лекарственных препаратов, включая применение мазей и закапывание в коньюктивальный мешок, удаление инородных тел из глаза, промывание) • Купание и гигиена • Желудочное зондирование для отработки энтерального питания и промывания желудка • Гастростомия • Туберкулиновая проба • Имитация ушного канала для измерения температуры и спринцевания • Постановка клизмы • Катетеризация мочевого пузыря у мальчиков и девочек • Имитация илеостомы, колостомы и надлобковой стомы для отработки навыков ухода • Введение лекарственных препаратов ректально Сменные гениталии: мальчик или девочка Комплектация: Манекен в сборе – 1 шт. Контроллер СЛР – 1 шт. Сумка для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 6 | Тренажер сердечно-лешочной и мозговой реанимации – 4 шт. | Пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, тестовыми режимами и интерактивной анимационной компьютерной программой, тренажер должен быть выполнен из современных, неподдающихся деформации материалов Возможность проводить следующие действия: - определять состояние пострадавшего; - непрямой массаж сердца; - искусственную вентиляцию легких способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос»; - имитировать состояние пострадавшего (пульс, зрачки и т.д.); - наложение повязок и шин. Возможность осуществлять контроль следующих параметров: - правильность положения головы и состояние поясного ремня; - правильность проведения непрямого массажа сердца; - достаточность воздушного потока при проведении ИВЛ; - правильность проведения тестовых режимов реанимации пострадавшего одним или двумя спасателями; - пульс на сонной артерии; - состояние зрачков у пострадавшего Возможность работы тренажера в следующих режимах: I – учебный режим используется для отработки отдельных элементов реанимации; II – тестовый режим: 1. реанимации одним спасателем ; 2. реанимации двумя спасателями ; 3. режим реанимации; 4. режим реанимации Наличие электронного пульта контроля и управления со световой индикацией Выбор режима работы, определение положения головы, состояния поясного ремня, достаточность вдуваемого воздуха, усилие компрессии, наличие пульса, состояния зрачков, положения рук при непрямом массаже сердца и правильность проведения реанимации одним или двумя спасателями Наличие настенного демонстрационного табло Изображение торса человека, со световой индикацией, отображающей действия по реанимации пострадавшего Наличие установочного диска с интерактивной анимационной программой Наличие санитарных салфеток для проведения искусственного дыхания Наличие гигиенической лицевой маски Наличие кабеля с зажимами для подключения автономного источника питания 12-14В (полевой режим) Наличие справочника "Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций" |
| 7 | Манекен недоношенного младенца – 1 шт. | Тренажер представляет собой реалистично выполненный манекен недоношенного новорожденного, гестационный возраст 28 недель, с имитацией центрального (лицо) и периферического (конечности) цианоза Предназначен для отработки расширенных навыков СЛР, ухода за детьми, лечения неотложных состояний в неонатологии Кожа изготовлена из синтетического материала, имитирующего кожу новорожденного по визуальным и тактильным характеристикам СЛР-контроллер оценивает эффективность реанимационных мероприятий, в случае недостаточных вмешательств кожа ребенка становится цианотичной (развитие центрального и периферического цианоза кожи при недостаточной вентиляции или неэффективном массаже сердца) Возможность выбора исходного состояния цвета кожи: норма, центральный, периферический цианоз Результаты каждого курсанта можно сохранить или распечатать Реалистичная анатомия дыхательных путей: язык, голосовые связки, трахея, пищевод, сердце, легкие, ребра, желудок Артикулируемые голова, шея, челюсть, руки и ноги Отработка навыков оральной, назальной интубации, вентиляции мешком Амбу, аспирации и приема Селлика Реалистичные движения грудной клетки при масочной вентиляции (двухсторонняя экскурсия легких) Отработка навыков восстановления проходимости дыхательный путей при помощи клинка Миллера 0 (или эквивалент), безманжетной эндотрахеальной трубки 2,5, ларингеальной маски №1, аспирационного катетера 6 Фр. и назального катетера 8 Фр. Пальпируемый пульс пуповины в ручном режиме Отработка навыков катетеризации пуповины, внутрикостных инъекций и пяточной пункции Отработка навыков внутривенных инъекций и вливаний на правой руке манекена: • Вены имеют маленькие полости и тонкие стенки • Пальпация вен • Реалистичный обратный ток крови при выполнении инъекций • Имитация вен при наложении жгута и спадших вен • Кожа руки сменная Другие отрабатываемые навыки: • Выполнение двухпальцевого альтернирующего массажа или при помощи двух больших пальцев • Взятие капиллярной крови из пятки • Вены головы с обеих сторон для пункции • Отработка периферических внутривенных инъекций • Пупочная вена с возможностью постановки внутривенной системы в пупок • Пупочная артерия с возможностью ее катетеризации • Отработка внутрикостных инфузий Комплектация: Манекен в сборе – 1 шт. СЛР-контроллер – 1 шт. Соединительные провода -1 компл. Сумка для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 8 | Многоцелевой имитатор новорожденного – 1 шт. | Манекен представляет собой доношенного (50 центиль) новорожденного в первые дни жизни с имитацией центрального (лицо) и периферического (конечности) цианоза. Предназначен для отработки навыков базовых лечебных манипуляций и сердечно-легочной реанимации СЛР-монитор оценивает эффективность реанимационных мероприятий, в случае недостаточных вмешательств кожа ребенка становится цианотичной (развитие центрального и периферического цианоза кожи при недостаточной вентиляции или неэффективном массаже сердца) Возможность выбора исходного состояния цвета кожи: норма, центральный, периферический цианоз Отработка навыков оральной, назальной интубации, вентиляции мешком Амбу и приема Селлика Реалистичная анатомия дыхательных путей: язык, голосовые связки, трахея, пищевод, сердце, легкие, ребра, желудок и печень Артикулируемые голова, шея, челюсть, руки и ноги Реалистичные движения грудной клетки при масочной вентиляции (двухсторонняя экскурсия легких) Отработка навыков интубации с помощью клинка Миллер 1 и безманжетной трубки 2,5 Имитация пупочной вены с возможностью постановки катетера Отрабатываемые навыки также включают: • Выполнение внутримышечных инъекций • Отработка внутривенных вливаний • Отработка внутрикостных вливаний • Пупочная вена с возможностью постановки внутривенной системы в пупок • Имитация пульсации пупка • Аспирация содержимого ротовой полости и дыхательных путей Комплектация: Манекен в сборе – 1 шт. СЛР-монитор – 1 шт. Соединительные провода -1 компл. Сумка для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 9 | Имитатор пациента – 1 шт. | Манекен, имитирующий полное тело человека (мужчины), предназначенный для обучения навыкам расширенной СЛР при работе в команде Реалистичность размеров и строения тела, внешнее сходство с человеком Материал, из которого сделан манекен, должен напоминать кожу человека Аналогичная человеку эластичность и податливость структур при проведении приемов СЛР Вставки со зрачками различной величины для имитации различных поражений мозга Подвижность головы (сгибание, разгибание, поворот на 90º в обе стороны) Имитация структур дыхательных путей - небный язычок - перстневидный хрящ - надгортанник - пищевод - голосовые связки -гибкий язык - легкие Имитация спонтанного дыхания Имитация обструкции верхних дыхательных путей Возможность обучения выполнению: -оротрахеальной интубации -назотрахеальной интубации -интубации «по пальцу» -введение орофарингеального воздуховода -введение назотрахеального воздуховода -санации верхних дыхательных путей при помощи аспиратора -ретроградной интубации -интубации с использованием световода -фиброоптической интубации (через рот) -струйной транстрахеальной вентиляции -коникотомии (пункционной) -коникотомии (хирургической) -вентиляции через маску с использованием мешка с клапаном -аускультации желудка для оценки правильности расположения эндотрахеальной трубки Возможность обучения закрытому массажу сердца Возможность имитации напряженного пневмоторакса с обеих сторон Возможность обучения декомпрессии напряженного пневмоторакса с обеих сторон по среднеподмышечной и среднеключичным линиям Верхняя конечность для обучения навыкам -венепункции -в/в инфузий Венозный доступ в: Кубитальной ямке Тыльной поверхности предплечья Отработка навыков в/м и п/к иньекций в Дельтовидной области Области бедер Ягодичной области Наличие компьютерной автономной системы для имитации витальных функций, которую можно использовать с различными манекенами взрослых и детей, и которая позволяет: Устройство предназначено для дистанционного управления медицинскими имитационными тренажёрами. Управление медицинскими имтационными тренажёрами осуществляется напрямую с сенсорного экрана устройства, простым касанием иконок. Цветной жидкокристаллический дисплей высокого разрешения Возможность работы от сети электрического тока Наличие аудио- выхода Возможность подсоединения к персональному компьютеру Батарея литий-ионная 3,7 В, емкость: не менее 16 Вт-ч Время разрядки батареи не менее 3 ( трех) часов непрерывной работы при 50% яркости дисплея. Различные варианты работы: - Автоматический режим работы - Ручной режим работы - Возможность регистрации событий и манипуляций. - Все события автоматически регистрируются в журнале для последующего разбора и анализа. - Связь с медицинскими имитационными тренажерами беспроводная посредством Wi-Fi - Наличие программного обеспечения для создания собственных сценариев, редактирования сценариев - Возможность сохранять и архивизировать данные учебной сессии - Возможность регистрировать проведённые процедуры и вмешательства - Возможность просматривать журнал событий Возможность подключения нескольких симуляторов Возможность загрузки тем и сценариев через интернет Возможность использовать с имитаторами прикроватных мониторов Наличие программы оценки качества выполнения сердечно-лёгочной реанимации При запуске автоматического сценария имеется возможность ознакомиться с кратким содержанием сценария При работе в ручном режиме, инструктор может создавать сценарии, используя заранее определённые темы, включающие различные состояния пациента. Введение данных об учебной сессии На экране демонстрируется информация о текущем состоянии пациента: - Сердечный ритм - Частота дыхания - Артериальное давление - Частота сердечных сокращений - Электрокардиограмма - Данные пульсоксиметрии - Температура - На экране имеется информация о категориях медицинских манипуляций - Автоматическая регистрация проведённых манипуляция и процедур - Возможность подключения устройства к персональному компьютеру и синхронизация данных с персональным компьютером Регулировка параметров вручную - Изменение параметров осуществляется путем прикосновения к соответствующей «иконки» на экране с функцией тачскрин. Доступные данные Электрокардиографии: - Синусовый ритм - Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта - Гиперкалиемия - Удлинение интервала Q-T - Ишемия - Острый инфаркт миокарда - Блокада левой ножки пучка Гиса - Блокада правой ножки пучка Гиса - Предсердная тахикардия - Суправентрикулярная тахикардия - Атриовентрикулярная блокада рзличных степеней - Желудочковая тахикардия - Трепетание-мерцание предсердий - Желудочковый ритм - Фибрилляция желудочков - Асистолия - Желудочковый кардиостимулятор Артериальное давление: - Диапазон изменения артериального давления – 0 – 300 мм.рт.ст. - Точность +/- 4 мм.рт.ст. - Датчик давления может быть откалиброван по сфигмоманометру Пульс Диапазон частоты сердечных сокращений – 0-240 уд. В минуту. - Каротидный пульс - Брахиальный пульс - Радиальный пульс - Умбиликальный пульс ( у отдельных моделей) -Возможна одновременная пальпация 3-х пульсовых волн Звуки сердца - Нормальные сердечные тона - Аортальный стеноз - Шум Остина-Флинта - Пролапс митрального клапана - Систолический шум - Диастолический шум - Шум трения - Стеноз лёгочной артерии - Дефект межжелудочковой перегородки - Дефект межпредсердной перегородки - Шум Стилла Звуки лёгкого - Норма - Нежная крепитация - Грубая крепитация - Пневмония - Одышка - Стридор - Шум трения плевры - Стридор - Хрипы Звуки кишечника - Норма - Урчание - Повышенная перистальтика - Пониженная перистальтика - Фетальные звуки - Без звука Голосовые звуки - Рвота - Кашель - Стон - Всхлипывания - Вопль - Да - Нет - Возможно транслировать речь инструктора посредством звуковой гарнитуры - Возможность менять технические настройки Комплектация автономной системы: Устройство для имитации витальных функций для подключения к разным манекенам взрослых и детей Распределительный блок Батарея Кабель подключения к манекену Кабель подключения к компьютеру Кабель сети Ethernet Система крепления к манекену, чехол Комплектация: Манекен Устройство дистанционного управления Ноутбук Монитор пациента USB камера USB Hub Програмное обеспечение Насос Набор инструментов для монтажа манекена Наличие сменной кожи и системы вен Сумка-коврик для транспортировки и проведения занятий Сменные шейные накладки кожи Имитатор перстнещитовидной мембраны Любрикант для манекена, по 45 мл Имитатор крови Набор накладок для в/м инъекций Накладки для плевральной пункции Ремонтный комплект для пневмоторакса Набор сменных клапанов для катетеризации мочевого пузыря, не менее 3 комплектов Запасные резервуары для экскурсии грудной клетки Набор мужских и женских гениталий с клапанами Жилет Брюки |
| 10 | Манекен-тренажер оживленная Анна ALS Simulator (или аналог) – 1 шт. | Манекен, имитирующий полное тело человека (женщины), предназначенный для обучения навыкам расширенной СЛР при работе в команде Реалистичность размера торса, строения тела и внешнее сходство с человеком Материал, из которого сделан манекен, должен напоминать кожу человека Аналогичная человеку эластичность и податливость структур при проведении приемов СЛР Подвижность головы (сгибание, разгибание, поворот на 90º в обе стороны) Имитация нижних конечностей (мягкие ноги в брюках и в ботинках), что позволяет удобно укладывать, транспортировать и хранить манекен в одном транспортном кейсе Возможность обучения закрытому массажу сердца Восстановление проходимости дыхательных путей и ИВЛ: Имитация основных структур дыхательных путей Возможность обучения выполнению: -введение орофарингеального воздуховода -введение назотрахеального воздуховода -имитации санации верхних дыхательных путей при помощи аспиратора -установку трубки «Комбитьюб» -установка ларингеальной маски -вентиляции через маску с использованием мешка с клапаном -аускультации желудка для оценки правильности расположения эндотрахеальной трубки Открытие дыхательных путей разгибанием головы и подъемом подбородка Отработка приема выдвижения нижней челюсти Вставки со зрачками различной величины для имитации различных поражений мозга Верхняя конечность для обучения навыкам венопункции и в/в инфузий Имитация венозного доступа в локтевой ямке и на тыле кисти Обеспечение доступности следующих вен: - mediana - basilica - cephalica Имитация пульса на обеих сонных артериях, пульс синхронизирован с различными вариантами сердечного ритма Возможность мониторировать ЭКГ в 3-х отведениях и воспроизводить различные по частоте и продолжительности ритмы сердца, синхронизированные с пульсацией на сонных артериях Воспроизведение основных вариантов нарушений сердечного ритма Воспроизведение предсердных, узловых и желудочковых экстрасистол Желудочковые варианты комплексов QRS: Широкая rS Широкая R Широкая QS Широкая QS Широкая R Широкая Rr Широкая Rr Наджелудочковые варианты комплексов QRS: Нормальный прямой QRS-T Прямой QRS с депрессией ST и инверсией T Прямой QRS с элевацией ST Широкая R-волна с инверсией T Двухфазный QRS с инверсией T QS с элевацией ST Широкая S-волна с положительным T Возможность проводить наружную дефибрилляцию с уровнем энергии от 25 до 360Дж Возможность мониторировать ЭКГ при помощи панелей для дефибрилляции Автоматическая смена ритма после дефибрилляции Возможность подключения манекена к ПК при помощи USB кабеля Наличие встроенной в манекен памяти и клавиши включения на манекене, что позволяет использовать манекен в различных сценариях, а потом снимать отчет о проведенном обучении Программное обеспечение на русском языке для управления манекеном с помощью ПК, создания базы данных студентов и для контроля за проведением СЛР в режиме реального времени: Программа позволяет оценивать в режиме реального времени: - объем искусственного вдоха - глубину компрессии - положение рук на грудной клетке - скорость раздувание легких (попадание воздуха в желудок) - правильность проверки пульса на сонной артерии - открытие дыхательных путей - проверку сознания (тест «встряхивания») - соотношение вдох/нажатие - проведение дефибрилляции - длительность паузы в СЛР Возможность создания базы данных по студентам и преподавателям Возможность изменения алгоритмов СЛР Наличие цифрового и графического отчета о выполненной СЛР Возможность распечатки на обычном принтере полного и краткого отчета Модульная конструкция – возможность простого присоединения и замены конечностей с расширением возможностей обучения: нижние конечности с имитацией травматических повреждений - опция, в данный комплект не входят нижние конечности с имитацией кровотечения - опция, в данный комплект не входят Беспроводной блок дистанционного управления Возможность с помощью ПДУ переключаться на управление другим аналогичным манекеном Комплектация: Манекен ПДУ - Беспроводной блок дистанционного управления USB кабель Транспортный кейс Любрикант для дыхательных путей манекена Имитатор крови Спортивный костюм |
| 11 | Имитатор пациента SimNewB Advanced – 1 шт. | Манекен, имитирующий тело новорожденного в полный рост для отработки навыков квалифицированной врачебной помощи при работе в бригаде с распределением ролей Реалистичность размера и строения тела и внешнее сходство с новорожденным Материал, из которого сделан манекен, должен напоминать кожу человека Аналогичная человеку эластичность и податливость структур при проведении приемов СЛР Подвижность головы (вращение и сгибание- разгибание) Реальная имитация анатомии верхних и нижних дыхательных путей Гибкий, подвижный язык Перстневидный хрящ Надгортанник Небный язычок Голосовые связки Черпаловидные хрящи Трахея Имитатор легких с возможностью имитации спонтанного дыхания Реальная имитация анатомии верхних отделов ЖКТ Пищевод Имитатор желудка Установка зонда в желудок Возможность отработки навыков восстановления проходимости дыхательных путей Оротрахеальная интубация Установка трубки «Комбитьюб» и ларингеальной маски Фиброоптическая интубцаия Интубация с использованием световода Установка назофарингеального воздуховода Установка орофарингеального воздуховода Раздельной интубации бронхов Выполнение приема Селика Обучение аспирации Возможность проведения капнографии для оценки правильности положения эндотрахеальной трубки Имитация «трудной интубации» Невозможно интубировать, возможно вентилировать через лицевую маску Невозможно ни интубировать, ни вентилировать Возможность отработки навыков оценки спонтанной вентиляции Спонтанная экскурсия гр. клетки Выдох воздуха через рот Дыхательные шумы изо рта Возможность использования капнографии Возможность настройки различной частоты спонтанного дыхания Аускультативный контроль спонтанного дыхания в норме и при различной патологии Отработка навыков проведения ИВЛ Мешком с маской Аппаратами ИВЛ Использование режима CPAP Контроль адекватности проведения ИВЛ Аускультативный и визуальный Возможность имитации обструкции дыхательных путей на различных уровнях/трудной интубации Имитация непреднамеренной интубации пищевода/раздувания желудка при проведении ИВЛ Пневмоторакс одно и двусторонний Пункция напряженного пневмоторакса по среднеподмышечной линии Ограничение подвижности грудной клетки с одной стороны Изменяемое сопротивление дыхательных путей Отработка навыков декомпрессии желудка Дополнительные возможности Изменяемая ширина зрачка для различных сценариев Движения тела (судороги, патологические ритмичные движения, активные движения) Имитация цианоза губ Отработка навыков оценки пульса На плечевой и пупочной артерии Синхронизация пульса с ритмом ЭКГ и компрессиями грудной клетки Оценка функции сердца Мониторинг ЭКГ через ЭКГ кабель (3 отведения, ЧСС от 10 до 300/мин.) Появление артефактов на ЭКГ – мониторе во время проведения сердечно-легочной реанимации Обширная библиотека нарушений ритма сердца и их комбинаций Измерение АД аускультативным методом (различная громкость тонов Короткова, возможность включения аускультативного провала – ложное диастолическое давление) Обучение навыкам расширенной сердечно-легочной реанимации Оценка сознания/спонтанного дыхания/пульса Проведение ИВЛ Закрытый массаж сердца Отработка навыков сосудистого доступа Пункция пупочной артерии и катетеризация пупочной вены Внутрикостный доступ на обеих ногах «Кровь в шприце» при обратном потягивании поршня Имитатор различных звуков Дыхательные шумы (в норме и патологии) Независимая регуляция характера/громкости дыхательных шумов для каждого легкого Тоны сердца/шумы (в норме и патологии) Голосовые звуки младенца (плач, крик, кашель, рвота и др.) Управление манекеном и программное обеспечение Возможность выбирать автоматически настраиваемые состояния новорожденного при различном количестве балов по международной шкале оценки состояния новорожденного Возможность использовать готовые сценарии лечения неотложных состояний, редактировать их или создавать новые сценарии с помощью установленного программного обеспечения наличие дополнительных материалов Американской ассоциации неонатологов (учебник, материалы для подготовки и проведения различных сценариев) Блок дистанционного управления, позволяющий инструктору запускать сценарии или вмешиваться в ход сценария Наличие в комплекте переносного ПК (ноутбук), оснащенного специальным программным обеспечением и позволяющего управлять манекеном Наличие web-камеры, фиксирующей ключевые моменты в ходе сценария, что позволяет увидеть ошибки в ходе обсуждения результатов тренировки Возможность просмотра/распечатки/сохранения/ экспорта-импорта данных о событиях с компьютера Возможность использовать тренды при написания сценариев для плавного изменения физиологических параметров Возможность использовать обработчики ситуаций (мини-сценарии) для быстрого изменения состояния пациента Имитатор прикроватного монитора пациента Цветной ЖК дисплей с сенсорным управлением (моноблок) и различными конфигурациями по параметрам и количеству кривых Регулируемые тревоги по всем параметрам Просмотр рентгеновских снимков и пленки с 12-ю отведениями ЭКГ Просмотр реакции зрачка на свет и любых мультимедийных файлов на экране прикроватного монитора Возможность имитации мониторирования основных жизненных параметров ЭКГ Неинвазивного АД SpO2 Частоты дыханий etCO2 Комплектация Манекен Компакт –диск с программой для управления манекеном и редактирования сценариев Цветной ЖК дисплей с различными конфигурациями по параметрам и количеству кривых – имитатор прикроватного монитора Блок управления с пультом дистанционного управления Ноутбук инструктора Манжета для измерения АД Web-камера Компрессор 220 B Шланг компрессора |
| 12 | Манекен-тренажер оживленная Анна (или аналог) - 1 шт. | Реалистичность размера и строения торса и головы, внешнее сходство с человеком Материал, из которого сделан манекен, должен напоминать кожу человека Аналогичная человеку эластичность и податливость структур при проведении приемов СЛР Реалистичные анатомические ориентиры: - щитовидный хрящ - реберная дуга - мечевидный отросток Возможность смены лицевой части для антисептической обработки Однонаправленный поток воздуха (односторонний клапан), исключающий обратный ток воздуха из легких в рот и уменьшающий риск перекрестного заражения обучающихся. Возможность замены дыхательных путей (профилактика болезней передающихся воздушно-капельным путем) Возможность запрокидывания головы Возможность подъема подбородка Возможность выведения нижней челюсти Возможность реалистичного прижатия крыльев носа к носовой перегородке Неаппаратная (визуальная и тактильная) оценка проведения сердечно-легочной реанимации: - подъем грудной клетки при искусственном дыхании - появление пульса на сонных артериях (задается инструктором с помощью помпы) Возможность использовать вместе с манекеном медицинский дефибриллятор Функция автоматического изменения сердечного ритма после проведения дефибрилляции происходит автоматически Возможность подключения различных моделей электронного устройства (контроллера) в виде «планшетного монитора» для аппаратной оценки качества проводимой сердечно-легочной реанимации и распечатки результатов тренировки на персональном компьютере Возможность использования беспроводной связи в работе манекена с устройством контроля Возможность использования компьютерной программы компьютерной программы для регистрации и архивизирования результатов обучения ( опция) Модульная конструкция – возможность простого присоединения и замена конечностей с расширением возможностей обучения (опция) Длительный срок эксплуатации – не менее 10 лет Простота санитарной обработки дезинфекции Наличие жесткого транспортировочного кейса Наличие 3-х запасных лицевых масок и 2-х комплектов запасных дыхательных путей Дополнительные пружины для компрессии (2 шт.) Тренировочный мат Наличие стартового набора для дезинфекции манекена Наличие руководства по эксплуатации на русском языке Гарантийное обслуживание не менее 1 года Контроллер правильности выполнения приёмов сердечно-лёгочной реанимации: Устройство предназначено для осуществления контроля правильности выполнения сердечно-лёгочной реанимации по следующим параметрам: - Глубина компрессий грудной клетки - Частота компрессий грудной клетки - Возвращение грудной клетки в исходное положение после проведения компрессионного движения - Время «бездействия», т.е. время, когда не проводится сердечно-лёгочная реанимация - Частота искусственных вентиляций - Объём искусственных вентиляций - Соотношение компрессии/Искусственная вентиляция легких - Последовательность выполнения сердечно-лёгочной реанимации в течении определённого промежутка времени. Порядок работы Контроллер осуществляет работу с учебным манекеном в режиме проводного подключения. Контроллер осуществляет работу с учебным манекеном в режиме беспроводного подключения Wi-Fi Включение контроллера осуществляется нажатием одной кнопки. Два режима работы: - Учебный режим - Инструкторский режим Учебный режим оценивает выполнение сердечно-лёгочной реанимации учеником, использующим один манекен. В учебном режиме имеется возможность с одним манекеном Инструкторский режим даёт инструктору возможность обучения работе с автоматическим наружным дефибриллятора и отображают оценки поступающие от манекенов. В инструкторском режиме имеется возможность работать максимум с шестью манекенами. Экран устройства – сенсорный. Устройство контроля имеет возможность подключения к: - к сети электропитания - к сети LAN, тип Ethernet - к манекену - к персональному контроллеру У устройства контроля имеется возможность к подключению к беспроводной сети Wi-Fi На экране устройства контроля присутствует информация: - используемый режим - количество подключённых манекенов - подключение к сети Wi-Fi - Состояние батареи Для упрощения работы с несколькими манекенами у устройства контроля имеется возможность присвоения отдельных имён манекенам. В учебном режиме можно отдельно выбирать варианты работы обучающегося: - Практическое занятие - Практическое занятие с оценкой качества выполнения. - Выполнение сердечно-лёгочной реанимации – один участник. - Выполнение сердечно-лёгочной реанимации - два участника. - Проведение только непрямого массажа сердца - Проведение только искусственной вентиляции лёгких В учебном режиме имеется возможность просмотреть результаты текущего сеанса занятия. В учебном режиме имеется возможность просмотреть результаты сохранённых сеансов занятий из архива. Инструкторский режим предназначен для регистрации, просмотра результатов работы обучающегося на одном или нескольких манекенах, контролировать проведение сердечно-лёгочной реанимации в сочетании с дефибрилляции. В инструкторском режиме имеется возможность управления учетными записями учеников. В инструкторском режиме можно отдельно выбирать варианты работы обучающегося: - Непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция лёгких - Выполнение сердечно-лёгочной реанимации – один участник. - Выполнение сердечно-лёгочной реанимации - два участника. - Проведение только непрямого массажа сердца - Проведение только искусственной вентиляции лёгких Имеется возможность подключения устройства контроля к персональному компьютеру с последующей синхронизацией данных: - загрузки сценариев - сохранения данных результатов проведённых занятий. - редактирования Устройство контроля даёт возможность регистрироать события занятия: - Проверка сознания - Вызов помощи - Выполнение дефибрилляции - Проверка дыхания - Проверка пульса - Проверка ответа - Проверка результата дефибрилляции При использовании медицинского дефибриллятора устройство контроля позволяет выбирать различные ритмы сердца Устройство контроля имеет возможность регулировать процесс обучения навыкам сердечно-лёгочной реанимации в сочетании с использованием Автоматического наружного дефибриллятора. Текущая обратная связь непрямого массажа сердца: - Низкая частота компрессий - Нормальная частота компрссий - Высокая частота компрессий - Полное освобождение грудной клетки - Правильная глубина компрессии Текущая обратная связь искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ): - Низкая частота ИВЛ - Нормальная частота ИВЛ - Высокая частота ИВЛ - Нормальный объём вентилляции - Слишком маленький объём вентилляции - Слишком большой объём вентилляции Все данные за последние 30 секунд отображаются в виде графической шкалы: - Кривая частоты сокращений - Кривая глубины сокращений - График лёгочной вентилляции Общая оценка результатов выдаётся в процентах. Детальная оценка выполнения даётся по каждому параметру. В инструкторском режиме возможно выведение максимально – шести результатов одновременно Имеется возможность индивидуальной настройки занятия по освоению приёмов сердечно-легочной реанимации. Комплект поставки Контроллер правильности выполнения сердечно-лёгочной реанимации Чехол для хранения контроллера Кабель для подключения к манекену Кабель для подключения к компьютеру Электрический кабель Адаптер электрической сети |

ЛОТ № 4

| № | Наименование | Технические характеристики и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер катетеризации центральных вен – 2 шт. | Фантом представляет собой верхнюю часть торса с анатомическими ориентирами и предназначен для отработки навыков катетеризации центральных вен под контролем УЗИ Отработка всех трех способов установки центрального венозного катетера: • Надключичный доступ • Подключичный доступ • Катетеризация внутренней яремной вены Обеспечивает реалистичные ощущения сопротивления кожи и подлежащих структур к продвижению иглы Анатомически верное разветвление вен Расположение и глубина вен и артерий, диаметры сосудов и взаимное расположение анатомических структур основаны на клинических данных КТ и МР-томографии и с учетом анатомических схем (Неттер, Э. Пернкопф). Клинические данные типичной анатомии человека были получены путем исследования большого количества конкретных случаев Имеет анатомически правильное соединение подключичных вен с правой внутренней яремной веной и полой верхней веной. Имитация различных осложнений и коллапса вен Отработка навыка ввода канюли при помощи проводника Прозрачный блок пункции дает возможность изучения анатомического строения и прямого наблюдения за продвижением иглы, может использоваться с накладкой кожи, он подойдет для организации вводных занятий и обучения базовым принципам центральной венозной катетеризации, пониманию анатомии и предварительной практики перед непосредственным выполнением катетеризации. Прилагаемые методические материалы помогают в освоении анатомии, физиологии, показаний и техники выполнения катетеризации центральных вен Учебный пункционный УЗ-блок для отработки базовых навыков УЗИ Подтверждение успешной или неудачной катетеризации Блок для пункции с анатомическими ориентирами: • Пункция подключичной, яремной вен, подключичной и сонной артерий • Пункция легкого • Пальпация костных ориентиров • Пальпация пульса сонной артерии Блок для пункций под контролем УЗИ: • Пункция яремной вены и сонной артерии • Пункция легкого • Пальпация костных ориентиров Анатомический блок: • Визуализация подключичной, яремной вен, подключичной и сонной артерий, костных ориентиров и легкого • Пункция подключичной и яремной вены Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Блок для пункций с анатомическими ориентирами – 1 шт. Блок для пункций (под контролем УЗИ) – 1 шт. Имитатор крови синий – 1 шт. Имитатор крови красный – 1 шт. Учебное пособие – 1 шт. |
| 2 | Набор для катетеризации центральных вен – 2 шт. | Сменный блок для пункций с анатомическими ориентирами (2 шт. в уп.) – 1 уп. Сменный блок для пункций под контролем УЗИ (2 шт. в уп.) – 1 уп. Сменный учебный пункционный УЗ-блок (2 шт. в уп.) – 1 уп. Анатомический блок – 1 шт. Учебный пункционный УЗ-блок – 1 шт. Центральный венозный катетер |
| 3 | Тренажер для катетеризации переферических вен – 2 шт. | Комплект сменных вен руки и торса для имеющегося в наличии фантома катетеризации центральных вен Сменные вены выполнены из материала (натуральный латекс), который по своей структуре и тактильным характеристикам напоминает реальные вены Трубки вен изготовлены из специальной самоуплотняющейся пластмассовой трубки, полости которой приблизительно равны по размерам с веной человека. Срок службы сменных вен может быть продлен при использовании игл малых размеров (22 G или меньше). В комплект входят: • Вены руки: медиальная подкожная вена руки, подкожная латеральная, срединная локтевая • Вены торса: внутренняя яремная, подключичная и верхняя полая Трубка вены берет начало у плеча и продолжается по внутренней поверхности плеча и предплечья, пересекает локтевую ямку предплечья, делает петлю и затем возвращается к подмышке. Расположение вен на фантоме является анатомически достоверным. Вены легко заменить за счет имеющихся коннекторов. Сосудистая система имеет входную и выходную трубки в верхней части торма и конце руки, через которые вводится и выводится искусственная кровь. Трубка вены вставляется в углубления (канавки) на фантоме под кожу, имитируя венозную сеть. Размер не более 50 см в длину. Диаметр не более 10мм. Комплектация: Комплект сменных вен руки и торса – 1 шт. |
| 4 | Тренажер для уретральной и надлобковой катетеризации мужчины – 2 шт. | Тренажер состоит из легко заменяемых модулей, предназначен для отработки навыков катетеризации мужчины Правдоподобная мягкая кожа обеспечивает реалистичные ощущения Надлобковая кость легко определяется Замена мужских органов на женские Использование с ногами и без ног Регулируемое давление в мочевом пузыре Накладка с надлобковой кожей (надлобковая кожная подушечка) с пробкой мочевого пузыря Наличие геля-смазки Наличие резинового катетера 16 CH Наличие почкообразного лотка Наличие шприца для промывания мочевого пузыря |
| 5 | Имитатор катетеризации женщины – 2 шт. | Тренажер представляет собой реалистично выполненную нижнюю часть торса и предназначен для отработки навыков катетеризации мочевого пузыря у женщин Анатомически точные наружные половые органы выполнены из мягкого синтетического материала, напоминающего по визуальным и тактильным характеристикам кожу человека Малые половые губы можно раздвинуть, чтобы открыть клитор, вход в мочеиспускательный канал, вход во влагалище Реалистичное сопротивление тканей при продвижении катетера через сфинктер и мочеиспускательный канал в мочевой пузырь Отток мочи свидетельствует о правильном введении катетера в мочевой пузырь Отработка навыков работы с мочевым катетером Фолея Обучение навыкам гигиены женской промежности Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Любрикант – 1 шт. Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 6 | Тренажер канюляции центральных вен – 3 шт. | Тренажер представляет собой анатомически верную модель верхнего отдела торса, которая включает в себя грудинную выемку, грудино-ключично-сосцевидную область, ключицу и предназначен для отработки процедуры катетеризации центральных вен Ощущения при пальпации фантома такие же, как и при обращении с реальным пациентом, яремная ямка прощупывается на 1-1,5 см Внутренние структуры модели включают сменный блок с мышечными и костными структурами, подключичную вену, яремную внутреннюю вену, яремную наружную вену, сонную артерию Шея тренажера повернута налево для лучшей наглядности Возможно использование катетера Свана-Ганза. Доступ к внутренней яремной вене возможен из переднего, центрального и заднего положения, также возможен доступ к внешней яремной, подключичной и надключичной вене Комплектация: Тренажер в сборе– 1 шт. Имитатор крови – 1 шт. Кейс для хранения – 1 шт. Доступные сменные части: Сменная кожа Сменные кости и мышцы Сменные вены Кровь (имитатор) |
| 7 | Тренажер катетеризации мужского мочевого пузыря – 2 шт. | Предназначен для отработки первичных практических навыков по катетеризации Тренажер катетеризации (мужской) должен состоять из имитатора половых органов мочевой системы, который предназначен для отработки первичных практических навыков по катетеризации Наличие трубки-переходника |
| 8 | Тренажер катетеризации женского мочевого пузыря – 2 шт. | Тренажер катетеризации (женский) должен состоять из имитатора половых органов мочевой системы и предназначен для отработки первичных практических навыков по катетеризации. Наличие трубки-переходника |
| 9 | Тренажер канюляции центральных вен – 1 шт. | Тренажер представляет собой анатомически верную модель верхнего отдела торса, которая включает в себя грудинную выемку, грудино-ключично-сосцевидную область, ключицу и предназначен для отработки процедуры катетеризации центральных вен Ощущения при пальпации фантома такие же, как и при обращении с реальным пациентом, яремная ямка прощупывается на 1-1,5 см Внутренние структуры модели включают сменный блок с мышечными и костными структурами, подключичную вену, яремную внутреннюю вену, яремную наружную вену, сонную артерию Шея тренажера повернута налево для лучшей наглядности Возможно использование катетера Свана-Ганза. Доступ к внутренней яремной вене возможен из переднего, центрального и заднего положения, также возможен доступ к внешней яремной, подключичной и надключичной вене Комплектация: Тренажер в сборе– 1 шт. Имитатор крови – 1 шт. Кейс для хранения – 1 шт. |
| 10 | Имитатор катетеризации мужчины - 1 шт. | Предназначен для отработки навыков катетеризации мочевого пузыря у мужчин, работы с мочевым катетером Фолея, обучение навыкам гигиены мужской промежности. Тренажер представляет собой реалистично выполненную нижнюю часть торса и предназначен для отработки навыков катетеризации мочевого пузыря у мужчин Анатомически точные наружные половые органы выполнены из мягкого синтетического материала, напоминающего по визуальным и тактильным характеристикам кожу человека Реалистичное сопротивление тканей при продвижении катетера через отверстие мочеиспускательного канала и мочеиспускательный канал в мочевой пузырь Отток мочи свидетельствует о правильном введении катетера в мочевой пузырь Отработка навыков работы с мочевым катетером Фолея Обучение навыкам гигиены мужской промежности Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Любрикант – 1 шт. Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт. Уретральные катетеры – 10 шт. |

ЛОТ №5

| № | Наименование | Технические характеристики и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ягодичный тренажера инъекций – 2 шт. | Предназначен для отработки техники внутривенных инъекций Накладной тренажер, точно имитирующий правую ягодицу с важными анатомическими ориентирами: подвздошный гребень, верхняя передняя ось и большой вертлуг. Наличие встроенного электронного датчика обратной связи Наличие контроллера, работающего в 2-х режимах (тренировки и контроля) с возможностью оценки правильности выполнения действий Наличие игл и шприца 5мл |
| 2 | Рука ребенка для освоения пункции артерии – 2 шт. | Предназначен для отработки навыков пункции артерии руки ребенка Тренажер представляет модель левого предплечья младенца в натуральную величину с четкими костными анатомическими ориентирами. Ручная имитация пульса на лучевой артерии при помощи груши, подтверждение места инъекции. Отработка навыков пункции, трансфузии и взятия крови из лучевой артерии. Ощущение попадания иглы в вену. Реалистичный обратный ток имитирующей кровь жидкости при правильном введении иглы. Фиксация , возможность установки на столе |
| 3 | Имитатор постановки клизмы с лубрикантом – 1 шт. | Тренажер представляет собой реалистично выполненный таз взрослого человека для отработки навыков постановки клизмы Кожа выполнена из мягкого синтетического материала, напоминающего по визуальным и тактильным характеристикам кожу человека Верхняя часть ягодиц подвижна, что позволяет поднять ягодицы, чтобы расположить и ввести клизму в анус Отработка навыков работы со стандартным медицинским оборудованием для установки клизмы Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Любрикант – 1 шт. Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 4 | Усовершенствованный макет руки для освоения навыков венопункций и инъекций – 2 шт. | Тренажер представляет собой реалистично выполненную руку для отработки внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций, установки периферического венозного катетера по игле, флеботомии Кожа и вены изготовлены из синтетического материала, по своим тактильным и визуальным характеристикам, имитирующим ткани человека, включая отпечатки пальцев. При пальпации вены перекатываются под кожей, а при попадании иглы в венозное русло ощущается характерное проваливание Анатомически верное расположение вен, которые хорошо пальпируются - протяженная венозная сеть с 8 основными венами и полным венозным доступом: v. Basilica, v. Cephalica, v. Dorsalis Metacarpi, v. Basilic Mediana, v. Antebrachia Mediana, v. Cephalica Mediana, v. Cubitalis, венозная аркада тыла кисти, интеркарпальные и межпальцевые вены, вена большого пальца На дорсальной поверхности кисти имеются вены пальцев, большого пальца и интекарпальные вены - все они доступны для отработки внутривенных инъекций В локтевой ямке доступны три венозные магистрали: средние cephalica, basilica и локтевая вены При введении иглы в вену в шприце виден обратный ток крови, что подтверждает правильность выполнения инъекций Доступные для пункции вены: • вены пальцев; • дорсальные пястные вены; • промежуточная медиальная вена; • медиальная подкожная вена руки; • латеральная подкожная вена руки; • добавочная латеральная подкожная вена руки; • срединная вена предплечья; • срединная головная вена; • срединная вена локтя; • вена большого пальца В качестве жидкости для инъекций может использоваться вода Внутримышечные инъекции могут быть выполнены в дельтовидную мышцу, где имеются реалистичные костные анатомические ориентиры для точного выбора места для предстоящей в/м инъекции Плотная вставка в области дельтовидной мышцы определяет и ограничивает место для в/м инъекций Плотная вставка в области плеча имитирует костные структуры, определяет и ограничивает место для инъекций Участок для внутрикожных инъекций расположен на предплечье. Внутрикожные инъекции с введением жидкости вызовут появление характерной кожной "пуговки" На коже фантомов не остается следов от проколов, она долговечна в использовании Сменные вставки для пункций с комплектом вен легко устанавливаются в фантом Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Имитатор крови – 1 шт. Кейс для хранения – 1 шт. |
| 5 | Рука для пункций артерии в комплекте с кожей с 3 артериями – 2 шт. | Фантом представляет собой руку взрослого человека для выполнения пункций артерий Кожа и артерии выполнены из синтетического материала, по своим тактильным и визуальным характеристикам имитирующим ткани человека Анатомически верное расположение артерий (лучевая артерия и плечевая артерия) с пульсом Реалистичное ощущение «провала» при вхождении иглы в артерию При введении иглы в артерию в шприце виден обратный ток крови, что подтверждает правильность выполнения пункции Сменная кожа и артерии легко устанавливаются в фантом На коже фантома практически не остается следов от проколов, она долговечна в использовании Комплектация Фантом в сборе -1 шт. Имитатор крови – 1 шт. Любрикант – 1 шт. |
| 6 | Модель руки для практики внутривенных инъекций – 4 шт. | Фантом представляет собой реалистично выполненную руку для отработки венепункции, внутривенных и внутримышечных инъекций, а также для отработки навыков начального ввода иглы и постановки катетера Кожа и вены изготовлены из синтетического материала, по своим тактильным и визуальным характеристикам, имитирующим ткани человека При пальпации вены перекатываются под кожей, а при попадании иглы в венозное русло ощущается характерное проваливание Анатомически верное расположение вен, которые хорошо пальпируются, вены доступны в локтевой ямке, на предплечье, на тыльной стороне ладони При введении иглы в вену в шприце виден обратный ток крови, что подтверждает правильность выполнения инъекций Внутримышечные инъекции могут быть выполнены в дельтовидную мышцу, где имеются реалистичные костные анатомические ориентиры для точного выбора места для предстоящей в/м инъекции Сменная кожа и вены легко устанавливаются в фантом На коже фантома не остается следов от проколов, она долговечна в использовании Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Имитатор крови – 1 шт. Кейс для хранения – 1 шт. |
| 7 | Рука для практики инъекций и артериальной практики – 1 шт. | Фантом представляет собой руку человека на подставке с перистальтическим насосом, который генерирует пульс Выраженная венозная сеть (подкожная латеральная вена руки, подкожная медиальная вена руки, лучевая кожная вена, локтевая кожная вена, поверхностные (дорсальные) вены кисти) Артериальная сосудистая сеть (лучевая артерия и плечевая артерия) с пульсом Реалистичное ощущение «провала» при вхождении иглы в артерию или вену Имитация сжатого кулака и жгута (повышенное венозное давление) Имитация коллапса вен Манипуляции: • Внутривенные инъекции • Забор крови на анализ из артерии • Артериовенозный анастомоз/гемодиализ • Внутримышечные инъекции в дельтовидную мышцу • Разрез и наложение швов • Венозные инфузии • Подкожные инъекции Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Имитатор крови – 1 шт. Сменная кожа – 1 шт. Сумка для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 8 | Тренажер постановки клизмы и внутримышечных инъекций – 2 шт. | Тренажер предназначен для обучения учащихся средних и высших медицинских учебных заведений навыкам клизменных процедур и внутримышечных инъекций, представляет собой усеченную нижнюю часть торса человека с мягкой вставкой для внутримышечных инъекций и анальным отверстием для постановки клизмы, выполнен из пластмассы Возможность замены мягкой двусторонней вставки для инъекций снаружи, без разборки тренажера |
| 9 | Рука(переносной тренажер для внутривенных инъекций) – 1 шт. | Фантом представляет собой реалистично выполненную руку для отработки венепункции, внутривенных инъекций, а также для отработки навыков начального ввода иглы и постановки катетера. Кожа и трубки вен не заменяемы. Кожа и вены изготовлены из синтетического материала, по своим тактильным и визуальным характеристикам, имитирующим ткани человека. Реалистичные, визуально определяемые и пальпируемые вены При пальпации вены перекатываются под кожей, а при попадании иглы в венозное русло ощущается характерное проваливание Доступ к венам в: • В локтевой ямке • Вдоль предплечья Реалистичные ощущения при пунктировании кожи и вен При введении иглы в вену в шприце виден обратный ток крови, что подтверждает правильность выполнения инъекций В комплекте: • Фантом – 1 шт. • Пластиковый кейс, превращаемый в рабочую станцию – 1 шт. • Имитатор крови – 1 шт. |
| 10 | Тренажер симулятора головы ребенка для практики пункции вен – 1 шт. | Фантом представляет собой реалистичную модель головы и шеи шестимесячного ребенка Кожа изготовлена из тонкого синтетического материала, реалистично имитирующего кожу ребенка. Трубки вен изготовлены из резиновых трубок с маленькими полостями и тонкими стенками Предназначен для отработки навыков инфузий и инъекций в височную и яремные вены новорожденного - годовалого ребенка Реалистичные ощущения при пальпации и пункции вен Обратный ток крови подтверждает правильность выполнения инъекций Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Имитатор крови – 1 шт. Сменные вены и кожа головы – 1 шт. |
| 11 | Накладка- тренажер внутривенных инъекций Venatech – 1 шт. | Накладной фантом для отработки внутривенных инъекций удобен в использовании, компактен, может закрепляться при помощи ремней к руке человека, что позволяет отрабатывать навыки коммуникации с пациентом В фантом встроены трубки, имитирующие сосуды и заполненные имитатором крови, обратный ток крови подтверждает правильность выполнения инъекций Кожа изготовлена из мягкого синтетического материала, реалистично имитирующего кожу человека по тактильным и визуальным характеристикам Анатомически верное расположение вен, которые хорошо пальпируются Имитация трех основных вен: • Головная вена • Подкожная медиальная • Промежуточная вена локтя Имитация артерии для отработки навыков забора крови для анализа содержания газов в артериальной крови и навыков различения прокола артерии и вены Кожа и сосуды фантома сменные Комплектация: Фантом в сборе -1 шт. Имитатор крови -1 шт. Сменные кожа, вены, артерия – 1 комл. |
| 12 | Тренажер люмбальных пункций в комплекте: кожа, мышцы и спинной мозг, смазывающее средство – 1 шт. | Фантом представляет собой часть торса человека, имитирует анатомию поясничной области, в т.ч. и костные ориентиры Обеспечивает реалистичные ощущения сопротивления кожи и подлежащих структур к продвижению иглы Точное воспроизведение анатомии обеспечивает реалистичные тактильные ощущения при пункции иглой, а также достоверную пальпацию анатомических ориентиров Остистый отросток и пространства, расположенные между остистыми отростками определяются пальпацией под кожным покровом Обеспечивает реалистичную отработку навыков и демонстрацию всех видов спинальных инъекций: • спинальной анестезии, • люмбальной пункции, • эпидуральной анестезии, • каудальной анальгезии, • сакрального нервного блока, • люмбального симпатического блока Не менее пяти доступов: • спинальный, • каудальный, • крестцовый, • эпидуральный, • поясничный Сменная кожа легко устанавливается в фантом Позвоночный канал наполняется жидкостью для большей достоверности процедуры Отделы L1 и L2 позвоночного столба выполнены видимыми сквозь прозрачную стенку Функциональная часть данной модели включает в себя позвонки L3-L5, плюс крестец и копчик Может использоваться в положении сидя или лежа на боку Эпидуральная пункция выполняется либо воздухом, либо соляным раствором, чтобы предотвратить потерю сопротивления, и если случайно происходит прокол твердой мозговой оболочки, появляется «спинномозговая» жидкость Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 13 | Тренажер для практики подкожных инъекций – 2 шт. | Фантом представляет собой часть предплечья от запястья до локтя и предназначен для отработки навыков выполнения подкожных инъекций Кожа изготовлена из мягкого синтетического материала, реалистично имитирующего кожу человека по тактильным и визуальным характеристикам Доступно 8 зон для отработки подкожных инъекций: 4 на внешней и 4 на внутренней стороне предплечья При правильной инъекции образуется характерная «пуговка» Комплектация: Фантом в сборе -1 шт. Шприц -1 шт. |
| 14 | Рука для инъекций – 2 шт. | Тренажер представляет собой реалистично выполненную руку для отработки внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций, установки периферического венозного катетера по игле, флеботомии Кожа и вены изготовлены из синтетического материала, по своим тактильным и визуальным характеристикам, имитирующим ткани человека, включая отпечатки пальцев. При пальпации вены перекатываются под кожей, а при попадании иглы в венозное русло ощущается характерное проваливание Анатомически верное расположение вен, которые хорошо пальпируются - протяженная венозная сеть с 8 основными венами и полным венозным доступом: v. Basilica, v. Cephalica, v. Dorsalis Metacarpi, v. Basilic Mediana, v. Antebrachia Mediana, v. Cephalica Mediana, v. Cubitalis, венозная аркада тыла кисти, интеркарпальные и межпальцевые вены, вена большого пальца На дорсальной поверхности кисти имеются вены пальцев, большого пальца и интекарпальные вены - все они доступны для отработки внутривенных инъекций В локтевой ямке доступны три венозные магистрали: средние cephalica, basilica и локтевая вены При введении иглы в вену в шприце виден обратный ток крови, что подтверждает правильность выполнения инъекций Доступные для пункции вены: • вены пальцев; • дорсальные пястные вены; • промежуточная медиальная вена; • медиальная подкожная вена руки; • латеральная подкожная вена руки; • добавочная латеральная подкожная вена руки; • срединная вена предплечья; • срединная головная вена; • срединная вена локтя; • вена большого пальца В качестве жидкости для инъекций может использоваться вода Внутримышечные инъекции могут быть выполнены в дельтовидную мышцу, где имеются реалистичные костные анатомические ориентиры для точного выбора места для предстоящей в/м инъекции Плотная вставка в области дельтовидной мышцы определяет и ограничивает место для в/м инъекций Плотная вставка в области плеча имитирует костные структуры, определяет и ограничивает место для инъекций Участок для внутрикожных инъекций расположен на предплечье. Внутрикожные инъекции с введением жидкости вызовут появление характерной кожной "пуговки" На коже фантомов не остается следов от проколов, она долговечна в использовании Сменные вставки для пункций с комплектом вен легко устанавливаются в фантом Вес тренажера в сборе: Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Имитатор крови – 1 шт. Кейс для хранения – 1 шт. |
| 15 | Тренажер для внутривенных инъекций в комплекте: кожа, пластиковая бутылка для подвешивания, искусственная кровь(порошок) пакетиков, капельница – 1 шт. | Тренажер должен представлять собой модель руки для внутривенных инъекций, должен быть изготовлен из высококачественного силикона Возможность отработки на тренажере следующих навыков: • внутривенные инъекции • пункции периферийных вен для взятия крови, пункции вен: медиальной подкожной вены руки, подкожной латеральной вены руки, медиальной срединной локтевой вены, тыльной венозной сети кисти • введение венозного катетера. Наличие запасной кожи Наличие пластиковой бутылки для подвешивания Наличие искусственной крови (порошок) – 10 шт. Наличие капельницы -3 шт. Наличие футляра для хранения |
| 16 | Тренажер для внутримышечных инъекций в комплекте с запасной частью кожи – 2 шт. | Тренажер должен представлять собой верхнюю часть плеча со всеми важными анатомическими ориентирами, которые можно определить пальпаторно, должен быть изготовлен из высококачественного силикона Возможность пальпаторного определения расположения акромиона и плечевой кости Наличие запасной кожи Наличие встроенного электронного датчика обратной связи, который позволяет отслеживать следующие характеристики: 1. Правильное/неправильное выполнение инъекций 2. Правильная/неправильная локализация инъекции 3. Контакт с костью Наличие контроллера со световой индикацией с возможностью оценки правильности выполнения действий |
| 17 | Тренажёр дренирования плевральной полости – 2 шт. | Тренажёр представляет собой торс человека с головой на подставке Тренажёр предназначен для отработки навыков оказания помощипри травмах грудной клетки позволяет отрабатыватьнавыки восстановления проходимости дыхательных путей одновременно с оказанием помощи при обструктивном шоке Анатомические ориентиры включают перстневидный хрящ, щитовидный хрящ, угол грудины, второй межреберный промежуток, пятый и шестой межреберный промежуток, мечевидный отросток грудины и реберную дугу Кожа изготовлена из синтетического материала, имитирующего кожу человека по визуальным и тактильным характеристикам Отрабатываемые навыки: • Плевральный дренаж слева и справа • Торакоцентез слева и справа • Перикардиоцентез Имитация набухания яремной вены в ручном режиме Использование реальных медицинских инструментов Отек для имитации напряженного пневмоторакса и подкожной эмфиземы создается при помощи воздуха, также имитируется растяжение яремной вены Для ориентирования имеются 5-ый и 6-ой межреберные промежутки, области пункции – одна без разреза для практикивыполнения реального разреза, другая с разрезом для многократного введения дренажных трубок Имеющиеся анатомические ориентиры – мечевидный отросток и реберная дуга – позволяют определить зону для пункции перикарда, при выполнении пункции под неправильнымуглом или слишком глубоко звучит предупреждающий сигнал Комплектация: Тренажёр в сборе -1 шт. Подставка – 1 шт. Имитатор крови -1 шт. Сумка для хранения и транспортировки- 1 шт. |
| 18 | Рука ребенка для освоения венопункции – 2 шт. | Фантом представляет собой реалистично выполненную ручку новорожденного Предназначен для отработки навыков забора крови и внутривенных инъекций Кожа изготовлена из синтетического материала, имитирующего кожу новорожденного по визуальным и тактильным характеристикам Трубки вен выполнены из резины и имеют маленькие полости и тонкие стенки Обратный ток крови подтверждает правильность выполнения инъекций На фантоме имеются подкожная латеральная и медиальная вены руки, тыльная венозная дуга Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Имитатор крови – 1 шт. Набор для инфузий – 1 компл. |
| 19 | Комплексный тренажер для обучения навыкам пункции и перкуссии и их оценки – 3 шт. | Тренажер представляет собой изготовленную из гибкого и прочного материала модель молодого мужчины, лежащего на спине, с наклоненной влево головой. Анатомические ориентиры – кости, ключицы, ребра, межреберные промежутки, пупок, лобковое сочленение, верхние передние подвздошные ости, грудинно-ключично-сосцевидные мышцы, бедренная связка – занимают реальное анатомическое положение с возможностью пальпации и определения правильного положения иглы. Реалистичный манекен: • Автоматический каротидный пульс и пульс на бедренной артерии. • Перкуссия: положение и протяженность пневмоторакса; печеночная тупость; смещение тупости в брюшной полости. • Пункция печени в гнойной хирургии; имитация стонов пациента. • Сменные модули пункции костного мозга. • Голосовые подсказки при правильной и неправильной пункции. Удобная и гибкая консоль: • Удобное перемещение, простая и прочная фиксация. • Легкое изменение положения манекена: лежа на спине, сидячее, полу сидячее, с опорой на правую руку и т.д. • Выбор ягодицы на контрольной панели, контур тела, инструкция по выбору места введения иглы. • Пункция печени: выбор задержки дыхания, подсказки ограничения времени пункции, правильная пункция во время задержки дыхания. Реалистичная имитация операций, отработка 11 видов операций и пункций: 1. Стерильность. 2. Пункция правой внутренней яремной вены. 3. Пункция правой подключичной вены. 4. Пункция правой бедренной вены. 5. Пункция левостороннего пневмоторакса. 6. Пункция левостороннего плеврального выпота. 7. Пункция абсцесса печени. 8. Пункция брюшной полости. 9. Пункция перикарда. 10. Внутрисердечные инъекции. 11. Взятие костного мозга из передней верхней подвздошной ости. |

ЛОТ № 6

| № | Наименование | Технические характеристики и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер аускультации со смартскопом – 1 шт. | Тренажер представляет собой реалистично выполненный торс мужчины с анатомически точными ориентирами и предназначен для отработки навыков аускультации звуков сердца и легких. Отрабатываемые навыки включают: • Пальпаторное определение точек аускультации • Аускультация легких в не менее чем 5 точках спереди, 10 точках сзади и 2 с боков • Аускультация сердца в не менее чем 6 точках спереди Аускультация выполняется перемещением виртуального стетоскопа по точкам аускультации на торсе. Соответствующие звуки становятся слышны, когда студент прикладывает Смартскоп (виртуальный стетоскоп) в правильной локализации. Сеть датчиков скрыта под кожей грудной клетки спереди и сзади, что позволяет выслушивать различную аускультативную картину на груди и спине. Управление фантомом осуществляется при помощи дистанционного пульта. Звуки могут индивидуально настраиваться для каждой точки. Блок дистанционного управления может одновременно работать и менять параметры у нескольких Смартскопов. Возможность подключения внешних динамиков Звуки сердца: • Нормальный • Регургитация крови при недостаточности аортального клапана • Стеноз легочного ствола • Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия, митральный стеноз • Голосистолический шум • Мезосистолический шум • Ритм галопа S3 • Ритм галопа S4 • Систолический щелчок • Дефект межпредсердной перегородки • PDA • VSD Звуки легких: • Нормальные легкие • Нормальные везикулярные легкие • Хрипы • Хрипы с одной стороны • Небольшое потрескивание • Грубое потрескивание • Хруст • Стридор • Кавернозный • Бронховезикулярный • Бронхиальный • Отек легких • Младенец • Шум трения • Эгофония • Пекторилоквия Комплектация: Тренажер в сборе – 1 шт. Дистанционный пульт – 1 шт. Виртуальный стетоскоп -1 шт. Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 2 | Стетоскоп, SmartScore – 1 шт. | Имитатор стетоскопа выглядит как реальный стетоскоп со встроенным электронным блоком Предназначен для использования с тренажерами с функцией аускультации производства компании Nasco/LifeForm/Simulaids Аускультация выполняется перемещением виртуального стетоскопа по точкам аускультации на торсе Соответствующие звуки становятся слышны, когда виртуальный стетоскоп расположен в правильной локализации Пульт дистанционного управления может одновременно управлять несколькими виртуальными стетоскопами Комплектация: Виртуальный стетоскоп в сборе – 1 шт. |
| 3 | Тренажер аускультации(только тело) – 1 шт. | Реалистично выполненный торс мужчины с анатомически точными ориентирами Предназначен для использования с тренажерами с функцией аускультации производства компании Nasco/LifeForm/Simulaids Аускультация выполняется перемещением виртуального стетоскопа по точкам аускультации на торсе. Соответствующие звуки становятся слышны, когда виртуальный стетоскоп расположен в правильной локализации. Сеть датчиков скрыта под кожей грудной клетки спереди и сзади, что позволяет пальпаторно определять точки аускультации, а также выслушивать различную аускультативную картину на груди и спине. • Аускультация легких в не менее чем 5 точках спереди, 10 точках сзади и 2 с боков • Аускультация сердца в не менее чем 6 точках спереди. Комплектация: Торс в сборе – 1 шт. |
| 4 | Тренажер для аускультации младенца – 1 шт. | Тренажер представляет собой реалистично выполненный манекен новорожденного с анатомически точными ориентирами для отработки навыков аускультации и сердечно-легочной реанимации Отработка навыков: • аускультация легких в 2 точках сзади и 2 спереди • аускультация сердца в 1 точке спереди • аускультация перистальтики в 1 точке спереди • восстановление проходимости дыхательных путей (анатомические ориентиры включают: язык, ротоглотку, носоглотку, гортань, надгортанник, черпаловидный хрящ, складки преддверия и голосовые связки, перстневидный хрящ, трахею, пищевод) • интубация • аспирация содержимого дыхательных путей • зажим пуповины • канюляция и аспирация пуповины При помощи пульта можно выбрать один из 11 вариантов звуков сердца, один из 4 звуков перистальтики и один из 9 звуков легких Аускультация выполняется перемещением виртуального стетоскопа по точкам аускультации на манекене Анатомические ориентиры: носовые проходы, десны, язык, ротоглотка и носоглотка, гортань, надгортанный хрящ (эпифаринкс), черпаловидный хрящ, голосовые связки и ложные голосовые связки (складки преддверия гортани), трахея, пищевод, легкие и желудок Возможность отработки навыков интубации и аспирации Использование интубационной трубки без манжеты с внутренним диаметром до 4 мм Отработка навыка измерения пульса на руке у новорожденного Отработка навыков наложения зажима на пуповину, обрезания, катетеризации и аспирации крови Возможна аускультация следующих тонов сердца: • Дефект межжелудочковой перегородки • Шум волчка • Шум Грэхема Стилла • Расщепление второго тона • Стеноз легочного ствола • Норма, новорожденный • Регуртитация крови при недостаточности митрального клапана • Дефект межпредсердной перегородки • Аортальный стеноз • Норма, 7 мес. • Норма, 1 год Следующих шумов легких: • Свистящее дыхание • Стридор • Сухие хрипы • Пневмония • Норма, новорожденный • Стридор у новорожденного • Астма • Стридор у младенца 9 мес. • Норма у младенца 9 мес. Следующих звуков кишечника: • Норма, новорожденный • Норма, 1 год • Усиленная перистальтика, ребенок 2 года • Урчание кишечника Комплектация: Манекен в сборе – 1 шт. Кожа грудной клетки для СЛР – 1 шт. Кожа грудной клетки для аускультации – 1 шт. Виртуальный стетоскоп с пультом ДУ – 1 шт. Сменная пуповина с зажимом – 1 шт. Любрикант – 1 шт. Кейс для хранения – 1 шт. |
| 5 | Манекен для аускультации живота, пальпации органов и измерения АД с электронным контролем – 2 шт. | Тренажер представляет собой манекен половины женского тела с реалистичной на ощупь кожей и мягким животом для пальпации. Манекен- симулятор работает автономно, выбор любых симптомов при пальпации и тестовых симптомов при помощи пульта для достижения лучших результатов обучения и тренинга. Контроль всего процесса обучения при помощи пульта Выбор положений пальпации и различных симптомов. Пальпация: печени, желчного пузыря и селезенки; единая пальпация всех органов; Болезненность при надавливании и прекращении давления при распространенных заболеваниях. При болезненных ощущениях при пальпации живота манекен подает голосовой сигнал. Аускультация: кишечные шумы, сосудистый шум при стенозе почечной артерии. Неинвазивное измерение АД. Комплектация: 1. Манекен для пальпации- 1 шт. 2. Блок управления- 1 шт. 3. Блок управления артериальным давления- 1 шт. 4. Аппарат для измерения артериального давления- 1 шт. 5. Пульт управления- 1 шт. 6. Комплект проводов. |
| 6 | Цифровой манекен аускультации сердца и легких – 3 шт. | Тренажер представляет собой половину туловища мужчины с точными анатомическими ориентирами для отработки навыков аускультации сердца и легких согласно аускультативным точкам Вращение, удобное обслуживание и транспортировка. Запатентованный дизайн: резонансная полость для придания полноты и тона звукам сердца и легких. Более 80 Hi-fi звуков аускультации Автоматическое отображение аускультативного звука Пульт для управления аускультацией Возможность подключения аудио колонок Комплектация: 1. Тренажер пальпации- 1 шт. 2. Пульт управления- 1 шт. 3. Электронный стетоскоп- 1 шт. 4. Наушники- 1 шт. |

ЛОТ № 7

| № | Наименование | Технические характеристики и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модель для интубирования желудка через носовые отверстия – 1 шт. | Учебная модель, которая воспроизводит серединное сечение через нос, рот, глотку, трахею, пищевод и желудок. Возможность вставки пластиковых пищевых трубок или катетеров через носовое и/или ротовое отверстие в пищевод и желудок Наличие трахеостомии для показа аспирации |
| 2 | Имитатор обследования уха – 3 шт. | Тренажер представляет собой часть головы с плечами взрослого человека, голова наклонена так, что ухо тренажера находится в свободном доступе Тренажер предназначен для отработки сестринских и врачебных практических навыков: • Отоскопия • Удаление ушной серы • Промывание и уход за наружным и средним ухом Сменные модели уха точно имитируют внутреннее и внешнее строение уха человека Модели уха изготовлены из эластичного синтетического материала, реалистично имитирующего живые ткани по тактильным и визуальным характеристикам Модели уха имитируют не менее 6 клинических случаев: • Барабанная перепонка без патологий • Экссудативный отит среднего уха • Серозный отит среднего уха с жидкостью • Хронический отит с перфорацией барабанной перепонки • Барабанная перепонка без патологий и с увеличенным углом наклона ушного канала • Ушной канал в норме с ушной серой На анатомических слайдах изображено не менее 9 клинических случаев: • Барабанная перепонка без патологий • Экссудативный отит среднего уха • Серозный отит среднего уха с жидкостью • Хронический отит среднего уха с перфорацией барабанной перепонки • Хронический отит среднего уха с большой перфорацией барабанной перепонки • Надбарабанная холестеатома (А) • Надбарабанная холестеатома (B) • Ателектатический отит среднего уха • Тимпаносклероз Комплектация: Тренажер в сборе– 1 шт. Анатомические слайды – 9 шт. Имитатор ушной серы – 2 шт. Кейс для хранения – 1 шт. |
| 3 | Дополнительные уши с ушной серой – 1 шт. | Расширенный набор моделей уха включает не менее 5 патологий: • Надбарабанная холестеатома (А) • Надбарабанная холестеатома (B) • Хронический отит среднего уха с большой перфорацией барабанной перепонки • Ателектатический отит среднего уха • Тимпаносклероз Комплектация: Набор ушей (4 шт) Имитатор ушной серы – 2 шт. |
| 4 | Голова для практики интубации, легкие, желудок – 2 шт. | Тренажер представляет собой реалистично выполненный фантом головы взрослого человека с анатомически точными ориентирами для отработки навыков интубации, размещен на подставке Кожа изготовлена из синтетического материала, имитирующего кожу человека по визуальным и тактильным характеристикам Полностью артикулируемая голова и нижняя челюсть, выдвижение нижней челюсти Пальпируемый пульс на сонной артерии в ручном режиме Отработка приема Селлика Реалистичные анатомические ориентиры включают зубы, язык, ротоглотку, носоглотку, гортань, надгортанник, черпаловидные хрящи, ложные голосовые связки, истинные голосовые связки, трахею, легкие, пищевод, желудок Возможна отработка оральной, пальцевой и назальной интубации, использования различных систем типа: эндотрахеальная трубка, E.O.A., P.T.L., ларингеальная маска, E.G.T.A., Комбитьюб. |
| 5 | Торс для практики интубации – 2 шт. | Тренажер представляет собой реалистично выполненный торс мужчины с реалистично выполненными дыхательными путями, легкими и желудком и предназначен для отработки навыков интубации и вентиляции Анатомически точно выполненные дыхательные пути, полости рта, носа, глотки и гортани, детальная анатомия альвеолярного мешочка, бронхиального дерева, легких с системой кровеносных сосудов, пищевода и желудка Кожа изготовлена из синтетического материала, имитирующего кожу человека по визуальным и тактильным характеристикам Обеспечение проходимости дыхательных путей в т.ч. при помощи ЭТТ, устройства Комбитьюб, ларингеальной маски, оро- и назофарингеальных воздуховодов, дыхательного мешка с маской Возможность имитации осложнений: выламывание зубов, отек языка, ларингоспазм Раздувание желудка при интубации пищевода Симуляция рвоты Комплектация: Голова с торсом на подставке в сборе (с легкими и желудком) – 1 шт. Любрикант – 1 шт. Сумка для хранения – 1 шт. |
| 6 | Имитатор ухода за трахеостомой с трахеостомическими трубками – 1 шт. | Тренажер должен имитировать взрослого мужчину, снабжен ротовым и носовыми проходами, а также иметь в наличии глотку, надгортанник, трахею, пищевод, стому, перстневидный хрящ, шейный позвонок, левый и правый бронх, бронхиальное дерево. Возможность вставки пластиковых пищевых трубок или катетеров через носовое и/или ротовое отверстие в пищевод и желудок Имитатор должен позволять отработку следующих навыков: 1. Оральная, назофарингеальная, назотрахеальная, трахеальная аспирация 2. Правильность надувания манжеты 3. Обработка и перевязка области стомы Наличие смотрового отверстия в шее Возможность просмотра положения дренажного катетера в одном из бронхов Наличие сумки для хранения и переноски тренажера Наличие трахеостомических трубок |
| 7 | Учебная модель для введения назогастральной трубки и практики трахеостомии – 1 шт. | Фантом представляет собой торс взрослого пациента с головой Предназначен для отработки навыков введения назогастрального зонда и трахеостомической трубки Назальный и оральный доступ Реалистичные анатомические ориентиры: трахея, пищевод, легкие Имитация слизи Выполнение манипуляций: • Трахеостомия (установка и аспирация содержимого в легких и трахее) • Использование назогастрального зонда (установка, промывание желудка, удаление) • Промывание желудка и чреззондовое питание • Установка назоэнтеральной и пищеводной трубки • Интубация при помощи клинка ларингоскопа и эндотрахеальной трубки Возможность использования реальной трахеостомической трубки №6, эндотрахеальной трубки 6 мм, назогастрального зонда №6 Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Любрикант – 1 шт. Загуститель – 1 шт. Кейс для хранения и транспортировки – 1 шт. |
| 8 | Набор ЛОР органов – 1 шт. | Модель уха, увеличенная в 3 раза, 4 разборные части. Изображение наружного, среднего и внутреннего уха. Съемная барабанная перепонка с молоточком, наковальней и стремечком, а также лабиринт из 2 частей с улиткой и слуховым нервом/балансом. Наличие подставки Модель гортани, увеличенная в 2,5 раза, должна иметь: надгортанник, голосовые связки и черпаловидный хрящ, которые двигаются. Кроме того, должны быть показаны следующие органы: - подъязычная кость; - перстневидный хрящ; - щитовидный хрящ; - щитовидная железа; - паращитовидные железы. Наличие подставки |
| 9 | Тренажер для ЛОРа – 1 шт. | Тренажер предназначен для применения в качестве учебного пособия для отработки учащимися высших и средних специальных медицинских образовательных учреждений первичных практических навыков Возможность отработки следующих навыков: 1. Эндоскопии носа: передней и задней риноскопии. 2. Отработки техники остановки носовых кровотечений: а. передней тампонады носа; б. задней тампонады носа. 3. Эндоскопии гортани: непрямой ларингоскопии. 4. Отработки техники внутригортанных введений лекарственных препаратов. 5. Отработки техники удаления инородных тел. 6. Отработки техники отоскопии - осмотр барабанных перепонок. 7. Осмотра заболеваний среднего уха различной степени сложности. 4 диска ушных заболеваний |
| 10 | Тренажер для зондирования и промывания желудка – 2 шт. | Тренажер предназначен для изучения курса «Сестринское дело» в средних медицинских учебных заведениях, представляет собой модель головы, герметично соединенную прозрачным пищеводом с желудком Возможность отработки следующих навыков: • зондирование желудка; • промывание желудка; • обработка глаз, ушей; • взятие мазков из зева |

ЛОТ № 8

| № | Наименование | Технические характеристики и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тренажер «Нога новорожденного» - 1 шт. | Фантом представляет собой реалистично выполненную ножку новорожденного Предназначен для отработки навыков забора крови и внутривенных инъекций Кожа изготовлена из синтетического материала, имитирующего кожу новорожденного по визуальным и тактильным характеристикам Трубки вен выполнены из резины и имеют маленькие полости и тонкие стенки Обратный ток крови подтверждает правильность выполнения инъекций На фантоме представлены подкожная вена ноги, тыльная венозная дуга Комплектация: Фантом в сборе – 1 шт. Имитатор крови – 1 шт. Набор для инфузий – 1 компл. |
| 2 | Пенис – 1 шт. | Пенис – заменяемый модуль тренажера для уретральной и надлобковой катетеризации мужчины |
| 3 | Надлобковая кожная подушечка 1 шт. | Надлобковая кожная подушечка – элемент тренажера для уретральной и надлобковой катетеризации |
| 4 | Запасные части - набор кожа и вены, светлая кожа – 2 шт. | Запасные части - набор кожа и вены, светлая кожа, для фантома руки для отработки внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций Кожа и вены изготовлены из синтетического материала, по своим тактильным и визуальным характеристикам, имитирующим ткани человека, включая отпечатки пальцев. На коже не остается следов от проколов, она долговечна в использовании Сменные вставки для пункций с комплектом вен легко устанавливаются в фантом |
| 5 | Многофункциональный тренажер головы – 1 шт. | Тренажер предназначен для изучения курса «Сестринское дело» в средних медицинских учебных заведениях, представляет собой пластмассовую имитацию головы человека на подставке Возможность отработки следующих навыков: • закапывание лекарственных препаратов в глаза, нос и ухо; • взятие мазков из носа и зева; • отработка приемов наложения повязок при травмах и ранениях головы; • подготовка дыхательных путей и введение трубки воздуховода для искусственной вентиляции легких; • введение носового воздуховода |
| 6 | Тренажер пальпации опухолей прямой кишки – 2 шт. | Тренажер предназначен для имитации тактильных ощущений при пальцевом исследовании прямой кишки у больных с дистально расположенными новообразованиями Состав: 1. имитатор ягодичной области 2. одиннадцать легкосъемных вкладышей: • Норма женщины • Норма мужчины • Полип на ножке • Полип на широком основании • Экзофитный полиповидный рак • Циркулярный рак • Эндофитный рак • Язвенный рак • Блюдцевидный рак • Полипоз • Эндофитный стенозирующий рак |
| 7 | Имитатор звуков сердца и легких: Аудио механизмы для стетоскопа Основные шумы сердца Простые шумы сердца Шумы дыхания Детское дыхание и сердце Детское сердце Шумы сердца и дыхания младенца – 1 шт. | Тренажер представляет собой электронное устройство для воспроизведения звуков сердца, дыхания и для имитации аритмии При помощи звукового модуля-картриджа тренажер воспроизводит звуки сердца или дыхания через два встроенных динамика или дистанционные динамики Звуки прослушиваются обычным стетоскопом К тренажеру можно подключить не менее 50 внешних динамиков При помощи звукового модуля аритмии тренажер отображает на мониторе различные типы аритмий Необходимый звук или ритм выбираются при помощи клавиатуры на панели тренажера Работает от электросети 16 различных звуков сердца - на картридже 16 различных звуков легких – на картридже Комплектация: Тренажер в сборе – 1 шт. Внешние динамики – 2 шт. |
| 8 | Плагшет органов – 1 шт. | Тренажер представляет собой платформу с 3 портами с различным углом наклона, на которую устанавливается муляж ткани. Тренажер позволяет отрабатывать навыки владения инструментами, а также диссекции и наложения лапароскопических швов на разных уровнях сложности Отработка навыков наложения лапароскопических швов на разных уровнях сложности: • базовый уровень • продвинутый уровень • уровень мастера • уровень специалиста Компактный и мобильный, он может располагаться на любой поверхности, а специальные крепления позволяют выбирать угол наклона в зависимости от степени подготовки курсанта. Для повышения степени сложности можно вводить в обучение камеру и эндоскоп Возможность отработки навыков владения иглой и иглодержателем, техники наложения швов, работы с камерой и эндоскопом Особая реалистичность ткани достигается за счет материала Неодерма, который имеет следующие особенности: • множество оттенков цвета • множество вариантов консистенции, эластичности, которая отличается у подкожной жировой клетчатки и др.тканей • частичное заживление разрезов и проколов • встроенные в толщу тканей трубчатые структуры, соединенные с резервуарами искусственной крови, имитируют реалистичные кровотечения в ходе выполнения упражнения • нетоксичный химический состав Использование реальных инструментов Комплектация: Тренажер в сборе -1 шт. Вагинальная манжетка для отработки хирургического шва Пузырь Держатель-подставка для моделей Круглая модель для глубокого прошивания Модель с опухолью для глубокого прошивания Модель множественных швов Сосудистые швы, Neoderma® |
| 9 | Кожа живота с жировой прослойкой – 1 шт. | Модель представляет собой муляж, состоящий из кожи и подкожного жира и используется для отработки навыков диссекции и наложения швов, в т.ч. подкожных. Муляж реалистично имитирует ткани по своей структуре, тактильным ощущениям, плотности, цвету, сопротивлению, остальным свойствам Отработка навыков работы с реальными инструментами |
| 10 | Модель скелета «Стен» (или аналог) – 1 шт. | Высококачественная анатомическая модель-копия скелета человека в натуральную величину. Наличие 5-ти рожковой роликовой стойки с тормозом Череп модели должен быть съемным, разбираться на три части : свод черепа, основание , подвижная нижняя челюсть. На модели должны быть представлены не менее 200 костей |
| 11 | Функциональная модель скелета «Фред», подвижная на роликовой стойке с подвесом и тормозом (или аналог) – 1 шт. | Высококачественная анатомическая подвижная модель-копия скелета человека в натуральную величину. Наличие 5-ти рожковой роликовой стойки с тормозом Наличие грыжи межпозвонкового диска между 3-м и 4-м поясничными позвонками Наличие гибкого позвоночного столба На модели должны быть представлены не менее 200 костей |
| 12 | Модель внутреннего строения кисти – 1 шт. | Высококачественная анатомическая модель кисти в натуральную величину, демонстрирующая как поверхностную, так и внутреннюю структуру кисти, включая кости, мышцы, сухожилия, связки, нервы и артерии Модель должна состоять из 3-х частей Ладонный апоневроз и пластинка поверхностного сухожилия должны быть съемные |
| 13 | Модель скелета «СЭМ» класса «люкс», подвешиваемая на стойке, оснащенная тормозом (или аналог) – 1 шт. | Высококачественная анатомическая подвижная модель-копия скелета человека в натуральную величину. Наличие 5-ти рожковой роликовой стойки с тормозом Наличие выпадения диска между третьим и четвертым позвонками Наличие гибкого позвоночного столба Наличие гибких связок суставов Модель должна иметь возможность подвешиваться на стойке На модели должны быть представлены не менее 600 медицинских и анатомических деталей |
| 14 | Манекен для пальпации живота – 3 шт. | Тренажер представляет собой манекен половины женского тела с реалистичной на ощупь кожей и мягким животом для пальпации Контроль обучения при помощи пульта. Выбор положений пальпации и различных симптомов. Пальпация: печени, желчного пузыря и селезенки; единая пальпация всех органов; Болезненность при надавливании и прекращении давления при распространенных заболеваниях. Голосовые сигналы при болевых ощущениях при пальпации живота |
| 15 | Имитатор ЭКГ и гемодинамических параметров | Интерактивный ЭКГ-имитатор используется для симуляции сердечных ритмов, которые можно просмотреть на реальном мониторе пациента или ЭКГ-аппарате (не входят в комплект), с его помощью также можно проводить дефибрилляцию и внешнюю кардиостимуляцию ЭКГ-имитатор представляет собой электронное устройство, работающее от одной алкалиновой батареи 9В Возможен выбор другого ритма для воспроизведения его сразу после разряда Кардиостимуляция может выполняться на дефибрилляторе любой модели Функция энергосбережения автоматически выключает устройство, если оно не используется Генерация реалистичных ритмов ЭКГ производится в 3 или 4 отведениях. Сигналы правого предсердия, левого предсердия и левого легкого имеют морфологию, обеспечивающую достоверную ЭКГ репрезентацию желудочкового комплекса QRS, зубцов Р и Т Доступные формы ЭКГ импульса для отработки кардиостимуляции включают: - S BRDY Синусовая брадикардия. Частота сердечных сокращений (ЧСС): 40 - J BRDY Узловая брадикардия. ЧСС: 42 - 2nd l Атриовентрикулярная блокада I степени 2 типа (4:3). Предсердный ЧСС: 60 - 2nd II Атриовентрикулярная блокада II степени 2 типа (4:3). Расширенный желудочковый комплекс. Предсердный ЧСС: 60 - 2nd II PVC Атриовентрикулярная блокада II степени 2 типа (4:3). Преждевременное сокращение желудочка. Расширенный желудочковый комплекс. Предсердный ЧСС: 60 - 3rd Атриовентрикулярная блокада III степени. Расширенный желудочковый комплекс. Ритм желудочка: 37 Следующие ритмы у взрослых и детей воспроизводятся имитатором: • фибрилляция желудочков • желудочковая тахикардия (быстрый ритм) • желудочковая тахикардия (медленный ритм) • желудочкая тахикардия (полиморфная) • трепетание предсердий • фибрилляция предсердий • синусовая тахикардия • наджелудочковая тахикардия • асистолия • синусовый ритм с экстрасистолией • синусовая брадикардия • нормальный синусовый ритм • узловая брадикардия • атриовентрикулярная блокада второй степени тип I • атриовентрикулярная блокада второй степени тип II • атриовентрикулярная блокада второй степени тип II с экстрасистолией • атриовентрикулярная блокада третьей степени Вес: Комплектация: Интерактивный ЭКГ симулятор -1 шт. Кабель – 1 компл. |