УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________А.М.Кипеть

30 октября 2018 года

Заявка на закупку реагентов диагностических

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | medtechm@tut.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты, стандарты, калибраторы, контрольные материалы для высокопроизводительного автоматического биохимического анализатора AU-680 (Beckman Coulter inc., США) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 559 наборов |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 300150 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №1:

Общие требования:

1. Весь товар, должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием – автоматическим биохимическим анализатором AU-680 (Beckman Coulter inc., США) и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня, не требовать дополнительного программирования инструментального компонента.

2. Для подтверждения возможности применения предлагаемых реагентов на автоматическом биохимическим анализаторе AU-680 (Beckman Coulter inc., США) участнику необходимо предоставить адаптационные методики для каждого из предлагаемых реагентов в соответствии с приказом МЗ РБ от 18.02.2014г. №145. Работоспособность предоставляемых адаптационных методик (на все предлагаемые реагенты) должна иметь соответствующее документальное подтверждение.

3. Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, стандартами; санитарно-эпидемиологические заключения, в случае если предусмотрено законодательством РБ и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РБ.

4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском (белорусском) языке.

5. Реагенты должны быть пригодны для прямой установки на борт анализатора AU-680 (Beckman Coulter inc., США), без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать бар-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

6. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

7. Стандарты, калибраторы, контроли для ионоселективного блока должны быть аттестованы (с предоставлением паспорта) для применения совместно с предлагаемыми поставщиком наборами реагентов к автоматическому биохимическому анализатору AU-680 (Beckman Coulter inc., США).

8. Предлагаемые изделия медицинского назначения должны на 100% соответствовать требованиям по составу и на не менее 85% техническим требованиям, указанным в задании на закупку. Соответствие предлагаемых реагентов каждому пункту технических требований задания на закупку должно быть подтверждено документально (инструкции по применению к наборам реагентов на русском (белорусском) языке, адаптационные методики, оригинальные (от производителя) паспорта стандартов, калибровочных и контрольных материалов) и должно быть предложено в первом разделе.

9. Участник должен взять на себя обязательства о восстановлении работоспособности анализатора AU-680 (Beckman Coulter inc., США) в случае нарушения правильной работы его (или выхода его из строя), из-за функциональной или технологической несовместимости предложенных реагентов, стандартов, калибровочных, контрольных и расходных материалов с анализатором (заключение о причине поломки дает официальная сервисная служба, сертифицированная производителем анализатора AU-680).

| № п/п | Наименование | Параметры | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения билирубина общего | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (DPD метод); 2. Диапазон линейности: до 500 мкмоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,4 мкмоль/л; 4. Количество тестов в наборе должно быть не менее 2300; 5. Монореагентная методика с расходом реагента на 1 тест не более 25 мкл; 6. Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней; 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 16 |
| 2 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (DPD метод); 2. Диапазон линейности: до 170 мкмоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,3 мкмоль/л; 4. Количество тестов в наборе должно быть не менее 900; 5. Монореагентная методика с расходом реагента на 1 тест не более 25мкл; 6. Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 20 дней; 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 28 |
| 3 | Набор реагентов для определения глюкозы гексокиназным методом в сыворотке, плазме, моче, СМЖ | 1. Принцип метода – ферментативный УФ-тест (гексокиназный метод); 2. Диапазон линейности: до 45,0 ммоль/л (сыворотка, плазма, СМЖ, моча)3 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,05 ммоль/л; 4. Количество тестов в наборе должно быть не менее 2400. 5. Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 60 мкл. 6. Стабильность на борту – не менее 30 дней. 7 Официальная адаптация для анализатора AU-680 | 20 |
| 4 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом | 1. Принцип метода – УФ-кинетический; 2. Диапазон линейности: до 50 ммоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,4 ммоль/л; 4. Количество тестов в наборе должно быть не менее 2450; 5. Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 80 мкл. 6. Стабильность на борту – не менее 30 дней. 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 40 |
| 5 | Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме и моче | 1. Принцип метода – метод Яффе; 2. Диапазон линейности: от 18 до 2200 мкмоль/л для сыворотки, от 88 до 35360 мкмоль/л для мочи; 3. Количество тестов в наборе должно быть не менее 3900; 4. Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 100 мкл; 5. Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 14 дней; 6. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 25 |
| 6 | Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, лазме и моче | 1. Принцип метода – энзиматический; 2. Диапазон линейности: от 18 до 4420 мкмоль/л для сыворотки, от 88 до 44200 мкмоль/л для мочи; 3. Количество тестов в наборе должно быть не менее 1440; 4. Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 100 мкл; 5. Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 60 дней; 6. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 4 |
| 7 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Линейность не менее 1700 мкмоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 2 мкмоль/л; 4. Количество тестов в наборе – не менее 2500; 5. Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 70 мкл; 6. Стабильность на борту анализатора – не менее 30 дней; 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 11 |
| 8 | Набор реагентов для определения общего белка | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Диапазон линейности: до 120 г/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,8 г/л; 4. Количество тестов в наборе – не менее 5700; 5. Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 70 мкл; 6. Стабильность на борту анализатора – не менее 30 дней; 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 17 |
| 9 | Набор реагентов для определения альбумина | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Диапазон линейности: до 60 г/л; 3. Минимальная концентрация аналита, выявляемая набором 0,07 г/л; 4. Количество тестов в наборе – не менее 2400. 5. Монореагентная методика с расходом реагента на 1 тест не более 50 мкл; 6. Стабильность на борту анализатора – не менее 90 дней; 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 20 |
| 10 | Иммуноглобулин А, реагент для определения IgA в сыворотке и плазме человека | - Принцип метода – иммунотурбидиметрия - Линейность: не менее чем до 7,0 г/л - Минимальная концентрация вещества, детектируемая набором не более 0,01 г/л. - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 50 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 1000 - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 2 |
| 11 | Иммуноглобулин G, реагент для определения IgG в сыворотке, плазме и спинномозговой жидкости человека | - Принцип метода – иммунотурбидиметрия - Линейность: не менее чем до 30,0 г/л (для сыворотки) - Минимальная концентрация вещества, детектируемая набором не более: 0,07 г/л. - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 80 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 1000 - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 2 |
| 12 | Иммуноглобулин M, реагент для определения IgM в сыворотке и плазме человека | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; - Линейность: не менее 5,0 г/л - Минимальная концентрация вещества, детектируемая набором не более: 0,02 г/л - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 45 мкл. - Количество тестов в наборе – не менее 1000 - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 2 |
| 13 | Набор реагентов для определения концентрации церулоплазмина | - Метод-иммунотурбидиметрический - Диапазон линейности: до 2000 мг/л - Количество тестов в наборе – не менее 400 - Чувствительность: 4 мг/л - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 50 мкл - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 6 |
| 14 | Набор реагентов для определения гаптоглобина | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический; - Диапазон линейности до 4 г/л - Минимальная концентрация аналита, выявляемая набором 0,1 г/л - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 40 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 500 - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 3 |
| 15 | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический; - Диапазон линейности: до 200 мг/л - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,5 мг/л; - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 120 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 1200. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 24 |
| 16 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический (латекс); - Диапазон линейности: до 120 МЕ/мл; - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 2,5 МЕ/мл. - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 35 мкл. - Количество тестов в наборе – не менее 1000. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 6 |
| 17 | Калибратор для ревматоидного фактора | - Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter - Набор калибраторов должен быть предназначен для использования совместно с реагентами, заявленными в п.16 данного лота - Стабильность после вскрытия не менее 90 дней - В наборе – не менее пяти уровней калибратора с объемом флаконов не менее 1 мл | 1 |
| 18 | Набор реагентов для определения концентрации анти-стрептолизина 0 | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический; - Диапазон линейности: от 7,0 до 1000 МЕ/мл; - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 7,0 МЕ/мл. - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 20 мкл. - Количество тестов в наборе – не менее 1300. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 60 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 4 |
| 19 | Набор реагентов для определения α-1 антитрипсина | - принцип метода – иммунотурбидиметрический; - диапазон линейности: 5 г/л - минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 г/л - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 60 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 450 - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 2 |
| 20 | Набор реагентов для определения α-1 кислого гликопротеина | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический; - Диапазон линейности: 2 г/л - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,05 г/л - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 40 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 450 - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 2 |
| 21 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина | - Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; - Диапазон линейности: от 0,07 до 18 ммоль/л; - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,07 ммоль/л. - Монореагентная методика с расходом реагента на тест не более 30 мкл - количество тестов в наборе – не менее 3600. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 18 |
| 22 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | - Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; - Линейность не менее 10 ммоль/л; - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 ммоль/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 100 мкл. - Количество тестов в наборе – не менее 3000. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 8 |
| 23 | Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина | - Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; - Диапазон линейности: до 4,6 ммоль/л; - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,05 ммоль/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 200 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 700. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 8 |
| 24 | Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина | - Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; - Диапазон линейности: до 10 ммоль/л; - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,012 ммоль/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 200 мкл - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 - Количество тестов в наборе – не менее 700. | 8 |
| 25 | Контроль HDL/LDL холестерина (ЛПВП/ЛПНП) | - Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter - Контрольный материал предназначен для проведения контроля качества при производстве анализов реагентами, заявленными в пп 23,24 данного лота. - Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. - В состав набора должно входить не менее 6 флаконов объемом не более 5 мл | 1 |
| 26 | Калибратор НDL холестерина (ЛПВП) | - Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter - Калибратор предназначен для калибровки теста на AU-680 при применении реагента, заявленного в п.23 данного лота. 3. Стабильность калибратора после вскрытия флакона не менее 30 дней | 1 |
| 27 | Калибратор LDL холестерина (ЛПНП) | - Калибратор Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter - Калибратор предназначен для калибровки теста на AU-680 при применении реагента, заявленного в п.24 данного лота - Стабильность калибратора после вскрытия флакона не менее 30 дней | 1 |
| 28 | Набор реагентов для определения концентрации аполипопротеина А1 | - Принцип метода – иммунотурбидиметрия; - Диапазон линейности: до 2,5 г/л; - Минимальная концентрация вещества, детектируемая набором не более 0,002 г/л. - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 60 мкл. - Количество тестов в наборе – не менее 1000 - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 1 |
| 29 | Набор реагентов для определения концентрации аполипопротеина В | - Принцип метода – иммунотурбидиметрия; - Диапазон линейности: до 2,0 г/л; - Минимальная концентрация вещества, детектируемая набором не более 0,007 г/л. - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 40 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 1000 - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 1 |
| 30 | Калибратор аполипопротеина А1 и аполипопротеина В | - Должен быть аттестован для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter - Набор должен быть предназначен для применения с реагентами, заявленными в пунктах 28 и 29 данного лота - Стабильность после вскрытия не менее 30 дней - В наборе должно быть не менее трех уровней калибратора. | 1 |
| 31 | Набор реагентов для определения активности АЛАТ | - Принцип метода – УФ кинетическое определение; - Диапазон линейности: до 500 Е/л; - Минимальная активность АЛАТ, выявляемая набором 1 Е/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 75 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 3900. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 24 |
| 32 | Набор реагентов для определения активности АСАТ | - Принцип метода – УФ кинетическое определение; - Диапазон линейности: до 1000 Е/л; - Минимальная активность АСАТ, выявляемая набором 1 Е/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 50 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 3900. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 24 |
| 33 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамил-транспептидазы | - Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; - Диапазон линейности: до 1200 Е/л; - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 1 Е/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 130 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 2600. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 6 |
| 34 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | - Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; - Диапазон линейности: до 1500 Е/л; - Минимальная активность, выявляемая набором 1 Е/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 80 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 3200. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 2-х недель - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 7 |
| 35 | Набор реагентов для определения активности холинэстеразы | - Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; - Линейность не менее 15 кЕ/л - Чувствительность не более 0,1кЕ/л - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 120 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 700. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 1 |
| 36 | Набор реагентов для определения активности ЛДГ | - Принцип метода – УФ кинетическое определение; - Диапазон линейности: до 1200 Е/л; - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 3 Е/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 100 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 2500. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 12 |
| 37 | Набор реагентов для определения активности гидроксибутират-дегидрогеназы | - Метод - кинетический УФ (GSCC) - Линейность не менее 1000Е/л - Количество тестов в наборе – не менее 900. - Чувствительность: 40 Е/л - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 130 мкл - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 12 |
| 38 | Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче | - Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3); - Линейность не менее 2000 Е/л (в сыворотке или плазме) и не менее 6500 Е/л (для мочи); - Минимальная активность выявляемая набором 10Е/л. - Монореагентная методика с расходом реагента на тест не более 160 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 900. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 28 |
| 39 | Набор реагентов для определения активности липазы | - Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; - Линейность не менее 600 Е/л; - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 1 Е/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 200 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 200. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 3-х недель - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 12 |
| 40 | Набор реагентов для оценки уровня иктеричности, липемии и гемолиза | - Фотометрический тест для полуколичественного определения степени липемии/ мутности, иктеричности и гемолиза в сыворотке или плазме человека на AU-680 - Количество тестов в наборе – не менее 35000 | 1 |
| 41 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей | - Принцип метода – УФ кинетическое определение; - Линейность не менее 2000 Е/л; - Минимальная активность, выявляемая набором 10 Е/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 130 мкл. - Количество тестов в наборе – не менее 1900. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 10 |
| 42 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ | - Принцип метода – иммуноингибирование; - Диапазон линейности: до 1200 Е/л; - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 10 Е/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 130 мкл. - Количество тестов в наборе – не менее 450. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 24 |
| 43 | Калибратор для креатинкиназы МВ | - Должен быть аттестованн для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter, - Калибратор должен быть предназначен для применения с реагентами, заявленными в п.42 данного лота. - В состав набора должно входить не менее 6 флаконов калибратора, объемом не менее 1,0 мл. | 1 |
| 44 | Контрольная сыворотка СК-МВ Уровень 1 | - Контрольная сыворотка с СК-МВ уровень 1 – должна быть аттестована для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. - Контроль должен быть предназначен для контроля точности и воспроизводимости при измерении активностикреатинкиназы-МВ с использованием реагентов, заявленных в п.42 данного лота. - В состав набора должно входить не менее 9 флаконов. - Объем каждого флакона не менее 2 мл. | 1 |
| 45 | Контрольная сыворотка СК-МВ Уровень 2 | - Контрольная сыворотка с СК-МВ уровень 2 – должна быть аттестована для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. - Контроль должен быть предназначен для контроля точности и воспроизводимости при измерении активности креатинкиназы-МВ с использованием реагентов, заявленных в п.42 данного лота. - В состав набора должно входить не менее 9 флаконов. - Объем каждого флакона не менее 2 мл. | 1 |
| 46 | Набор реагентов для определения концентрации гликированного гемоглобина HbA1c | - Принцип метода – иммуноингибирование; - Возможность определения общего и гликированного гемоглобина из одного набора; - Диапазон линейности: до 1,22 ммоль/л (1,96 г/дл) или 14,5% HbA1c; 14,3 ммоль/л (23 г/дл) THb; - Минимальная концентрация вещества, детектируемая набором не более 0,03 г/дл для HbA1c и не более 0,08 г/дл для THb; - В состав набора должен входить реагент для определения общего гемоглобина - Количество тестов в наборе – не менее 500. - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 70 мкл. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней - Адаптационная методика для биохимического анализатора AU-680 10. В состав набора должен входить калибратор, аттестованый для применения на анализаторе AU680. | 4 |
| 47 | Контроль гликированного гемоглобина HbA1c | - Контроль HbA1c Должен быть аттестован для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter. - Контроль предназначен для проведения контроля качества работы набора реагентов, заявленных в п.46 данного лота. - Срок стабильности не менее 30 дней после реконституции. - В наборе должно быть не менее двух уровней контроля. - В наборе должно быть не менее двух флаконов контроля каждого уровня. | 2 |
| 48 | Денатурирующий раствор для гемоглобина | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter совместно с использованием реагентов, заявленных в п.46 данного лота. 2. Раствор должен быть предназначен для предварительной обработки проб цельной крови при исследовании их на уровень HbA1c. 3.Объем денатурирующего раствора не менее 1 литра. | 3 |
| 49 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче | - Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ArsenazoIII); - Диапазон линейности: до 5 ммоль/л (для сыворотки), до 10 ммоль/л (для мочи); - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 ммоль/л. - Монореагентная методика с расходом реагента на тест не более 30 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 2800. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 9 |
| 50 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче | - Принцип метода – фотометрический УФ тест (молибдат); - Диапазон линейности: до 6,40 ммоль/л (для сыворотки), до 100 ммоль/л (для мочи); - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,10 ммоль/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 50 мкл - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 - Количество тестов в наборе – не менее 2300. | 8 |
| 51 | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке и моче | - Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ксилидиновый голубой); - Диапазон линейности: до 3,3 ммоль/л (для сыворотки), и до 9,0 ммоль/л (для мочи); - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 ммоль/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 160 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 1000. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 2-х недель 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 16 |
| 52 | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме | - Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (TPTZ); - Диапазон линейности: до 170 мкмоль/л; - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,3 мкмоль/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 60 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 2000. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 60 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 8 |
| 53 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический; - Диапазон линейности: от 6,4 до 450 мкг/л; - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 6,4 мкг/л. - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 60 мкл. - Количество тестов в наборе – не менее 800. - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680. | 10 |
| 54 | Набор реагентов для определения концентрации трансферрина | - Принцип метода – иммунотурбидиметрический; - Диапазон линейности: до 7,50 г/л; - Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 г/л. - Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 40 мкл - Количество тестов в наборе – не менее 1000 - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 2 |
| 55 | Набор реагентов для определения железо-связывающей способности сыворотки | - Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (Nitrozo-PSAP); - Диапазон линейности: до 100 мкмоль/л; - Минимальная концентрация аналита, выявляемая набором – 2,5 мкмоль/л. - Биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более 150 мкл - Выполнение методики должно быть полностью автоматизировано и не требовать мануальных процедур. - Количество тестов в наборе – не менее 900 - Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 30 дней - Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 4 |
| 56 | Набор реагентов для определения микроальбумина в моче | 1. Иммунотурбидиметрический метод количественного определения альбумина в моче и спинномозговой жидкости; 2. Диапазон линейности: до 300 мг/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,46 мг/л. 4. Биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 40 мкл 5. Количество тестов в наборе – не менее 500 6. Стабильность реагента на борту анализатора – не менее 90 дней 7. Адаптационная методика для анализатора AU-680 | 4 |
| 57 | Набор калибратора микроальбумина | - Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. - Предназначен для использования с набором реагентов, заявленных в п.56 данного лота. - В наборе – не менее 5 уровней калибратора. - Объем флакона калибратора каждого уровня не менее 2 мл. - Калибраторы должны быть жидкими, готовыми к использованию. - Стабильность калибратора после вскрытия флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С. | 14 |
| 58 | Набор системного калибратора (сыворотка) | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter для следующих параметров: ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, холинэстераза, общая КК, ГГТП, ЛГД, оксибутиратдегидрогеназа, липаза, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, лактат, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, ОЖСС, магний. 2. В наборе должно быть не менее 20 флаконов, с объемом калибратора в каждом флаконе не менее 5 мл. | 2 |
| 59 | Набор мульти-калибратора 1 для специфических белков | - Мультикалибратор специфических белков должен быть аттестован для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter для следующих параметров: антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ферритин, трансферин, IgA, IgG, IgM. - Калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенных участником для определения антистрептолизин-0, С-реактивный белок, ферритин, трансферин, IgA, IgG, IgM. - В набор должно входить не менее 6 уровней калибратора с объемом флакона не менее 2 мл. | 1 |
| 60 | Набор мульти-калибратора 2 для специфических белков | - Мультикалибратор специфических белков должен быть аттестован для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter для следующих параметров: α-1 кислый гликопротеин, α-1 антитрипсин, β-2 микроглобулин, церулоплазмин, гаптоглобин. - Калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенных участником для определения α-1 кислый гликопротеин, α-1 антитрипсин, церулоплазмин, гаптоглобин - В набор должно входить не менее 6 уровней калибратора с объемом флакона не менее 2 мл | 1 |
| 61 | Набор контрольной сыворотки, уровень 1 (норма) | - Контрольная сыворотка (уровень 1) должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter. - Предназначена для проведения контроля качества на AU-680 следующих тестов: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфатаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, общая креатининкиназа, гамма-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, гидроксибутиратдгидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, ОЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, апоА1, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза. - В состав набора должно входить не менее 20 флаконов, объем каждого флакона с сывороткой не менее 5 мл | 3 |
| 62 | Набор контрольной сыворотки, уровень 2 (патология) | 1. Контрольная сыворотка (уровень 2) должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter. 2. Предназначена для проведения контроля качества на AU-680 следующих тестов: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфатаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, общая креатининкиназа, гамма-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, гидроксибутиратдгидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, ОЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, апоА1, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза. 3. В состав набора должно входить не менее 20 флаконов, объем каждого флакона с сывороткой не менее 5 мл | 3 |
| 63 | Набор контрольной сыворотки специфических белков, уровень 1 ITA Control Serum1 | 1. Контрольная сыворотка специфических белков уровень 1 должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU Beckman Coulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, система комплемента (С3, С4), иммуноглобулины А, М, G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин, гаптоглобин. 2. Должна быть предназначена для контроля качества тестов при использовании наборов реагентов: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, иммуноглобулины А,М,G, церулоплазмин, гаптоглобин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин, заявленных в данном задании на закупку. 3. В состав набора должно входить не менее 6 флаконов контрольной сыворотки одного уровня. | 2 |
| 64 | Набор контрольной сыворотки специфических белков, уровень 2 ITA Control Serum2 | - Контрольная сыворотка специфических белков уровень 2 должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU Beckman Coulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, система комплемента (С3, С4), иммуноглобулины А,М,G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин, гаптоглобин. - Должна быть предназначена для контроля качества тестов при использовании наборов реагентов: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, иммуноглобулины А,М,G, церулоплазмин, гаптоглобин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин, заявленных в данном задании на закупку. - В состав набора должно входить не менее 6 флаконов контрольной сыворотки одного уровня. | 2 |
| 65 | Набор контрольной сыворотки специфических белков, уровень 3 ITA Control Serum3 | 1. Контрольная сыворотка специфических белков уровень 3 должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU Beckman Coulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, система комплемента (С3, С4), иммуноглобулины А,М,G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин, гаптоглобин. 2. Должна быть предназначена для контроля качества тестов при использовании наборов реагентов: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, иммуноглобулины А,М,G, церулоплазмин, гаптоглобин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин, заявленных в данном задании на закупку. 3. В состав набора должно входить не менее 6 флаконов контрольной сыворотки одного уровня. | 2 |
| 66 | Набор промывающего раствора | 1. Предназначен для применения на анализаторе AU-680 2. Объем флакона не менее 2 литров, общий объем набора не менее 12 литров | 8 |
| 67 | Набор реагентов для предотвращения перекрестной контаминации параметров липидного спектра | - Предназначен для применения на анализаторах серии AU для предотвращения перекрестной контаминации при выполнении исследований липидного спектра (липаза, ЛПВП и ЛПНП холестерин); - Набор должен быть предназначен для применения с реагентами, предложенными в пунктах 21-24, 39 данного лота. | 2 |
| 68 | Набор контроля микроальбумина в моче | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2. Предназначен для использования с набором реагентов, заявленных в п.56 данного лота. 3. В наборе не менее 2 уровней контроля (норма и патология) 4. Объем контроля каждого уровня не менее 1 мл. 5. Количество флаконов контроля каждого уровня – не менее 3. 6. Стабильность контроля после вскрытия флакона не менее 10 дней при 2-8°С и не менее 30 дней при (-20°С). | 2 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты, стандарты, калибраторы, контрольные материалы ионоселективного блока для высокопроизводительного автоматического биохимического анализатора AU-680 |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 29 единиц |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 23050 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №2:

| № п/п | Наименование | Параметры | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагентная система для определения концентрации калия ионселективным методом (электрод калиевый) | Должна быть рассчитана на выполнение не менее 20000 исследований | 1 |
| 2 | Реагентная система для определения концентрации натрия ионселективным методом (электрод натриевый) | Должна быть рассчитана на выполнение не менее 20000 исследований | 1 |
| 3 | Реагентная система для определения концентрации хлора ионселективным методом (электрод хлорный) | Должна быть рассчитана на выполнение не менее 20000 исследований | 1 |
| 4 | Референсная реагентная система для определения концентрации электролитов ионселективным методом (референсный электрод) | Должна быть рассчитана на выполнение не менее 150000 исследований | 1 |
| 5 | Низкий стандарт сыворотки | 1. Калибровочный (стандартный) раствор для анализа электролитов ионоселективным методом низкий уровень. 2. В состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом 100 мл | 1 |
| 6 | Референсный раствор | 1. Референсный раствор для определения концентрации электролитов ионоселективным методом. 2. В состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом 1000 мл | 1 |
| 7 | Средний стандарт | 1. Калибровочный (стандартный) раствор для анализа электролитов ионоселективным методом средний уровень. 2. В состав набора должно входить не менее 4 флаконов оптимальным объемом 2000 мл | 12 |
| 8 | Буферный раствор | 1. Буферный раствор для определения концентрации электролитов ионселективным методом. 2. В состав набора должно входить не менее 4 флаконов оптимальным объемом 2000 мл | 7 |
| 9 | Внутренний контроль | 1. Внутренний контроль для работы системы для определения электролитов ионоселективным методом. 2. В состав набора должно входить не менее 2 флаконов оптимальным объемом 25 мл | 1 |
| 10 | Контроль селективности электродов Na+/K+ | 1. Контрольные растворы для оценки селективности электродов. 2. В состав набора должно входить не менее 2 флаконов оптимальным объемом 25 мл | 1 |
| 11 | Высокий стандарт сыворотки | 1. Калибровочный (стандартный) раствор для анализа электролитов ионоселективным методом высокий уровень. 2. В состав набора должно входить не менее 4 флаконов оптимальным объемом 100 мл | 1 |
| 12 | Очищающий раствор | 1. Очищающий раствор для ионоселективного блока. 2. В состав набора должно входить не менее 6 флаконов оптимальным объемом 500 мл | 1 |

Обязательное требование: все реагенты, стандарты, калибраторы и контрольные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для аналитической лабораторно-диагностической системы AU-680 |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 шт. |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2000 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №3:

| № п/п | Наименование | Параметры | К-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штатив для образцов | Должен быть предназначен для применения на AU-680 Beckman Coulter, иметь бар-код, подтверждающий наличие в штативе типа материала для исследований и быть совместим с элементами конструкции AU-680 | 1 |
| 2 | Адаптер (для средних бутылок) | Для установки на борт анализатора реагентов во флаконах объемом 30 мл. Должны быть совместимы с элементами конструкции AU-680 | 1 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы для радиоимунного анализа |  |
| --- | --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №4 |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |  |
| Объем (количество) | 1422 набора |  |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |  |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |  |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 30000 руб. |  |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |  |
| Источник финансирования государственной закупки |  | Местный бюджет |

Приложение №4:

| № п/п | Наименование | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор для радиоиммунного определения свободный Т4 (fT4) (I-125) | 432 |
| 2 | Набор для радиоиммунного определения тиреоглобулина (I-125) | 30 |
| 3 | Набор для радиоиммунного определения ТТГ (I-125) | 600 |
| 4 | Набор для радиоиммунного определения антител к тиреопероксидазе (ТРО-Ab) (I-125) | 144 |
| 5 | Набор для радиоиммунного определения кортизола (I-125) | 48 |
| 6 | Набор для радиоиммунного определения пролактина (I-125) | 24 |
| 7 | Набор для радиоиммунного определения PSA общего (I-125) | 96 |
| 8 | Набор для радиоиммунного определения PSA свободного (I-125) | 12 |
| 9 | Набор для радиоиммунного определения сывороточного витамина D (25(ОН)D(1-125) | 36 |

1. Технические и иные требования:

1.1. каждый набор должен включать стандартные пробы, контрольные сыворотки, пробирки с нанесенными на их стенки антителами, флакон с меткой (I-125).

1.2. Наборы должны включать:

1.2.1. жидкий препарат, готовый к использованию;

1.2.2. пробирки с готовыми моноклональными антителами;

1.2.3. калибровочные пробы;

1.2.4. контрольную сыворотку.

2. Наборы должны быть совместимы с автоматическим гамма-счетчиком «470-0050 WIZARD» (PerkinElmer, США).

3. Срок годности реагентов должен быть не менее 1 месяца.

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов к биохимическому анализатору Hitachi-912 |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 639 наборов |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 48000 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №5:

1. Общие требования:

1.1. Весь товар, должен отвечать требованиям совместимости с биохимическим анализатором Hitachi-912 (Roche Diagnostics, Германия) и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня.

1.2. Для подтверждения возможности применения предлагаемых реагентов на Hitachi-912 участнику необходимо предоставить адаптационные методики для каждого из предлагаемых реагентов в соответствии с приказом МЗ РБ от 18.02.2014 №145. Работоспособность предоставляемых адаптационных методик (на все предлагаемые реагенты) должна иметь соответствующее документальное подтверждение.

1.3. Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, стандартами; санитарно-эпидемиологические заключения, в случае если это предусмотрено законодательством РБ и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РБ.

1.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском либо белорусском языке.

1.5. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам с бар-кодами, соответствующих анализатору Hitachi-912 для прямой их установки на борт анализатора.

1.6. Участник должен гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи для адекватного функционирования анализатора Hitachi-912 при использовании предложенных реагентов.

1.7. Стандарты, калибраторы, контроли должны быть аттестованы (с предоставлением паспорта) для применения их совместно с предлагаемыми поставщиком наборами реагентов на анализаторе Hitachi-912.

1.8. Предлагаемые наборы должны на 100% соответствовать по составу и на 85% техническим требованиям, указанным в задании на закупку. Соответствие предлагаемых реагентов каждому пункту технических требований задания на закупку должно быть подтверждено документально (инструкции по применению к наборам реагентов на русском либо белорусском языке, адаптационные методики, оригинальные (от производителя) паспорта калибровочных и контрольных материалов).

1.9. Участник должен взять на себя обязательства о восстановлении работоспособности анализатора, в случае выхода его из строя, по причине функциональной или технологической несовместимости предложенных реагентов, стандартов, калибровочных контрольных и расходных материалов с анализатором.

2. Состав (объем) закупаемых медицинских изделий и требуемые параметры:

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения общего билирубина | 1. Колориметрический фотометрический тест для количественного определения общего билирубина в сыворотке крови человека. 2. Линейность не менее 300 мкмоль/л. 3. В набор обязательно должен входить калибратор. 4. Объем реагента в наборе не менее 450 мл. 5. Стабильность рабочего реагента не менее 7 суток на борту анализатора при температуре 2-8°C. | 24 |
| 2 | Набор реагентов для определения прямого билирубина | 1. Колориметрический фотометрический тест для количественного определения прямого билирубина в сыворотке крови человека. 2. Линейность не менее 300 мкмоль/л. 3. В набор обязательно должен входить калибратор. 4. Объем реагента в наборе не менее 450 мл. 5. Стабильность рабочего реагента не менее 7 суток на борту анализатора при температуре 2-8°C. | 24 |
| 3 | Набор реагентов для определения концентрации общего белка | 1. Колориметрический биуретовый метод для количественного определения общего белка в сыворотке крови человека. 2. Линейность не менее 130 г/л. 3. В набор обязательно должен входить калибратор. 4. Реагенты должны быть готовы к применению. 5. Объем реагента в наборе не менее 500 мл. 6. Стабильность вскрытого реагента при температуре 2-8°C, либо на борту анализатора при температуре 2-8°C до окончания срока годности, указанного на этикетке. | 24 |
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации альбумина | 1. Фотометрический метод с бромкрезоловым зеленым для количественного определения альбумина в сыворотке крови человека. 2. Линейность не менее 60г/л. 3. В набор обязательно должен входить калибратор. 4. Реагенты должны быть готовы к применению. 5. Объем реагента в наборе не менее 500 мл. 6. Стабильность вскрытого реагента при температуре 2-8°C, либо на борту анализатора при температуре 2-8°C до окончания срока годности, указанного на этикетке. | 24 |
| 5 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины | 1. Набор долджен быть предназначен для определения мочевины в сыворотке крови, плазме крови и моче. 2. Метод кинетический, уреазный. 3. Линейность не менее 50 ммоль/л. 4. Чувствительность не более 0,2 ммоль/л. 5. В набор обязательно должен входить калибратор. 6. Объем реагента в наборе не менее 400 мл. 7. Реагенты должны быть готовы к использованию. 8. Срок стабильности рабочего реагента не менее 4-х недель при температуре хранения 2-8°C. | 24 |
| 6 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке крови, плазме, моче человека | 1. Колориметрический глюкозооксидазо-пероксидазный метод, без депротеинизации определения глюкозы в биологических жидкостях человека. 2. Время реакции не более 10 минут. 3. Линейность не менее 30,0 ммоль/л. 4. Чувствительность не более 1,0 ммоль/л. 5. Внешний вид реактива – прозрачная жидкость бледно-розового цвета. 6. Оптическая плотность реагента должна быть не более 0,3 против воды, при толщине слоя 1 см. 7. Стабильность окраски реакционной смеси не менее 1 часа. 8. В набор обязательно должен входить калибратор. 9. Реактив должен быть готов к применению. 10. Объем реагента в наборе – не менее 1000 мл. 11. Стабильность вскрытого реагента при температуре 2-8°C, либо на борту анализатора при температуре 2-8°C до окончания срока годности, указанного на этикетке. | 68 |
| 7 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина в сыворотке крови или плазме человека | 1. Колориметрический, фотометрический, ферментативный тест для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке крови или плазме человека. 2. В состав набора должен входить калибратор. 3. Вскрытые реагенты при 2-80С должны сохранять стабильность до окончания указанного на этикетке срока годности. 4. Линейность не менее 17,0 ммоль/л. 5. Чувствительность не более 0,1 ммоль/л. 6. Объем реагента в наборе – не менее 400 мл. 7. Реагенты должны быть жидкими, готовыми к применению. | 16 |
| 8 | Набор реагентов для определения концентрации липопротеинов высокой плотности ЛПВП (HDL) | 1. Прямой (без предварительной обработки пробы) ферментативный метод количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке или плазме крови человека . 2. Линейность не менее 3,9 ммоль/л . 3. Объем реагента в наборе не менее 80 мл. 4. Реагенты должны быть жидкими, готовыми к применению. 5. В состав набора должен входить калибратор ЛПВП. 6. Стабильность реагентов после вскрытия не менее 1 месяца при 2-80С. 7. Реагент должен быть того же производителя, что и набор реагентов в п.9 данного лота. | 8 |
| 9 | Набор реагентов для определения концентрации липопротеинов низкой плотности ЛПНП (LDL) | 1. Энзиматический, прямой (без предварительной обработки пробы) метод определения холестерина низкой плотности в сыворотке и плазме крови человека. 2. Стабильность реагентов после вскрытия не менее 1 месяца при 2-80С. 3. Линейность не менее 10 ммоль/л. 4. Объем реагента в наборе не менее 80 мл. 5. Реагенты должны быть жидкими, готовыми к применению. 6. В состав набора должен входить калибратор. 7. Реагент должен быть того же производителя, что и набор реагентов к п.8 данного лота. | 8 |
| 10 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | 1. Колориметрический, фотометрический, ферментативный тест для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке крови или плазме человека. 2. В состав набора должен входить калибратор. 3. Вскрытые реагенты при 2-80С должны сохранять стабильность до окончания указанного срока годности. 4. Объем реагента в наборе не менее 400 мл. 5. Линейность метода не менее 11 ммоль/л. | 8 |
| 11 | Набор реагентов для определения активности аланинамино трансферазы АлАТ | 1. Кинетический метод для определения активности АлАТ в сыворотке крови или плазме человека. 2. Возможность работы с индивидуальными реагентами или с рабочим реагентом. 3. Линейность не менее 400 Е/л. 4. Чувствительность 1Е/л. 5. Оптическая плотность рабочего реагента не менее 1,0. 6. Время проведения реакции при мануальном определении не более 4-х минут. 7. Стабильность рабочего реагента для мануальных исследований не менее 24-х часов при комнатной температуре, и не менее 4-х недель при 2-8°C. 8. Реагенты должны быть жидкими, готовыми к использованию. 9. Объем реагента в наборе не менее 100 мл. | 60 |
| 12 | Набор реагентов для определения активности аспартатамино трансферазы АсАТ | 1. Кинетический метод для определения активности АсАТ в сыворотке крови или плазме человека. 2. Возможность работы с индивидуальными реагентами или с рабочим реагентом. 3. Линейность не менее 400 Е/л. 4. Чувствительность 1Е/л. 5. Оптическая плотность рабочего реагента не менее 1,0. 6. Время проведения реакции при мануальном определении не более 4-х минут. 7. Стабильность рабочего реагента для мануальных исследований не менее 24-х часов при комнатной температуре, и не менее 4-х недель при 2–8°C. 8. Реагенты должны быть жидкими, готовыми к использованию. 9. Объем реагента в наборе не менее 100 мл. | 60 |
| 13 | Набор реагентов для определения активности Лактатдегидро геназы ЛДГ | 1. Кинетический метод. 2. Возможность работы с индивидуальными реагентами или с рабочим реагентом. 3. Линейность не менее 1300 Е/л. 4. Объем реагента не менее 100 мл. 5. Стабильность рабочего реагента не менее 24-х часов при комнатной температуре, и не менее 30 дней при 2–8°C. | 16 |
| 14 | Набор для определения активности НВДН (Альфа-гидрокси бутират-дегидрогеназа) | 1. Кинетический метод. 2. Линейность не менее 1000 Е/л. 3. Объем реагента не менее 100 мл. 4. Стабильность рабочего реагента не менее 24-х часов при комнатной температуре, и не менее 2-х недель при 2–8°C. | 12 |
| 15 | Набор реагентов для определения активности Креатинкиназы общей | 1. Кинетический метод. 2. Линейность не менее 1700 Е/л. 3. Объем реагента в наборе не менее 100 мл. 4. Стабильность рабочего реагента не менее 24-х часов при комнатной температуре, и не менее 4-х недель при 2–8°C. | 16 |
| 16 | Набор реагентов для определения активности Креатинкиназы-МВ | 1. Набор для определения активности СК-МВ (сердечной фракции) в биологических жидкостях кинетическим методом. 2. Возможность работы с индивидуальными реагентами или с рабочим реагентом. 3. Метод иммуноингибирования. 4. Стабильность рабочего реагента не менее 24-х часов при комнатной температуре, и не менее 4-х недель при 2-8°C. 5. Линейность не менее 1000 Е/л. 6. Объем реагента в наборе не менее 100 мл. 7. В набор должен входить калибратор. | 24 |
| 17 | Набор реагентов для определения активности Щелочной фосфатазы (фосфокиназы) | 1. Кинетический метод. 2. Буфер АМР. 3. Возможность работы с индивидуальными реагентами или с рабочим реагентом. 4. Время реакции при мануальном исследовании не более 4-х минут. 5. Линейность не менее 700 Е/л. 6. Объем реагента в наборе не менее 100 мл. 7. Реагенты должны быть готовы к использованию. 8. Стабильность рабочего реагента не менее 24-х часов при комнатной температуре, и не менее 30 дней при 2-8°C. | 16 |
| 18 | Набор реагентов для определения активности Гамма-глутамилтранс-пептидазы | 1. Кинетический метод. 2. Возможность работы с индивидуальными реагентами или с рабочим реагентом. 3. Время реакции при мануальном исследовании не более 4-х минут. 4. Линейность не менее 500 Е/л. 5. Объем реагента в наборе не менее 100 мл. 6. Стабильность рабочего реагента не менее 24-х часов при комнатной температуре, и не менее 30 дней при 2-8°C. | 16 |
| 19 | Набор реагентов для определения активности Альфа-амилазы. | 1. Определение активности α-амилазы в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом. 2. Время реакции при мануальном исследовании не более 4-х минут. 3. Линейность не менее 1500 Е/л. 4. Чувствительность не более 9 Е/л. 5. Набор должен состоять из одного, готового к использованию реагента. 6. Объем реагента в наборе не менее 120 мл. 7. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 1 месяца при 2-8°C. | 70 |
| 20 | Набор реагентов для определения концентрации Креатинина в сыворотке и моче (по Яффе) | 1. Метод Яффе, кинетический вариант. 2. Для определения концентрации креатинина в сыворотке крови и моче. 3. Определение должно проводиться без предварительной депротеинизации образцов. 4. Возможность работы с индивидуальными реагентами или с рабочим реагентом. 5. Линейность креатинина в сыворотке не менее 880 мкмоль/л. 6. Объем реагента в наборе не менее 200 мл. | 24 |
| 21 | Набор реагентов для определения концентрации Мочевой кислоты | 1. Ферментативный (уриказный) фотометрический тест для определения мочевой кислоты в сыворотке и моче. 2. Реагенты должны быть готовы к применению. 3. Стабильность реагентов на борту анализатора не менее 4-х недель при 2-8°C. 4. Линейность не менее 1300 мкмоль/л. 5. Объем реагента в наборе не менее 100 мл. | 16 |
| 22 | Набор реагентов для определения активности Панкреатичес- кой амилазы (Р-амилазы) | 1. Принцип метода – ферментативный, иммуноингибиторный, колориметрический тест. 2. Стабильность реагента на борту анализатора при 2-8°C не менее 30 дней. 3. Реагенты должны быть готовы к применению. 4. Линейность не менее 1000 Е/л. 5. Набор должен быть рассчитан не менее, чем на 480 тестов. | 12 |
| 23 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови человека, моче | 1. Метод колориметрический с Арсеназо III, без депротеинизации, для количественного определения кальция при 370 С. 2. Монореагент. 3. Линейность не менее 3,75 ммоль/л. 4. Объем реагента в наборе не менее 200 мл. 5. Реагент не должен менять свою консистенцию при установке в реагентный отсек анализатора при 2-80С. 6. Стабильность реагентов на борту анализатора не менее 10 дней. | 8 |
| 24 | Фосфор неоргани- ческий, монореагент | 1. Метод с молибденовым монореагентом без предварительной депротеинизации. 2. Линейность не менее 4,5 ммоль/л. 3. Стабильность реагента на борту анализатора при 2-8◦С. 4. Объем реагента в наборе не менее 100 мл. | 20 |
| 25 | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке крови человека | 1. Метод колориметрический для количественного определения железа. 2. Реактивы должны быть готовы к использованию. 3. Линейность не менее 85,0 мкмоль/л. 4. Реагент не должен менять свою консистенцию при установке в реагентный отсек анализатора при 2-8◦С. 5. Набор должен быть рассчитан не менее, чем на 750 тестов. 6. Стабильность рабочих реагентов на борту анализатора не менее 28 дней. | 12 |
| 26 | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке крови человека | 1. Метод колориметрический для количественного определения магния. 2. Реактивы должны быть готовы к использованию. 3. Линейность не менее 2,0 ммоль/л. 4. Реагент не должен менять свою консистенцию при установке в реагентный отсек анализатора при 2-8◦С. 5. В наборе должно быть не менее 100 мл реагента. 6. В набор должен входить калибратор. 7. Стабильность рабочих реагентов на борту анализатора не менее 28 дней. | 16 |
| 27 | Калибровочная сыворотка, нормальный, (средний) уровень | 1. В паспорте (вкладыше) к калибровочной сыворотке для каждого биохимического параметра должен быть указан метод исследования и используемое оборудование. 2. Калибровочная сыворотка биохимических параметров должен быть аттестован для применения в качестве калибратора биохимических тестов. 3. Должна быть предназначена для проведения калибровки тестов, выполняемых реагентами, заявленными в п.п.1-25 данного лота. 4. Калибровочная сыворотка может быть не аттестована на тесты к наборам, в составе которых есть собственный калибратор. 5. Объем флакона калибровочной сыворотки не менее 5 мл. 6. В наборе не менее 20 флаконов калибровочной сыворотки. 7. Калибровочная сыворотка может быть жидкой или лиофилизированной. 8. Должна быть приготовлена на основе человеческой сыворотки. 9. Стабильность вскрытого флакона для большинства биохимических тестов не менее 3-х дней при 2-8°С или не менее месяца при -20°С, допуская однократное замораживание. | 1 |
| 28 | Контрольная сыворотка (Норма) | 1. В каждом наборе должна быть подробная инструкция по использованию контрольной сыворотки. 2. В каждом наборе должен быть вкладыш с аттестованными контрольными уровнями и пределами допустимых значений измеряемых биохимических параметров. 3. Для каждого биохимического параметра должен быть указан метод исследования и используемое оборудование. 4. Сыворотка должна быть изготовлена на основе крови человека. 5. Должна быть предназначена для контроля правильности и воспроизводимости измерений содержания в сыворотке человека: общего белка, альбумина, билирубина и его фракций, активности ферментов (АЛАТ, АСАТ, альфа-амилазы, р-амилазы, ЩФ, креатинкиназы, СК-МВ, ЛДГ, НВДН, липазы, гамма-глутамилтранспептидазы, холинэстеразы), кальция, фосфора, железа, магния, мочевины, мочевой кислоты, К, Na, Cl, глюкозы,Ig A, Ig G, Ig M, аполипопротеинов А и В, холестерина и его фракций, триглицеридов, ОЖСС. 6. Должна быть аттестована для контроля качества биохимических тестов. 7. Стабильность готовой к применению сыворотки не менее 3-х дней при 2-8◦С. 8. Должна быть сертифицирована по эпидемиологической безопасности. 9. Объем готовой сыворотки во флаконе не менее 5 мл. 10. Для большинства параметров в нормальной контрольной сыворотке паспортные значения должны находиться в пределах нормальных (референсных) значений для взрослых лиц. 11. В наборе должно быть не менее 20 флаконов. | 6 |
| 29 | Контрольная сыворотка (Патология) | 1. В каждом наборе должна быть подробная инструкция по использованию контрольной сыворотки. 2. В каждом наборе должен быть вкладыш с аттестованными контрольными уровнями и пределами допустимых значений измеряемых биохимических параметров. 3. Для каждого биохимического параметра должен быть указан метод исследования и используемое оборудование. 4. Сыворотка должна быть изготовлена на основе крови человека. 5. Предназначена для контроля правильности и воспроизводимости измерений содержания в сыворотке человека: общего белка, альбумина, билирубина и его фракций, активности ферментов (АЛАТ, АСАТ, альфа-амилазы, р-амилазы, ЩФ, креатинкиназы, СК-МВ, ЛДГ, НВДН, липазы, гамма-глутамилтрансферазы, холинэстеразы), кальция, фосфора, железа, магния, мочевины, мочевой кислоты, К, Na, Cl, глюкозы,Ig A, Ig G, Ig M, аполипопротеинов А и В, холестерина и его фракций, триглицеридов, ОЖСС. 6. Должна быть аттестована для контроля качества биохимических тестов. 7. Стабильность после разбавления не менее 3-х дней при 2-8◦С. 8. Должна быть сертифицирована по эпидемиологической безопасности. 9. Объем готовой сыворотки во флаконе не менее 5 мл. 10. Для большинства параметров в патологической контрольной сыворотке паспортные значения, в большинстве своем, должны оцениваться как патология для взрослых лиц. 11. В наборе должно быть не менее 20 флаконов. | 6 |

Дополнительные и иные требования:

3. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не менее 80% и не менее 11 месяцев от момента поставки.

4. Каждая партия отгружаемого товара должна сопровождаться пакетом документов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

5. Упаковка и маркировка поставляемой продукции должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов Республики Беларусь.

6. В инструкциях к наборам должен указываться контрольный материал (название и производитель), который может быть использован для контроля качества измерений исследуемого аналита.

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Диагностические наборы реагентов для количественного определения специфических белков на автоматическом биохимическом анализаторе Hitachi-912 (Roche Diagnostics, Германия) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 48 наборов |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 10900 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №6:

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения концентрации микро- альбумина в моче. | 1. Метод – иммунотурбидиметрический для количественного определения микроальбумина в моче. 2. В набор должен входить калибратор (калибраторы). 3. Адаптационная методика для анализатора Хитачи-912. 4. Линейность не менее 300 мг/л. 5. Стабильность реагентов не менее 28 дней на борту анализатора при температуре 2-8◦С. 6. Реактивы должны быть готовы к использованию. 7. Набор должен быть рассчитан не менее, чем на 200-220 тестов при применении его на Хитачи-912. 8. В состав набора должен входить 2-х уровневый контрольный материал (норма и патология) для контроля качества микроальбумина в моче. | 16 |
| 2 | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка | 1. Метод иммунотурбидиметрический для количественного определения С-реактивного белка в сыворотке крови. 2. Стабильность реагентов на борту анализатора не менее 28 дней при температуре 2-8◦С. 3. Линейность не менее 150 мг/л. 4. Чувствительность не более 0,3 мг/л. 5. Реагенты должны быть готовы к использованию. 6. Наличие адаптационной программы для Hitachi 912. 7. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 220-240 тестов при применении его на Хитачи-912. 8. В состав набора должен входить калибратор (калибраторы). 9. В состав набора должен входить 2-х уровневый контрольный материал (норма и патология) для контроля качества С-реактивного белка в сыворотке крови человека. | 24 |
| 3 | Набор реагентов для определения концентрации Цистатина С | 1. Метод иммунотурбидиметрический для количественного определения цистатина С сыворотке крови или в ЭДТА-плазме. 2. Стабильность реагентов на борту анализатора не менее 28 дней при температуре 2-8◦С. 3. Невскрытые реагенты должны быть стабильны при температуре 2-8°C до окончания срока годности, указанного на этикетке флакона (коробки). 4. Линейность не менее 7,0 мг/л. 5. Чувствительность не выше 0,18 мг/л. 6. Реагенты должны быть готовы к использованию. 7. Наличие адаптационной программы для Hitachi 912. 8. Набор должен быть рассчитан не менее чем на 240-250 тестов при применении его на Хитачи-912. 9. В состав набора должен входить калибратор (калибраторы). 10. В состав набора должен входить 2-х уровневый контрольный материал (норма и патология) для контроля качества цистатина С. | 8 |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы растворов специального назначения для биохимического анализатора Hitachi-912 (Roche Diagnostics, Германия) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 18 наборов |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 3800 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №7:

| № п/п | Наименование | Требуемые параметры | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бактериостатический раствор типа «HITERGENT-33» либо аналог | 1. Безионный бактериостатический раствор, который автоматически добавляется (6 мл) в инкубационную камеру реагентными дозаторами во время смены воды. 2. Флаконы с этим реагентом должны находится в позиции 33 на каждом реагентном диске анализатора. 3. Предназначение: 3.1. для минимизации образования пузырьков воздуха на реакционных кюветах; 3.2. ослабления роста микроорганизмов в теплой воде; 3.3. усиления электропроводности воды, что необходимо для датчика уровня воды. 4. Флаконы должны иметь штрих-коды для их автоматического распознавания при установке на борт биохимического анализатора Hitachi-912. 5. Объем раствора в наборе не менее 1 л. 6. При использовании предложенного реагента не должен быть нарушен технологический процесс на Hitachi-912. | 8 |
| 2 | Моющий раствор типа «MYLTICLEAN» либо аналог | 1. Моющий раствор (содержит концентрированную щелочь). 2. Предназначен для ежедневного автоматического обслуживания анализатора, заливается в специальный отсек анализатора. 3. Объем раствора в наборе не менее 12 л. 4. При использовании предложенного реагента не должен быть нарушен технологический процесс на Hitachi-912. | 6 |
| 3 | Кислотный промывающий раствор типа «SMS» либо аналог | 1. Раствор содержит кислоту. 2. Предназначен для специальной мойки кювет перед проведением некоторых тестов. 3. Объем набора должен быть не менее 1 л. 4. При использовании предложенного реагента не должен быть нарушен технологический процесс на Hitachi-912. | 4 |

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Раствор консервирующий для перфузии, хранения и транспортировки трансплантатов печени, поджелудочной железы и почек |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №8 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 120 литров |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 25000 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №8:

| Наименование | Объем, л |
| --- | --- |
| Раствор консервирующий для перфузии, хранения и транспортировки трансплантатов печени, поджелудочной железы и почек, используемый в трансплантации органов и тканей | Оптимально требуемый объем – 120 литров (либо допускается иной объем, необходимый для выполнения 30 операций) |

Технические требования:

1. раствор консервирующий должен быть стерильно упакован в пакеты оптимальной емкостью 1 л;

2. количество раствора консервирующего должно обеспечить 30 операций мультиорганного забора (пример расчета исходя из практики операций мультиорганного забора РНПЦ трансплантации органов и тканей: для раствора НТК (Кустадиол) необходимо 5 литров на одну операцию, для раствора Висконсин – 7 литров на одну операцию либо иные растворы с аналогичными характеристиками и свойствами, предназначенные для операций мультиорганного забора);

3*. раствор должен содержать комбинацию гистидина, триптофана и кетоглютората или комбинацию лактобионовой кислоты, раффинозы пентагидрата, аденозина, аллопуринола и глутатиона;

4*. свойства раствора: раствор с осмолярностью 310-320 милиосмоль/кг;

5. рекомендуемая производителем температура использования консервирующего раствора должна быть в пределах от +2 до +60С;

6*. раствор должен быть предназначен для мультиорганного забора и трансплантации печени, поджелудочной железы и почек;

7*. консервирующий раствор должен обеспечить срок холодовой ишемии: для печени – не менее 15 часов, для почек – не менее 23 часов, для поджелудочной железы – не менее 15 часов;

8. срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем, который должен быть не менее 12 месяцев;

9. документы производителя, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на русском (белорусском) языке, либо на английском языке с нотариально заверенным переводом на русский язык;

10. документы, подтверждающие оценку качества производства на всех циклах с подтверждением наличия системы менеджмента качества на всех этапах производства.

Лот №9

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты, стандарты, калибраторы, контрольные материалы для высокопроизводительного автоматического биохимического анализатора AU 480, производства Beckman Coulter inc. (США) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №9 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 454090 единиц |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 105000 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №9:

| № п/п | Наименование | Параметры | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения билирубина общего | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (DPD метод); 2. Диапазон линейности: до 500 мкмоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,4 мкмоль/л; 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. | 16000 тестов |
| 2 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (DPD метод); 2. Диапазон линейности: до 170 мкмоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,3 мкмоль/л; 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 20 дней. | 16000 тестов |
| 3 | Набор реагентов для определения глюкозы гексокиназным методом в сыворотке, плазме, моче | 1. Принцип метода – ферментативный УФ тест (гексокиназный метод); 2. Диапазон линейности: до 45,0 ммоль/л (сыворотка, плазма, СМЖ, моча); 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,05 ммоль/л; 4. Стабильность на борту не менее 30 дней. | 23000 тестов |
| 4 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом | 1. Принцип метода – УФ кинетический; 2. Диапазон линейности: до 50 ммоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,4 ммоль/л; 4. Стабильность на борту не менее 30 дней. | 22000 тестов |
| 5 | Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме и моче | 1. Принцип метода – метод Яффе; 2. Диапазон линейности: от 18 до 2200 мкмоль/л для сыворотки, от 88 до 35360 мкмоль/л для мочи; 3. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 14 дней. | 20000 тестов |
| 6 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Линейность не менее 1700 мкмоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 2 мкмоль/л; 4. Стабильность на борту анализатора не менее 30 дней. | 18000 тестов |
| 7 | Набор реагентов для определения общего белка | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Диапазон линейности: до 120 г/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,8 г/л; 4. Стабильность на борту анализатора не менее 30 дней. | 22000 тестов |
| 8 | Набор реагентов для определения альбумина | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Диапазон линейности: до 60 г/л; 3. Минимальная концентрация аналита, выявляемая набором 0,07 г/л; 4. Стабильность на борту анализатора не менее 90 дней. | 15000 тестов |
| 9 | Набор реагентов для определения концентрации церулоплазмина | 1. Метод-иммунотурбидиметрический; 2. Диапазон линейности: до 2000 мг/л; 3. Чувствительность: 4 мг/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. | 5000 тестов |
| 10 | Набор реагентов для определения гаптоглобина | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. Диапазон линейности до 4 г/л; 3. Минимальная концентрация аналита, выявляемая набором 0,1 г/л; 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. | 5000 тестов |
| 11 | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. Диапазон линейности: до 200 мг/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,5 мг/л; 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. | 13000 тестов |
| 12 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический (латекс); 2. Диапазон линейности: до 120 МЕ/мл; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 2,5 МЕ/мл; 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. | 12000 тестов |
| 13 | Набор калибраторов для ревматоидного фактора | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter; 2. Набор калибраторов должен быть предназначен для использования совместно с реагентами, заявленными в п.12 данного лота; 3. Стабильность после вскрытия не менее 90 дней; 4. В наборе не менее пяти уровней калибратора с объемом флаконов не менее 1 мл. | 4 набора |
| 14 | Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина 0 | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. Диапазон линейности: от 7,0 до 1000 МЕ/мл; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 7,0 МЕ/мл. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней. | 6000 тестов |
| 15 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Диапазон линейности: от 0,07 до 18 ммоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,07 ммоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней | 24000 тестов |
| 16 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | 1.Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.Линейность не менее 10 ммоль/л; 3.Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 ммоль/л. 4.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней | 22000 тестов |
| 17 | Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Диапазон линейности: до 4,6 ммоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,05 ммоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. | 14000 тестов |
| 18 | Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. Диапазон линейности: до 10 ммоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,012 ммоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней | 16000 тестов |
| 19 | Контроль HDL/LDL холестерина (ЛПВП/ЛПНП) | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter, 2. Контрольный материал предназначен для проведения контроля качества при производстве анализов реагентами, заявленными в пп. 17,18 данного лота. 3. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. 4. В состав набора должно входить не менее 6 флаконов объемом не более 5 мл | 12 наборов |
| 20 | Калибратор НDL холестерина (ЛПВП) | 1.Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter, 2.Калибратор предназначен для калибровки теста на AU-480 при применении реагента, заявленного в п. 17 данного лота. 3. Стабильность калибратора после вскрытия флакона не менее 30 дней | 4 набора |
| 21 | Калибратор LDL холестерина (ЛПНП) | 1. Калибратор должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter, 2. Калибратор предназначен для калибровки теста на AU-480 при применении реагента, заявленного в п.18 данного лота; 3. Стабильность калибратора после вскрытия флакона не менее 30 дней. | 4 набора |
| 22 | Набор реагентов для определения активности АЛАТ | 1. Принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. Диапазон линейности: до 500 Е/л; 3. Минимальная активность АЛАТ, выявляемая набором 1 Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. | 23000 тестов |
| 23 | Набор реагентов для определения активности АСАТ | 1. Принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. Диапазон линейности: до 1000 Е/л; 3. Минимальная активность АСАТ, выявляемая набором 1 Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. | 23000 тестов |
| 24 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамил- транспептидазы | 1. Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; 2. Диапазон линейности: до 1200 Е/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 1 Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. | 14000 тестов |
| 25 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | 1. Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; 2. Диапазон линейности: до 1500 Е/л; 3. Минимальная активность, выявляемая набором 1 Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 2-х недель. | 12000 тестов |
| 26 | Набор реагентов для определения активности ЛДГ | 1. Принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. Диапазон линейности: до 1200 Е/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 3 Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней | 14000 тестов |
| 27 | Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче | 1. Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3); 2. Линейность не менее 2000 Е/л (в сыворотке или плазме) и не менее 4500 Е/л (для мочи); 3. Минимальная активность, выявляемая набором 10 Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. | 10000 тестов |
| 28 | Набор реагентов для определения активности липазы | 1. Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; 2. Линейность не менее 600 Е/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 1 Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 3-х недель. | 5000 тестов |
| 29 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей | 1. Принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. Линейность не менее 2000 Е/л; 3. Минимальная активность, выявляемая набором 10Е/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. | 15000 тестов |
| 30 | Набор реагентов для определения концентрации гликированного гемоглобина HbA1c | 1. Принцип метода – иммуноингибирование; 2. Возможность определения общего и гликированного гемоглобина из одного набора; 3. Диапазон линейности: до 1,22 ммоль/л (1,96 г/дл) или 14,5% HbA1c; 14,3 ммоль/л (23 г/дл) THb; 4. В состав набора должен входить реагент для определения общего гемоглобина; 5. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 6. Адаптационная методика для биохимического анализатора AU-480; 7. В состав набора должен входить калибратор, аттестованый для применения на анализаторе AU480. | 2500 тестов |
| 31 | Набор контролей гликированного гемоглобина HbA1c | 1. Контроль HbA1c должен быть аттестован для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter. 2. Контроль предназначен для проведения контроля качества работы набора реагентов, заявленных в п. 30 данного лота. 3. Срок стабильности не менее 30 дней после реконституции. 4. В наборе должно быть не менее двух уровней контроля. 5. В наборе должно быть не менее двух флаконов контроля каждого уровня. | 12 наборов |
| 32 | Денатурирующий раствор для гемоглобина | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter совместно с использованием реагентов, заявленных в п.30 данного лота. 2. Раствор должен быть предназначен для предварительной обработки проб цельной крови при исследовании их на уровень HbA1 c. | 6 набора |
| 33 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ArsenazoIII); 2. Диапазон линейности: до 5 ммоль/л (для сыворотки), до 10 ммоль/л (для мочи); 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 ммоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. | 11000 тестов |
| 34 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче | 1. Принцип метода – фотометрический УФ тест (молибдат); 2. Диапазон линейности: до 6,40 ммоль/л (для сыворотки), до 100 ммоль/л (для мочи); 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,10 ммоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. | 12000 тестов |
| 35 | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке и моче | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ксилидиновый голубой); 2. Диапазон линейности: до 3,3 ммоль/л (для сыворотки), и до 9,0 ммоль/л (для мочи); 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 ммоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 2-х недель. | 10000 тестов |
| 36 | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (TPTZ); 2. Диапазон линейности: до 170 мкмоль/л; 3. Минимальная концентрация аналитавыявляемая набором 0,3 мкмоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней. | 14000 тестов |
| 37 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. Диапазон линейности: от 6,4 до 450 мкг/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 6,4 мкг/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней. | 7000 тестов |
| 38 | Набор реагентов для определения концентрации трансферрина | 1. Принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. Диапазон линейности: до 7,50 г/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 г/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. | 5000 тестов |
| 39 | Набор реагентов для определения железо-связывающей способности сыворотки | 1. Принцип метода – колориметрический фотометрический тест (Nitrozo-PSAP); 2. Диапазон линейности: до 100мкмоль/л; 3. Минимальная концентрация аналита, выявляемая набором – 2,5 мкмоль/л. 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней | 6000 тестов |
| 40 | Набор реагентов для определения микроальбумина в моче | 1. Иммунотурбидиметрический метод количественного определения альбумина в моче и спинномозговой жидкости; 2. Диапазон линейности: до 300 мг/л; 3. Минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,46 мг/л; 4. Стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. | 1500 тестов |
| 41 | Калибратор микроальбумина | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter. 2. Предназначен для использования с набором реагентов, заявленных в п.40 данного лота. 3. Объем калибратора не менее 2 мл. 4. Калибратор (калибраторы) должен быть жидким, готовым к использованию. | 4 набора |
| 42 | Набор контролей микроальбумин в моче | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter. 2. Предназначен для использования с набором реагентов, заявленных в п.40 данного лота. 3. В наборе не менее 2 уровней контроля (норма и патология) 4. Объем контроля каждого уровня не менее 1 мл. 5. Стабильность контроля после вскрытия флакона не менее 10 дней при 2-8°С и не менее 30 дней при (-20°С). | 6 наборов |
| 43 | Системный калибратор (сыворотка) | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter для следующих параметров: ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, холинэстераза, общая КК, ГГТП, ЛГД, липаза, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, ОЖСС, магний; 2. В наборе должно быть не менее 10 флаконов, с объемом калибратора в каждом флаконе не менее 5 мл. | 4 набора |
| 44 | Мультикалибратор 1 для специфических белков | 1. Мультикалибратор специфических белков должен быть аттестован для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter для следующих параметров: антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ферритин, трансферин; 2. Калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенных участником для определения антистрептолизин-0, С-реактивный белок, ферритин, трансферин; 3. В набор должно входить несколько уровней калибратора объемом не менее 2 мл каждого уровня. | 4 набора |
| 45 | Мультикалибратор 2 для специфических белков | 1. Мультикалибратор специфических белков должен быть аттестован для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter для следующих параметров: церулоплазмин, гаптоглобин; 2. Калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенных участником для определения церулоплазмин, гаптоглобин; 3. В набор должно входить несколько уровней калибратора объемом не менее 2 мл каждого уровня. | 4 набора |
| 46 | Контрольная сыворотка, уровень 1 (норма) | 1. Контрольная сыворотка (уровень 1) должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter; 2. Предназначена для проведения контроля качества на AU-480 следующих тестов: общий билирубин, прямой билирубин, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, общая креатининкиназа, гамма-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, ОЖСС, магний, триглицериды, холестерин, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза; 3. В состав набора должно входить не менее 10 флаконов, объем каждого флакона с сывороткой не менее 5 мл. | 4 набора |
| 47 | Контрольная сыворотка, уровень 2 (патология) | 1. Контрольная сыворотка (уровень 2) должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter; 2. Предназначена для проведения контроля качества на AU-480 следующих тестов: общий билирубин, прямой билирубин, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, общая креатининкиназа, гамма-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, ОЖСС, магний, триглицериды, холестерин, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза; 3. В состав набора должно входить не менее 10 флаконов, объем каждого флакона с сывороткой не менее 5 мл. | 4 набора |
| 48 | Контрольная сыворотка специфических белков уровень 1 (типа «ITAControlSerum1» либо аналог) | 1. Контрольная сыворотка специфических белков уровень 1 должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU BeckmanCoulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, церулоплазмин, гаптоглобин; 2. Должна быть предназначена для контроля качества тестов при использовании наборов реагентов: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, церулоплазмин, гаптоглобин заявленных в данном лоте | 6 наборов |
| 49 | Контрольная сыворотка специфических белков уровень 2 (типа «ITAControlSerum2» либо аналог) | 1. Контрольная сыворотка специфических белков уровень 2 должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU BeckmanCoulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, церулоплазмин, гаптоглобин; 2. Должна быть предназначена для контроля качества тестов при использовании наборов реагентов: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, церулоплазмин, гаптоглобин заявленных в данном лоте | 6 наборов |
| 50 | Контрольная сыворотка специфических белков уровень 3 (типа «ITAControlSerum3» либо аналог) | 1. Контрольная сыворотка специфических белков уровень 3 должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU BeckmanCoulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, церулоплазмин, гаптоглобин; 2. Должна быть предназначена для контроля качества тестов при использовании наборов реагентов: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, церулоплазмин, гаптоглобинзаявленных в данном лоте | 6 наборов |

1. Техничекие и иные требования:

1.1. Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законодательством; санитарно-эпидемиологические заключения, в случае если предусмотрено законодательством Республики Беларусь и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства Республики Беларусь.

1.2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском либо белорусском языке.

1.3. Гарантия оказания заказчику квалифицированной методической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

1.4. Соответствие предлагаемых реагентов каждому пункту технических требований задания на закупку должно быть подтверждено документально (инструкции по применению к наборам реагентов на русском либо белорусском языке, адаптационные методики, оригинальные (от производителя) паспорта стандартов, калибровочных и контрольных материалов).

1.5. Участник должен взять на себя обязательства о восстановлении работоспособности анализатора AU480 (BeckmanCoulterinc., США) в случае нарушения правильной работы его (или выхода его из строя), из-за функциональной или технологической несовместимости предложенных реагентов, стандартов, калибровочных, контрольных и расходных материалов с анализатором (заключение о причине поломки дает официальная сервисная служба, сертифицированная производителем анализатора AU-480).

1.6. Срок годности реактивов и расходных материалов должен составлять на момент поставки не менее 80% от общего срока годности, но не менее 6 месяцев.

1.7. Упаковка и маркировка поставляемой продукции должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов Республики Беларусь.

Лот №10

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для аналитической лабораторно-диагностической системы AU-480 |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №10 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 10 единиц |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 5500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №10:

| № п/п | Наименование | Параметры | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штатив для образцов | Должен быть совместим и предназначен для применения на AU480 BeckmanCoulter, иметь бар-код, подтверждающий наличие в штативе типа материала для исследований. | 2 шт. |
| 2 | Адаптеры (для средних бутылок) | 1. Для установки на борт анализатора реагентов во флаконах объемом 30 мл. 2. Должны быть совместимы с элементами конструкции AU480 BeckmanCoulter. | 2 шт. |
| 3 | Чашки для пробы | Должны быть предназначены для применения на AU480 BeckmanCoulter и совместимы с элементами конструкции AU480 BeckmanCoulter. | 4 шт. |
| 4 | Промывающий раствор (6х2л) | 1. Предназначен для применения на анализаторе AU 480 BeckmanCoulter 2. Объем флакона не менее 2 литров. 3. Оптимальная фасовка – упаковка по 6 флаконов | 2 упаковки |

Лот №11

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и диагностические наборы для анализатора «ARCHITECT» |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №11 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 913 единиц |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 24500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №11:

| № п/п | - Наименование (описание) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Набор реагентов «ARCHITECT Циклоспорин / ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit» либо аналог. 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 12 наборов |
| 2 | 1. Набор реагентов преципитации цельной крови «ARCHITECT Циклоспорин / ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood» либо аналог. 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 12 наборов |
| 3 | Калибраторы «ARCHITECT Циклоспорин / ARCHITECT Cyclosporine Calibrators» либо аналог | 2 |
| 4 | 1. Набор реагентов «ARCHITECT Такролимус / ARCHITECT Tacrolimus Reagent Kit» либо аналог. 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 10 наборов |
| 5 | Набор реагентов для преципитации «ARCHITECT Такролимус / ARCHITECT Tacrolimus Wholе Blood Precipitation Reagent» либо аналог | 10 наборов |
| 6 | Калибратор «ARCHITECT Такролимус / ARCHITECT Tacrolimus Calibrators» либо аналог | 2 |
| 7 | Контроль многокомпонентный трехуровневый «Multichem WBT / Multichem WBT» либо аналог | 810 |
| 8 | 1. Набор реагентов «ARCHITECT Фолат / ARCHITECT Folate Reagent Kit» либо аналог. 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 4 набора |
| 9 | Калибраторы «ARCHITECT Фолат / ARCHITECT Folate Calibrators» либо аналог | 2 |
| 10 | 1. Набор реагентов «ARCHITECT B12 / ARCHITECT B12 Reagent Kit». 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 4 набора |
| 11 | Калибраторы «ARCHITECT B12 / ARCHITECT B12 Calibrators» либо аналог | 2 |
| 12 | 1. Набор реагентов ARCHITECT тестостерон 2 поколения / ARCHITECT 2nd Generation Testosterone Reagrnt Kit». 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 2 набора |
| 13 | Калибраторы «ARCHITECT тестостерон 2 поколения / ARCHITECT 2nd Generation Testosterone Calibrators» либо аналог | 1 |
| 14 | 1. Набор реагентов «ARCHITECT uNGAL» либо аналог. 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 2 набора |
| 15 | Калибратор «ARCHITECT uNGAL» либо аналог | 2 |
| 16 | Контроль «ARCHITECT uNGAL» либо аналог | 1 |
| 17 | Контроль многокомпонентный иммунологический трехуровневый «Multichem IA Plus / Multichem IA Plus» либо аналог | 4 |
| 18 | 1. Набор реагентов ARCHITECT BNP. 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 4 набора |
| 19 | Калибратор ARCHITECT BNP или аналог | 2 |
| 20 | Контроль ARCHITECT BNP или аналог | 1 |
| 21 | 1. Набор реагентов «ARCHITECT Интактный ПТГ / ARCHITECT Intact PTH Reagent Kit» либо аналог. 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 2 набора |
| 22 | Калибраторы «ARCHITECT Интактный ПТГ / ARCHITECT Intact PTH Calibrators» либо аналог | 1 |
| 23 | 1. Набор реагентов «ARCHITECT Общий ПСА / ARCHITECT Total PSA Reagent Kit» либо аналог. 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 5 наборов |
| 24 | Калибраторы «ARCHITECT Общий ПСА / ARCHITECT Total PSA Calibrators» либо аналог | 1 |
| 25 | 1. Набор реагентов «ARCHITECT Свободный ПСА / ARCHITECT Free PSA Reagent Kit» либо аналог. 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 1 набор |
| 26 | Калибраторы «ARCHITECT Свободный ПСА / ARCHITECT Free PSA Calibrators» либо аналог | 2 |
| 27 | 1. Набор реагентов «ARCHITECT 25-OH витамин D / ARCHITECT 25-OH Vitamin D Reagent Kit» либо аналог. 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 2 набора |
| 28 | Калибраторы «ARCHITECT 25-OH витамин D / ARCHITECT 25-OH Vitamin D Calibrators» либо аналог | 1 |
| 29 | 1. Набор реагентов «ARCHITECT CA 125 II / ARCHITECT CA 125 II Reagent Kit» либо аналог. 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 2 набора |
| 30 | Калибраторы «ARCHITECT CA 125 II / ARCHITECT CA 125 II Calibrators» или аналог | 1 |
| 31 | 1. Набор реагентов «ARCHITECT CA 15-3 / ARCHITECT CA 15-3 Reagent Kit» либо аналог. 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 2 набора |
| 32 | Калибраторы «ARCHITECT CA 15-3 / ARCHITECT CA 15-3 Calibrators» или аналог | 1 |
| 33 | 1. Набор реагентов «ARCHITECT CA 19-9xr / ARCHITECT CA 19-9xr Reagent Kit» либо аналог. 2. В 1 наборе должно быть не менее 100 тестов | 2 набора |
| 34 | Калибраторы «ARCHITECT CA 19-9xr / ARCHITECT CA 19-9xr Calibrators» либо аналог | 1 |

1.	Общие и иные требования:

1.1.	Поставщик (производитель) в предложении должен предоставить:

1.1.1.	документы, разрешающие серийный выпуск указанного изделия (регистрационные удостоверения МЗ РБ, сертификаты страны-изготовителя);

1.1.2.	обязательство предоставить инструкции и техническую документацию на русском или белорусском языке;

1.1.3.	документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого изделия на русском, белорусском или английском языках;

1.1.4.	реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы должны быть полностью совместимы и пригодны для работы на автоматических иммунохимических анализаторах закрытого типа серии «Architect (i1000sr)», производства Abbott Laboratories, США. Это должно быть подтверждено официальными инструкциями, документацией об обеспечении технологической и функциональной совместимости инструментального и реагентного компонентов для данной системы.

1.2.	реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы должны быть предназначены для выполнения клинических исследований, проведения ежедневного, еженедельного и ежемесячного обслуживания оборудования, контроля работы.

1.3. 	срок годности реагентов на дату поставки должен быть не менее 80% от даты производства.

1.4.	поставщик (производитель) должен обеспечить замену неработающих реагентов, контролей и расходных материалов по заявке заказчика в срок не более 48 часов.

Лот №12

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для анализатора ARCHITECT i1000sr |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №12 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 40 упаковок |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 4500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №12:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во в упаковке | Кол-во упаковок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буфер концентрированный промывающий ARCHITECT / ARCHITECT Concentrated Wash Buffer или аналог | 4х0,975 л в упаковке | 4 |
| 2 | Раствор триггера ARCHITECT / ARCHITECT Trigger Solution или аналог | 4х0,975 л в упаковке | 4 |
| 3 | Раствор пре-триггера ARCHITECT / ARCHITECT Pre-Trigger Solution или аналог | 4х0,975 л в упаковке | 4 |
| 4 | Реакционные ячейки ARCHITECT / ARCHITECT Reaction Vessels или аналог | 4000 шт. в упаковке | 4 |
| 5 | Раствор для ухода за зондом ARCHITECT / ARCHITECT Probe Conditioning Solution или аналог | - | 1 |
| 6 | Чашечки для образцов ARCHITECT / ARCHITECT Sample Cups или аналог | 1000 шт. в упаковке | 2 |
| 7 | Мембрана ARCHITECT / ARCHITECT Septum или аналог | 200 шт. в упаковке | 2 |
| 8 | Раствор гипохлорита (100 мл в упаковке) | 100 мл в упаковке | 2 |
| 9 | Пробирки ARCHITECT предварительной обработки трансплантата / ARCHITECT Transplant Pretreatment Tubes или аналог | 100 шт./ упаковке | 16 |
| 10 | Сменные крышечки ARCHITECT или аналог | 100 шт./ упаковке | 1 |

Общие и иные требования:

1*. Расходные материалы должны быть совместимы с иммунохимическим анализатором ARCHITECT i1000sr (Abbott, США) или расходные материалы аналогичного качества совместимые с данным оборудованием.

2. Срок годности расходных материалов от производителя должен быть не менее 12 месяцев.

3. При поступлении расходных материалов к потребителю, срок годности должен составлять не менее 8 месяцев от срока, установленного производителем.

Лот №13

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антимитохондриальных антител (АМА-М2) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 набора |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 900 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №14

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антинуклеарных антител |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 набора |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1100 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №15

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антител к микросомам печени и почек Anti-LKM-1 |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 набора |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 800 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №16

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антител к растворимому антигену печени/поджелудочной железы Anti-SLA/LP |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 набора |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №17

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антител к ТТГ-рецептору |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 6 наборов |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1000 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №18

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №18 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 14 наборов |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1 800 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №18:

| Наименование | Кол- во наборов |
| --- | --- |
| Набор для определения антител класса Ig A к тканевой трансглутаминазе | 7 |
| Набор для определения антиглиадиновых антител класса Ig G | 7 |

Лот №19

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения АФП (альфафетопротеина) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 набора |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 600 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №20

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антител к ДНК (нативной, 2-х спиральной) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 5 наборов |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 750 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №21

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антиспермальных антител |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 набора |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 750 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №22

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антинейтрофильных цитотоплазматических антител, ANCA (скрининг) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 набора |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 750 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №23

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения С-пептида |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 5 наборов |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 820 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №24

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения паратгормона |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 15 наборов |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1820 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №25

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения инсулиноподобного фактора роста ( IGF-1) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 8 наборов |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 620 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №26

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения альдостерона |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 набора |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 510 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №27

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа для определения гормонального статуса |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №27 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 204 набора |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 80010 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №27

| №п/п | Наименование | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для определения кортизола | 13 |
| 2. | Набор для определения эстрадиола | 25 |
| 3. | Набор для определения прогестерона | 10 |
| 4. | Набор для определения лютеинизирующего гормона | 25 |
| 5. | Набор для определения ФСГ | 28 |
| 6. | Набор для определения пролактина | 38 |
| 7. | Набор для определения тестостерона | 21 |
| 8. | Набор для определения свободного тестостерона | 9 |
| 9. | Набор для определения 17-ОК-прогестерона | 20 |
| 10. | Набор для определения дегидроэпиандростерона-сульфата (DHEA-S) | 15 |

Лот №28

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для планшетного иммуноферментного анализа для определения иммунологических маркеров антифосфолипидного синдрома |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №28 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 36 наборов |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 14500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №28:

| №п/п | Наименование | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для определения антител класса G к кардиолипину | 9 |
| 2. | Набор для определения антител класса М к кардиолипину | 9 |
| 3. | Набор для определения антител к B2 гликопротеину1,класса М | 9 |
| 4. | Набор для определения антител к B2 гликопротеину1,класса G | 9 |

1. Технические и иные требования:

1.1. Метод определения – иммуноферментный;

1.2. Отсутствие радиоактивных компонентов;

1.3. Стандартное время экспозиции – не более 60 мин;

1.4. Количество тестов в наборе – не менее 96 тестов;

1.5. Возможность использования в планшетных иммуноферментных анализаторах любых модификаций.

1.6. Отсутствие неспецифического связывания.

1.7.Реактивы должны соответствовать комплектации, описанию и качественным характеристикам, заявленным производителем.

1.8.Наличие паспорта и сертификата качества страны производителя с контрольными параметрами.

2. Дополнительные требования:

2.1. Реактивы должны иметь упаковку, исключающую потерю качества.

2.2. Должна прилагаться подробная инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи должны быть на русском либо белорусском языке.

2.3. Должно быть предусмотрено оказание консультативной помощи, предоставление обучающих материалов, методических рекомендаций.

Лот №29

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соль ароматизированная для оздоровительных водолечебных процедур с ароматом ромашки |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Назначение, применение: для ванн. Представляет собой кристаллический, сыпучий продукт из природной каменной соли с характерным запахом ромашки. Состав: соль природная, краситель, ароматизатор, добавки. Оптимальная упаковка – влагонепроницаемый пакет 1 кг (допускается иная фасовка). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 300 кг. |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 900 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №30

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соль ароматизированная для оздоровительных водолечебных процедур с ароматом лаванды |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Назначение, применение: для ванн. Представляет собой кристаллический, сыпучий продукт из природной каменной соли с характерным запахом лаванды. Состав: соль природная, краситель, ароматизатор, добавки. Оптимальная упаковка – влагонепроницаемый пакет 1 кг (допускается иная фасовка). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 500 кг. |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №31

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соль ароматизированная для оздоровительных водолечебных процедур с ароматом валерьяны |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Назначение, применение: для ванн. Представляет собой кристаллический, сыпучий продукт из природной каменной соли с характерным запахом лаванды. Состав: соль природная, краситель, ароматизатор, добавки. Оптимальная упаковка – влагонепроницаемый пакет 1 кг (допускается иная фасовка). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 300 кг. |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 900 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №32

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соль для оздоровительных водолечебных процедур йодобромная |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Назначение, применение: для ванн. Представляет собой кристаллический, сыпучий продукт из природной каменной соли с характерным запахом лаванды. Состав: соль природная, краситель, ароматизатор, добавки. Оптимальная упаковка – влагонепроницаемый пакет 1 кг (допускается иная фасовка). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 500 кг. |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №33

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Соль для оздоровительных лечебных процедур (для орашений, ингаляций, полоскания) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Назначение, применение: расходный материал к ванне-капсуле для галотерапии. Представляет собой кристаллический, сыпучий продукт из природной каменной соли. Состав: соль природная, экстракт ромашки. Оптимальная упаковка – влагонепроницаемый пакет 150 г (допускается иная фасовка). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 60 кг. |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 200 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №34

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Бромно-хлоридный раствор для принятия ванн типа «Бишофит» либо аналог |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Назначение, применение: для ванн. Представляет собой бромно-хлоридный раствор с примесью микроэлементов (марганца, йода, меди, лития, железа, кремния, молибдена и т. д.) Состав: магния хлорид, соль морская, глицерин, калия (натрия) модид, калия (натрия) бромит, экстракт растительного сырья, вода. Оптимальная упаковка – канистры по 5 литров (допускается иная фасовка). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 600 л |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №35

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Экстракт-бальзам хвойный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Назначение, применение: для ванн. Представляет собой натуральный продукт (экстракт хвойный водный) в составе: биологически активные вещества, эфирные масла, бальзамические минеральные вещества, кмц, глицерин. Не должен содержать красителей, загустителей, ароматизаторов. Оптимальная упаковка – канистры по 5 литров (допускается иная фасовка). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 120 литров |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1000 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №36

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Экстракт-бальзам хвойный с лавандой |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Назначение, применение: для ванн. Представляет собой натуральный продукт (экстракт хвойный водный) в составе: биологически активные вещества, эфирные масла, бальзамические минеральные вещества, кмц, глицерин, масло эфирное лаванды. Оптимальная упаковка – канистры по 5 литров (допускается иная фасовка). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 80 литров |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 600 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №37

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Экстракт грязелечебный сапропелевый озера Судобль |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Назначение, применение: для ванн. Представляет собой концентрированный раствор биологически активных компонентов грязей лечебных сапропелевых. Оптимальная упаковка – канистры по 5 литров (допускается иная фасовка). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 200 литров |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1000 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №38

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Состав ароматический для ванн с эфирными маслами с ароматом Конского каштана (концентрат) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Назначение, применение: для ванн. Представляет собой концентрированный раствор. Состав: натуральные эфирные масла: кипарис, натуральное растительное масло авокадо, экстракт каштана, ПАВ, эмульгатор, краситель, изопрапанол. Оптимальная упаковка – канистры по 1 литру (допускается иная фасовка). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 4 литра |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 50 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №39

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Состав ароматический для ванн с эфирными маслами с ароматом Розмарина (концентрат) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Назначение, применение: для ванн. Представляет собой концентрированный раствор. Состав: натуральные эфирные масла: розмарин, герань, натуральное растительное масло авокадо, экстракт ламинарии, ПАВ, эмульгатор, краситель, изопрапанол. Оптимальная упаковка – канистры по 1 литру (допускается иная фасовка). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 литра |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 20 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №40

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Состав ароматический для ванн с эфирными маслами с ароматом Мелисы (концентрат) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Назначение, применение: для ванн. Представляет собой концентрированный раствор. Состав: натуральные эфирные масла: мелисса, лимон, лемонграсс, натуральное растительное масло авокадо, экстракт мелиссы, ПАВ, эмульгатор, краситель, изопрапанол. Оптимальная упаковка – канистры по 1 литру (допускается иная фасовка). |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 литра |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 35 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №41

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Грязи лечебные сапропелевые озера Судобль для аппликаций |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Назначение, применение: аппликации на отдельные участки тела. Представляют собой одноразовые пакеты с грязью оз. Судобль толщиной 5-10 мм, оптимальным размером 36×25 см в водонепроницаемой упаковке, рабочая поверхность представлена сверхтонкой мембраной, проницаемой для грязи. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 240 пакетов |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Лот №42

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты, калибровочные и контрольные материалы для анализатора Olympus AU-400 |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №42 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 195656 единиц |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 114500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №42:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения билирубина общего | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (DPDметод); 2.диапазон линейности: до 510 мкмоль/л; 3. количество тестов в наборе не менее 2300; 4. расход реагента на 1 тест не более 25мкл; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 13800 тестов |
| 2 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (DPDметод); 2.диапазон линейности: до 170мкмоль/л; 3. количество тестов в наборе не менее 900; 4.расход реагента на 1 тест не более 25мкл; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 20 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 8100 тестов |
| 3 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом | 1. принцип метода – УФ кинетический; 2.диапазон линейности: до 50ммоль/л; 3. количество тестов в наборе не менее 2000; 4.суммарный расход реагентов на 1 тест не более 80 мкл; 5. стабильность на борту не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 10000 тестов |
| 4 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.диапазон линейности: до 1700мкмоль/л; 3. количество тестов в наборе не менее 2500; 4. суммарный расход реагентов на 1 тест не более 70 мкл; 5. стабильность на борту анализатора не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 2500 тестов |
| 5 | Набор реагентов для определения креатинина | 1. принцип метода – энзиматический (ферментативный); 2. диапазон линейности: до 4400 мкмоль/л для сыворотки и до 44000 мкмоль/л для мочи; 3. количество тестов в наборе не менее 1000; 4.суммарный расход реагентов на 1 тест не более 160 мкл; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 8000 тестов |
| 6 | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке, моче, СМЖ | 1. принцип метода – ферментативный УФ тест (гексокиназный метод); 2. диапазон линейности: до 45,0ммоль/л (сыворотка, плазма, СМЖ, моча); 3. количество тестов в наборе не менее 2400; 4. суммарныйрасход реагентов на 1 тест не более 60 мкл; 5. стабильность на борту не менее 30 дней. 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 12000 тестов |
| 7 | Набор реагентов для определения общего белка | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (биуретовый метод); 2. диапазон линейности: до 120г/л; 3. количество тестов в наборе не менее 3000; 4.суммарный расход реагентов на 1 тест не более 70мкл; 5. стабильность на борту анализатора не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 12000 тестов |
| 8 | Набор реагентов для определения альбумина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест,c бромкрезоловым зеленым; 2. диапазон линейности: до 60г/л; 3. количество тестов в наборе не менее 2000; 4.суммарный расход реагента на 1 тест не более 50мкл; 5. стабильность на борту анализатора не менее 90 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 8000 тестов |
| 9 | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 2.диапазон линейности: до 300 мг/л 3.минимальная концентрация аналита выявляемая набором 1,57 мг/л; 4.объем реагента на 1 тест не более 100 мкл 5.количество тестов в наборе не менее 800. 6.стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 7200 тестов |
| 10 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрический (латекс); 2. диапазон линейности: до 120 МЕ/мл; 3. минимальная концентрация аналита выявляемая набором 2,2 МЕ/мл. 4.объем реагента на 1 тест не более 35 мкл. 5. количество тестов в наборе не менее 1000. 6. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 3000 тестов |
| 11 | Набор реагентов для определения концентрации антистрепто- лизина О | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. диапазон линейности: от 7,0 до 1000 МЕ/мл; 3. минимальная концентрация аналита выявляемая набором 7,0 МЕ/мл. 4.объем реагента на 1 тест не более 20 мкл. 5. количество тестов в наборе не менее 1300. 6. стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 5200 тестов |
| 12 | Набор реагентов для определения концентрации микроальбумина | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 2. диапазон линейности: до 450 мг/л 3.чувствительность не хуже чем 7 мг/л; 4. объем реагента на 1 тест не более 25 мкл; 5. количество тестов в наборе не мене 500; 6. стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней; 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 1500 тестов |
| 13 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности: до 450 мкг/л; 3. минимальная концентрация аналита, выявляемая набором 5,5 мкг/л; 4.объемом реагента на 1 тест не более 60 мкл; 5.количество тестов в наборе не менее 800; 6. стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней; 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 1600 тестов |
| 14 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2.диапазон линейности: от 0,07 до 18 ммоль/л; 3.расход реагента на тест не более 30 мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 3500; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 7000 тестов |
| 15 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. диапазон линейности: до 11 ммоль/л; 3. расход реагентов на 1 тест не более 100 мкл.; 4. количество тестов в наборе не менее 3000; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 6000 тестов |
| 16 | Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. диапазон линейности: до 11 ммоль/л; 3. расход реагентов на 1 тест не более 100 мкл.; 4. количество тестов в наборе не менее 3000; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 3000 тестов |
| 17 | Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест ; 2. диапазон линейности: до 10 ммоль/л; 3.расходом реагентов на 1 тест не более 200 мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 700; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 1400 тестов |
| 18 | Набор реагентов для определения активности АСАТ | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. диапазон линейности: до1000 Е/л; 3. расход реагентов на 1 тест не более 50 мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 3500; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 14000 тестов |
| 19 | Набор реагентов для определения активности АЛАТ | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. диапазон линейности: до500 Е/л; 3.расход реагентов на 1 тест не более 75мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 3500; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 14000 тестов |
| 20 | Набор реагентов для определения активности ЛДГ | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение (IFCC); 2. диапазон линейности: до1200 Е/л; 3. расход реагентов на 1 тест не более100 мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 2500; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 20 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 7500 тестов |
| 21 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. диапазон линейности: до2000 Е/л; 3. расход реагентов на 1 тест не более130 мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 900; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 2400 тестов |
| 22 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ | 1. принцип метода – иммуноингибирование; 2. диапазон линейности: до2000 Е/л; 3. биреагентная методика с максимальным суммарным расходом реагентов на 1 тест не более130 мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 400; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 800 тестов |
| 23 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | 1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (IFCC); 2. диапазон линейности: до1500 Е/л; 3. расход реагентов на 1 тест не более 80 мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 3000; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 2-х недель; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 6000 тестов |
| 24 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамил-транспептидазы | 1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; 2. диапазон линейности: до1200 Е/л; 3. расход реагентов на 1 тест не более 130 мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 2500; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 2500 тестов |
| 25 | Набор реагентов для определения активности амилазы | 1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3); 2. диапазон линейности: до2000 Е/л (в сыворотке или плазме) и до 4800 Е/л (для мочи); 3. расход реагента на тест не более 160 мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 900; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 3600 тестов |
| 26 | Набор реагентов для определения концентрации кальция | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ArsenazoIII); 2. диапазон линейности: до 5 ммоль/л (для сыворотки), до 10 ммоль/л (для мочи); 3. расход реагента на тест не более 30 мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 2500; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 5000 тестов |
| 27 | Набор реагентов для определения концентрации магния | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ксилидиновый голубой); 2. диапазон линейности: до 3,3 ммоль/л (для сыворотки), и до 9,0 ммоль/л (для мочи); 3 расход реагентов на 1 тест не более 160 мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 1000; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 2-х недель; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 4000 тестов |
| 28 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора | 1. принцип метода – фотометрический УФ тест (молибдат); 2. диапазон линейности: до 6,40 ммоль/л (для сыворотки), до 110 ммоль/л (для мочи); 3. расход реагентов на 1 тест не более 50 мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 2300; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 4600 тестов |
| 29 | Набор реагентов для определения концентрации железа | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (TPTZ); 2. диапазон линейности: до170 мкмоль/л; 3.расход реагентов на 1 тест не более 60 мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 2000; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 60 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 4000 тестов |
| 30 | Набор реагентов для определения концентрации гликозилирован-ного гемоглобина HbA1c | 1. принцип метода – иммуноингибирование; 2. возможность определения общего и гликозилированного гемоглобина из одного набора; 3. диапазон линейности: до 1,22 ммоль/л или 14,5% (HbA1c); 14,3 ммоль/л (THb); 4. минимальная концентрация вещества, детектируемая набором не более 0,03 г/л (HbA1c), 0.08 ммоль/л (THb); 5. в состав набора входит три реактива: реагент R1 для определения общего гемоглобина; реагент HbA1c R1, содержащий антитела; агглютинирующий реагент HbA1c R2 ; 6. в состав набора должен входить калибратор; 7. объем реагента на 1 тест не более 70 мкл; 8. наличие сертификации у набора NGLP для применения результатов для клинических целей; 9. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 10. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 500 единиц |
| 31 | Денатурирующий р-р для определения гликозилирован-ного гемоглобина HbA1c | 1. аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter 2. раствор должен быть предназначен для применения с реагентом, предложенным в п.30 данного лота | 500 единиц. |
| 32 | Иммуноглобулин А, реагент для определения - IgA | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 2. линейность: не менее чем до 7,0 г/л; 3. минимальная концентрация вещества, детектируемая набором не более 0,01 г/л; 4. объем реагента на 1 тест не более 50 мкл; 5. количество тестов в наборе не менее 1000; 6. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 2000 тестов |
| 33 | Иммуноглобулин G, реагент для определения - IgG | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 2. линейность: не менее чем до 30,0 г/л (для сыворотки); 3. минимальная концентрация вещества, детектируемая набором не более: 0,07 г/л; 4. объем латексного реагента на 1 тест не более 80 мкл; 5. количество тестов в наборе не менее 1000; 6. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 2000 тестов |
| 34 | Иммуноглобулин M, реагент для определения - IgM | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 2.линейность: не менее 5,0 г/л; 3.минимальная концентрация вещества, детектируемая набором не более: 0,02 г/л; 4.объем реагента на 1 тест не более 45 мкл; 5. количество тестов в наборе не менее 1000; 6. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 2000 тестов |
| 35 | Иммуноглобулин Е, реагент для определения – IgЕ | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 2.линейность: не менее чем до1500 МЕ/мл; 3.чувствительность: не менее 19,6 МЕ/мл; 4.объем реагента на 1 тест не более 50 мкл; 5.количество тестов в наборе не менее 60; 6.стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней. 7.штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 600 тестов |
| 36 | Набор реагентов для определения белка в моче/спинномозговой жидкости | 1. колориметрический фотометрический тест с молибдатом пирогаллолового красного; 2. линейность - не менее чем до 2,00 г/л; 3. суммарный расход рабочего реагента на тест – не более 160 мкл; 4. количество тестов в наборе не менее 500; 5. стабильность на борту анализатора не менее 90 дней; 6. в состав набора должен входить калибратор; 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 500 тестов |
| 37 | Набор реагентов для определения активности a-1 кислого гликопротеина (серомукоида) | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. диапазон линейности: 2 г/л; 3. минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,05 г/л; 4. объем реагента на 1 тест не более 40 мкл; 5. количество тестов в наборе не менее 400; 6. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 1200 тестов |
| 38 | Набор реагентов для определения железо-связывающей способности сыворотки | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест (Nitrozo-PSAP); 2. диапазон линейности: до100 мкмоль/л; 3. расход реагентов на 1 тест не более 150 мкл; 4. выполнение методики должно быть полностью автоматизировано и не требовать мануальных процедур; 5. количество тестов в наборе не менее 800; 6. стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней; 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 2400 тестов |
| 39 | Набор реагентов для определения концентрации вальпроевой кислоты в сыворотке крови | 1.метод-гомогеннаый иммунологический метод (CEDIA); 2. линейность: до 1000 мкмоль/л; 3.количество тестов в наборе: не менее 300; 4.расход реагента не более 140 мкл; 5. стабильность реагента на борту анализатора не менее 45 дней; 6. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 600 тестов |
| 40 | Набор контролей для определения вальпроевой кислоты | 1. Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2. Должен быть предназначен для проведения контроля качества исследований проводимых при помощи реагентов, предложенных в п.39 данного лота. 3. Должно быть не менее 2-х уровней в наборе. | 1 набор |
| 41 | Набор калибратора для определения вальпроевой кислоты | 1. Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter 2.Должен быть предназначен для проведения калибровки реагентов, предложенных в п.39 данного лота. | 2 набора |
| 42 | Набор реагентов для определения концентрации трансферрина | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности: до 7,50 г/л; 3. минимальная концентрация аналита, выявляемая набором 0,01 г/л; 4. объем реагента на 1 тест не более 40 мкл; 5. количество тестов в наборе не менее 1000; 6. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 1000 тестов |
| 43 | Набор для определения церулоплазмина | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности: до 2000 мг/л; 3. количество тестов в наборе не менее 400; 4. чувствительность не хуже чем 4 мг/л; 5. расход реагентов на 1 тест не более 230 мкл; 6. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 1200 тестов |
| 44 | Набор контрольной сыворотки (патология) | Аттестован для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter для следующих параметров: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфатаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, общая креатининкиназа, гамма глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, гидроксибутиратдгидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, ОЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, апоА1, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза. | 2 набора |
| 45 | Набор контрольной сыворотки (норма) | Аттестован для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter для следующих параметров: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфатаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфатаза, общая креатининкиназа, гамма-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, гидроксибутиратдгидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, ОЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, апоА1, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза. | 2 набора |
| 46 | Контрольная сыворотка, 1 уровень, для контроля специфических белков | Контрольная сыворотка должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU Beckman Coulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, система комплемента (С3,С4), иммуноглобулины А,М,G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин. | 2 единицы |
| 47 | Контрольная сыворотка, 2 уровень, для контроля специфических белков | Контрольная сыворотка должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU Beckman Coulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, система комплемента (С3,С4), иммуноглобулины А,М,G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин. | 2 единицы |
| 48 | Контрольная сыворотка, 3 уровень, для контроля специфических белков | Контрольная сыворотка должна быть аттестована для применения на анализаторах серии AU Beckman Coulter по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ферритин, ревматоидный фактор, трансферрин, система комплемента (С3,С4), иммуноглобулины А,М,G, церулоплазмин, β2-микроглобулин, α1-антитрипсин, α1- кислый гликопротеин. | 2 единицы |
| 49 | СК-МВ контрольная сыворотка, патология | 1. Аттестована для применения на анализаторах AU, Beckman Coulte. 2. Контроль должен быть предназначен для применения с реагентами, предложенными в п.22 данного лота. | 1 единица |
| 50 | СК-МВ контрольная сыворотка, норма | 1. Аттестована для применения на анализаторах AU, Beckman Coulte. 2. Контроль должен быть предназначен для применения с реагентами, предложенными в п.22 данного лота. | 1 единица |
| 51 | Контроль С-реактивного белка стандартной чувствтельности | 1. Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2. Набор контролей должен быть предназначен для использования совместно с реагентами предложенными в п.9 данного лота. 3. Стабильность после вскрытия не менее 90 дней. | 2 единицы |
| 52 | Набор контролей для гликированного гемоглобина HbA1c | 1. Аттестован для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter; 2. Контроль должен быть рекомендован для проведения контроля качества работы набора реагентов, предложенных в п. 30 данного лота. 3. Срок стабильности не менее 30 дней после вскрытия. | 4 единицы |
| 53 | Калибратор гликированного гемоглобина HbA1c | 1.Аттестован для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter. 2. Калибратор должен соответствовать предложенному в п.30 реагенту и контролю в п.52 данного лота. | 1 единица |
| 54 | Микроальбумин, контроль | 1.Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2.Контроль должен соответствовать реагенту, предложенному в п.12 данного лота. | 1 единица |
| 55 | Набор контрольных сывороток HDL/ LDL холестерина | 1. Контрольная сыворотка аттестована для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter. 2. В состав набора должно входить не менее 6 фл объемом не более 5 мл. 3. Предназначена для применении с реагентами предложенными в п.16 и п.17 данного лота. | 2 набора |
| 56 | Системный калибратор (сыворотка) | Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter для следующих параметров: ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, холинэстераза, общая КК, ГГТП, ЛГД, оксибутиратдегидрогеназа, липаза, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, лактат, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, ОЖСС, магний. | 2 единицы |
| 57 | Набор калибраторов мочевых тестов | 1. Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter по следующим показателям: амилаза, кальций, глюкоза, фосфор, мочевина, мочевая кислота, креатинин, магний. 2. Калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенных участником для определения в моче: белок, глюкоза, мочевина, креатинин, амилаза, натрий, калий, хлориды. | 1 набор |
| 58 | Набор калибраторов С-реактивного белка стандартной чувствительности | 1. Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2. Набор калибраторов должен быть предназначен для использования совместно с реагентами, предложенными в п.9 данного лота. 3. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. | 2 набора |
| 59 | Набор калибраторов ревматоидного фактора | 1. Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2. Набор калибраторов должен быть предназначен для использования совместно с реагентами предложенными в п.10 данного лота. 3. Стабильность после вскрытия не менее 90 дней. | 2 набора |
| 60 | Микроальбумин, калибратор | 1. Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2. Калибратор должен соответствовать реагенту, предложенному в п.12 данного лота. | 1 единица |
| 61 | Калибратор LDL холестерина (ЛПНП) | 1. Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2. Калибратор должен соответствовать реагенту, предложенному в п.17 данного лота. 3. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. | 2 единицы |
| 62 | Калибратор HDL холестерина (ЛПВП) | 1. Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2. Калибратор должен соответствовать реагенту, предложенному в п.16 данного лота. 3. Стабильность после вскрытия не менее 30 дней. | 2 единицы |
| 63 | Калибратор Ig E | 1.Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2. Калибратор должен соответствовать реагенту, предложенному в п.35 данного лота. | 1 единица |
| 64 | Контроль Ig E | 1.Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2.Контроль должен соответствовать реагенту, предложенному в п.35 данного лота. | 1 единица |
| 65 | Сывороточный мультикалибратор 1-го уровня | 1. Аттестован для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter для следующих параметров: антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ферритин, трансферрин, , IgA, IgG, IgM. 2. Калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенных участником для определения: антистрептолизин-О, С-реактивный белок, ферритин, трансферрин, , IgA, IgG, IgM. | 2 единицы |
| 66 | Сывороточный мультикалибратор 2-го уровня | 1.Аттестован для применения на анализаторах серии AU, Beckman Coulter для следующих параметров: а-1 кислый гликопротеин, а-1 антитрипсин, в-2 микроглобулин, церулоплазмин, гаптоглобин. 2.Калибратор должен соответствовать наборам реагентов, предложенных участником для определения: а-1 кислый гликопротеин, а-1 антитрипсин, в-2 микроглобулин, церулоплазмин, гаптоглобин. | 2 единицы |
| 67 | Калибратор для креатинкиназы-МВ | 1.Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2. Калибратор должен соответствовать реагенту, предложенному в п.22 данного лота. | 1 единица |
| 68 | Набор реагентов для количественного определения гаптоглобина | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности до 4 г/л; 3. минимальная концентрация аналита, выявляемая набором 0,1 г/л; 4. объем реагента на 1 тест не более 40 мкл; 5. количество тестов в наборе не менее 500; 6. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 500 тестов |
| 69 | Контрольный материал мочи, уровень 2 | 1.Аттестован для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter. 2.Контрольный материал должен быть предназначен для использования с наборами реагентов, заявленными в данном лоте. 3. Стабильность вскрытого контроля в течение всего срока годности реагента, указанного производителем. | 1 единица |
| 70 | Контрольный материал мочи, уровень 3 | 1. Аттестован для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter. 2.Контрольный материал должен быть предназначен для использования с наборами реагентов заявленными в данном лоте. 3. Стабильность вскрытого контроля в течение всего срока годности реагента, указанного производителем. | 1 единица |
| 71 | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка высокочувствительного (латекс) | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрический метод (латекс); 2.диапазон линейности: до 80 мг/л; 3.минимальная концентрация аналита выявляемая набором не более 0,02 мг/л; 4. объем реагента на 1 тест не более 80 мкл; 5. количество тестов в наборе не менее 1500; 6. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 1500 тестов |
| 72 | Набор калибраторов для С-реактивного белка высокой чувствительности | 1. Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2. Набор калибраторов должен быть предназначен для использования совместно с реагентами, предложенными в п.71 данного лота. 3. Стабильность после вскрытия не менее 90 дней. | 1 набор |
| 73 | Набор контролей для С-реактивного белка высокой чувствительности | 1. Аттестован для применения на анализаторах AU, Beckman Coulter. 2. Набор контролей должен быть предназначен для использования совместно с реагентами, предложенными в п.71 данного лота. 3. Стабильность после вскрытия не менее 90 дней. | 1 набор |
| 74 | Набор реагентов для определения α-1 антитрипсина | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрический; 2. диапазон линейности: 5 г/л; 3. минимальная концентрация аналита выявляемая набором 0,01 г/л; 4. объем реагента на 1 тест не более 60 мкл; 5. количество тестов в наборе не менее 400; 6. стабильность реагента на борту анализатора не менее 90 дней; 7. штрихкодированные флаконы, готовые к прямой установке на борт анализатора. | 400 тестов |
| 75 | Набор реагентов для оценки уровня иктеричности, липемии и гемолиза на анализаторах серии AU | Реагент должен быть совместим с реактивами указанными в пп.1-74 данного задания на закупку. | 2 набора |
| 76 | Набор промывающего раствора | 1. Раствор должен быть совместим с реагентами указанными в пп.1-75 данного лота. 2. Аттестован для применения на анализаторах AU, BeckmanCoulter. 3. В состав набора должно входить не менее 6 флаконов, объемом не менее 2000 мл. | 6 наборов |

Лот №43

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для анализатора Olympus AU-400 |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №43 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 14 наборов |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 14500 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №43:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор внутреннего контроля для работы системы для определения электролитов ионоселективным методом | В состав набора должно входить не более 2 флаконов объемом не менее 25 мл | 1 |
| 2. | Набор реагентной системы для определения концентрации калия ионселективным методом (электрод калиевый) | Состава набора должно быть достаточно для выполнения не менее 20000 исследований | 1 |
| 3. | Набор референсной реагентной системы для выполнения ионоселективных исследований (референсный электрод) | Состава набора должно быть достаточно для выполнения не менее 150000 исследований | 1 |
| 4. | Набор реагентной системы для определения концентрации хлора ионселективным методом (электрод хлорный) | Состава набора должно быть достаточно для выполнения не менее 20000 исследований | 1 |
| 5. | Набор реагентной системы для определения концентрации калия ионселективным методом (электрод натриевый) | Состава набора должно быть достаточно для выполнения не менее 20000 исследований | 1 |
| 6. | Набор очищающего раствора для ионоселективного блока | В состав набора должно входить не менее 6 флаконов объемом не более 500 мл | 2 |
| 7. | Набор буферного раствора для определения концентрации электролитов ионселективным методом | В состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не более 2000 мл | 1 |
| 8. | Набор калибровочного (стандартного) раствора для анализа электролитов ионоселективным методом средний уровень | В состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не более 2000 мл | 1 |
| 9. | Набор референсного раствора для определения концентрации электролитов ионселективным методом | В состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом не более 1000 мл | 1 |
| 10. | Набор калибровочного (стандартного) раствора для анализа электролитов ионоселективным методом, низкий уровень | В состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом 100 мл | 1 |
| 11. | Набор калибровочного (стандартного) раствора для анализа электролитов ионоселективным методом, высокий уровень | В состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом 100 мл | 1 |
| 12. | Наборы контрольных растворов для оценки селективности электродов | В состав набора должно входить не менее 2 флаконов объемом 25 мл | 1 |
| 13. | Набор калибровочного (стандартного) раствора для анализа электролитов ионоселективным методом в моче, низкий/высокий уровень | В состав набора должно входить не менее 4 флаконов объемом 100 мл | 1 |

Общее требование: реагенты и расходные материалы должны быть аттестованы и предназначены для применения на анализаторах серии AU, BeckmanCoulter.

Лот №44

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для анализатора Olympus AU-400 |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №44 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1090 шт. |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 10300 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №44:

| №п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирки для образцов | Для применения на анализаторе AU 480 Beckman Coulter | 1000 |
| 2 | Штативы для образцов | Для применения на анализаторе AU480 Beckman Coulter | 50 |
| 3 | Адаптеры для установки флаконов объемом 30 мл | Адаптеры для установки флаконов объемом 30 мл в реагентный отсек должны быть предназначены для использования на анализаторах серии AU, Beckman Coulter | 20 |
| 4 | Адаптеры для установки флаконов объемом 15 мл | Адаптеры для установки флаконов объемом 15 мл в реагентный отсек должны быть предназначены для использования на анализаторах серии AU, Beckman Coulter | 20 |

Лот №45

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для автоматического биохимического анализатора серии А-15, производства BioSystems S.A., (Испания) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №45 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 65423 единицы |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 80300 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №45:

| №п/п | Наименование | Характеристика (описание) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения общего белка | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. диапазон линейность не менее 150 г/л | 4000 мл |
| 2 | Набор реагентов для определения альбумина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. диапазон линейности не менее 70 г/л | 500 мл |
| 3 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом | 1. принцип метода – УФ кинетический; 2. диапазон линейности не менее 50 ммоль/л | 3000 мл |
| 4 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. диапазон линейности не менее 1487 ммоль/л | 2000 мл |
| 5 | Набор реагентов для определения креатинина в крови и моче энзиматическим методом | 1. принцип метода – диффиренцировка; 2. диапазон линейности не менее 1678 ммоль/л | 3000 мл |
| 6 | Набор реагентов для определения глюкозы | 1. Набор реагентов для определения концентрации глюкозы глюкозооксидазным методом; 2. колортметрический метод (конечная точка); 3. линейность 27,5 ммоль/л; 4. чувствительность 0,08 ммоль/л | 5000 мл |
| 7 | Набор реагентов для определения билирубина общего | 1. принцип метода – конечная точка, диазосульфаниловый метод; 2. диапазон линейности не менее 257 мкмоль/л | 5000 мл |
| 8 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 1. принцип метода – конечная точка, диазосульфаниловый метод; 2. диапазон линейности не менее 257 мкмоль/л | 1000 мл |
| 9 | Набор реагентов для определения активности АСАТ | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. диапазон линейности не менее 500 Е/л | 3000 мл |
| 10 | Набор реагентов для определения активности АЛАТ | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. диапазон линейности не менее 500 Е/л | 5000 мл |
| 11 | Набор реагентов для определения активности ЛДГ (пируват) | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение, пируват; 2. диапазон линейности не менее 1250 Е/л | 1000 мл |
| 12 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. диапазон линейности не менее 300 Е/л | 1000 мл |
| 13 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы DEA буфер | 1. принцип метода – кинетика; 2. диапазон линейности не менее 690 Е/л | 1000 мл |
| 14 | Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче | 1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3); 2. диапазон линейности не менее 1300 Е/л для сыворотки или плазмы и не менее 2600 Е/л для мочи | 1000 мл |
| 15 | Набор реагентов для определения активности панкреатической амилазы в сыворотке и моче | 1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3); 2. диапазон линейности не менее 1300 Е/л для сыворотки или плазмы и не менее 2600 Е/л для мочи | 500 мл |
| 16 | Набор реагентов для определения холестерина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический метод (холестеролоксидаза/пероксидаза); 2. диапазон линейности не менее 26 ммоль/л; 3. чувствительность 0,02 ммоль/л | 5000 мл |
| 17 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. диапазон линейности не менее 6,78 ммоль/л | 2000 мл |
| 18 | Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. диапазон линейности не менее 5,18 ммоль/л | 2000 мл |
| 19 | Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. диапазон линейности не менее 25,6 ммоль/л | 2000 мл |
| 20 | Набор калибраторов холестерина HDL/LDL | 1. Лиофилизированный на основе человеческой крови для совместного применения с реагентами, предложенными в пп.18-19 данного лота; 2. Должен быть аттестован для применения на анализаторах А-15, BioSystemsS.A., (Испания); 3. В наборе должен быть 1 флакон | 2 набора |
| 21 | Набор реагентов для определения концентрации железа (феррозин) | 1. принцип метода – конечная точка, феррозин; 2. диапазон линейности: не менее 179 ммоль/л | 2000 мл |
| 22 | Набор реагентов для определения концентрации кальция Арзеназо | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ArsenazoIII); 2. диапазон линейности не менее 4,5 ммоль/л | 2000 мл |
| 23 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче | 1. принцип метода – фотометрический УФ тест (молибдат); 2. диапазон линейности не менее 6,46 ммоль/л | 1000 мл |
| 24 | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке и моче | 1. принцип метода – конечная точка, кальмагит; 2. диапазон линейности не менее 1,64 ммоль/л | 1000 мл |
| 25 | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка (количественно) | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности не менее 150 мг/л | 200 мл |
| 26 | Набор калибраторов для С-реактивного белка стандартной чувствительности | 1.Должен быть аттестован для применения на анализаторах А-15, BioSystemsS.A., (Испания); 2. Лиофилизированный для совместного применения с наборами реагентов, предложенными в п.25 данного лота; 3. В наборе должен быть 1 флакон | 4 набора |
| 27 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора (количественно) | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности не менее 160 МЕ/мл | 200 мл |
| 28 | Набор калибраторов (человеческая кровь) для ревматоидного фактора | 1.Должен быть аттестован для применения на анализаторах А-15, BioSystemsS.A., (Испания); 2. Лиофилизированный для совместного применения с наборами реагентов, предложенными в п.27 данного лота; 3. В наборе должен быть 1 флакон | 2 набора |
| 29 | Сыворотка ревматоидная контрольная уровень 1 норма (человеческая кровь) | 1. Контрольная сыворотка уровень 1 норма должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах А-15, BioSystemsS.A., (Испания) по следующим показателям: C-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин; 2. контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных участником для определения показателей: C-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин; 3. Лиофилизированный для совместного применения с наборами реагентов, предложенными для количественного определения показателей: C-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин; 3. В наборе должно быть 3 флакона | 4 набора |
| 30 | Сыворотка ревматоидная контрольная уровень 2 патология (человеческая кровь) | 1. Контрольная сыворотка уровень 2 патология должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах А-15, BioSystemsS.A., (Испания) по следующим показателям: C-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин; 2. контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных участником для определения показателей: C-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин; 3. Лиофилизированный для совместного применения с наборами реагентов, предложенными для количественного определения показателей: C-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин; 3. В наборе должно быть 3 флакона | 4 набора |
| 31 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности не менее 300 мкг/л | 1000 мл |
| 32 | Набор калибраторов (человеческая кровь) для определения концентрации ферритина | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах А-15, BioSystemsS.A., (Испания); 2. Лиофилизированный для совместного применения с наборами реагентов, предложенными для количественного определения показателей: ферритин; 3. В наборе должен быть 1 флакон | 4 набора |
| 33 | Сыворотка контрольная белки, уровень 1 норма (человеческая кровь) | 1. Контрольная сыворотка должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах серии А-15, BioSystemsS.A., (Испания) по следующим показателям: ферритин; 2. Контрольная лиофилизированная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных участником для определения показателей: ферритин; 3. В наборе должно быть 3 флакона | 4 набора |
| 34 | Сыворотка контрольная белки, уровень 2 патология (человеческая кровь) | 1. контрольная сыворотка должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах серии А-15, BioSystemsS.A., (Испания) по следующим показателям: ферритин, 2. контрольная лиофилизированная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных участником для определения показателей: ферритин; 3. В наборе должно быть 3 флакона | 4 набора |
| 35 | Набор мультикалибраторов (человеческая сыворотка лиофилизированная) | 1. Системный калибратор должен быть аттестован и предназначен для применения на анализаторах серии А-15, BioSystemsS.A., (Испания) для следующих параметров: ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, холинэстераза, общая КК, ГГТП, ЛГД, липаза, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, НЖСС, магний; 2. В наборе должно быть 5 флаконов | 2 набора |
| 36 | Контрольная сыворотка (человеческая лиофилизированная) уровень 1-норма | 1. Контрольная сыворотка должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах серии А-15, BioSystemsS.A., (Испания) для следующих параметров: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфотаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфотаза, общая креатининкиназа, гамма-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, НЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, холестерин HDL/LDL; 2. В наборе должно быть 5 флаконов | 10 наборов |
| 37 | Контрольная сыворотка (человеческая лиофилизированная) уровень 2-патология | 1. Контрольная сыворотка должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах серии А-15, BioSystemsS.A., (Испания) для следующих параметров: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфотаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфотаза, общая креатининкиназа, гамма-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, НЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза, холестерин HDL/LDL; 2. В наборе должно быть 5 флаконов | 10 наборов |
| 38 | Набор реагентов для определения концентрациих холинэстеразы | 1. принцип метода – кинетика; 2. диапазон линейности не менее 24000 Е/л | 200 мл |
| 39 | Набор реагентов для определения концентрации микроальбумина в моче | 1. принцип метода – турбидиметрия; 2. предел линейности 130мг/л, предел чувствительности 0,4 мг/л | 1000 мл |
| 40 | Стандарт альбумина (человеческий альбумин) | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах А-15, BioSystemsS.A., (Испания); 2. Стандарт должен быть предназначен для применения с реагентами, предложенными в п.39 данного лота; 3. В наборе должен быть 1 флакон оптимальным объемом 1 мл | 2 набора |
| 41 | Набор реагентов для определения концентрации ОЖСС | Должен быть предназначен для применения на анализаторах А-15, BioSystemsS.A., (Испания) | 200 мл |
| 42 | Набор для определения гликированного гемоглобина | 1. принцип метода – турбидиметрия; 2. оптимальный объем набора – 60 мл | 15 наборов |
| 43 | Набор калибраторов гликированного гемоглобина 4 уровня человеческая кровь | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах А-15, BioSystemsS.A., (Испания); 2. Набор калибраторов должен быть предназначен для применения с реагентами, предложенными в п.42 данного лота; 3. Состав набора – 4 флакона 4-ех уровней по 0,5 мл | 2 набора |
| 44 | Контрольная кровь (лиофилизированная) гликированного гемоглобина на основе человеческой крови – норма | 1. Контрольная кровь должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах серии А-15, BioSystemsS.A., (Испания) для следующих параметров: гликированный гемоглобин; 2. В наборе должен быть 1 флакон | 5 наборов |
| 45 | Контрольная кровь (лиофилизированная) гликированного гемоглобина на основе человеческой крови – патология | 1. Контрольная кровь должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах серии А-15, BioSystemsS.A., (Испания) для следующих параметров: гликированный гемоглобин; 2. В наборе должен быть 1 флакон | 5 наборов |
| 46 | Контрольная моча для микроальбумина | 1. Контрольная моча должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах А-15, BioSystemsS.A., (Испания) по следующим показателям: микроальбумин. 2. Контрольная моча должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных участником для определения микроальбумина. 3. Оптимальный объем набора – 20 мл | 4 набора |
| 47 | Концентрат системной жидкости | 1. Должен быть предназначен для применения и рекомендован производителем анализаторов серии А-15, BioSystemsS.A., (Испания); 2. Оптимальный объем набора – 1000 мл | 5000 мл |
| 48 | Концентрат промывочного раствора | 1. Должен быть предназначен для применения и рекомендован производителем анализаторов серии А-15, BioSystemsS.A., (Испания); 2. Оптимальный объем набора – 100 мл | 500 мл |
| 49 | Ротор реакционный | Должен быть предназначен для применения и рекомендован производителем анализаторов серии А-15, BioSystemsS.A., (Испания) | 40 шт. |
| 50 | Ячейки для образцов (вторичная кювета) | Должен быть предназначен для применения и рекомендован производителем анализаторов серии А-15, BioSystemsS.A., (Испания) | 4000 шт. |

Дополнительные требования:

1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для работы на автоматическом биохимическом анализаторе А-15 производства BioSystems S.A., (Испания) с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку, согласно приказу МЗ РБ от 18.02.2014 №145 «Об утверждений инструкций о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

2. Реагенты должны быть готовы к использованию, не требовать дополнительной подготовки и быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора.

3. Стабильность рабочих реагентов на борту анализатора не менее 14 дней.

4. Должна быть инструкция по использованию наборов реагентов, калибраторов, контрольных материалов на русском либо белорусском языке.

5. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки – не менее 80% и не менее 1 года от момента поставки.

Лот №46

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для автоматического биохимического анализатора серии А-15, производства BioSystems S.A., (Испания) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 49939 единиц |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 80300 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение 46:

| №п/п | Натменование | Характеристика (описание) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения общего белка | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. диапазон линейность не менее 150 г/л | 3500 исследований |
| 2 | Набор реагентов для определения белка в моче и спинно-мозговой жидкости | 1. принцип метода - колориметрический фотометрический тест с молибдатом пирогаллолового красного; 2. диапазон линейности не менее 4,00 г/л | 600 исследований |
| 3 | Контроль мочи | 1. контрольная сыворотка аттестована и предназначена для применения на анализаторах А-15, BioSystems S.A., (Испания) по следующим показателям: альбумин, α-амилаза, креатинин, глюкоза, белок в моче; 2. контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных участником для определения показателей: альбумин, α-амилаза, креатинин, глюкоза, белок в моче | 10 мл |
| 4 | Набор реагентов для определения альбумина | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. диапазон линейности не менее 70 г/л | 3000 исследований |
| 5 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом | 1. принцип метода – УФ кинетический; 2. диапазон линейности не менее 50 ммоль/л | 3500 исследований |
| 6 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | 1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. диапазон линейности не менее 1487 ммоль/л | 300 исследований |
| 7 | Набор реагентов для определения креатинина в крови имоче энзиматическим методом | 1. принцип метода – диффиренцировка; 2. диапазон линейности не менее 1768 ммоль/л | 3500 исследований |
| 8 | Набор реагентов для определения глюкозы | 1. принцип метода – конечная точка глюкозоксидаза; 2. диапазон линейности не менее 27,5 ммоль/л | 3000 исследований |
| 9 | Набор реагентов для определения билирубина общего | 1. принцип метода – конечная точка, диазосульфаниловый метод; 2. диапазон линейности не менее 343 мкмоль/л | 3500 исследований |
| 10 | Набор реагентов для определения билирубина прямого | 1. принцип метода – конечная точка, диазосульфаниловый метод 2. диапазон линейности не менее 257 мкмоль/л | 3000 исследований |
| 11 | Стандарт билирубина | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах BioSystems S.A., (Испания); 2. калибратор должен быть предназначен для применения с реагентами, предложенными в пп.9-10 данного лота; | 10 мл |
| 12 | Набор реагентов для определения активности АСАТ | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. диапазон линейности не менее 500 Е/л | 3000 исследований |
| 13 | Набор реагентов для определения активности АЛАТ | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. диапазон линейности не менее 500 Е/л | 3000 исследований |
| 14 | Набор реагентов для определения активности ЛДГ (пируват) | 1. принцип метода – УФ кинетическое определение, пируват; 2. диапазон линейности не менее 1250 Е/л | 1000 исследований |
| 15 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы AМР буфер | 1. принцип метода – кинетика 2. диапазон линейности не менее 690 Е/л | 2300 исследований |
| 16 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы | 1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение; 2. диапазон линейности не менее 600 Ед/л | 2300 исследований |
| 17 | Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче | 1.принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3); 2.диапазон линейности не менее 1300 Е/л для сыворотки или плазмы | 1000 исследований |
| 18 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей | 1.принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. диапазон линейности не менее 1300 Е/л | 1000 исследований |
| 19 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ | 1. принцип метода – иммуноингибирование; 2. диапазон линейности не менее 600 Е/л | 1 набор |
| 20 | Калибратор биохимический (СК-МВ) | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах BioSystems S.A., (Испания); 2. калибратор должен быть предназначен для применения с реагентами, предложенными в п.19 данного лота; | 1 мл |
| 21 | Сыворотка контрольная для СК-МВ уровень 1 | 1. контрольная сыворотка аттестована и предназначена для применения на анализаторах А-15, BioSystems S.A., (Испания) по следующим показателям: альбумин, СК, СК-МВ; 2. контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных участником для определения показателей: СК, СК-МВ | 2 мл |
| 22 | Сыворотка контрольная для СК-МВ уровень 2 | 1. контрольная сыворотка аттестована и предназначена для применения на анализаторах А-15, BioSystems S.A., (Испания) по следующим показателям: СК, СК-МВ; 2. контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных участником для определения показателей: СК, СК-МВ | 2 мл |
| 23 | Набор реагентов для определения концентрации холестерина | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. диапазон линейности не менее 26 ммоль/л | 3000 исследований |
| 24 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов | 1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест; 2. диапазон линейности не менее 6,78 ммоль/л | 300 исследований |
| 25 | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2.диапазон линейности не менее 150 мг/л | 2000 исследований |
| 26 | Калибратор для С-реактивного белка стандартной чувствительности | 1. аттестован для применения на анализаторах А-15, BioSystems S.A., (Испания); 2. калибратор должен быть предназначен для применения с реагентами, предложенными в п.25 данного лота; | 2 мл |
| 27 | Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина О | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности не менее 800 МЕ/мл | 320 исследований |
| 28 | Калибратор для определения концентрации антистрептолизина О | 1. аттестован для применения на анализаторах BioSystems S.A., (Испания); 2. калибратор должен быть предназначен для применения с реагентами, предложенными в п.27 данного лота | 2 мл |
| 29 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора | 1.принцип метода – иммунотурбидиметрия; 2. диапазон линейности не менее 160 МЕ/мл | 550 исследований |
| 30 | Калибратор для ревматоидного фактора | 1. Должен быть аттестован для применения на анализаторах А-15, BioSystems S.A., (Испания); 2. калибратор должен быть предназначен для применения с реагентами, предложенными в п.29 данного лота | 2 мл |
| 31 | Сыворотка ревматоидная контрольная уровень Ι норма | 1. Контрольная сыворотка должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах А-15, BioSystems S.A., (Испания) по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ревматоидный фактор; 2. контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных участником для определения показателей: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ревматоидный фактор | 6 мл |
| 32 | Сыворотка ревматоидная контрольная уровень ΙΙ патология | 1. контрольная сыворотка должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах А-15, BioSystems S.A., (Испания) по следующим показателям: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ревматоидный фактор; 2. контрольная сыворотка должна быть предназначена для совместного применения с наборами реагентов, предложенных участником для определения показателей: антистрептолизин-О, C-реактивный белок, ревматоидный фактор | 6 мл |
| 33 | Системный калибратор (сыворотка) | 1. системный калибратор должен быть аттестован и предназначен для применения на анализаторах серии А-15, BioSystems S.A., (Испания) для следующих параметров: ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, холинэстераза, общая КК, ГГТП, ЛГД, липаза, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, холестерин, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, ОЖСС, магний | 75 мл |
| 34 | Контрольная сыворотка, уровень норма | 1. контрольная сыворотка должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах серии А-15, BioSystems S.A., (Испания) для следующих параметров: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфотаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфотаза, общая креатининкиназа, гамма-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды, калий, натрий, железо, ОЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза | 75 мл |
| 35 | Контрольная сыворотка, уровень патология | 1. контрольная сыворотка должна быть аттестована и предназначена для применения на анализаторах серии А-15, BioSystems S.A., (Испания) для следующих параметров: общий билирубин, прямой билирубин, холинэстераза, кислая фосфотаза, АЛАТ, АСАТ, амилаза, щелочная фосфотаза, общая креатининкиназа, гамма-глутамилтранспептидаза, лактатдегидрогеназа, липаза, неорганический фосфор, кальций, хлориды,калий, натрий, железо, ОЖСС, лактат, магний, триглицериды, холестерин, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза | 75 мл |

Дополнительные требования:

1. Должна быть инструкция по использованию наборов реагентов, калибраторов, контрольных материалов на русском либо белорусском языке.

2. Должна быть предоставлена адаптационная программа (методика) для работы на автоматическом биохимическом анализаторе А-15.

3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматических биохимических анализаторов серии А-15 производства BioSystems S.A., (Испания), без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки.

4. Необходимо предоставить гарантию оказания квалифицированной методической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

Лот №47

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора серии А-15, производства BioSystems S.A., (Испания) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №47 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 14 наборов |
| Срок поставки товаров | Согласно аукционным документам |
| Условия поставки товаров | Партиями, по заявкам учреждений здравоохранения, исходя из наличия финансирования |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 10100 руб. |
| Источник финансирования государственной закупки | местный бюджет |

Приложение №47:

| №п/п | Наименование | Характеристика (описание) | Кол-во наборов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентрат системной жидкости | Должен быть предназначен для применения и рекомендован производителем анализаторов серии А-15, BioSystems S.A., (Испания) | 3 |
| 2 | Концентрат промывочного раствора | Должен быть предназначен для применения и рекомендован производителем анализаторов серии А-15, BioSystems S.A., (Испания) | 4 |
| 3 | Ротор реакционный | Должен быть предназначен для применения и рекомендован производителем анализаторов серии А-15, BioSystems S.A., (Испания) | 5 |
| 4 | Ячейки для образцов | Должен быть предназначен для применения и рекомендован производителем анализаторов серии А-15, BioSystems S.A., (Испания) | 2 |

Дополнительные требования:

1. Должна быть инструкция по использованию реагентов и расходоных материалов на русском либо белорусском языке.

2. Должна быть предоставлена адаптационная программа (методика) для работы на автоматическом биохимическом анализаторе А-15.

3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматических биохимических анализаторов серии А-15 производства BioSystems S.A., (Испания), без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки.

4. Необходимо предоставить гарантию оказания квалифицированной методической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

4. Для присуждения контракта закупки используются следующие критерии: полное соответствие требуемых позиций.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга РУП «Медтехника» Кожемяко Татьяна Викторовна 8-0222-25-31-34.

Товаровед

отдела организации торговли									Е.А.Зайцева