ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

отсасыватель медицинский

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | ГУЗ "ПОЛОЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 211400, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.ПОЛОЦК, ПР-Т Ф.СКОРИНЫ, дом № 6 |
| УНП | 390375820 |
| Адрес электронной почты | polotskhospital1@tut.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 210603, Г.ВИТЕБСК, УЛ.П.БРОВКИ, дом № 33 |
| УНП | 300189525 |
| Адрес электронной почты | vokod@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "НОВОЛУКОМЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 211162, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.НОВОЛУКОМЛЬ, УЛ.ЭНЕРГЕТИКОВ, дом № 17 |
| УНП | 300008493 |
| Адрес электронной почты | novolykomlcrb@tut.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "ПОСТАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 211875, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.ПОСТАВЫ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, дом № 73 |
| УНП | 300085830 |
| Адрес электронной почты | postmo@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | ГУЗ "ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 210041, Г.ВИТЕБСК, УЛ. ГЕНЕРАЛА МАРГЕЛОВА, дом № 2 |
| УНП | 390380994 |
| Адрес электронной почты | vgcp@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "ГОРОДОКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 211540, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.ГОРОДОК, УЛ.СОБОЛЕВСКОГО, дом № 66 |
| УНП | 300066407 |
| Адрес электронной почты | gorodok_tmo@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "ГЛУБОКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 211793, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.ГЛУБОКОЕ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, дом № 240А |
| УНП | 300022340 |
| Адрес электронной почты | glubmed@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 210001, Г.ВИТЕБСК, УЛ.КОСМОНАВТОВ, дом № 14 |
| УНП | 390143451 |
| Адрес электронной почты | vitebsk_03@tut.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "ЛЕПЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 211174, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.ЛЕПЕЛЬ, УЛ.ГОСПИТАЛЬНАЯ, дом № 2 |
| УНП | 300148401 |
| Адрес электронной почты | leptmo@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "ВИТЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДДОМ №2" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 210041, Г.ВИТЕБСК, ПР-Т ПОБЕДЫ, дом № 34 |
| УНП | 300081784 |
| Адрес электронной почты | roddom2@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 210037, Г.ВИТЕБСК, УЛ.ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, дом № 37 |
| УНП | 300050210 |
| Адрес электронной почты | uz_vokb@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "УШАЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 211524, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.П.УШАЧИ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, дом № 74 |
| УНП | 300006909 |
| Адрес электронной почты | ushzrb@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "ШУМИЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 211260, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.П. ШУМИЛИНО, УЛ. СУВОРОВА, дом № 1 |
| УНП | 300036999 |
| Адрес электронной почты | shumtmo@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ СЕННЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 211120, Г. СЕННО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, дом № 79 |
| УНП | 300027128 |
| Адрес электронной почты | sennomed@sennomed.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ"ДУБРОВЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 211040, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.ДУБРОВНО, УЛ.ЗАДУБРОВЕНСКАЯ, дом № 50 |
| УНП | 300068359 |
| Адрес электронной почты | dubrtmo@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 210022, Г.ВИТЕБСК, УЛ.ЧКАЛОВА, дом № 14В |
| УНП | 391670253 |
| Адрес электронной почты | priem@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 210026, Г.ВИТЕБСК, УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, дом № 5 |
| УНП | 300007443 |
| Адрес электронной почты | uzvgkb1@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 210015, Г.ВИТЕБСК, ПР-Т ЧЕРНЯХОВСКОГО, дом № 21 |
| УНП | 300001989 |
| Адрес электронной почты | vоkrd@tut.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "НОВОПОЛОЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 211440, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ., Г.НОВОПОЛОЦК, УЛ.ГАЙДАРА, дом № 4 |
| УНП | 300044028 |
| Адрес электронной почты | novgtmo@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 210023, Г.ВИТЕБСК, УЛ.ДОВАТОРА, дом № 2 |
| УНП | 300203569 |
| Адрес электронной почты | vodc@vitebsk.by |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 210026, Г.ВИТЕБСК, ПР-Т ЛЮДНИКОВА, дом № 11А |
| УНП | 300031254 |
| Адрес электронной почты | pri@cardio.vitebsk.by |

1. Описание предмета закупки: отсасыватель медицинский.

2. Область применения: медицина.

3. Сведения о государственной закупке:

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Отсасыватель медицинский |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов при хирургических операциях с небольшим объемом аспирации. Технические характеристики: -максимальный вакуум –не менее 80 кПа; -производительность - по воздуху не менее 18 л/мин; по воде - не менее 6 л/мин; -емкость для аспирата – не менее 2 банок, объемом 1 л -3 л; - наличие защиты от переполнения емкости; - электропитание 220-240 В, 50-60 Гц. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 10 шт. |

| Лот №2 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Отсасыватель медицинский (дренажный ) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Предназначен для длительного (до 5 суток и более) отсасывания жидкостей и газов из плевральной полости (дренаж). Технические характеристики: - задаваемый вакуум - 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20 кПа; - производительность - по воздуху не менее 3 л/мин; по воде - не менее 2 л/мин; - емкости для аспирата – не менее 2 банок, объемом 0,5 л - 1 л; - наличие защиты от переполнения емкости; - электропитание 220-240В, 50-60Гц. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Лот №3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Отсасыватель медицинский с педалью |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов, а также длительного отсасывания жидкостей и газов из плевральной полости (дренаж). Технические характеристики: - задаваемый вакуум- 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 кПа; - максимальный вакуум- не более 95 кПА; - производительность - по воздуху не менее 32 л/мин; по воде – не менее 10 л/мин; - емкости для аспирата – не менее двух банок, объемом не менее 2 л; - электропитание 220-240В, 50-60Гц. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Лот №4 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Отсасыватель медицинский с педалью и тележкой |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов, а также длительного отсасывания жидкостей и газов из плевральной полости (дренаж). Технические характеристики: - задаваемый вакуум- 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 кПа; - максимальный вакуум - не более 95 кПА; - производительность - по воздуху не менее 32 л/мин; по воде- не менее 10л/мин; - емкости для аспирата – не менее двух банок, объемом не менее 2 л; - электропитание 220-240В, 50-60Гц. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Лот №5 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Отсасыватель медицинский |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма при хирургических операциях с большим объемом аспирации. Технические характеристики: - максимальный вакуум не менее 80 кПа; - производительность - по воздуху не менее 32 л/мин; по воде - не менее 8 л/мин; - емкости для аспирата – не менее двух банок, объемом не менее 2 л; - электропитание 220-240В, 50-60Гц. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Лот №6 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Отсасыватель медицинский с педалью |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма при хирургических операциях с большим объемом аспирации. Технические характеристики: - максимальный вакуум не менее 80 кПа; - производительность - по воздуху не менее 32 л/мин; по воде - не менее 8л/мин; - емкости для аспирата – не менее двух банок, объемом не менее 2 л; - электропитание 220-240В, 50-60Гц. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Лот №7 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Отсасыватель медицинский с педалью и тележкой |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма при хирургических операциях с большим объемом аспирации. Технические характеристики: - максимальный вакуум не менее 80 кПа; - производительность - по воздуху не менее 32 л/мин; по воде - не менее 8л/мин; - емкости для аспирата – не менее двух банок, объемом не менее 2 л; - электропитание 220-240В, 50-60Гц. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Лот №8 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Отсасыватель медицинский |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма при хирургических операциях с большим объемом аспирации. Технические характеристики: - максимальный вакуум - более 95 кПа; - производительность - по воздуху не менее 32 л/мин; по воде - не менее 10 л/мин; - емкости для аспирата – не менее двух банок, объемом не менее 2 л; - электропитание 220-240В, 50-60Гц. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Лот №9 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Отсасыватель медицинский с педалью |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма при хирургических операциях с большим объемом аспирации. Технические характеристики: - максимальный вакуум - более 95 кПа; - производительность - по воздуху не менее 32 л/мин; по воде - не менее 10 л/мин; - емкости для аспирата – не менее двух банок, объемом не менее 2 л; - электропитание 220-240В, 50-60Гц. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Лот №10 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Отсасыватель медицинский с педалью и тележкой |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма при хирургических операциях с большим объемом аспирации. Технические характеристики: - максимальный вакуум - более 95 кПа; - производительность - по воздуху не менее 32 л/мин; по воде - не менее 10 л/мин; - емкости для аспирата – не менее двух банок, объемом не менее 2 л; - электропитание 220-240В, 50-60Гц. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Лот №11 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Отсасыватель медицинский с педалью |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма при хирургических операциях с большим объемом аспирации. Технические характеристики: - максимальный вакуум - более 95 кПа; - производительность - по воздуху не менее 45 л/мин; по воде - не менее 10 л/мин; - емкости для аспирата – не менее двух банок, объемом не менее 2 л; - электропитание 220-240В, 50-60Гц. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Лот №12 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Отсасыватель медицинский с педалью и тележкой |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма при хирургических операциях с большим объемом аспирации. Технические характеристики: - максимальный вакуум - более 95 кПа; - производительность - по воздуху не менее 45 л/мин; по воде - не менее 10 л/мин; - емкости для аспирата – не менее двух банок, объемом не менее 2 л; - электропитание 220-240В, 50-60Гц. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 4 шт. |