УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. С. Абельская

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ   
Индикаторы химические одноразового применения**

**контроля процесса паровой стерилизации**

**для централизованной стерилизационной на 2018 год**

1. **Общие требования**
   1. \***Наименование предмета закупки:** Индикаторы (имитирующие) внутренние, отслеживающие эффективность процесса стерилизации, реагирующие на три основных параметра стерилизации: время, пар, температура, внутренние (6 класс)

- \*134ºС /5 (+0,5) минуты – **10 000 шт.**

* 1. **Предназначение предмета закупки:** Для оперативного, визуального четкого подтверждения того, что изделия медицинского назначения внутри каждой упаковки, лотка, пачки, подверглись воздействию качественного пара заданных условий выбранного цикла паровой стерилизации (температура, пар, время).

**2. Основные технические требования**

2.1. \*Каждая упаковка индикаторов или инструкция по применению, поставляемая с упаковкой, должна содержать:

2.1.1.уникальный код (например, номер партии) для отслеживания процесса изготовления;

2.1.2. информацию об изменении цвета индикатора в процессе стерилизации; в случаях, когда изменение не может быть адекватно описано, – образцы предполагаемых цветовых диапазонов как для измененных, так и для неизмененных индикаторов;

2.1.3. сведения о критических переменных, на которые реагирует индикатор и, где применимо их контрольные значения.

2.2. Исполнение – бумажная полоска с ламинированной поверхностью, с нанесенным химическим веществом, и обязательным наличием эталонного цвета.

2.3. \*Изменение и достижение эталонного цвета возможно только под воздействием заданных условий выбранного цикла паровой стерилизации (температура, пар, время).

2.4. \*Удобные в использовании. Обязательное наличие на индикаторе информации (класс индикатора, метод и режим стерилизации).

2.5. \*Изменение цвета индикатора должно быть постоянным, не должно быть выцветания или изменения цвета окраски в течение срока хранения стерильного материала.

\*) данные требования технического задания определяют уровень возможностей применения средства, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Главная медсестра Мацкевич Р.Н.

Медицинская сестра (старшая) ЦСО Саковец А.А.