ГродМТ 186/19-ЭА 	Приложение 1

Лот№1  Комплект контейнеров для заготовки крови и ее компонентов: строенная система полимерных контейнеров со встроенным лейкоцитарным фильтром.

1. Соcтав (комплектация)

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект контейнеров для заготовки крови и ее компонентов: строенная система полимерных контейнеров со встроенным лейкоцитарным фильтром. |  | 4 600 шт |
| 2. | Комплект контейнеров предназначен для заготовки консервированной крови с последующим получением эритроцитов и плазмы, обеднённых лейкоцитами. |  |  |
|  | Комплект представляет собой замкнутую герметичную систему конфигурации top&top (верх-верх), 450/450/300, состоящую из трех пластиковых контейнеров, соединенных между собой полимерными трубками (магистралями) с интегрированным лейкоцитарным фильтром. |  |  |
| 3. | Состав 1 комплекта контейнеров для заготовки крови и ее компонентов 450/450/300: |  |  |
|  | - контейнер (№1), содержащий консервирующий раствор для цельной крови CPDA-1 в объеме 63 мл - предназначен для заготовки дозы 450 мл цельной донорской крови (без учета объема консерванта крови); | 450 мл | 1 |
|  | - контейнер (№2), соединенный с контейнером 450 (№1) через магистраль, с интегрированным лейкоцитарным фильтром; | 450 мл | 1 |
|  | - лейкоцитарный фильтр, предназначенный для фильтрации (лейкодеплеции) дозы (513 мл) консервированной донорской крови, встроенный в магистраль между контейнерами 450 (№1) и 450 (№2); |  | 1 |
|  | - контейнер, сателлитный пустой, предназначен для заготовки плазмы в объеме не менее 300 мл | 300 мл | 1 |
|  | - дополнительный малый контейнер (мешок), предназначенный для взятия образца цельной крови для исследования, с адаптером для вакуумной пробирки. | не менее 40 мл | 1 |

2.Технические требования.

1.Наличие зажима на магистрали с иглой; в индивидуальную упаковку должны быть вложены зажимы клиновые - не менее двух штук.

2.Пункционная игла должна иметь протектор, обеспечивающий закрытие пункционной иглы после завершения процедуры заготовки.

3.Размер пункционной иглы 16G (16 мм).

4.Конструкция адаптера малого контейнера (мешка) обеспечивает возможность соединения с вакуумной пробиркой.

5.Длина магистрали с пункционной иглой - не менее 100 см.

6.Длина соединительных трубок между контейнерами - не менее 50 см.

7.Длина магистрали с интегрированным лейкоцитарным фильтром для фильтрации консервированной крови – не менее 85 см.

8.Наличие узла герметизации контейнера 450 (№2) и магистрали, ведущей к сателлитному (малому) пустому контейнеру 300.

9.Требования к лейкоцитарному фильтру:

9.1. Избирательное удаление из дозы консервированной донорской крови (объемом 513 мл) лейкоцитов без задерживания и без повреждения эритроцитов.

9.2. Обеспечение прямой фильтрации дозы консервированной донорской крови через фильтр без дополнительных контейнеров.

9.3. Отсутствие необходимости предварительной подготовки фильтра промывающим раствором.

9.4 Отсутствие активации фильтром выработки биологически активных веществ.

9.5. Обеспечение скорости фильтрации дозы консервированной донорской крови не более 20-30 минут.

9.6.Проведение процесса фильтрации при температуре от 18°С до 24°С.

10.Наличие шунтирующей магистрали (трубки вокруг фильтра) для удаления воздуха из контейнера с профильтрованным продуктом крови.

11.Содержание остаточных лейкоцитов в профильтрованной дозе донорской крови   -  не более 1 х 106/л.

12. Предоставление инструкции по применению со схемой-чертежом системы контейнеров.

Лот№2  Комплект контейнеров для заготовки крови и ее компонентов  строенный.

- Соcтав (комплектация)

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект контейнеров для заготовки крови и ее компонентов строенный. |  | 1000шт |
| 2. | Комплект контейнеров предназначен для заготовки консервированной крови с последующим получением эритроцитной массы, плазмы и концентрата тромбоцитов из обогащенной тромбоцитами плазмы. |  |  |
| 3. | Представляет собой замкнутую герметичную систему конфигурации top&top (верх-верх), 450/300/300, состоящую из трех пластиковых контейнеров, соединенных между собой полимерными трубками (магистралями). |  |  |
|  | Состав 1 комплекта контейнеров для заготовки крови и ее компонентов 450/300/300: |  |  |
|  | контейнер №1, содержащий консервирующий раствор для цельной крови CPDA-1 в объеме 63 мл - предназначен для заготовки дозы 450 мл цельной донорской крови (без учета объема консерванта крови); | 450 мл | 1 |
|  | контейнер №2, сателлитный пустой, предназначен для получения плазмы, объемом; | не менее 300 | 1 |
|  | контейнер №3, сателлитный пустой, предназначен для получения концентрата тромбоцитов из обогащенной тромбоцитами плазмы и хранения концентрата тромбоцитов; | 300 | 1 |
|  | дополнительный малый контейнер (мешок), объемом, предназначенный для взятия образца цельной крови для исследований, с адаптером для вакуумной пробирки. | не менее 40 мл | 1 |

2. Технические требования.

- Консервирующий раствор для цельной крови: CPDA-1 (ЦФДА-1).

- Объем консервирующего раствора для 450 мл цельной крови: 63 мл.

- Наличие зажима на магистрали с иглой; в индивидуальную упаковку        должны быть вложены зажимы клиновые - не менее двух штук.

- Контейнер 450 (содержащий консервирующий раствор) соединен с сателлитными контейнерами 300/300 (используемыми для заготовки и хранения плазмы и концентрата тромбоцитов) через соединительный узел, от которого идут две магистрали к сателлитным пустым контейнерам 300/300; соединение Т&Т.

- Длина соединительной трубки между контейнером 450 и соединительным узлом сателлитных пустых контейнеров 300/300 не менее 50 см.

- Длина магистрали с пункционной иглой - не менее 100 см.

- Пластик контейнера, предназначенного для заготовки и хранения концентрата тромбоцитов, обеспечивает хорошую газопроницаемость и жизнеспособность тромбоцитов в течение не менее 3-х суток при температуре от 20°С до 24°С.

- Контейнер, предназначенный для заготовки и хранения концентрата              тромбоцитов, должен иметь соответствующую маркировку на этикетке.

- Пункционная игла должна иметь протектор, обеспечивающий закрытие пункционной иглы после завершения процедуры заготовки.

- Размер пункционной иглы 16G (16мм).

- Конструкция адаптера малого контейнера (мешка) обеспечивает возможность соединения с вакуумной пробиркой.

12.Предоставление инструкции по применению со схемой-чертежом системы контейнеров.

Лот№3  Контейнеры  счетверённые для заготовки крови  и  ее компонентов с консервантом, ресуспендирующим раствором SAGM и встроенным лейкоцитарным фильтром.

1. Соcтав (комплектация)

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнеры счетверённые для заготовки крови и ее компонентов с консервантом, ресуспендирующим раствором SAGM и встроенным лейкоцитарным фильтром. |  | 2000 шт |
|  | Комплект контейнеров предназначен для заготовки консервирован- ной крови с последующим получением эритроцитной массы фильтрованной в добавочном растворе SAGM и плазмы фильтрованной. |  |  |
|  | Комплект представляет собой замкнутую герметичную систему конфигурации top&top (верх-верх), 450/450/300/100, состоящую из четырёх пластиковых контейнеров, соединенных между собой полимерными трубками (магистралями) с интегрированным лейкоцитарным фильтром. |  |  |
| 2. | Состав 1 комплекта контейнеров для заготовки крови и ее компонентов 450/450/300/100: |  |  |
|  | - контейнер №1, содержащий консервирующий раствор для цельной крови CPD в объеме 63 мл - предназначен для заготовки дозы 450 мл цельной донорской крови (без учета объема консерванта крови); | 450 мл | 1 |
|  | - контейнер №2 сателлитный пустой; | 450 | 1 |
|  | - контейнер №3, сателлитный пустой, предназначен для заготовки плазмы; | не менее 300 мл | 1 |
|  | - контейнер №4 с ресуспендтрующим раствором SAGM | 100мл | 1 |
|  | - дополнительный малый контейнер (мешок), предназначенный для взятия образца цельной крови для исследования, с адаптером для вакуумной пробирки. | не менее 40 мл | 1 |
|  | - лейкоцитарный фильтр, предназначенный для фильтрации (лейкодеплеции) дозы (513 мл) консервированной донорской крови, встроенный в магистраль между контейнерами 450 (№1) и 450 (№2); |  |  |

# 2.Технические требования.

1. Консервирующий раствор для цельной крови: CPD (ЦФД).

2.Объем консервирующего раствора для 450 мл цельной крови: 63 мл.

3.Наличие зажима на магистрали с иглой; в индивидуальную упаковку должны быть вложены зажимы клиновые - не менее двух штук.

4. Пункционная игла должна иметь протектор, обеспечивающий закрытие пункционной иглы после завершения процедуры заготовки.

5.Размер пункционной иглы 16G (16 мм).

6.Конструкция адаптера малого контейнера (мешка) обеспечивает возможность соединения с вакуумной пробиркой.

7.Длина магистрали с пункционной иглой - не менее 100 см.

8.Длина соединительных трубок между контейнерами - не менее 50 см.

9.Длина магистрали с интегрированным лейкоцитарным фильтром для фильтрации консервированной крови – не менее 85 см.

10. Наличие узла герметизации контейнера 450 (№2) и магистрали, ведущей к сателлитному (малому) пустому контейнеру 300(№3) и контейнеру с раствором SAGM (№4).

11. Наличие узла герметизации ниже магистрали малого контейнера (для предотвращения попадания первой дозы крови в донорскую магистраль).

12. Требования к лейкоцитарному фильтру:

12.1. Избирательное удаление из дозы консервированной донорской крови (объемом 513 мл) лейкоцитов без задерживания и без повреждения эритроцитов.

12.2. Обеспечение прямой фильтрации дозы консервированной донорской крови через фильтр без дополнительных контейнеров.

12.3. Отсутствие необходимости предварительной подготовки фильтра промывающим раствором.

12.4 Отсутствие активации фильтром выработки биологически активных веществ.

12.5. Обеспечение скорости фильтрации дозы консервированной донорской крови не более 20-30 минут.

12.6.Проведение процесса фильтрации при температуре от 18°С до 24°С.

13.Наличие шунтирующей магистрали (трубки вокруг фильтра) для удаления воздуха из контейнера с профильтрованным продуктом крови.

14.Содержание остаточных лейкоцитов в профильтрованной дозе донорской крови   -  не более 1 х 106/л.

15. Предоставление инструкции по применению со схемой-чертежом системы контейнеров.

Лот№4  Контейнер полимерный пустой однокамерный, 300.

1. Соcтав (комплектация)

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнер полимерный пустой однокамерный,300. |  | 3500 шт |
|  | Полимерный одинарный контейнер, пустой (трансфер контейнер) - закрытая герметичная система; предназначен для присоединения к контейнеру с консервированной кровью или плазмой, получения, хранения, транспортирования и переливания компонентов крови |  |  |
|  | Состав 1 системы: |  |  |
|  | - мешок (прозрачный полимерный контейнер) | не менее 300 мл | 1 |
|  | - система трубок (магистралей), соединенных с контейнером. |  | не менее 2-х (двух)трубок |

2.Технические требования.

1. Контейнер полимерный пустой однокамерный, однократного применения, вместимостью 300мл.

2. Материал контейнеров  прочный, устойчивый к низким температурам, прозрачный , эластичный.

3. Контейнер оборудован устройством первого вскрытия, двумя  инъекционными портами, одной полимерной трубки, стерильный.

4. Длина полимерной трубки – не менее 60 см.

5. Наличие зажима на магистрали с иглой.

6.Предоставление инструкции по применению со схемой-чертежом системы контейнеров.

Лот№5  Контейнер полимерный пустой двухкамерный, 300/300.

1. Соcтав (комплектация)

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнер полимерный пустой двухкамерный,300/300. |  | 2000шт |
|  | Полимерный двухкамерный контейнер, пустой (трансфер контейнер) - закрытая герметичная система; предназначен для присоединения к контейнеру с консервированной кровью или плазмой, получения, хранения, транспортирования и переливания компонентов крови («ФреБор», Республика Беларусь или аналог). |  |  |
|  | - мешок (прозрачный полимерный контейнер); | не менее 300 мл каждый | 2 |
|  | - система трубок (магистралей), соединенных с контейнерами. |  | не менее 2-(двух)трубок |

2. Технические требования.

1. Контейнер полимерный пустой двухкамерный, однократного применения, вместимостью не менее 300мл каждый.

2. Материал контейнеров  прочный, устойчивый к низким температурам, прозрачный, эластичный.

3. Контейнер оборудован устройством первого вскрытия, двумя  инъекционными портами, двумя полимерными трубками, стерильный.

4. Длина полимерных трубок – не менее 60 см каждая.

5. Наличие зажима на магистрали с иглой.

6.Предоставление инструкции по применению со схемой-чертежом системы контейнеров.

Лот№6  Набор для сбора концентрата тромбоцитов и плазмы на аппарате Trima Accel (TERUMO BCT, Бельгия или аналог).

1. Соcтав (комплектация)

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Набор для сбора концентрата тромбоцитов и плазмы на аппарате Trima Accel (TERUMO BCT, Бельгия или аналог). | шт | 300 |
|  | Набор (система) предназначен для заготовки концентрата тромбоцитов и плазмы на аппарате Trima Accel (TERUMOBCT, Бельгия или аналог) в одноигольном режиме. |  |  |
| 2. | Состав 1 набора (системы): - пункционная игла с адаптером; |  | 1 |
|  | - дополнительный малый контейнер (мешок), предназначенный для взятия образца цельной крови; | не менее 30 мл | 1 |
|  | - донорская линия с Y-соединителем; |  | 1 |
|  | # - контейнеры для сбора концентрата тромбоцитов; |  | 2 |
|  | - контейнер для сбора плазмы; |  | 1 |
|  | - для сброса воздуха; |  | 1 |
|  | - пустой мешок для эритроцитов; |  | 1 |
|  | - кассета кровопроводящих магистралей; |  | 1 |
|  | - антибактериальные фильтры на линиях: - для соединения с мешком с антикоагулянтом; - для соединения раствором хлорида натрия 0,9% для инфузий; |  | 1 1 |
|  | - лейкоцитарный фильтр, интегрированный в линию тромбоцитов; |  | 1 |
|  | - LRS (лейкоредукционная) камера; |  | 1 |
|  | - пластиковый контейнер с антикоагулянтом ACD-A объемом. | не менее 500 мл | 1 |

2.Технические требования.

2.1. Система совместно с аппаратом в Trima Accel должна обеспечивать получение концентрата тромбоцитов из плазмы крови человека, по качеству соответствующего требованиям:

2.1.1 .Остаточное количество лейкоцитов в дозе (200 мл) - менее 1,0 х 106;

- Содержание тромбоцитов в дозе (200 мл) - не менее 2,0х1011.

2.2.Пластик контейнера, предназначенного для заготовки и хранения концентрата тромбоцитов должен обеспечивать хорошую газопроницаемость и жизнеспособность тромбоцитов в течение не менее 5-ти суток при температуре от 20°С до 24°С.

2.3.Диаметр иглы 16 G (или 17G) (1,6 мм или 1,5 мм).

2.4.Наличие атравматического отверстия на стенке иглы.

2.5.Наличие протектора для пункционной иглы.

2.6. Все составные части системы должны герметично соединяться в закрытый контур и представлять собой единую систему.

Лот№7 Контейнеры с раствором антикоагулянта к набору для сбора концентрата тромбоцитов и плазмы на аппарате Trima Accel (TERUMO BCT, Бельгия или аналог).

1. Соcтав (комплектация)

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнеры с раствором антикоагулянта к набору для сбора концентрата тромбоцитов и плазмы на аппарате Trima Accel (TERUMO BCT, Бельгия или аналог). | шт | 300 |
| 2. | Состав 1 набора (системы): - контейнер прозрачный поливинилхлоридный. | не менее 500мл | 1 |
|  | Антикоагулянт (состав): - цитрат натрия - лимонная кислота, моногидрат - глюкоза моногидрат для парентерального использования – - вода для инъекций. | 220 г 8,0 г 24.5 г до 1000 мл |  |

2.Технические требования.

1.Контейнер прозрачный поливинилхлоридный.

2.Порт доступа под пластиковую иглу (спайкконнектор) со скручиваемой крышкой.

4.Требования к антикоагулянту: прозрачный, бесцветный раствор, без хлопьев, мути и посторонних включений.

5.Срок годности антикоагулянта должен составлять не менее 24 месяцев.

6. Стерильная упаковка. Апирогенность.

Лот№8  Набор для деглицеролизации и отмывания эритроцитов на аппарате ACP 215 (Haemonetics, США или аналог)

1. Соcтав (комплектация)

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для деглицеролизации и отмывания эритроцитов на аппарате ACP 215 (Haemonetics, США или аналог) | шт | 100 |
| 2. | Состав 1 набора: |  |  |
|  | - линия гипертонического раствора со скользящим зажимом ; |  | 1 |
|  | - линия промывочного раствора со скользящим зажимом; |  | 1 |
|  | - линия добавочного раствора со скользящим зажимом; |  | 1 |
|  | - антибактериальный фильтр. |  | 1 |
|  | - магистраль насоса растворов. |  | 1 |
|  | - магистраль насоса крови |  | 1 |
|  | - колокол |  | 1 |
|  | - фильтр DPM. |  | 1 |
|  | - фильтр SPM. |  | 1 |
|  | - термоизолированная магистраль для подключения контейнера с эритроцитами донора. |  | 1 |
|  | - контейнер для конечного продукта |  | 1 |
|  | - контейнер для отходов. |  |  |

# 2.Технические требования

- Номинальный объём контейнера для конечного продукта -  600 мл.

- Номинальный объём контейнера для отходов – 5л.

- Способность пластика и швов контейнера сохранять герметичность при проведении отмывания эритроцитов на аппарате АСР-215;

- Линия гипертонического раствора со скользящим зажимом и коннектором типа «Spike».

- Линия промывочного раствора со скользящим зажимом и коннектором типа «Spike».

- Линия добавочного раствора со скользящим зажимом и коннектором типа «Luer».

- Антибактериальный фильтр - 0,2мкм, на линии растворов.

- Фильтр DPM - 0,2мкм со скользящим зажимом.

- Фильтр SPM - 0,2мкм со скользящим зажимом.

- Наличие в контейнере для конечного продукта 2 (двух) штуцеров с мембраной и элементом «первого вскрытия» для подсоединения универсальной инфузионно-трансфузионной системы.

- Термоизолированная магистраль для подключения контейнера с эритроцитами длиной не менее 30 см для проведения стерильного соединения с помощью аппарата TCD В 40 (Total Containment Device)должна быть герметична.

- Наличие в контейнерах  петель для подвешивания.

- Способность пластика и швов контейнера сохранять герметичность при проведении  отмывания эритроцитов на аппарате АСР-215.

- Пригодность трубок (магистралей) контейнера с эритроцитами для выполнения стерильного соединения с линией системы для отмывания эритроцитов на аппарате АСР-215 при помощи устройства TCD В40 (Total Containment Device) и обеспечение сохранности пайки после термозапаивания.

- Все составные части системы должны герметично соединяться в закрытый контур и представлять собой единую систему.

- Предоставление инструкции по применению со схемой-чертежом системы контейнеров.

Лот№9 Пластины для стерильного соединения трубок полимерных контейнеров

1. Соcтав (комплектация)

Пластины для стерильного соединения трубок TCD предназначены для проведения стерильного соединения (спаивания) трубок пластиковых контейнеров с использованием устройства TCD В40 (Total Containment Device).

  - Состав:

    - пластина;

    - держатель пластины.

2.Технические требования.

2.1.Пластины одноразовые.

2.2.Наличие на держателе пластины цветной метки.

2.3. Пластины должны быть совместимы с устройством стерильного соединения трубок пластиковых контейнеров TCD В40 (Total Containment Device) для проведения качественного стерильного соединения трубок пластиковых контейнеров.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности пластин для стерильного соединения трубок полимерных контейнеров при поступлении к потребителю должен быть не менее 80% от срока, установленного производителем.

3.2.Наличие инструкции по применению контейнера на русском языке в упаковке.

Лот№10 Расходные материалы для инактивации патогенов в тромбоцитах для системы Intercept или аналог.

- Соcтав (комплектация)

1.1. Расходные материалы для инактивации патогенов в тромбоцитах предназначены для фотохимической обработки тромбоцитов донора в плазме с использованием INTERCEPT Blood System Illuminator (CERUS Corporation, США).

1.2. Представляют собой одноразовую, стерильную, герметичную систему, совместимую с INTERCEPT Blood System Illuminator (CERUS Corporation, США).

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для обработки тромбоцитов на облучателе INT100 (INTERCEPT) | шт. | 120 шт |
| 2. | Состав 1 набора (системы): - контейнер 3мМ амотосалена гидрохлорида объемом 17,5мл; | шт. | 1 |
|  | - контейнер для облучения; | шт. | 1 |
|  | - контейнер с устройством для адсорбции; | шт. | 1 |
|  | - контейнер для хранения тромбоцитов объемом 1300мл; | шт. | 1 |

- Технические требования

2.1. Расходные материалы для инактивации патогенов в тромбоцитах для системы Intercept (или аналог) обеспечивают редукцию патогенных биологических агентов тромбоцитов для ВИЧ, гепатита В, гепатита С, ЦМВ, грамположительных и грамотрицательных бактерий, простейших, лейкоцитов в соответствии с декларируемыми производителем оборудования параметрами;

2.2. Пластик контейнеров с адсорбирующим устройством и для хранения тромбоцитов, патогенредуцированных, в плазме должен обеспечивать газопроницаемость, срок годности концентрата тромбоцитов – не менее 5-ти суток при температуре от +200С до +240С.

2.3. Возможность проведения стерильного соединения совместимых трубок (магистралей) контейнеров диаметром от 3,9 до 4,5 мм с номинальным внутренним диаметром 3 мм с использованием устройства для стерильного соединения трубок (магистралей).

2.4. Упаковка расходного комплекта состоит:

2.4.1. внешний пакет, защищающий комплект от влаги;

2.4.2. внутренний индивидуальный пакет, обеспечивающий стерильность комплекта.

2.5. Предоставление схемы – чертежа расходного комплекта, инструкции по применению на русском и/или белорусском языке.

Лот№11  Расходные материалы для системы инактивации патогенов в плазме для системы Intercept или аналог.

| - Состав (комплектация) 1.1. Расходные материалы для инактивации патогенов в плазме предназначены для фотохимической обработки плазмы донора с использованием INTERCEPT Blood System Illuminator (CERUS Corporation, США). 1.2. Представляют собой одноразовую, стерильную, герметичную систему, совместимую с INTERCEPT Blood System Illuminator (CERUS Corporation, США). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для обработки плазмы на облучателе INT100 (INTERCEPT) | шт. | 120 |
| 2. | Состав 1 набора (системы): - контейнер с раствором 6мМ амотосалена гидрохлорида объемом 15мл; | шт. | 1 |
|  | - контейнер для облучения плазмы; | шт. | 1 |
|  | - проточное устройство для адсорбции; | шт. | 1 |
|  | - контейнер для хранения плазмы объемом 400 мл. | шт. | 3 |

- Технические требования

2.1. Расходные материалы для инактивации патогенов в плазме для системы Intercept (или аналог) обеспечивают редукцию патогенных биологических агентов компонента крови для ВИЧ, гепатита В, гепатита С, ЦМВ, грамположительных и грамотрицательных бактерий, простейших, лейкоцитов в соответствии с декларируемыми производителем оборудования параметрами.

2.2. Возможность проведения стерильного соединения совместимых трубок (магистралей) контейнеров диаметром от 3,9 до 4,5 мм с номинальным внутренним диаметром 3 мм с использованием устройства для стерильного соединения трубок (магистралей).

2.3. Упаковка расходного комплекта состоит:

2.3.1. внешний пакет, защищающий комплект от влаги;

2.3.2. внутренний индивидуальный пакет, обеспечивающий стерильность комплекта.

2.4. Предоставление схемы – чертежа расходного комплекта инструкции по применению на русском и/или белорусском языке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности расходных материалов при поступлении к потребителю должен быть не менее 80% от срока, установленного производителем.

3.2. Наличие инструкции по применению на русском и/или белорусском языке в упаковке.

Лот№12 Контейнер полимерный стерильный для отмывания эритроцитов методом центрифугирования

Контейнер полимерный стерильный для отмывания эритроцитов методом центрифугирования – 55 шт.

Технические требования:

Контейнер предназначен для отмывания нативных эритроцитов от белка плазмы, тромбоцитов, лейкоцитов, криоконсервированных эритроцитов от консерванта, а также для хранения и переливания отмытых эритроцитов реципиенту.

#### Описание

Изделие представляет собой прозрачную полимерную емкость, изготовленную из высокопрочной каландрованной пленки вместимостью 500 мл. для подвешивания контейнера внизу имеется прорезь. Изделие выпускается в четырех исполнениях: Исполнение 1 - контейнер для отмывания эритроцитов методом центрифугирования из металлического, полимерного контейнера и стеклянной бутылки. Исполнение 2 - контейнер для отмывания эритроцитов методом центрифугирования из металлического и полимерного контейнера. Исполнение 3 - контейнер для трехкратного отмывания эритроцитов методом центрифугирования из металлического, полимерного контейнера и стеклянной бутылки. Исполнение 4 - контейнер для трехкратного отмывания эритроцитов методом центрифугирования из металлического и полимерного контейнера. Емкость имеет два штуцера, один предназначен для подключения устройства с полимерной иглой для трансфузии размороженных эритроцитов, другой - для заполнения емкости ресуспендирующим раствором. Одна из трубок заканчивается полимерной иглой с воздушным фильтром (исполнения 1 и 3) для подсоединения к металлическому контейнеру, стеклянной бутылке или  полимерному контейнеру с размороженными эритроцитами и перевода их в контейнер для отмывания эритроцитов или полимерной иглой без воздушного фильтра (исполнения 2 и 4) для подсоединения к металлическому или полимерному контейнеру с размороженными эритроцитами. Остальные трубки соединены тройниками с узлами для многократного заполнения контейнера отмывающим раствором. К контейнеру прилагаются четыре воздуховода и два зажима (исполнения 1 и 2),  шесть воздуховодов и три зажима (исполнения 3 и 4).

Лот 13 Сдвоенный контейнер для заготовки крови 450/300 мл с CPDA-1

1. Состав медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сдвоенный контейнер для заготовки крови 450/300 мл с CPDA-1 | 270 |

2. Технические требования

| Тип | сдвоенный |
| --- | --- |
| Размер | 450/300 |
| Предварительно залитый антикоагулянт | CPDA-1 |
| Возможный срок хранения эритроцитов | 35 суток |
| Игла | • защищена поворачивающимся колпачком с индикаторной меткой • ультратонкие стенки, 16G • тройная заточка • силиконовое покрытие иглы |
| Форма контейнеров | • округлая • прорези для подвешивания в автоматических фракционаторах |
| Этикетка | • несминаемая полимерная этикетка (хорошо сохраняется при центрифугировании и заморозке, обеспечивая сохранность информации о доноре) • информация на этикетке на русском языке |
| Материал | поливинилхлорид медицинский (эластичный, износостойкий, высокая надежность швов, отсутствие нарушений целостности при центрифугировании и замораживании) |
| Пластификатор | TOTM (TRIOCTYL TRIMELLITATE), позволяет хранить тромбоциты в течение 5 дней |
| Первичная упаковка | индивидуальный для каждого сдвоенного полимерного контейнера прозрачный, герметичный полипропиленовый пакет, для обеспечения гарантии визуального контроля и стерильности контейнеров до момента вскрытия упаковки |
| Клапан | типа "Твист", специальная конструкция клапана обеспечивает сохранность его и поверхности полимерных контейнеров от повреждений во время центрифугирования |
| Выходные порты на каждом контейнере | два, легко открываемых, которые подходят к большинству используемых для переливания систем |
| Гарантийный срок хранения в упаковке | 3 года |
| Внутренний диаметр трубки, в пределах | 3,1 мм |
| Внешний диаметр трубки, в пределах | 4,1 мм |
| Размер трубки основного контейнера, в пределах | 3,1*4,1*1100 мм |
| Размер трубки транспортного контейнера, в пределах | 3,1*4,1*700 мм |
| Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали | наличие |

Лот 14 Расходные материалы к сепаратору клеток крови аутотрансфузионному

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы к сепаратору клеток крови аутотрансфузионному | шт. | 50 |

2.Технические требования:

| № | Наименование состава оборудования | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. | Одноразовый аутогемотрансфузионный набор (абсолютное соответствие сепаратору клеток крови Электа (обязательное требование) | Абсолютное соответствие к сепаратору клеток крови Электа (обязательное требование) В составе: - резервуар для аутогемотрансфузии объемом 4 л с системой фильтрации 40 мкм; - моющий набор с резервуаром; - полный комплект принадлежностей, включая мешки для сбора, фильтры для микроаггрегатов, трубки |