ПРОТОКОЛ
№ 71-1172/22 от «27» декабря 2022г.
заседания комиссии по государственным закупкам УП «Белмедтехника»

по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион № AU20220909255701, и допуска к торгам
Состав комиссии:
	Председатель комиссии:
Саковец С.Н.
	- заместитель генерального директора УП «Белмедтехника»;

	Первый заместитель председателя комиссии:
Андросюк Б.Н.
	- заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь;

	Второй заместитель председателя комиссии:
Грабовский Д.О.
	- начальник отдела маркетинга и безопасности
УП «Белмедтехника»;

	Секретарь комиссии:
Бабушкина В.В.
	- заместитель начальника отдела организации закупок 
УП «Белмедтехника»;

	Секретарь комиссии:
Новицкая А.С.
	- начальник отдела организации закупок 
УП «Белмедтехника»;

	Члены комиссии:
	

	Алай И.В.
	- заместитель начальника отдела медицинской техники комитета по здравоохранению Мингорисполкома;

	Гарбар Т.В.
	- ведущий юрисконсульт отдела правовой работы 
УП «Белмедтехника»;

	Горунчик М.И.
	- ведущий инженер отдела оптовых закупок 
УП «Белмедтехника»;

	Дадян Ю.А.
	- начальник отдела регулирования закупок, обращения медицинских изделий и модернизации объектов здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

	Демянцева И.В.
	- главный специалист отдела организации обращения медицинских изделий управления медицинских изделий 
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»;

	Зайцев М.В.
	- заместитель генерального директора УП «Белмедтехника»;

	Мазура Н.Л.
	- начальник отдела правовой работы 
УП «Белмедтехника»;

	Чичко П.В.
	- заместитель генерального директора по организационно-кадровой работе и безопасности УП «Белмедтехника».


Председательствовал: 
Саковец С.Н.
Присутствовали:
члены комиссии:
Андросюк Б.Н., Бабушкина В.В., Гарбар Т.В., Горунчик М.И., Дадян Ю.А., Зайцев М.В., Мазура Н.Л., Чичко П.В.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион № AU20220909255701 БелМТ №1172/22-ЭА "Ангиографический комплекс"
РЕШИЛИ:
1. Отметить, что: 
1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило 7 предложений участников; 
1.2.  комиссией по государственным закупкам запросы участникам не направлялись;
Таблица 1
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Содержание запросов, направленных участникам о разъяснении их предложений
	Ответы на запросы (обобщенное содержание)

	O20221121297707
	Просим уточнить какими позициями в спецификации и/или листа технической комплектации подтверждается предоставление участником следующих позиций из состава оборудования, необходимых по заявке на закупу: 1.2-1.7, 1.11В случае наличия неточности просим ее устранить в наименовании процедуры в документе «II_Лот 1_Подробное описание листа технической комплектации_1172_Angio.pdf»
	Соответствие пунктам 1.2-1.7 подтверждается пунктом 1 листа технической комплектации и пунктом 1 Подробного описания листа технической комплектации (страницы 3-10). Позиции 1.2-1.7 являются неотъемлемыми частями пункта 1 Система Azurion 5 М20 напольная.
Соответствие пункту 1.11 подтверждается пунктом 36 листа технической комплектации и пунктом 42 Подробного описания листа технической комплектации (страницы 31-32).
В таблице соответствия имеются ссылки на документы, предусмотренные пунктом 13.9 аукционных документов, по всем подразумеваемым пунктам с указанием номеров страниц.

При конвертировании файла произошла техническая ошибка: содержимое верхнего колонтитула не отобразилось на последующих страницах документа. Просим считать верным для всех страниц содержание верхнего колонтитула следующим «Техническое описание одного комплекта поставки по конкурсу БелМТ №1172/22, Лот 1»

	O20221121302011
	Просим уточнить на какой странице технического описание содержится информация подтверждающая выполнение пункта 2.6.2 заявки на закупку, т.к. ссылки на документы указанные в таблице соответствия, не подтверждают выполнение данного пункта
	В заявленном каталоге Alphenix _ 2B308-242RUF part 3 на стр. 454 и 455 приложены характеристики детекторов формата 12x12" (дюймов) = 30x30 см


 1.3. оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии (экспертное заключение № 8-12/33396 от 12.12.2022) (таблица 1)
Таблица 1
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	% соответствия в части описания технических показателей и характеристик предмета госзакупки
	Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий

	O20221121301968
	93,02
	Соответствует

	O20221121297707
	93,7
	Соответствует

	O20221121301954
	96,2
	Соответствует

	O20221121301964
	92,2
	Соответствует

	O20221121301978
	93,7
	Соответствует

	O20221121302007
	93,7
	Соответствует

	O20221121302011
	не соответствует пункту 2.6.2, обязательному к исполнению, отмеченному астериском (*): в ссылке на подтверждающие документы на соответствие предложения заявке на закупку указан размер детектора менее 30х30 см (предложен 298х298 мм)
	Соответствует



2. Установить, что по результатам рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений: 
2.1. допущены к торгам (таблица 2):
Таблица 2
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Преференциальная поправка применяется /
 не применяется

	O20221121302007
	не применяется

	O20221121301954
	не применяется

	O20221121301964
	не применяется

	O20221121301978
	не применяется


2.2. отклонены предложения (таблица 3):
Таблица 3
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Причины отклонения и их обоснование

	O20221121301968
	Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)": первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов 
п. 13.9 аукционных документов: отсутствует описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара для станции гемодинамической производства Neusoft Medical Systems Co.Ltd, КИТАЙ и комплект источников бесперебойного питания производства Neusoft Medical Systems Co.Ltd, КИТАЙ.
п. 13.1 аукционных документов: заявкой на закупку (позиции 1.12.1, 1.12.1, 1.12.3, 1.12.4) предусмотрена поставка 4 единиц источников бесперебойного питания. В предложении участника в  листе технической комплектации отражен только один комплект источников бесперебойного питания

	O20221121302011
	Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)": первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов 
п. 19 аукционных документов (не соответствует требованию заявки на закупку, выполнение которого является обязательным).
п.8 аукционных документов (отсутствует перевод на русский и (или) белорусский языки документа «QMT0-193-AB-02 QMAPP Product Data Sheet - Hemo Lite.pdf» содержащиеся в предложении участника);

	[bookmark: _GoBack]O20221121297707
	Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)": первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов 
п. 13.1 аукционных документов: Комплектность товара по позиции 1.2-1.7 заявки на закупку (Приложение 1) не отражено в спецификации и / или листе технической комплектации


2.3. начальная цена электронного аукциона 6 000 000,00 бел.рубль (BYN)
2.4. дата и время проведения торгов 04.01.2022 09:25.


Голосовали: за -9 членов комиссии, против – 0.

Председатель комиссии        ___________________________________    Саковец С.Н.

Первый заместитель
председателя комиссии        ___________________________________    Андросюк Б.Н.

Второй заместитель
председателя  комиссии        ___________________________________    Грабовский Д.О.

Секретарь комиссии              ___________________________________     Бабушкина В.В.

Секретарь комиссии              ___________________________________     Новицкая А.С.


	Члены комиссии:

	


	Гарбар Т.В.  ________________________
	Зайцев М.В. __________________________

	
	

	Демянцева И.В._____________________
	Мазура Н.Л. __________________________

	
	

	Дадян Ю.А.  ________________________
	Чичко П.В. ___________________________

	
	

	Горунчик М.И. _____________________
	Алай И.В. ____________________________
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