УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер

РУП «Медтехника»

_____________Клинцова О.К.

«_28_»_мая_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Установка микроволновая для обеззараживания медицинских отходов |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 28.21.13.500 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 220 000 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ " Могилевская центральная поликлиника" 790295587 |

Приложение к лоту №1:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Состав оборудования: |  |
| 1. | Установка микроволновая для обеззараживания медицинских отходов: |  |
| 1.1. | Многоразовые термостойкие контейнеры с крышкой объемом 20 л | 2 шт. |
| 1.2. | Пакеты для медицинских отходов плотностью 0,04 мм | 5000 шт. |
| 1.3. | Этикетки для встроенного принтера | 2 рулон |
| 1.4. | Жидкий концентрат для приготовления дезодорирующей жидкости | 10 л |
| 2. | Показатели (характеристики): |  |
| № п/п | Наименование | Параметр |
| 2.1 | Внешние габариты (ШхГхВ), мм | Не более 900x600x700 |
| 2.2 | Среднее время цикла обработки медицинских отходов, мин | Не более 50 |
| 2.3 | Объем отходов, обрабатываемых за один цикл, литров | не более 20 |
| 2.4 | Настольное размещение оборудования | Наличие |
| 2.5 | Корпус установки должен быть выполнен из стали, покрытой порошковой эмалью, для электрической безопасности при использовании персоналом | Наличие |
| 2.6 | Микропроцессорное управление | Наличие |
| 2.7 | Русифицированное программное обеспечение и меню | Наличие |
| 2.8 | Система самодиагностики | Наличие |
| 2.9 | При подготовке к работе установки для дезинфекции должен быть исключен контакт оператора со всеми внутренними элементами камеры (температурные датчики, стенки камеры) | Наличие |
| 2.10 | Контроль температуры нагрева отходов должен осуществляться независимыми температурными датчиками | Наличие |
| 2.11 | Контроль температуры нагрева отходов должен осуществляться автоматически во время всего цикла | Наличие |
| 2.12 | Система безопасности, предотвращающая запуск установки при отсутствии в ней контейнера | Наличие |
| 2.13 | Система аварийного отключения цикла при распознавании проникновения СВЧ-излучения из установки в помещение сопровождающаяся звуковой сигнализацией и печатью соответствующего сообщения на этикетке | Наличие |
| 2.14 | Автоматическая система подачи воды в контейнер | Наличие |
| 2.15 | Система подачи воды должна контролироваться датчиком расхода воды и микропроцессором | Наличие |
| 2.16 | Звуковая и визуальная сигнализация окончания цикла дезинфекции | Наличие |
| 2.17 | 3вуковая и визуальная сигнализация отклонения параметров от заданных | Наличие |
| 2.18 | Встроенный принтер для распечатывания самоклеющихся этикеток с основными параметрами цикла дезинфекции | Наличие |
| 2.19 | Энергопотребление, кВт/час | Не более 3,2 |
| 2.20 | Вес, кг | Не более 100 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стерилизатор воздушный двухдверный (непроходной) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.12.000 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 29 040 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский ОДСМ" 700326177 |

Приложение к лоту №2:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Состав оборудования: |  |
| 1.1. | Стерилизатор воздушный двухдверный (непроходной): |  |
| 1.1.1. | Количество загрузочных полок, не менее | 8 шт. |
| 2. | Показатели (характеристики): |  |
| № п/п | Наименование | Параметр |
| 2.1.* | Объем камеры, не менее | 320 л |
| 2.2. | Материал внутренней рабочей камеры | Нержавеющая сталь |
| 2.3. | Максимальная температура воздуха | 200 0С |
| 2.4. | Точность поддержания температуры стерилизации | ±3°С |
| 2.5. | Напряжение | 380 (±10%) В |
| 2.6. | Аварийное отключение от сети при перегреве | Наличие |
| 2.7 | Возможность включения и выключения с выдержкой времени | Наличие |
| 2.8 | Микропроцессорной управление стерилизатором | Наличие |
| 2.9 | Не менее 3-х программ стерилизации | Наличие |
| 2.10 | Электрический способ нагрева | Наличие |
| 2.11* | Время нагрева до температуры стерилизации +200 0С, не более | 40 мин. |
| 2.12* | Бактериальный фильтр | Наличие |
| 2.13 | Потребляемая мощность, не более | 10кВт |
| 2.14 | Габаритные размеры стерилизатора | 1005х1540х830-840 мм |
| 2.15 | Размеры стерилизационной камеры | 400х900х440 м (2 отсека) |
| 2.16 | Масса, не более | 180 кг. |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                           Сергиенко Ю.В.