
PAGE  

УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер 
РУП «Медтехника» 

_____________Клинцова О.К.
«_28_»_мая_ 2026 года


ЗОИ
Заявка на закупку 
Лабораторное медицинское оборудование – 2 
Сведения об организаторе:

	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1.Описание предмета закупки: медицинское оборудование; 

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стерилизатор паровой вертикальный автоматический

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.12.000

	Объем (количество)
	2 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	67549,68 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Глусский РайЦГЭ» 700099662


Приложение к лоту №4:

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.
	Состав оборудования:
	

	1.1
	Стерилизатор паровой вертикальный автоматический:
	

	1.1.1
	Стерилизационные коробки типов КСК-18 (КФ-18), одновременно загружаемых в камеру
	3 шт.

	1.1.2
	Количество полок
	3

	2.
	Показатели (характеристики):
	

	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1.
	Объем  стерилизационной камеры
	75 дм3 (л)

	2.2.
	Полезное  пространство стерилизационной камеры (ДхГ) 
	400х605 мм

	2.3.
	Питание  от источника переменного тока частотой 50 Гц
	380 (± 38) В

	2.4.
	Потребляемая  мощность, не более
	10 кВт

	2.5.
	Максимальная  температура стерилизации
	134 (+3)°С

	2.6.
	Точность  поддержания температуры стерилизации
	+3°С

	2.7
	Давление  воды в подводящем водопроводе 
	1,4-6 кг/см2

	2.8.
	Максимальное рабочее давление пара в стерилизационной камере
	2,3 (0,23 МПа) Кгс/см2

	2.9.
	Наработка на отказ, не менее
	3000 циклов

	2.10.
	Непрерывный режим работы 
	16 ч

	2.11.
	Управление  режимами стерилизации (по стандартным заданным параметрам) с возможностью ручного управления (программирования)
	автоматическое

	2.12.
	Время  выхода на режим стерилизации, не более
	15/30 мин

	2.13.
	Материал  камеры и крышки камеры
	нержавеющая сталь

	2.14.
	Количество программ
	6

	2.15.
	Сушка
	Наличие

	2.16.
	Режим свободного программирования
	Наличие

	2.17.
	Материал  трубок, контактирующих с жидкостями и паром
	медь и латунь

	2.18.
	Расход  дистиллированной воды на цикл стерилизации, не более
	5 л

	2.19.
	Габаритные  размеры
	650x550x1100 мм

	2.20.
	Масса  изделия, не более
	140 кг

	2.21
	Режимы стерилизации:
	

	2.21.1*
	· 121°С - 20 мин. (103-124 КПа);
· 126°С -10 мин. (138-161 КПа);
· 134°С - 5 мин. (203-230 КПа);
· Режим свободного программирования (температура 105-134°С, время 1-180 мин., давление 19-230 кПа);
· для растворов (без вакуумирования камеры);
· для изделий (с вакуумирование камеры);
· Тест Бови-Дика - 134°С - 3.5 мин. (203-230 КПа);
· Вакуум тест - 10 мин.

· Обработка текучим паром (температура 101°С, время 1-180 мин., давление 5-15 кПа)
	Наличие


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров отмеченных астериском «*» предложение снимается с рассмотрения.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                        Сергиенко Ю.В.   
2

