УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер

РУП «Медтехника»

_____________О.К.Клинцова

«___»_____ 2026  года

Заявка на закупку

Кардиостимулятор программируемый эндокардиальный для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им.В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кардиостимулятор программируемый эндокардиальный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.14.500 |
| Объем (количество) | 4 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 88000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Двухкамерный кардиостимулятор для стимуляции сердца в частотно-адаптивном режиме (DDDR): |  |
| 1.1.1 | Биполярный эндокардиальный электрод, 45±2см | 4 |
| 1.1.2 | Биполярный эндокардиальный электрод, 52±2см | 4 |
| 1.1.3 | Разрывной интродъюсер в комплекте с пункционной иглой типа Peel-away 6-7F | 6 |

2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Для пп.1.1 состава: 2.1.1.средний срок работы ЭКС при 100% стимуляции при ширине импульса не менее 0,40-0,50 мсек.: желудочков с амплитудой не менее 2,0-2,5В и предсердий с амплитудой не менее 2,0-2,5В при сопротивлении 900-1000 Ом – не менее 8 лет; 2.1.2.наличие специальных алгоритмов для снижения процента необоснованной желудочковой стимуляции 2.1.3.МРТ-совместимость в условиях магнитного поля не менее 1,5 Тесла; 2.1.4.наличие частотно-зависимой АВ-задержки; | наличие |
| 2.2 | Для пп. 1.1.1-1.1.2. состава: 2.2.1.коннектор типа IS-1; 2.2.2.стероидное покрытие дистального конца электрода; 2.2.3.диаметр электрода 4,5 – 6,5 F; 2.2.4.МРТ-совместимость в условиях магнитного поля не менее 1,5 Тесла 2.2.5.активная фиксация электрода; | наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская