ГродМТ 340/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Блок электрохирургический с принадлежностями

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электрохирургический генератор: |  |
| 1.1 | Двух кнопочный педальный переключатель | 1 шт. |
| 1.2 | Нейтральный электрод многоразовый с кабелем для подключения | 3 комплекта |
| 1.3 | Кабель для монополярных инструментов | 5 шт. |
| 1.4 | Кабель для биполярных инструментов | 5 шт. |
| 1.5 | Кабель для подключения биполярных пинцетов | 4 шт. |
| 1.6 | Держатель монополярных электродов | 10 шт. |
| 1.7 | Монополярный электрод– нож, многоразовый | 10 шт. |
| 1.8 | Монополярный электрод– шпатель прямой, многоразовый | 10 шт. |
| 1.9 | Монополярный электрод– шпатель изогнутый, многоразовый | 10 шт. |
| 1.10 | Монополярный электрод - игла прямая, многоразовый | 5 шт. |
| 1.11 | Монополярный электрод - игла изогнутая, многоразовый | 5 шт. |
| 1.12 | Монополярный электрод– петля (диаметр 5-8 мм), многоразовый | 5 шт. |
| 1.13 | Монополярный электрод – петля (диаметр 8-10 мм), многоразовый | 5 шт. |
| 1.14 | Монополярный пинцет | 5 шт. |
| 1.15 | Монополярный пинцет | 5 шт. |
| 1.16 | Биполярный пинцет | 5 шт. |
| 1.17 | Биполярный пинцет | 5 шт. |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Двух кнопочный педальный переключатель | длина кабеля не менее 4 м |
| 2.2 | Кабель для монополярных инструментов | длина кабеля не менее 3 м |
| 2.3 | Кабель для биполярных инструментов | длина кабеля не менее 3 м |
| 2.4 | Кабель для подключения биполярных пинцетов | длина кабеля не менее 3 м |
| 2.5 | Держатель монополярных электродов | 1. для электродов 4 мм; 2. 2 кнопки управления; 3. с кабелем, многоразовый. |
| 2.6 | Монополярный пинцет | 1. многоразовый, 2.изолированный, прямой; 3. длина 18 -20см, наконечник тупой,2мм 4. разъем 4 мм. |
| 2.7 | Монополярный пинцет | 1. многоразовый, 2.изолированный, прямой; 3. длина 18-20 см, наконечник острый, 1мм. 4. разъем 4 мм. |
| 2.8 | Биполярный пинцет | 1. многоразовый, прямой; 2. длина 19-20 см; 3. наконечник 2 мм, тупой. |
| 2.9 | Биполярный пинцет | 1. многоразовый, изогнутый; 2. длина 13-20 см; 3. наконечник 0,3 мм, острый. |
| 2.10 | Аппарат должен быть универсальным моно- биполярным ВЧ прибором | Наличие |
| 2.11 | Функции «автостарт» и «автостоп» | Наличие |
| 2.12 | Не менее 3-х режимов монополярного рассечения; | Наличие |
| 2.13 | Не менее 3-х режимов монополярной коагуляции, включая SPRAY коагуляцию | Наличие |
| 2.14 | Биполярное рассечение | Наличие |
| 2.15 | Не менее 3-х режимов биполярной коагуляции | Наличие |
| 2.16 | Монополярная резекции в жидкости | Наличие |
| 2.17 | Биполярная коагуляция с контролем степени коагуляции ткани | Наличие |
| 2.18 | Резекция и коагуляция в физиологическом растворе (для использования с биполярными резектоскопами) | Наличие |
| 2.19 | Мощность не менее 300 Вт | Наличие |
| 2.20 | Разъемы: | 1.Не менее 2-х монополярных; 2.Не менее 2-х биполярных; |