ГродМТ 261/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 4 Термошейкер для иммунологических планшет

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термошейкер для иммунологических планшет | штука | 1 |

2.Технические требования

2.1. Возможность установки одновременно 2 иммунологических планшет на 96 лунок.

2.2. Диапазон регулирования скорости перемешивания от 250 об/мин. до 1200 об/мин.

2.3. Шаг установки скорости 10 об/мин.

2.4. Возможность цифровой установки и контроля времени от 1 минуты до 90 минут

2.5. Шаг установки времени 1 минута

2.6. Возможность цифровой установки и контроля текущей температуры от 25°С до 60°С

2.7. Шаг установки температуры 0.1°С

2.8. Стабильность температуры ±0.1°С

2.9. Дисплей должен одновременно отображать установленные и текущие значения температуры, времени и скорости перемешивания.