ГродМТ 261/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 4 Термошейкер для иммунологических планшет

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Термошейкер для иммунологических планшет
	штука
	1


2.Технические требования
2.1. Возможность установки одновременно 2 иммунологических планшет на 96 лунок.
2.2. Диапазон регулирования скорости перемешивания от 250 об/мин. до 1200 об/мин.
2.3. Шаг установки скорости 10 об/мин.
2.4. Возможность цифровой установки и контроля времени от 1 минуты до 90 минут
2.5. Шаг установки времени 1 минута
2.6. Возможность цифровой установки и контроля текущей температуры от 25°С до 60°С 
2.7. Шаг установки температуры 0.1°С
2.8. Стабильность температуры ±0.1°С
2.9. Дисплей должен одновременно отображать установленные и текущие значения температуры, времени и скорости перемешивания.



