УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер
РУП «Медтехника» 

___________О.К.Клинцова 

«_29_»_мая_ 2026 г.

Заявка на закупку ЗОИ
Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                          Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол операционный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	2 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	50000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:

1.Состав 1 комплекта:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1
	Стол операционный универсальный:
	

	1.1.1
	Комплект съемных приспособлений для общей хирургии:
	

	1.1.1.1
	Наркозная дуга (наркозный экран)
	1

	1.1.1.2
	Боковой упор
	2

	1.1.1.3
	Подушка
	1

	1.1.1.4
	Держатель рентгеновской кассеты
	1

	1.1.1.5
	Ремень для фиксации туловища
	1

	1.1.1.6
	Рукодержатель (фиксатор руки)
	2

	1.1.1.7
	Штатив для вливаний (инфузионная стойка)
	1

	1.1.1.8
	Столик для инъекций
	2

	1.1.2
	Панель управления на колонне стола
	1

	1.1.3
	Комплект подставок-ступенек к столу операционному
	1 компл.


2.  Показатели (характеристики):

	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Стол операционный универсальный передвижной с автоматической регулировкой через электропитание (проводной пульт) и на аккумуляторе
	Наличие

	2.1.1
	Длина стола, не менее 
	2000 мм

	2.1.2
	Ширина стола, не  менее 
	550 мм

	2.1.3
	Продольный наклон панели (Тренделенбург/ Антитренделенбург), не менее 
	- 30º/+ 30º

	2.1.4
	Боковой наклон панели стола 
	+ 20º/- 20°

	2.1.5
	Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее 
	+ 75º/- 45°

	2.1.6
	Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее 
	+ 30º/- 45°

	2.1.7
	Наклон  ножной секции (вверх/вниз), не менее 
	+ 30º/- 90°

	2.1.8
	Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее 
	220 кг

	2.2
	Дополнительные технические требования к составным частям и комплектующим:
	

	2.2.1
	Панель стола пятисекционная, с раздельными ножными секциями с независимой регулировкой положения каждой из них
	Наличие

	2.2.2*
	Панель стола рентгенопрозрачная,  со встроенными полозьями-направляющими для размещения кассет с рентгеновской пленкой
	Наличие

	2.2.3
	Головная и ножные секции – съемные и могут меняться местами
	Наличие

	2.2.4
	Ножные секции с возможностью разворота в горизонтальной плоскости в диапазоне не менее 0º – 90°
	Наличие

	2.2.5
	Все открытые металлические поверхности стола должны быть выполнены из нержавеющей стали с матовой поверхностью 
	Наличие

	2.2.6
	Стол должен иметь колесные опоры
	Наличие

	2.2.7
	Возможность изменения положения стола  и отдельных его элементов
	Наличие

	2.3
	Комплект съемных приспособлений для общей хирургии:
	

	2.3.1
	Наркозная дуга (наркозный экран):
	

	2.3.1.1
	Материал наркозной дуги, механизма ее крепления и регулировки -нержавеющая сталь
	Наличие

	2.3.1.2
	Диапазон регулировки высоты наркозной дуги относительно панели стола, не менее 
	250 мм

	2.3.2
	Боковой упор:
	

	2.3.2.1
	Возможность использования в качестве плечевого упора
	Наличие

	2.3.2.2
	Возможность использования в качестве упора для ног
	Наличие

	2.3.3
	Подушка: 
	

	2.3.3.1
	Размер не менее (Д×Ш)
	100×200 мм

	2.3.4
	Держатель рентгеновской кассеты:
	

	2.3.4.1
	Предназначен  для введения (установки) R-кассеты под рентгенопрозрачной столешницей стола 
	Наличие

	2.3.5
	Штатив для вливаний (инфузионная стойка):
	

	2.3.5.1
	Предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении операций
	Наличие

	2.3.5.2
	Количество подвесных крюков, не менее
	2 шт.

	2.3.5.3
	Количество подвесных держателей флаконов, не менее 
	2 шт.

	2.3.5.4
	Штатив должен быть изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали
	Наличие

	2.3.6
	Столик для инъекций:
	

	2.3.6.1
	Предназначен для выполнения интраоперационных инъекций и фиксации рук пациента
	Наличие

	2.3.7
	Проводной пульт для управления стола:
	

	2.3.7.1
	Обладает защитой по стандарту IP 54
	Наличие

	2.3.8
	Панель управления на колонне стола:
	

	2.3.8.1
	Опциональное управление столом
	Наличие

	2.3.8.2
	Имеет функцию дистанционного управления
	Наличие

	2.4
	Комплект подставок-ступенек к столу операционному
	

	2.4.1
	Подставка 300 мм (±10%)
	Наличие

	2.4.2
	Подставка 220 мм (±10%)
	Наличие

	2.4.3
	Подставка 130 мм (±10%)
	Наличие


                                                                                        Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кушетка смотровая

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	3 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	15000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №2:
1.  Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1
	Возможность регулировки высоты кушетки при помощи ножной педали либо пульта
	Наличие

	2.2
	Управление головной секцией при помощи ножной педали либо пульта
	Наличие

	2.3
	Угол наклона головной секции от 00 до 500
	Наличие

	2.4
	Длина кушетки  в разложенном состоянии не менее 1900 мм
	Наличие

	2.5
	Ширина кушетки не менее 600 мм
	Наличие

	2.6
	Грузоподъемность не менее 160 кг
	Наличие


                                                                                       Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Электроподъемный приборный стол

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3080 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №3:
1.  Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Прим.

	1.1
	Электрический привод
	Наличие

	1.2
	Колеса с возможностью блокировки
	Наличие

	1.3
	Моторизированный подъем столешницы
	Наличие

	1.4
	Клавиши управления подъемом столешницы
	Наличие

	1.5
	Розетки для подключения приборов – не менее 2 шт.
	Наличие


                                                                                        Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стойка медицинская

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	2 компл.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4200 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №4:

1.Состав на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, 

шт.

	1.1
	Стойка медицинская (приборная):
	

	1.1.1
	Навесной элемент – держатель монитора
	1

	1.1.2
	Навесной элемент– держатель банок
	1

	1.1.3
	Навесной элемент – держатель эндоскопов
	2


2. Показатели характеристики:

	№ п/п
	Наименование 
	Параметр / наличие

	2.1
	Стойка должна представлять собой сборно-сварную конструкцию, состоит из двух вертикальных элементов, соединенных между собой  открытыми полками
	Наличие

	2.2
	Колесные опоры, каждое колесо снабжено индивидуальным тормозным устройством
	Наличие

	2.3
	Полки имеют возможность регулировки по высоте
	Наличие

	2.4
	Металлические поверхности стойки покрыты краской, устойчивой к санитарной обработке химическими дезрастворами
	Наличие

	2.5
	На тыльной стороне стойки установлен электроблок с наличием не менее 4-х розеток для подключения приборов и оборудования
	Наличие

	2.6
	 цвет стойки
	серый

	2.7
	количество полок 
	не менее 4

	2.8
	номинальная нагрузка на каждую полку, не менее 
	15 кг


                                                                                        Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол операционный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 компл.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	40000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №5:

1.Состав на 1 комплект:
	№

п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Стол операционный:
	

	1.1.1
	Медицинская тележка
	1 шт.

	1.1.2
	Наркозный экран с возможностью вращения и регулировки по высоте
	1 шт.

	1.1.3
	Штатив для вливаний
	1 шт.

	1.1.4
	Столик для инъекций
	2 шт.

	1.1.5
	Рукодержатель
	2 шт.

	1.1.6
	Ремень для фиксации туловища
	1 шт.

	1.1.7
	Боковой упор
	2 шт.

	1.1.8
	Головодержатель с набором деталей крепления к столу и возможностью регулирования в 3-х плоскостях
	1 шт.

	1.1.9
	Гелевый подголовник офтальмологический 
	2 шт.

	1.1.10
	Гелевый подголовник 
	2 шт.

	1.1.11
	Комплект приспособлений для лор-офтальмологии (наличие в составе: набор кронштейнов крепления, опора для рук хирурга, кольца для головы, опора для кольца, комплект подушек для подголовника, адаптеры крепления к столу).
	1 компл.


2. Показатели (характеристики):
	№

п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1
	Стол операционный:
	

	2.1.1
	Подушки матраса должны быть съёмными, литыми из антистатического материала, изготовленными по бесшовной технологии
	Наличие

	2.1.2
	Ремни для фиксации туловища из мягкого, износостойкого материала шириной не менее 115 мм с крепёжными зацепами и регулировкой по длине
	Наличие

	2.1.3
	Гелевый подголовник офтальмологический:  для взрослых, с П-образной плоской поверхностью. Материал - износостойкий силикон без эффекта памяти
	Наличие 

	2.1.4
	Гелевый подголовник: подковообразный, для взрослых. Материал - износостойкий силикон без эффекта памяти
	Наличие

	2.1.5
	Основание стола мобильное, на поворотных колесах
	Наличие

	2.1.6
	Дополнительная головная секция для проведения офтальмологических операций
	Наличие

	2.1.7
	Механизм установки стола на колёса
	Наличие

	2.1.8
	Колёса с системой тормозов
	Наличие

	2.1.9
	Дублирующий механогидравлический привод (педаль)
	Наличие

	2.1.10
	Четыре колеса тележки диаметром не менее 150 мм
	Наличие

	2.1.11
	Грузоподъемность стола, не менее 
	200 кг

	2.1.12
	Диапазон регулировки высоты стола (без подушек) , не менее 
	500-900 мм

	2.1.13
	Толщина матраса не менее 50 мм
	Наличие

	2.1.14
	Длина панели стола, не менее 
	2000 мм

	2.1.15
	Ширина панели стола с направляющими,  не менее 
	500 мм

	2.1.16
	Число секций стола (включая раздельную ножную) 
	5

	2.1.17
	Продольный наклон (Тренделенбург/Антитренделенбург) (Электрическая регулировка наклона при помощи пульта дистанционного управления), не менее 
	±30°

	2.1.18
	Поперечный (боковой) наклон. (Электрическая регулировка наклона при помощи пульта дистанционного управления), не менее 
	±20°

	2.1.19
	Наклоны спинной секции. (Электрическая регулировка наклона при помощи пульта дистанционного управления), не менее 
	+70°/-45°

	2.1.20
	Наклоны ножных секций, не менее 
	+20°/-90°

	2.1.21
	Наклоны головной секции, не менее 
	+25°/-35°

	2.1.22
	Ручной пульт дистанционного управления
	Наличие

	2.1.23
	Дублирующий встроенный пульт на тумбе-основании
	Наличие

	2.1.24
	Автоматический возврат панели в исходное положение
	Наличие

	2.1.25
	Продольное перемещение панели стола, не менее 
	300 мм

	2.2
	Медицинская тележка:
	

	2.2.1
	Медицинская тележка с гидроподъёмником для перевозки больных
	Наличие

	2.2.2
	Перекладчик    пациента    с    креплением    на каталку
	Наличие

	2.2.3
	Инфузионная    стойка    с   держателями   для бутылок (мешков) 
	Наличие

	2.2.4
	Матрас 
	Наличие

	2.2.5
	Ремень-фиксатор пациента 
	Наличие

	2.2.6
	Складные боковые ограждения
	Наличие

	2.2.7
	Торец-спинка:
-
головная
-
ножная
	Наличие

	2.2.8
	Штатив для длительных вливаний с креплением
	Наличие

	2.2.9
	Механизм фиксации направления движения
	Наличие

	2.2.10
	Максимальная нагрузка на тележку, не менее 
	160 кг

	2.2.11
	Регулировка спинной  секции при  помощи пневмопружины
	Наличие

	2.2.12
	Угол подъема спинки 
	0° - 60°

	2.2.13
	Гидравлическая регулировка высоты каталки 
	Наличие

	2.2.14
	Минимальная высота каталки  по матрасу 550 мм
Максимальная высота каталки  по матрасу 880 мм
	Наличие

	2.2.15
	Колеса   диаметром   не   менее    200    мм    с бесшумным   полиуретановым   покрытием   и системой центральной блокировки
	Наличие

	2.2.16
	Матрас толщиной 80 мм (кожзам либо аналог) с гигиеничным полиуретановым  покрытием,   очищаемый,   стойкий   к   дезинфицирующим веществам,   соответствующий   размерам каталки
	Наличие

	2.2.17
	Протекторы-бамперы, расположенные по углам каталки
	Наличие

	2.2.18
	Боковые ограждения  складывающиеся   
	Наличие

	2.2.19
	Центральный тормоз
	Наличие

	2.3
	Все материалы должны быть устойчивы к коррозии и дезинфицирующим веществам, применяемым    в РБ
	Наличие


4. Для присуждения контракта закупки используются критерии соответствия требуемых позиций. 
Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ
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