ГродМТ 353/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Микробиологический инкубатор с принудительной конвекцией

- Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Микробиологический инкубатор с принудительной конвекцией | шт. | 1 |

- Технические требования:

| № п/п | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Микробиологический инкубатор с принудительной конвекцией для термостатирования проб, культивирования микроорганизмов при больших объемах загрузки. | Наличие |
| 2.2 | Объем камеры 720-750 литров. | Наличие |
| 2.3 | Диапазон рабочих температур: от +10°С выше температуры окружающей среды до +100°С. | Наличие |
| 2.4 | Температурные показатели при +37°С: - Вариация температуры: не более ±0,3°С. - Стабильность температуры: не более 0,1°С. | Наличие |
| 2.5 | Время нагрева до 37°С не более 20 мин. | Наличие |
| 2.6 | Время восстановления до 37°С после открытия двери: не более 5 минут. | Наличие |
| 2.7 | Габаритные размеры (ШхВхГ): не более 1200х1600х900 мм, обусловлены помещением, где будет размещаться оборудование. | Наличие |
| 2.8 | Внутренние размеры (ШхВхГ): не менее 1000х1300х550 мм. | Наличие |
| 2.9 | Электронное регулирование нагрева для обеспечения гомогенного температурного поля. | Наличие |
| 2.10 | Принудительная циркуляция воздуха с возможностью регулировки скорости вентилятора. | Наличие |
| 2.11 | Двухдверное исполнение, внешние стальные двери и внутренние дверцы из закаленного защитного стела. | Наличие |
| 2.12 | Камера выполнена из нержавеющей стали. | Наличие |
| 2.13 | Цифровой ЖК-дисплей для настройки параметров. | Наличие |
| 2.14 | Независимое устройство защиты перегрева с визуальной сигнализацией. | Наличие |
| 2.15 | Встроенная программа дезинфекции при температуре +100°С. | Наличие |
| 2.16 | Уровень шума не более 50 дБ. | Наличие |
| 2.17 | Количество полок: не менее 6 шт. | Наличие |
| 2.18 | Материал полок: хромированные решетки (допустимая нагрузка на полку – не менее 45 кг, суммарная нагрузка на прибор – не менее 300 кг). | Наличие |
| 2.19 | Основание: 4 устойчивых ролика, два из которых оснащены тормозами. | Наличие |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;