УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер
РУП «Медтехника» 

_____________О.К.Клинцова
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1  комплект

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	4000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:

1.Состав на 1 комплект:

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Аппарат для пневмомассажа барабанной перепонки:
	

	1.1.1
	Комплект соединительных трубок (переходников)
	1 комплект


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Диапазон плавной частоты импульсов 
	От 6-7 до 25-26 Гц (±30%)

	2.2
	Разряжение и давление
	От 6-7 до 19-20 мм.рт.ст. (±30%)

	2.3
	Диапазон установки времени манипуляции
	1-10 мин

	2.4
	Время нарастания амплитуды от 0 до установленного значения
	не менее 3с

	2.5
	Питание электросети 
	220-230 В


Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат электрохирургический с принадлежностями (гальванокаутер)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	30000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №2:

1.Состав на 1 комплект:

	№

п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Аппарат электрохирургический с принадлежностями (гальванокаутер):
	 

	1.1.1
	Ножной переключатель 2-клавишный, кабель не менее 5м
	1 шт.

	1.1.2
	Нейтральный электрод силиконовый многоразовый 30×17 см (±5 см), кабель не менее 0,5 м
	2 шт.

	1.1.3
	Кабель нейтрального многоразового электрода, длина не менее 3м
	2 шт.

	1.1.4
	Монополярный держатель электродов, большой, 2-кнопочный
	2 шт.

	1.1.5
	Биполярный кабель, длиной не менее 3 м, прямой
	2 шт.

	1.1.6
	Биполярный пинцет прямой,1мм (± 0,5 мм) , длина 195мм (± 1 мм)
	1 шт.

	1.1.7
	Электрод-нож, прямой 25×3.5мм (± 1 мм)
	1 шт.

	1.1.8
	Электрод-нож, прямой 25мм (± 1 мм)
	1 шт.

	1.1.9
	Электрод-петля проволочная, 5мм (± 1 мм)
	1 шт.

	1.1.10
	Электрод-петля проволочная,10мм (± 1 мм)
	1 шт.


 2. Показатели (характеристики):

	№

п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Аппарат должен быть универсальным моно – биполярным ВЧ-прибором, предназначенным для выполнения электрохирургического вмешательства с частотой не менее 350 КГц
	Наличие

	2.2
	Должен обеспечивать рассечение тканей без гемостаза, рассечение тканей с гемостазом, коагуляцию мягкую, коагуляцию усиленную, биполярную коагуляцию, возможность применения на ЦНС и сердце, на органах наполненных жидкостями, электрорезекциях типа ТУР (трансуретральная электрорезекция)
	Наличие

	2.3
	Защита против поражения электрическим током, контроль наличия утечки тока низкой частоты, контроль наличия утечки тока высокой частоты или более высокие показатели.
	Наличие

	2.4
	Контроль наложения нейтрального электрода с визуальным отображением, 5 или более степенями индикации и с требуемым минимальным сопротивлением для безопасности пациента, ≤ 240 ОМ или более высокие показатели
	Наличие

	2.5
	Контроль перегрузки аппарата с визуальной и звуковой индикацией и периодом снятия перегрузки не более 0,5 мин, после чего возможно дальнейшее проведение операции и или с возможностью дальнейшего проведения с автоматическим понижением мощности
	Наличие

	2.6
	Аппарат должен автоматически поддерживать и сохранять рабочие параметры и иметь не менее 4 программируемых (сохраняемых) режимов работы
	Наличие

	2.7
	Аппарат должен иметь 4 разъема для подключения инструмента: 2 для монополярных и 2 для биполярных, возможность подключения стандартных кабелей, 2-х и 3-х штырьковых на 4 мм кабелей
	Наличие

	2.8
	Кабели, электроды, пинцеты – возможность стерилизации
	Наличие

	2.9
	Параметры питания аппарата 
	220-230 В

	2.10
	Номинальная потребляемая электрическая мощность, не более
	500 Вт


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
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