|  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач учреждения здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» _____________ Т.И. Никифорова «____»_____________ 2026 г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

на закупку - Металлоконструкции для проведения остеосинтеза переломов

- Общие требования

  - Название организации – Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»

  - Цель покупки – для собственных нужд.

  - Наименование товара – травматологические материалы.

  - Адрес поставки – г. Жодино, пр-т Венисье, 1

  - График поставки – по заявке Покупателя.

  - Поставка – Июль (с момента подписания договора) – декабрь 2026.

2.	Предмет закупки

Лот №1 – «Винты кортикальные для лечения ортопедо-травматологических пациентов» – 54 шт.

Состав и технические характеристики.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Длина | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт кортикальный D 3.5 мм (полная резьба) | Травматологический материал, предназначенный для металлоостеосинтеза (фиксации) переломов костей скелета и фиксации пластин. Выполнен из нержавеющей стали ISO 5832, коррозионностойкий в среде биологических жидкостей и тканей. Изделие устойчиво к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерелизационной очистки и стерелизации, в соответствии с установленными нормами. Диаметр резьбы – 3.5 мм Диаметр головки – 6.0 мм Размер сверла – 2.5 мм Размер шестигранника – 2.5 мм | 15-17 мм 18-19 мм | 27 шт. 27 шт. |

Лот №2 – «Винты спонгиозные для лечения ортопедо-травматологических пациентов» – 250 шт.

Состав и технические характеристики.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Длина | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт спонгиозный D 4.0 мм (полная резьба) | Травматологический материал, предназначенный для металлоостеосинтеза (фиксации) переломов костей скелета и фиксации пластин. Выполнен из нержавеющей стали ISO 5832, коррозионностойкий в среде биологических жидкостей и тканей. Изделие устойчиво к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерелизационной очистки и стерелизации, в соответствии с установленными нормами. Диаметр резьбы – 4.0 мм Диаметр головки – 6.0 мм Размер сверла – 2.0 мм Размер шестигранника – 2.5 мм | 16-18 мм 26-28 мм 30-32 мм 45-47 мм 50-52 мм 55-57 мм | 20 шт. 50 шт. 60 шт. 50 шт. 50 шт. 20 шт. |

Лот №3 – «Реконструкционная пластина для лечения ортопедо-травматологических пациентов» – 30 шт.

Состав и технические характеристики.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Длина | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина реконструкционная | Травматологический материал, предназначенный для металлоостеосинтеза (фиксации) переломов костей скелета. Выполнен из нержавеющей стали ISO 5832, коррозионностойкий в среде биологических жидкостей и тканей. Изделие устойчиво к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерелизационной очистки и стерелизации, в соответствии с установленными нормами. Толщина – 2.8 мм Ширина – 10 мм Ширина(пазов) – 6 мм Ширина ножки – 12 мм Фиксация винтами D 3.5 мм и D 4.5 мм | 94-96 мм | 30 шт. |

Лот № 4 – «Пластины Т-образные для малых фрагментов» – 20 шт.

Состав и технические характеристики.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Длина | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т-образная пластина для малых фрагментов Прямой и косой угол | Травматологический материал, предназначенный для металлоостеосинтеза (фиксации) переломов костей скелета (лучевой кости). Выполнен из нержавеющей стали ISO 5832, коррозионностойкий в среде биологических жидкостей и тканей. Изделие устойчиво к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерелизационной очистки и стерелизации, в соответствии с установленными нормами. Толщина – 1.2 мм Ширина головного конца – 31 мм Ширина ножки – 10 мм Фиксация винтами D 3,5 мм и D 4,0 мм | Прямой угол: 50-52 мм 54-56 мм | 10 шт. 10 шт. |

Лот № 5 – «Спицы кистевые» – 100 шт.

Состав и технические характеристики.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Длина | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спица кистевая трехгранная заточка | Травматологический материал, предназначенный для металлоостеосинтеза (фиксации) переломов костей скелета. Спицы изготовлены из высококачественной, абсолютно немагнитной нержавеющей стали ISO 5832, коррозионностойкий в среде биологических жидкостей и тканей. Изделие устойчиво к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерелизационной очистки и стерелизации, в соответствии с установленными нормами. Усилие на разрыв от 270 кгс. Коррозионная стойкость PRE = 26,5 Толщина – 1,0 мм | 150-160 мм | 100 шт. |

Лот № 6 – «Спицы для скелетного вытяжения» – 500 шт.

Состав и технические характеристики.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Длина | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спица для скелетного вытяжения специальная трехгранная заточка | Травматологический материал, предназначенный для металлоостеосинтеза (фиксации) переломов костей скелета. Спицы изготовлены из высококачественной, абсолютно немагнитной нержавеющей стали ISO 5832, коррозионностойкий в среде биологических жидкостей и тканей. Изделие устойчиво к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерелизационной очистки и стерелизации, в соответствии с установленными нормами. Усилие на разрыв от 270 кгс. Коррозионная стойкость PRE = 26,5 Толщина – 1,5 мм | 200 -220 мм | 500 шт. |

Лот № 7 – «Пластина для большеберцовой кости «Лист клевера» – 25 шт.

Состав и технические характеристики.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Длина | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина для большеберцовой кости «Лист клевера» | Травматологический материал, предназначенный для металлоостеосинтеза (фиксации) переломов большеберцовой кости. Выполнен из нержавеющей стали ISO 5832, коррозионностойкий в среде биологических жидкостей и тканей. Изделие устойчиво к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, в соответствии с установленными нормами. Толщина – 1,5 мм Ширина головного конца – 35 мм Ширина ножки – 15 мм Фиксация винтами D 3,5 мм и D 4,5 мм | 120 мм 168 мм | 20 шт. 5 шт. |

Разработано:

|  | Ф.И.О. | должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | А.Н. Марук | Врач травматолог-ортопед травматологического отделения | __________ |
| 2. | О.К. Циолта | Медицинская сестра операционная (старшая) операционного блока | __________ |