ГродМТ 404/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Система для сушки и хранения эндоскопов

- Состав оборудования (комплект)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система для сушки и хранения эндоскопов | 1 шт. |
| 2 | Принтер | 1 шт. |

2. Технические характеристики оборудования

| Технические характеристики: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
|  | Вместимость (на количество эндоскопов) не менее 4-х гибких эндоскопов | наличие |
|  | Степень фильтрации подаваемого воздуха в каналы эндоскопа 0,2мкм * | наличие |
|  | Степень фильтрации воздуха подаваемого в камеру шкафа не ниже класса HEPA Н14 | наличие |
|  | Двухконтурная система подачи очищенного воздуха | наличие |
|  | Предварительный фильтр грубой очистки | наличие |
|  | Продувка каналов эндоскопов в течение всего времени хранения | наличие |
|  | Индивидуальная система сушки для каждого эндоскопа | наличие |
|  | Подогрев воздуха подаваемого в каналы эндоскопа* | наличие |
|  | Срок асептического хранения эндоскопов не менее 72 часов (программируемый ) | наличие |
|  | Сменный воздушный антибактериальный фильтр тонкой очистки | наличие |
|  | Возможность программирования цикла сушки и хранения для каждого эндоскопа | наличие |
|  | Встроенный компрессор | наличие |
|  | Избыточное давление воздуха в камере шкафа | наличие |
|  | Непрерывный воздухообмен в камере шкафа в течении всего времени хранения |  |
|  | Держатель для хранения колоноскопов, изолирующий их от соприкосновения с окружающими поверхностями (не менее одного) | наличие |
|  | Встроенный принтер для распечатки параметров каждого цикла хранения | наличие |
|  | Встроенный сканер штрих -кодов | наличие |
|  | Цветной сенсорный экран отображения статуса хранения и управления | наличие |
|  | Глубина камеры не менее 350 мм | наличие |
|  | Функция идентификации эндоскопов, контроль и документирование | наличие |
|  | Функция идентификации обслуживающего персонала | наличие |
|  | LED освещение камеры хранения | наличие |
|  | Контролируемые параметры (температура, давление, влажность, время сушки и хранения) | наличие |
|  | Автоматический контроль закрытия дверей | наличие |
|  | Четырехступенчатая система фильтрации воздуха для каналов и двухступенчатая для поверхностей эндоскопов | наличие |
|  | Автоматическая сигнализация нарушения условий хранения эндоскопов | наличие |
|  | Вертикальное расположение эндоскопов в шкафу | наличие |
|  | Выдвижные фиксируемые держатели эндоскопов | наличие |
|  | Возможность подключения эндоскопов различных производителей и модификаций | наличие |
|  | Устойчивость поверхности шкафа к дезинфицирующим средствам, влиянию влаги, колебаниям температуры | наличие |
|  | Возможность архивации данных | наличие |
|  | Коннекоры для подключения каналов эндоскопов производства | не менее 8 штук |

* Данные требования технического задания имеют особо важное  значение и при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено