ГродМТ 405/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312][bookmark: _Hlk200956857]	Лот 1 Стерилизатор паровой электрический автоматический с вертикальной круглой камерой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Стерилизатор паровой электрический автоматический с вертикальной круглой камерой
	Шт.
	2



2. Технические требования
2.1 Лабораторный стерилизатор (автоклав) предназначен для стерилизации материалов паром под давлением. 
2.2	  Диапазон температуры – 76-138 С°.
2.3	 Рабочее давление пара в стерилизационной камере: максимальное – не более 0,22 МПа (2,2 кгс/см2), минимальное – не менее 0,11 МПа (1,1 кгс/см2).
2.4	Таймер на 1-99 мин.
2.5	Стерилизационная, водопаровая камеры, крышка, кожух из нержавеющей стали.
2.6	Возможность мониторинга фазы цикла, температуры (сигнализация слишком низкой/высокой температуры), времени стерилизации, просушки, начала цикла и аварийного прекращения работы и т.д.
2.7	Наличие устройства автоматического поддержания рабочего давления, чувствительным элементом которого является электроконтактный манометр.
2.8	Внешние габариты: высота до 1470 мм, длина – до1180 мм, ширина – до 610 мм.
2.9	Объем стерилизационной камеры: 75 л.
2.10	Наличие 2 корзин.
2.11	Питание от сети переменного трехфазного тока – 380В, 50Гц.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;

Лот 2 Термостат электрический суховоздушный с принудительной циркуляцией воздуха

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования: 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Термостат электрический суховоздушный с принудительной циркуляцией воздуха
	шт.
	2


 
2. Технические требования 
	2.1.
	Внутренний объем камеры, не менее 180 л

	2.2.
	Диапазон рабочих температур, °С (от + 3 до t + 40)

	2.3.
	Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объёма рабочей камеры относительно заданной, не более °С±1

	2.4.
	Автоматический контроль температуры в рабочей камере

	2.5.
	Непрерывное измерение температуры в рабочей камере термостата

	2.6.
	Вывод на дисплей текущей температуры

	2.7.
	Принудительная циркуляция воздуха в рабочей камере

	2.8.
	Наличие встроенного модуля охлаждения.

	2.9.
	Равномерное распределение температуры в рабочей камере

	2.10.
	Наличие не менее 4 полок



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;


