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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Регистратор для суточного мониторирования АД

	№ п/н
	Наименование
	Базовые параметры
	Кол-во

	1.1. 
	Регистратор для суточного мониторирования АД
	Предназначен для периодического измерения и записи АД до 72 часов
	1 шт.


2. Технические требования:
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры

	1.
	Регистратор для суточного мониторирования АД
	

	1.1.1.
	Метод измерения АД
	Осциллометрический

	1.1.2.
	Диапазон измеряемого артериального давления в манжете в автоматическом режиме
	30-300 мм рт.ст.

	1.1.3. 
	Погрешность измерения давления в манжете
	± 3мм рт, ст.

	1.1.4.
	Диапазон измерения частоты пульса
	40-200 ударов в минуту

	1.1.5.
	Погрешность измерения частоты пульса
	± 3 %

	1.1.6.
	Количество измерений АД, запоминаемых в мониторе
	Не менее 240

	1.1.7.
	Длительность мониторирования
	Не менее 3 суток (72 часов)

	1.1.8.
	Программная и аппаратная защита по максимальной длительности измерения АД (2 мин) и максимальному давлению в манжете (300 мм рт.ст. для взрослых и задаваемое значение для детей- педиатрический режим)
	Наличие

	1.1.9.
	Повтор измерения АД при существенном отличии результата измерения от результатов предыдущих измерений; величина отличия, при котором осуществляется повторное измерение, устанавливается врачом
	наличие

	1.1.10.
	Возможность прерывания мониторирования АД на любой промежуток времени с дальнейшим продолжением обследования
	наличие

	1.1.11.
	Внеплановый запуск измерения (кнопка пациента)
	наличие

	1.1.12.
	Отображение на дисплее носимого монитора осцилляций и сигнала снижения давления в манжете
	наличие

	1.1.13.
	Графический дисплей размером, не менее
	45х25 мм

	1.1.14.
	Графический дисплей с разрешением, не менее
	128х64 (8 строк по 16 символов)

	1.1.15.
	Встроенные в носимый монитор часы реального времени с отображением на ЖК дисплее носимого монитора текущего времени, состояние заряда аккумуляторов и режимов программирования монитора
	наличие

	1.1.16.
	Питание

	От двух аккумуляторов или батареек размера не более АА

	1.1.17.
	Возможность замены элементов питания в носимом мониторе во время мониторирования АД без прекращения обследования
	наличие

	1.1.18.
	Возможность запуска носимого монитора без ПК в “полевых” условиях (с использованием установок по умолчанию)
	наличие

	1.1.19.
	Звуковая и световая сигнализация в носимом мониторе режимов работы
	наличие

	1.1.20.
	Тип памяти

	Встроенная твердотельная, энергонезависимая

	1.1.21.
	Время хранения информации в мониторе при отключенном питании
	Не ограничено

	1.1.22.
	Чтение данных из носимого монитора в ПК
	По USB-порту



