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Заявка на закупку набор контрольных сывороток для определения антител к Treponema pallidum. 
Заказчик: учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии».
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии»,
г. Минск

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220089
г. Минск, ул. Прилукская,46а

	УНП
	100123896

	Адрес электронной почты
	info@kvd.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.kvd.by



1.Область применения: клиническая лабораторная диагностика.
2.Сведения о государственной закупке:
	ЛОТ№1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор контрольных сывороток для определения антител к Treponema pallidum методом ИФА

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.20.21.200

	Объем (количество)
	24,0 мл

	Срок поставки
	2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	ЛОТ№2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор контрольных сывороток для определения антител к Treponema pallidum для МКК

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.20.21.200

	Объем (количество)
	12,0 мл

	Срок поставки
	2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет































Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий. 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

	№
п/п
	Наименование
	Ед.измер.
	Количество

	1.
	Набор контрольных сывороток для определения антител к Treponema pallidum методом ИФА. 
	мл
	24,0


     
2. Технические требования:
2.1. предназначен для внутрилабораторного контроля качества лабораторной диагностики сифилиса методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА);
2.2. иметь образцы сыворотки, содержащие и не содержащие антитела к T.pallidum;
2.3. контрольные образцы сыворотки должны быть лиофилизированные, инактивированные;  
2.4. возможность замораживания и повторного использования разведенных образцов сыворотки.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). 
3.1. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.



Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                    И.П.Сысова 

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                    О.С.Камзельская

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                    А.А.Самец





Приложение № 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий. 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

	№
п/п
	Наименование
	Ед.измер.
	Количество

	1.
	Набор контрольных сывороток для определения антител к Treponema pallidum методом для МКК
	мл
	12,0


     
2. Технические требования:
2.1. предназначен для внешнего контроля качества лабораторной диагностики сифилиса методом ИФА (ИХЛА), РНИФ, РПГА, RPR, VDRL;
2.2. исследование контрольного материала ежемесячно (1 образец в мес.);
2.3. представление отчета с данными по средним результатам измерения параметра, коэффициент вариации, неопределенность измерения, стандартного отклонения всех участников программы; значение, полученное пользователем с указанием индекса стандартного отклонения и % отклонения от среднего значения, а также среднего значения этих показателей для не менее чем 10 предыдущих измерений; диаграмму Леви-Дженнингса, отражающую изменение индекса стандартного отклонения пользователя во времени; таблицей результатов измерения оцениваемого параметра другими методами с указанием метода, коэффициента вариации и уровня неопределенности измерения для оценки качества работы других методов измерения;
2.4. доступность отчета для пользователя по результатам исследования после контрольной даты не более 3 дней.
3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). 
3.1. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.



Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                    И.П.Сысова 

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                    О.С.Камзельская

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                    А.А.Самец

