ГродМТ 410/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Рабочее место ЛОР - врача

- Состав (комплектация) медицинских изделий: (на 1 единицу)

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Основной рабочий модуль ЛОР-установки с подключением к центральной канализации и водопроводу | 1 шт |
| 2. | Встроенный аспирационный блок | 1 шт |
| 3. | Встроенный блок для промывания с подогревом воды | 1 шт |
| 4. | Модуль воздушного давления | 1 шт |
| 5. | Встроенный источник света | 1 шт |
| 6. | Налобная лампа с аккумулятором | 1 шт |
| 7. | Жёсткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора - 00) | 1 шт |
| 8. | Жёсткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора - 300) | 1 шт |
| 9. | Жёсткий эндоскоп для исследования носоглотки и гортани (направление угла обзора - 900) | 1 шт |
| 10. | Гибкий назофарингоскоп | 1 шт |
| 11. | Монитор медицинский | 1 шт |
| 12. | Видеокамера с программным обеспечением (архивация видеофайлов) | 1 шт |
| 13. | Микроскоп | 1 шт |
| 14. | Стул пациента | 1 шт |
| 15. | Стул врача | 1 шт |

- Технические требования

| №п/п | Технические требования |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Основной рабочий модуль ЛОР-установки |  |
| 2.1.1. | Изготовлен из материала устойчивого к любым дезинфицирующим средствам | Наличие |
| 2.1.2. | Система быстрого подогрева зеркал | Наличие |
| 2.2. | Встроенный аспирационный блок, который должен обеспечивать: |  |
| 2.2.1. | Скорость воздушного потока не менее 40 л/мин, макс, вакуум не менее 76 кПа, регулируемый | Наличие |
| 2.2.2. | Автоматический старт при снятии адаптера | Наличие |
| 2.2.3. | Регулировку вакуума: (мощность вакуума должна отображаться на манометре, находящемся на основном модуле) | Наличие |
| 2.2.4. | Емкость должная иметь систему прямой стыковки и антибактериальный фильтр | Наличие |
| 2.3. | Встроенный блок для промывания с подогревом воды и режимом термической стимуляции, которая обеспечивает: |  |
| 2.3.1. | Подгорев воды до не менее 37 градусов | Наличие |
| 2.3.2. | Регулировка потока воды от не менее 50 до не более 530 мл/мин | Наличие |
| 2.3.3. | Постоянная готовность при подключенном центральном водоснабжении и канализации | Наличие |
| 2.4. | Модуль воздушного давления должен обеспечивать: |  |
| 2.4.1. | Регулировку уровня давления при помощи ручки до 2 бар |  |
| 2.4.2. | Контроль за давлением на встроенном манометре |  |
| 2.4.3. | Возможность присоединения олив Полицер (5 взрослых, 5 универсальных) |  |
| 2.5. | Встроенный источник света: |  |
| 2.5.1. | Должен быть не менее двух каналов света для подключения налобной лампы и световода | Наличие |
| 2.5.2. | Все источники света должны активизироваться при снятии световода | Наличие |
| 2.6. | Налобная лампа с аккумулятором: |  |
| 2.6.1. | Налобная лампа, холодный свет, кабель подключения к блоку не менее 2 м | Наличие |
| 2.6.2. | Возможность работы от аккумулятора | Наличие |
| 2.7. | Жёсткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора – 00) |  |
| 2.7.1. | Диаметр не более 4 мм | Наличие |
| 2.7.2. | Рабочая длина не более 180 мм | Наличие |
| 2.7.3. | Направление угла обзора - 00 | Наличие |
| 2.8. | Жёсткий эндоскоп для исследования носа (направление угла обзора – 300) |  |
| 2.8.1. | Диаметр не более 4 мм | Наличие |
| 2.8.2. | Рабочая длина не более 180 мм | Наличие |
| 2.8.3. | Направление угла обзора - 300 | Наличие |
| 2.9. | Жёсткий эндоскоп для исследования носоглотки и гортани (направление угла обзора – 900) |  |
| 2.9.1. | Диаметр не более 8 мм | Наличие |
| 2.9.2. | Рабочая длина в пределах 166-176 мм | Наличие |
| 2.9.3. | Направление угла обзора - 900 | Наличие |
| 2.10. | Гибкий назофарингоскоп |  |
| 2.10.1. | Гибкий назофарингоскоп диаметром 2,5-3,2 мм | Наличие |
| 2.10.2. | Рабочая длина не более 300 мм | Наличие |
| 2.11. | Монитор медицинский |  |
| 2.11.1. | Монитор медицинский в диапазоне 21,5-24 дюйма | Наличие |
| 2.12. | Видеокамера с программным обеспечением (архивация видеофайлов) |  |
| 2.12.1. | Головка камеры со встроенным адаптером для эндоскопов, ларингоскопов, микроскопов | Наличие |
| 2.12.2. | 4 клавиши для выбора источника света: ксенон, галоген, LED, стробоскоп | Наличие |
| 2.12.3. | Автоматический баланс белого | Наличие |
| 2.12.4. | Динамический диапазон не менее 48 Дб/мин | Наличие |
| 2.12.5. | Программное обеспечение позволяющее сохранить и работать с видеофайлами | Наличие |
| 2.13. | Микроскоп |  |
| 2.13.1. | Мобильное основание | Наличие |
| 2.13.2. | Пятиступенчатое увеличение | Наличие |
| 2.13.3. | Встроенный LED источник света | Наличие |
| 2.13.4. | Объектив не менее 250 мм | Наличие |
| 2.13.5. | Возможность подключения видеокамеры | Наличие |
| 2.14. | Стул пациента |  |
| 2.14.1. | Наклон спинки кресла вперед не менее 70 | Наличие |
| 2.14.2. | Кресло должно вращаться на 3600 | Наличие |
| 2.14.3. | Сиденье должно иметь рукоятки, позволяющие совершать поворот вправо и влево | Наличие |
| 2.15. | Стул врача |  |
| 2.15.1. | Наличие спинки | Наличие |