ГродМТ 412/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Оториноларингологическая установка с принадлежностями

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оториноларингологическая установка с принадлежностями | Компл-т | 1 |
|  | Кресло пациента | Шт | 1 |
|  | Стул | шт | 1 |

2.Технические требования:

|  | Наименование функции или параметра | Параметры/ Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Корпус ЛОР-установки – стальной, окрашенный, устойчив к обработке дезрастворами. | Наличие |
| 2.1.1. | Установка снабжена четырьмя колесами диаметром (75±3) мм каждый | Наличие |
| 2.1.2. | Два колеса снабжены стопорными устройствами. | Наличие |
| 2.1.3. | Блок аспирации | Наличие |
| 2.1.4. | Автономность работы без подключения к канализации | Наличие |
| 2.1.5. | Постоянная готовность к работе благодаря автономии | Наличие |
| 2.1.6. | Автоматическое включение/выключение компрессора аспирации при снятии/возврате шланга | Наличие |
| 2.1.7. | Индикация давления всасывания по вакууметру на поверхности установки | Наличие |
| 2.1.8. | Максимальная скорость потока отсасывания (аспирации) | Не менее 60 л/мин |
| 2.1.9. | Регулировка мощности всасывания посредством поворачиваемой ручки | Наличие |
| 2.1.10. | Возможность использования одноразовых насадок | Наличие |
| 2.1.11. | Емкость накопительная для сбора аспирированного материала подключается к системе аспирации | Наличие |
| 2.1.12. | Количество емкостей накопительных для сбора аспирированного материала | 1 шт. |
| 2.1.13. | Объем емкости накопительной для сбора аспирированного материала | Не менее 3 литров |
| 2.1.14. | Емкость накопительная имеет защиту от перелива (переполнения) | Наличие |
| 2.1.15. | При достижении жидкостью в емкости накопительной допустимого предела раздается предупреждающий звуковой сигнал и останавливается работа компрессора | Наличие |
| 2.1.16. | Система подсветки для визуализации наполнения емкости накопительной | Наличие |
| 2.1.17. | Антибактериальный фильтр очистки воздуха | Наличие |
| 2.1.18. | Блок распыления | Наличие |
| 2.1.19. | Встроенный воздушный компрессор для распыления лекарственных средств | Наличие |
| 2.1.20. | Автоматическое включение/выключение компрессора распыления при снятии/возврате пистолета воздушного с/в посадочного/е места/о | Наличие |
| 2.1.21. | Выполнение распыления при нажатии кнопки/курка на пистолете воздушном | Наличие |
| 2.1.22. | Давление, создаваемое компрессором распыления | Не менее 2,4 бар |
| 2.1.23. | Максимальная скорость потока распыления лекарственных средств | Не менее 8 мл/мин |
| 2.1.24. | Индикация давления распыления по аналоговому манометру на передней стенке установки | Наличие |
| 2.1.25. | Регулировка мощности распыления посредством поворачиваемой ручки находится на передней стенке установки | Наличие |
| 2.1.26. | В состав блока распыления входит пистолет воздушный для использования с насадками-распылителями лекарственных средств (с пластиковым курком или с металлическим курком или без курка) | Наличие |
| 2.1.27. | Насадки-распылители позволяют распылять лекарственные средства трех типов: жидкие, порошковые, маслянистые | Наличие |
| 2.1.28. | Насадка - распылитель лекарственных средств прямая | 3 шт |
| 2.1.39. | Насадка - распылитель лекарственных средств изогнутая | 1 шт |
| 2.1.30. | Емкость для лекарственных средств для пистолета воздушного | 4 шт |
| 2.1.31. | Емкость для лекарственных средств для пистолета воздушного объемом | 30 мл ± 10 |
| 2.1.32. | Блок ирригации | Наличие |
| 2.1.33. | Автономность работы без подключения к водопроводу | Наличие |
| 2.1.34. | Автоматическое включение/выключение помпы подачи прогретой жидкости для промывания при снятии/возврате шланга | Наличие |
| 2.1.35. | При запуске устройства автоматически включается подогрев жидкости для промывания | Наличие |
| 2.1.36. | Регулировка температуры осуществляется на сенсорной панели, расположенной на поверхности установки | Наличие |
| 2.1.37. | Изменяемая температура подогрева жидкости в диапазоне | от 34 до 38 градусов °С |
| 2.1.38. | Подогрев жидкости с дискретной регулировкой температуры с шагом | 0,1 градусов °С |
| 2.1.39. | Фактическое значение температуры жидкости отображается на сенсорной панели | Наличие |
| 2.1.40. | Абсолютная погрешность контроля фактического значения температуры | 0,1 градусов °С |
| 2.1.41. | Регулировка давления осуществляется при помощи поворотного регулятора | Наличие |
| 2.1.42. | Максимальная скорость потока жидкости для ирригации | Не менее 0,8 л/мин |
| 2.1.43. | Максимальное давление | Не менее 5,6 бар |
| 2.1.44. | Значение мощности ирригации отображается на сенсорной панели | Наличие |
| 2.1.45. | Количество ёмкостей для системы промывания полостей | 1 шт. |
| 2.1.46. | Емкость/резервуар для системы промывания полостей | Не менее 3 литров |
| 2.1.47. | Защита от брызг, Чаша-тюльпан для промывания ушей | Наличие |
| 2.1.48. | Блок хранения инструментов | Наличие |
| 2.1.49. | Ящики выдвижные из стали с доводчиками | Наличие |
| 2.1.50. | Количество выдвижных ящиков с доводчиками | 3 шт. |
| 2.1.51. | Количество лотков из нержавеющей стали для инструментов | 6 шт. |
| 2.1.52. | Лотки из нержавеющей стали для медицинских принадлежностей, расположенные на 2-х уровнях (3 лотка на каждом уровне) | Наличие |
| 2.1.53. | Количество лотков из нержавеющей стали для медицинских принадлежностей | 6 шт. |
| 2.1.54. | Крышка для лотков | Наличие |
| 2.1.55. | Лоток/чаша для сброса использованных инструментов | Наличие |
| 2.1.56. | Эндоскопический блок | Наличие |
| 2.1.57. | Держатель для временного хранения чистых жестких эндоскопов | 3 шт. |
| 2.1.58. | Держатель для временного хранения использованных жестких эндоскопов | 3 шт. |
| 2.1.59. | Держатель для временного хранения чистых гибких эндоскопов | 1 шт. |
| 2.1.60. | Держатель для временного хранения использованных гибких эндоскопов | 1 шт. |
| 2.1.61. | Держатели устойчивы к промыванию и дезинфекции | Наличие |
| 2.1.62. | Блок управления дополнительным оборудованием | Наличие |
| 2.1.63. | Количество баночек для лекарственных средств с притертой крышкой | 3 шт. |
| 2.1.64. | Количество держателей баночек для лекарственных средств | 3 шт. |
| 2.1.65. | Штанга металлическая для навешивания дополнительного оборудования | Наличие |
| 2.1.66. | Количество розеток для подключения дополнительного оборудования | 5 шт. |
| 2.1.67. | Управление креслом с пульта расположенного на поверхности ЛОР комбайна | Наличие |
| 2.1.68. | Интегрированное в поверхность установки устройство быстрого подогрева для устранения запотевания | Наличие |
| 2.1.69. | Диапазон рабочей температуры подогрева для устранения запотевания 36+/-2 градусов °С | Наличие |
| 2.1.70. | Устройство для подогрева от запотевания само отключается через 7+/-2 секунд после включения | Наличие |
| 2.1.71. | Автоматический выключатель дифференциального тока | Наличие |
| 2.1.72. | Полка для дополнительного оборудования | Наличие |
| 2.1.73. | Видеокамера (видеосистема) для осуществления эндоскопических осмотров | Видеокамера эндоскопическая DS.Vision FHD 3in1 или аналог |
| 2.1.74. | Панель управления эндоскопической системой (видеокамерой, монитором, источником света) | Наличие |
| 2.1.75. | Возможность работы от сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50 Гц | Наличие |
| 2.1.76. | Крепление видеосистемы типа VESA | Наличие |
| 2.1.77. | Выходные порты | 3 шт. |
|  | Монитор | Наличие |
| 2.1.78. | Разрешение экрана | Не менее 1920х1080 пиксель |
|  | Источник света | Наличие |
| 2.1.79. | Тип источника света - светодиод | Наличие |
| 2.1.80. | Цветовая температура | 6500 Кельвин |
| 2.1.81. | Длина кабеля | Не менее 2400 мм |
| 2.1.82. | Видеокамера | Наличие |
| 2.1.83. | Количество кнопок управления на проксимальной камерной головке | 4 шт |
| 2.1.84. | Головка камеры, Кронштейн | Наличие |
| 2.1.85. | Риноларингофиброскоп | Риноларингофиброскоп DS.Vision RinoFiber или аналог |
| 2.1.86. | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 2.1.87. | Рабочая длина вводимой трубки | Не менее 313 мм |
| 2.1.88. | Наружный диаметр дистального конца | Не менее 2,8 мм |
| 2.1.89. | Наружный диаметр вставной трубки | Не менее 3 мм |
| 2.1.90. | Угол обзора/поле зрения | Не менее 90 градус |
| 2.1.91. | Минимальная глубина резкости/фокусное расстояние | Не менее 3 |
| 2.1.92. | Максимальная глубина резкости/фокусное расстояние | Не менее 50 |
| 2.1.93. | Изгиб дистального конца вверх | Не менее 150 |
| 2.1.94. | Изгиб дистального конца вниз | Не менее 150 |
| 2.1.95. | Разрешение | Не менее 4,17 |
| 2.1.96. | Присоединительный размер/диаметр окуляра 32 мм | наличие |
| 2.1.97. | Разьем световода «STORZ» | наличие |
| 2.1.98. | Аппарат электрохирургический высокочастотный медицинский | Система электрохирургическая высокочастотная медицинская DS.Surg» или аналог |
| 2.1.99. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2.1.100. | Блок управления | Наличие |
| 2.1.101. | Подбор мощности кнопочными регуляторами на передней панели блока управления с минимальным шагом 1 Вт. | Наличие |
| 2.1.102. | Цифровое отображение выходной мощности для различных режимов | Наличие |
| 2.1.103. | Номинальное напряжение / номинальная частота: 230В, 50Гц | Наличие |
| 2.1.104. | Класс защиты - 1 Type BF | Наличие |
| 2.1.105. | Количество выходов для подключения монополярных инструментов | 1 шт |
| 2.1.106. | Количество выходов для подключения биполярных инструментов | 1 шт |
| 2.1.107. | Визуальный мониторинг выходной мощности на дисплее | Наличие |
| 2.1.108. | Разъем для подключения нейтрального электрода пациента типа Valleylab или аналог | Наличие |
|  | Показатели генератора: | Наличие |
| 2.1.109. | Количество монополярных режимов | 3 шт |
| 2.1.110. | Монополярное чистое резание (Pure Cut): | Наличие |
|  | Комплектация: |  |
| 2.1.111. | Генератор | 1 шт |
| 2.1.112. | Переключатель педальный одноклавишный COAG/CUT | 1 шт |
| 2.1.113. | Электрохирургическая ручка-держатель электродов с управлением от педали | 1 шт |
| 2.1.114. | Многоразовый нейтральный электрод пациента из токопроводящей резины с кабелем | 1 шт |
|  | Монополярные электроды: | Наличие |
| 2.1.115. | Электрод-скальпель | 1 шт |
| 2.1.116. | Электрод-игла | 1 шт |
| 2.1.117. | Электрод-игла изогнутая | 1 шт |
| 2.1.118. | Электрод-шарик | 1 шт |
| 2.1.119. | Электрод-петля | 1 шт |
| 2.2 | Кресло пациента | Наличие |
| 2.2.1. | Шнур сетевого электропитания имеет длину | Не менее 3000 мм |
| 2.2.2. | Тип привода кресла пациента электромеханический | Наличие |
| 2.2.3. | Габаритные размеры кресла (в горизонтальном положении), длина | 1780±90 мм |
| 2.2.4. | Габаритные размеры кресла (в горизонтальном положении), ширина | 680±35 мм |
| 2.2.5. | Габаритные размеры кресла (в горизонтальном положении), высота в нижнем положении | 575±10 мм |
| 2.2.6. | Габаритные размеры кресла (в горизонтальном положении), высота в верхнем положении | 770±10 мм |
| 2.2.7. | Подлокотники кресла | Наличие |
| 2.2.8. | Обеспечен вертикальный поворот подлокотников на угол 180° | Наличие |
| 2.2.9. | Угол поворота кресла в горизонтальной плоскости с разложенной спинкой (максимальное значение) | 360 градус |
| 2.2.10. | Угол поворота кресла в горизонтальной плоскости с разложенной спинкой (минимальное значение) | 0 градус |
| 2.2.11. | Обивка кресла пациента стойкая к дезинфекции | Наличие |
| 2.2.12. | Возможность управления креслом пациента при помощи пульта управления, расположенного на горизонтальной рабочей поверхности устройства | Наличие |
| 2.2.13. | Суммарная распределенная нагрузка на кресло | Не менее 200 кг |
| 2.2.14. | Опора для ног | Наличие |
| 2.3 | Стул врача | Наличие |
| 2.3.1. | Обивка стула врача стойкая к дезинфекции | Наличие |
| 2.3.2. | Вращающееся сиденье | Наличие |
| 2.3.3. | Регулировка по высоте | Наличие |
| 2.3.4. | Основание – пятилучье на 5 колесах | Наличие |
| 2.3.5. | Газовый патрон имеет плавную регулировку | Наличие |
| 2.3.6. | Спинка | Наличие |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара - устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.