Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки 
Аппарат для гистологической проводки тканей (гистопроцессор)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Аппарат для гистологической проводки тканей (гистопроцессор)
	комплект
	1

	2.
	Количество емкостей с парафином
	шт.
	Не менее 3

	3.
	Количество емкостей для реагентов
	шт.
	Не менее 9

	4.
	Корзина для тканей
	В комплекте


	2.
	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

	2.1
	Тип аппарата
	Линейный/Вакуумный

	 2.2
	Система обработки тканей с закрытым контуром
	Наличие

	2.3
	Количество одновременно обрабатываемых кассет, шт
	Не менее 300

	2.4
	Количество программ
	Не менее 10

	2.5
	Программируемое время инфильтрации для каждой станции
	От 0 до 99 часов 59 минут

	2.6
	Функция магнитного перемешивания
	Наличие

	2.7
	Индикация и управление
	Сенсорный ЖК-дисплей/LCD дисплей

	2.8
	Звуковое и световое оповещение об опасных ситуациях
	Наличие

	2.9
	Возможность задания времени окончания процесса проводки и отсроченного запуска
	Наличие

	2.10
	Режим работы
	Ручной и автоматический

	2.11
	Возможность использовать парафин разных фирм при условии его соответствующей чистоты

	2.12
	Все держатели и механизмы, контактирующие с химическими реактивами, должны быть выполнены из материалов, не подверженных коррозии

	3.
	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

	3.1
	Гарантия
	Не менее 12 мес c момента установки оборудования
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