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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

                                                                             Лот №5 

	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Диагностические тест-системы для выявления урогенитальных микоплазм с идентификацией, полуколичественным учетом и определением чувствительности к антимикробным препаратам (методом селективного культивирования)

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Тест-системы должны быть предназначены для дифференциальной диагностики  Mycoplasma Hominis и Ureaplasma spp.
1.2.Общее время проведения анализа по детекции Mycoplasma Hominis и Ureaplasma spp.  и определения антибиотикочувствительности должно составлять не более 48 часов.
1.3.Тест-системы должны проводить полуколичественный учет титра Mycoplasma Hominis и Ureaplasma spp. Учет титра должен быть произведен дифференциально для каждого возбудителя.
1.4.Тест-система должна позволять проводить одновременно идентификацию, полуколичественный учет и определять чувствительность к антибиотикам.
1.5.В тест-системах должна определяться чувствительность не менее чем к 9  следующим антимикробным препаратам: доксициклин, джозамицин, офлоксацин, эритромицин, тетрациклин, ципрофлоксацин, азитромицин, кларитромицин, пристинамицин. Для определения достоверной чувствительности к антимикробным препаратам  хотя бы один из предлагаемых антибиотиков в тест-системах должен быть представлен  в концентрации до 1 мг/л, чтобы предоставить лечащему врачу возможность применять меньшие дозы в случаях с детьми и беременными.
1.7.Тест-система должна иметь транспортную среду,  позволяющую хранить образец при температуре 18-25°С в течение не менее 5 часов, при температуре 2-8°С в течение не менее 48 часов. 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	300 тестов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	17350 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                               



  Ю.В.Сергиенко
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