						УТВЕРЖДАЮ
						Директор						
						РНПЦ детской хирургии

						________________К.В.Дроздовский
						«___»__ ______________ 2026 года

1.	Заявка на закупку: Оборудование для анестезиологии и реаниматологии
2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: анестезиология и реаниматология
4.	Сведения о государственной закупке
	Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Дефибриллятор-монитор

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	 2 штуки

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	33 000,00 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот №2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Теплообменник с комплектом водяных шлангов и разъёмов

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.530

	Объем (количество)
	 3 штуки

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	320 760,00 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот №3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Полифункциональный аппарат для почечной заместительной терапии у взрослых и детей

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 3


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.530

	Объем (количество)
	 1 штука

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	162 400,00 белорусских рублей 

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


5.	Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором – Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, 8 017 378 21 06.















                                                                                          Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) 1 комплекта медицинских изделий:
	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	  Основной блок дефибриллятор-монитор с разъемами
  для моинторирования ЭКГ, пульсоксиметрии, НиАД,
  кардиостимуляции
	штука
	1

	1.2	
	Электроды «утюжкового» типа для дефибрилляции для взрослых со встроенными педиатрическими вставками
	пара
	1

	1.3
	Элемент питания
	штука
	1

	1.4
	Зарядное устройство с адаптером переменного тока
	штука
	1

	1.5
	Адаптер постоянною тока (12В) для питания от бортовой сети
	штука
	1

	1.6
	Кабель и датчик пульсоксиметрический многоразовый пальцевой для взрослых
	комплект
	1

	1.7
	Кабель и датчик пульсоксиметрический одноразовый пальцевой педиатрический
	комплект
	10

	1.8
	Многоразовые манжеты для неинвазивного измерения давления: взрослая малая, взрослая
	штука
	По 1 шт. каждого  
        размера

	1.9
	Многоразовая манжета для неинвазивного измерения давления детская
	штука
	1

	1.10
	   Шланг для неинвазивного измерения давления 
	штука
	1

	1.11
	Кабель ЭКГ на 3 отведения
	штука
	1

	1.12
	Электроды ЭКГ одноразовые для взрослых
	штука
	300

	1.13
	Одноразовые клеящиеся мультифункциональные электроды для кардиостимуляции, дефибрилляции, мониторинга ЭКГ
	комплект
	4

	1.14
	Гель для электродов утюжкового типа в тубе объемом не менее 150 мл
	штука
	2

	1.15
	Транспортно-эксплуатационная сумка
	штука
	1

	1.16
	Встроенный термопринтер
	штука
	1

	1.17
	Бумага для термопринтера
	рулон
	2



2.	Показатели (характеристики):
2.1.	Предлагаемое оборудование должно обеспечивать возможность мониторинга ЭКГ,
неинвазивного измерения артериального давления, пульсоксиметрии/плетизмографии;
2.2.        Режимы работы:
              - дефибрилляция асинхронная;
              - дефибрилляция синхронизируемая с зубцом R ЭКГ пациента;
              - ЭКГ мониторирование;
              - кардиостимуляция. 
2.3.	Бифазная конфигурация импульса;
2.4.	Время набора энергии: не более 10 сек.;
2.5.	Количество установочных уровней энергии разряда - не менее 10;
2.6.	Возможность управления разрядом с ручек электродов;
2.7.	Наличие индикатора остаточной емкости аккумуляторной батареи;
2.8.	Аккумулятор должен обеспечивать непрерывную работу прибора не менее 2-х                 часов в режиме мониторинга и не менее 50 дефибрилляций на энергии в 200 Дж.;
2.9.	Мультипараметрический мониторинг с отражением на дисплее основных параметров: АД, ЧСС, Sр02, ЭКГ.;
2.10.	Отображение на дисплее не менее двух кривых одновременно;
2.11.	Масса дефибриллятора не более 7 кг;
2.12.	Возможность записи и хранения данных;
2.13.	Автоматическая подзарядка аккумуляторной батареи при работе от бортовой или
стационарной сети;
2.14.	Транспортно-эксплуатационная сумка с возможностью быстрой подготовки
аппарата к работе, без извлечения из сумки, с ручками или отверстием для ручки
дефибриллятора, плечевым ремнем с наплечником, с отсоединяющийся (или отдельной)
секцией для принадлежностей и дополнительных материалов.
[bookmark: _Hlk229486598]3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	 для пункта 1.1. состава (комплектации) медицинских изделий гарантийный срок - не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
3.2.	для пунктов 1.7 и 1.12 – 1.14. состава (комплектации) медицинских изделий срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


	























Приложение 2
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

 1.	Состав (комплектация) медицинских изделий (состав 1 комплекта):
	1.1.
	Теплообменник с комплектом водяных шлангов и разъёмов
	штука
	3


2.	Показатели (характеристики):
2.1. Устройство должно обеспечивать управление температурой крови в контуре пациента.
2.1.	Диапазон управления температурой от 15 до 39 градусов цельсия.
2.2.	Масса пустого теплообменника не более 20 кг.
2.3.	Портативное исполнение: габариты – не более 250 х 300 х 500 (±50) мм.
2.4.	Обеспечение индикации заданной температуры, текущей температуры, системы предупреждения и тревог.
2.5.  Водяные шланги устройства должны быть совместимы с выходами оксигенатора на ¼ ʺ и ⅜ʺ.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1.	Гарантийный срок – не менее 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию.
4.	Монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию.
4.1.	Поставщик берет на себя обязательства выполнить без дополнительной оплаты монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию Товара, поставляемого Покупателю, провести обучение (инструктаж) не менее одного технического и двух медицинских работников правилам пользования (применения) Товара согласно эксплуатационной документации изготовителя (производителя).

Разработчик:


Врач-анестезиолог-реаниматолог
(заведующий отделением)
анестезиологии и реанимации № 3					В.Ю.Назарова





















										
										Приложение 3
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Полифункциональный аппарат  для почечной заместительной терапии у взрослых и детей, включая не менее 2-х нагревателей замещающего раствора, не менее 4-х насосов (для крови, замещающего раствора, диализирующего раствора, фильтрата), не менее 4-х датчиков контроля давления в системе, не менее 3-х весов (для взвешивания мешков с диализирующим раствором, замещающим раствором, фильтратом), шприцевой насос для подачи антикоагулянта 
	комплект
	1

	1.2.
	Ультразвуковой детектор наличия воздуха в системе
	штук
	1

	1.3.
	Оптический детектор контроля заполнения системы кровью
	штук
	1

	1.4.
	Оптический детектор утечки крови либо датчик контроля воздуха
	штук
	1

	1.5.
	Встроенный источник автономного питания
	штук
	1


2. Показатели (характеристики):
2.1. Наличие цветного дисплея с отображением основных параметров процедуры.
2.2. Автоматическое полное тестирование после включения аппарата.
2.3. Автоматическое заполнение магистрали и фильтра раствором после его подключения с сообщением о готовности к процедуре.
2.4 Подсказки при срабатывании аварийных сигналов в процессе процедуры на русском языке.
2.5. Аппарат должен обеспечивать следующие процедуры:
· Непрерывная вено-венозная гемофильтрация;
· Непрерывная вено-венозная гемодиафильтрация;
· Непрерывный вено-венозный гемодиализ;
· Мембранная плазмасепарация;
· непрерывной вено-венозной гемофильтрации и гемодиализа совместимой с педиатрическим одноразовым контуром.
2.6. Насос крови: регулирование скорости подачи в диапазоне не уже 30-300 мл/мин.
2.7. Возможность как болюсной, так и продленной подачи антикоагулянта, с регулировкой скорости подачи в диапазоне не уже 0,5-10 мл/час.
2.8. Возможность автоматического регулирования положения окна аварийных сигналов по давлению около актуального значения.
2.9. Возможность регулировки температуры нагрева замещающих растворов в диапазоне не уже 350-390С
2.10. Встроенная батарея должна поддерживать ограниченную работоспособность аппарата при отключении питания от электросети с сохранением в памяти устройства всех эксплуатационных параметров. 
*2.11.   Аппарат должен иметь Сi-Сa комплекс в составе насосов для кальция, цитрата; с детектором воздуха и счетчиком капель Ci-Ca.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1.	Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
[bookmark: _Hlk229486735]Примечание. *Обязательное требование. Несоответствие указанным пунктам, как принципиально важным и определяющим класс предлагаемой аппаратуры, приведет к отклонению конкурсного предложения. 

Разработчик:

Врач – эндоскопист						К.Д.Санфиров


