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Техническое задание 
на закупку автоматического немагнитного инжектора для введения 
контрастных веществ 

1. Предмет закупки: Автоматический немагнитный инжектор для введения контрастных веществ.
2. Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.50.390 Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки.
3.  Объем (количество) –  1 (один) комплект.
4. Предназначение предмета закупки или область применения: Данное оборудование предназначено для использования в условиях МРТ. 
5. Описание предмета закупки: 
5.1. Состав (комплектация) оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	5.1.1
	Автоматический немагнитный инжектор для введения контрастных веществ
	1 шт.

	5.1.2
	Набор расходных материалов
	На 200 исследований.



6. Технические требования
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры

	6.1.
	Совместимость с томографом магнитно-резонансным "Optima MR450w"
	Наличие

	6.2
	Одновременная установка флаконов:
контрастного препарата
физиологический раствор
	
Не менее 1 шт.
Не менее 1 шт.

	6.3
	Возможность использования контрастного препарата и физиологического раствора в заводских флаконах
	
Наличие

	6.4
	Функция тестового введения жидкости для избежания экстравазации
	Наличие

	6.5
	Болюсы (фазы)
	Не менее 35

	6.6
	Автоматическое регулирование давления введения
	До 14 бар

	6.7
	Отображение кривой давления введения 
	Наличие

	6.8
	Отображение количества введенного физиологического раствора и контрастного вещества
	Наличие

	6.9
	Функция задержки пуска
	Наличие

	6.10
	Встроенная аккумуляторная батарея
	Наличие

	6.11
	Автоматическое прерывание инъекции при условии продолженного роста давления при автоматическом снижении скорости введения
	Наличие

	6.12
	Дистанционная беспроводная панель управления (терминал)
	Наличие

	6.13
	Возможность приостановки инъекции на любой из болюсных фаз
	Наличие

	6.14
	Панель управления с цветным сенсорным экраном на инжекторе
	Наличие

	6.15
	Автоматическая детекция воздушной эмболии с помощью встроенного в аппарат датчика с визуальной и звуковой сигнализацией

	Наличие

	6.16
	Количество сохраняемых в памяти протоколов

	Не менее 100

	6.17
	Возможность использования расходных материалов в течение не менее 24 часов без ограничения количества процедур

	Наличие



7. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
7.1. Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
7.2. В стоимость товаров должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, обучение (инструктаж) технических и (или) медицинских работников.
7.3. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
7.4. Товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке.

РАЗРАБОТАНО:

Врач-рентгенолог (заведующий) 
рентгеновским отделением                                                Л.И.Никитина

Начальник отдела
по обслуживанию медоборудования                                 А.Л. Руды

