Приложение 1
к аукционным документам

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Состав (комплектация) оборудования:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Видеогастроскоп для доукомплектования видеоэндоскопических стоек
	комплект
	13



2. Технические требования:
	№
	Наименование
	Базовые параметры

	2.1
	Видеогастроскоп с цветной ПЗС матрицей высокого разрешения и реализацией выхода сигнала в формате HD
	наличие

	2.2
	Угол поля зрения
	не менее 1400

	2.3
	Глубина резкости
	2~100 мм

	2.4
	Направление обзора
	00 (прямой обзор)

	2.5
	Рабочий канал 
	не менее 2,8 мм

	2.6
	Ширина дистального конца
	не более 10 мм

	2.7
	Ширина вводимой трубки
	не более 9,0 мм

	2.8
	Изгиб дистального конца вверх/вниз, не менее
	вверх 2100 / вниз 1200

	2.9
	Изгиб дистального конца влево/вправо, не менее
	влево 1200 /вправо 1200

	2.10
	Рабочая длина вводимой трубки
	не менее 1050 мм



Примечание:
[bookmark: _GoBack]видеогастроскоп должен быть полностью совместим с имеющейся видеоэндоскопической системой EPK - I5000 (Pentax, Япония).

3. Дополнительные требования.
3.1. Устойчивость аппарата к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.
3.2. Соответствие стандартам электробезопасности. 
3.3. Гарантийное обслуживание в течение не менее 24 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию, включая техническое обслуживание и ремонт, без осуществления пользователем дополнительных платежей.
3.4. Представляемое оборудование должно представлять полностью совместимую и работоспособную систему.
