УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

__________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты для биохимического анализатора серии А15

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты для биохимического анализатора серии А15;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для биохимического анализатора серии А15 |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 33 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 30302,80 |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во тестов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Набор реагентов для определения альбумина в сыворотке и плазме крови | 1.Метод с бромкрезоловым зелёным. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 60 г/л 4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 1500 |
|  | Набор реагентов для определения активности глюкозы в сыворотке и плазме крови, моче | 1.Глюкозооксидазный метод. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 25 ммоль/л. 4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 8000 |
|  | Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | 1.Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3); 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 1500 Е/л 4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 1400 |
|  | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | 1.Принцип метода – кинетический. IFCC 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3. Линейность: не менее 360 Е/л 4. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 9600 |
|  | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | 1. Принцип метода – кинетический; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3. Линейность: не менее 390 Е/л 4. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 6600 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке крови и моче | 1. Принцип метода – Метод Яффе кинетический вариант; 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3. Линейность: не менее 1300 мкмоль/л в сыворотке крови; 4. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 6800 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови | 1. Диазометод. 2. Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3. Линейность: не менее 380 мкмоль/л 4. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 8100 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови | 1.Диазометод. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 380 мкмоль/л; 4. *Тот же производитель, что и у набора для определения общего билирубина. 5. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 2800 |
|  | Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови | 1.Оптимизированный кинетический метод. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 1400 Е/л; 4. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 1500 |
|  | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке крови | 1.Биуретовый метод. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 150 г/л 4. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 5800 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке крови и моче | 1.Кинетический ферментативный метод. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 49 ммоль/л. 4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 7000 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке крови | 1.Ферментативный метод. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 11 ммоль/л; 4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 5000 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации гамма-глютамилтрансферазы в сыворотке крови | 1.Кинетический метод с L-γ-Глутамил-3-Карбокси-4-нитроанилидом. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 1000 Ед/л; 4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 500 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови | 1.Уриказный метод. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 1470 мкмоль/л; 4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 2000 |
|  | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 1.Кинетический метод, IFCC. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 1300 Ед/л; 4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 1250 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме и моче | 1.Метод с Арсеназо III. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 6,0 ммоль/л. 4.*В набор должен входить калибратор (либо калибратор должен быть предоставлен отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов). 5. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 2500 |
|  | Реагенты для определения холинэстеразы в сыворотке крови | 1.Кинетический фотометрический. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 21 000 Е/л; 4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 250 |
|  | Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови | 1. Принцип метода – колориметрический, ферментативный 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 17 ммоль/л; 4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 6400 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации холестерина высокой плотности | 1.Принцип метода – кинетический; 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 4,5 ммоль/л; 4.*Объем упаковки не более 200 тестов. 5.*Тот же производитель, что у набора для определения общего холестерина, предложенного в данном лоте. 6.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 1200 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации холестерина низкой плотности | 1.Принцип метода – кинетический; 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 10.0ммоль/л; 4.*Объем упаковки не более 200 тестов. 5.*Тот же производитель, что у набора для определения общего холестерина, предложенного в данном лоте. 6.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 1200 |
|  | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке крови | 1.Оптимизированный кинетический метод. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 1700 Е/л; 4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 500 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации креатинкиназы МВ (СК-МВ) в сыворотке крови | 1.Метод: иммуноингибирование. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 600 E/л. 4. В набор должен входить калибратор и контрольный материал (норма и патология). 5.* Тот же производитель, что и у набора для определения общей креатинкиназы, предложенного в данном лоте. 6. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. 7.* Объем упаковки не более 250 тестов | 150 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации гликированного гемоглобина в сыворотке крови | 1.Прямой метод. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.В набор должен входить калибратор (либо должен быть предоставлен отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов). 4.Линейность: не менее 16% 5.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. 6. *Объем упаковки не более 300 тестов | 1500 |
|  | Реагенты для определения фосфора в сыворотке крови | 1.Молибдатный метод. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 6.0 ммоль/л; 4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. 5. *Объем упаковки не более 500 тестов | 500 |
|  | Набор реагентов для определения ненасыщенной железосвязывающей способности (НЖСС) | 1.Принцип метода – колориметрический. 2.Диапазон линейности не менее 500 мкг/дл. 3.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней 4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. 5.* Объем упаковки не более 300 тестов. 6. Наличие в наборе контрольных и калибровочных материалов (либо предоставлены отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов). | 1250 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке крови | 1.Турбидиметрический метод. По конечной точке 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность не менее 600 мкг/л 4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. 5. *Объем упаковки не более 250 тестов | 2500 |
|  | Набор реагентов для определения активности панкреатической амилазы в сыворотке, плазме крови | 1.Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3) 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 1500 Е/л 4.*Объем упаковки не более 400 тестов 5.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. | 300 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка | - 1.Иммунотурбидиметрический метод. 2.Линейность: не менее 150 мг/л; 3.Реагенты жидкие, готовые к применению 4.В набор должен входить калибратор и контроль (либо должны быть предоставлены отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов). 5.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. 6.* Объем упаковки не более 250 тестов | 4200 |
|  | Реагенты для определения ревматоидного фактора | 1.Метод: иммунотурбидиметрия. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.В набор должен входить калибратор и контроль (либо должны быть предоставлены отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов). 4.Чувствительность: не более 6 МЕ/мл; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. 6. *Объем упаковки не более 250 тестов | 500 |
|  | Реагенты для определения антистрептолизина О | 1.Метод: иммунотурбидиметрия на основе латексных частиц. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3. В набор должен входить калибратор и контроль (либо должны быть предоставлены отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов). 4.Чувствительность: не более 20 МЕ/мл; 5. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. 6.* Объем упаковки не более 250 тестов | 300 |
|  | Реагенты диагностические для количественного определения микроальбумина в моче | 1.Метод: иммунотурбидиметрия на основе латексных частиц. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3. Линейность не менее 120 мг/л 4. В набор должны входить контроли и калибратор (либо должны быть предоставлены отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов). 5.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. 6. *Объем упаковки не более 150 тестов | 1300 |
|  | Реагенты для определения магния в сыворотке крови | 1.Метод с ксилидиловым синим. 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 2,0 ммоль/л; 4. В набор должен входить калибратор (либо калибратор должен быть предоставлен отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов). 5.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. 6. *Объем упаковки не более 500 тестов | 1100 |
|  | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке крови | 1.Феррозиновый метод 2.Реагенты жидкие, готовые к использованию. 3.Линейность: не менее 160 мкмоль/л.; 4.В набор должен входить калибратор (либо калибратор должен быть предоставлен отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов). 5.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15. 6. *Объем упаковки не более 500 тестов | 2600 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Калибровочные сыворотки |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2449,83 |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во, мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибровочная сыворотка, нормальный уровень | 1.Должна быть приготовлена на основе человеческой матрицы. 2.Должна быть аттестована для применения на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A. (Испания), подтвердить паспортом. 3.Аттестована по параметрам: альбумин, ЩФ, АЛТ, АСТ, амилаза, панкреатическая амилаза, ЛПВП, ЛПНП, билирубин прямой, билирубин общий, холинэстераза, холестерин,креатинкиназа, креатинин, ГГТ, глюкоза, ЛДГ, фосфор, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, ОЖСС, ферритин, липаза. 4. Стабильность не менее 1 месяца после разведения в замороженном состоянии, не менее недели после разведения +2 - +8 0С | 200 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольные сыворотки |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9799,32 |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольная сыворотка многопараметрическая (норма) | 1.Материал должен быть на основе человеческой матрицы. 2.Материал должен быть адаптирован как для контроля правильности, так и для контроля воспроизводимости исследований. 2.Материал аттестован для применения на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A. (Испания), подтвердить паспортом. 3. Аттестован по параметрам: альбумин, ЩФ, АЛТ, АСТ, амилаза, панкреатическая амилаза, ЛПВП, ЛПНП, билирубин прямой, билирубин общий, кальций, железо, холинэстераза, холестерин, креатинкиназа, креатинин, ГГТ, глюкоза, ЛДГ, магний, фосфор, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, ОЖСС, ферритин, липаза. | 380 |
| 2 | Контрольная сыворотка многопараметрическая (патология) |  | 380 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольная моча |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 995,62 |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 |

Приложение к лоту №4:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольная моча (норма) | 1. В каждом наборе к контрольной моче (КМ) должна быть подробная инструкция на русском языке по использованию. 2.В каждом наборе должен быть вкладыш с аттестованными контрольными значениями и интервалами для измеряемых биохимических параметров. 3.Для каждого биохимического параметра должен быть указан метод исследования. 4.Контрольный материал должен быть аттестован для контроля правильности биохимических исследований. 5.Аттестованные показатели: креатинин, глюкоза, общий белок, мочевина, амилаза, альбумин. | 25 |
| 2 | Контрольная моча (патология) |  | 25 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольные материалы биохимического анализатора серии А15 производства BioSystems S.A., (Испания) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 6 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 24872,10 |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 |

Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во, мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольная сыворотка для специфических белков, уровень 1 | 1.Предлагаемый контрольный материал должен быть аттестован по показателям: трансферрин, С-реактивный белок высокочувствительный, преальбумин, ферритин. 2.Инструкции по использованию контрольных материалов на русском языке. | 60 |
| 2. | Контрольная сыворотка для специфических белков, уровень 2 | 1.Предлагаемый контрольный материал должен быть аттестован по показателям: трансферрин, С-реактивный белок высокочувствительный, преальбумин, ферритин. 2.Инструкции по использованию контрольных материалов на русском языке. | 60 |
| 3. | Контроль гемоглобина А1С (патология) | 1.Флакон не менее 0,5 мл 2.Инструкции по использованию контрольных материалов на русском языке. | 25 |
| 4. | Контроль гемоглобина А1С (норма) |  | 25 |
| 5. | Контрольная сыворотка ревматоидные факторы уровень 1 | 1.Предлагаемый контрольный материал должен быть аттестован по следующим показателям: ревматоидный фактор 2.Материал должен быть на основе человеческой матрицы. 3.Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований. 4.Инструкции по использованию контрольных материалов на русском языке. | 50 |
| 6. | Контрольная сыворотка ревматоидные факторы уровень 2 |  | 50 |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Средства технического обслуживания биохимического анализатора серии А15 производства BioSystems S.A., (Испания) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1118,90 |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 |

Приложение к лоту №6:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентрированный моющий раствор | 1.Объем концентрата в 1 наборе составляет не менее 100 мл. 2.Должен быть предназначен для применения на анализаторе серии А-15, что должно быть подтверждено инструкцией по применению | 200 |
| 2 | Концентрат системной жидкости | 1.Объем концентрата в 1 наборе составляет не менее 1000 мл. 2.Должен быть предназначен для применения на анализаторе серии А-15, что должно быть подтверждено инструкцией по применению | 2000 |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Калибровочные материалы для биохимического анализатора серии А15 производства BioSystems S.A., (Испания) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 6 усл. ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6648,55 |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 |

Приложение к лоту №7:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во, мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стандарт антистрептолизина О | 1.Предназначен для применения на анализаторе серии А-15 | 10 |
| 2. | Стандарт ревматоидного фактора |  | 10 |
| 3. | Стандарт ферритина |  | 10 |
| 4. | Стандарт альбумина (микроальбумина) |  | 20 |
| 5. | Стандарт гемоглобина А1С прямого |  | 20 |
| 6. | Стандарт CRP/CRP hs |  | 10 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров, отмеченных астериском «*», предложение снимается с рассмотрения.

5.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34

Товаровед ООТ	                                                              О.С.Сарнавская