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Заместитель главного врача по медицинской части
10-й городской клинической больницы

____________________ Е.В. Санкович
«04» июня 2026г.


 

АУКЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
с ограничением по участию поставщиков, предлагающих товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации 
на закупку реагентов к автоматическому биохимическому анализатору AU 480 производства Beckman Coulter inc.,(США)
I. Приглашение к участию в процедуре государственной закупки 

	Вид процедуры государственной закупки
	Электронный аукцион 

	Сведения о заказчике

	Наименование 
	Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница»

	Место нахождения 
	220096, г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Учетный номер плательщика 
	100422260

	Сведения об электронном аукционе

	Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений
	19.06.2026г.

	Предельная стоимость предмета государственной закупки
	951 291,48 BYN

	Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам
	К участникам предъявляются следующие требованиям:
‒ свидетельство или выписку из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны учреждения;
‒ отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника.
Соответствие требованию подтверждается: 

в отношении участников, являющихся резидентами, - путем проверки заказчиком (организатором) таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения;

участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты;
‒ заявление участника о том, что юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок (Соответствие требованию подтверждается путем проверки оператором ЭТП списка. В данном случае соответствие требованию подтверждается заявлением участника, которое подается по форме, установленной регламентом оператора ЭТП);
‒ заявление участника о том, что юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений ст. 16-1 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 419-З (ред. от 31.01.2024) "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" (далее – Закон) не должно быть аффилировано с заказчиком, организатором (Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом ЭТП);
‒ заявление участника о том, что юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся участником-победителем, с учетом положений статьи 16-1 Закона не должно быть аффилировано со всеми другими участниками (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - с участниками по той же части (лоту)), допущенными к оценке и сравнению предложений (к торгам при проведении электронного аукциона).

           Не позднее трех рабочих дней со дня уведомления участников о выборе участника-победителя последний обязан информировать организатора о том, что все участники (а если предмет государственной закупки разделен на части (лоты) - все участники по той же части (лоту)), допущенные к оценке и сравнению предложений (к торгам при проведении электронного аукциона), являются для него аффилированными лицами, либо о том, что среди таких участников имеется лицо, не аффилированное с ним (Соответствующая информация предоставляется участником-победителем в виде заявления по форме, установленной регламентом оператора ЭТП).
‒ заявление участника о соответствии требованиям, установленным абз. 8-14 п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012г. №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора ЭТП);
‒ заявление участника подтверждающее соответствие дополнительным требованиям, установленным ч.3 подп.1.7 п.1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (Соответствие данному требованию подтверждается заявлением участника. Такое заявление подается по форме, установленной регламентом оператора ЭТП).
В связи с тем, что  закупаемая в рамках продукция входит в перечень товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок согласно приложению к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 №206 участник, предложение которого содержит информацию о поставке товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, допускается к участию в данной процедуре только в случае, если в целях участия в ней подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке такого товара, происходящего из Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и (или) Российской Федерации, и соответствующих требованиям настоящих аукционных документов.

	Требование о предоставлении аукционного обеспечения, размер аукционного обеспечения, срок действия банковской гарантии и (или) обеспечения исполнения обязательств по договору
	―

	Сведения о предмете государственной закупки

	Лот №1

	Наименование товаров
	Реагенты к автоматическому биохимическому анализатору AU 480 производства Beckman Coulter inc.,(США)

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.52.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами

	Объем (количество)
	44 усл.ед. (наим.)

	Срок поставки товаров
	Поставка Товара производится двумя равными партиями: не позднее 31.08.2026 г. – 1-я партия; не позднее 31.10.2026 г. – 2-я партия

	Место поставки товаров
	 г. Минск, ул. Уборевича, 73

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по лоту
	951 291,48 BYN

	Источник финансирования государственной закупки по лоту
	Местный бюджет


II. Описание предмета государственной закупки:
Описание предмета государственной закупки (лот №1): согласно Приложению №1.

Перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки: описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника.
III. Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в электронном аукционе: согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок»  
IV. Порядок формирования цены предложения: цена предложения должна включать общую сумму выплат заказчиком поставщику за поставку товаров, налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, установленные законодательством и уплачиваемые заказчиком в связи с осуществлением такой закупки.
V. Наименование    валюты, в    которой     должна     быть     выражена    цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для заключения договора: белорусский рубль (BYN)

VI. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства: на общих основаниях
 

VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки
Настоящий электронный аукцион проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019г. №395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021г. №51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок» 
 VIII. Условия применения преференциальной поправки:
При проведении электронного аукциона к цене предложения участника применяется преференциальная поправка в размере:

15 процентов:

– производимых участником товаров, включенных в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. N 80 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Республики Беларусь" и происходящих из Республики Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

– организациями Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, работ, услуг собственного производства при условии, что доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, составляет не менее 20 процентов;

– учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовыми профилакториями, лечебно-производственными мастерскими работ, услуг собственного производства;

25 процентов – в случае предложения участником включенных в приложение 13 постановления №395 товаров собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, при условии, что доля оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, составляет не менее 20 процентов.
Исполнитель, к предложению которого применена преференциальная поправка, обязан выполнить (оказать) предусмотренную в договоре государственной закупки работу (услугу) лично. Исключения, когда могут привлекаться третьи лица для выполнения работ (оказания услуг), составляют случаи привлечения:

‒физических лиц в количестве не более 15 % от списочной численности юридического лица на дату заключения договора;

‒организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 % списочной численности работников, учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых профилакториев, лечебно-производственных мастерских (чч.2, 3 подп.1.5 п.1 постановления № 395).

 Документами, подтверждающими право на применение преференциальной поправки в размере 15 процентов, являются:

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, один из следующих документов:

- документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

- сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия, а также письменное обязательство о соблюдении при исполнении договора условий и критериев отнесения продукции к продукции собственного производства, определенных Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, услугам) собственного производства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. N 1817;

- выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105, или ее копия;
- акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия.
для имущественных прав на компьютерные программы, происходящие из Республики Беларусь

- свидетельство о регистрации компьютерной программы, выданное государственным учреждением "Национальный центр интеллектуальной собственности", или его копия;

для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, кроме товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, включенных в приложение 1 постановления №395:

- письменное заявление о том, что участник является производителем предлагаемых им товаров, а также документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия;

для товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением происходящих из Республики Беларусь:

- выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, или ее копия;
для работ, услуг собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, в совокупности следующие документы:

- документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, доли оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения;

- сертификат работ и услуг собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия;

для работ, услуг собственного производства учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых профилакториев, лечебно-производственных мастерских

- сертификат работ и услуг собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия;

Наименования товаров, содержащиеся в документах о происхождении товара, должны соответствовать наименованиям предлагаемых к поставке товаров, указанным в спецификации, регистрационном удостоверении или сведениях из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь.

Документами, подтверждающими право на применение преференциальной поправки в размере 25 процентов, являются:

– документ, подписанный руководителем организации Республики Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников, или уполномоченным им лицом не ранее чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, доли оплаты труда инвалидов в общем фонде оплаты труда (в процентном выражении) таких организаций за три календарных месяца, предшествующих дате подачи предложения, а также сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его копия;
Наименования товаров, содержащиеся в документах о происхождении товара, должны соответствовать наименованиям предлагаемых к поставке товаров, указанным в спецификации, регистрационном удостоверении или сведениях из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь.

 
IX. Размер и порядок оплаты услуг организатора: ―
 

Х. Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки
Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается посредством его размещения на электронной торговой площадке в срок для подготовки и подачи предложений.

В случае если предметом государственной закупки являются товары, первый раздел предложения должен содержать конкретные показатели (характеристики), соответствующие требованиям аукционных документов, и указание на товарный знак, изобретение (при наличии), полезную модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), селекционное достижение (при наличии), наименование места происхождения товара и его производителя (изготовителя). Данное требование не распространяется на участников, принимающих участие в процедуре государственной закупки по лоту, сформированному в соответствии со статьей 29 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Предложение должно состоять из двух разделов и содержать следующие сведения: 

РАЗДЕЛ I 

	Сведения об электронном аукционе

	Регистрационный номер процедуры государственной закупки, присвоенный электронной торговой площадкой 
	 

	Сведения о предложении (лотах предложения)

	Лот № ______

	Наименование предлагаемых товаров 
	 

	Описание предлагаемых товаров 
	 

	Страна происхождения товаров 
	 

	Объем (кол-во), ед. изм. 
	 

	Документы первого раздела предложения

	1. Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным аукционными документами (описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника);

2. Спецификация по форме согласно Приложению №2 к аукционным документам;
3. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение.

либо

копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике). При этом не требуется предоставление документов, перечисленных в настоящем абзаце, для медицинских изделий с маркировкой RUO (Research Use Only), предназначенных в стране производителя для научных исследований;

копии действующего на дату подачи предложения (ответа на запрос при проведении процедуры закупки из одного источника) договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (далее - договор на проведение комплекса предварительных технических работ);

копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);

письменного обязательства участника процедуры государственной закупки в случае выбора его участником-победителем (поставщиком) по результатам проведенной процедуры государственной закупки предоставить копию регистрационного удостоверения заказчику (организатору) на предлагаемый товар, являющийся предметом государственной закупки, в срок не позднее даты поставки товара по договору государственной закупки – для незарегистрированных медицинских изделий, находящихся в процессе государственной регистрации (перерегистрации) в Республике Беларусь на дату подачи предложения.
4. Заявление о праве на применение преференциальной поправки по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки, и документы, подтверждающие право на ее применение, если участник заявляет о таком праве и ее применение установлено Советом Министров Республики Беларусь.
Преференциальная поправка не применяется в отношении части товаров, являющихся предметом государственной закупки, в том числе его лотом (частью).
5. Заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в аукционных документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя (заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки)
6. Заявление о согласии участника на размещение в открытом доступе предложения (заполняется по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки)
7. Документ о происхождении товара подтверждающий страну происхождения товара:

* для товаров, происходящих из Республики Беларусь, указанных в приложении 1 к Постановлению №206, один из следующих документов:

· документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

· сертификат продукции собственного производства, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами, или его копия. В случае представления указанного документа участником, не являющимся производителем товара, предлагаемого в процедуре государственной закупки, к нему прилагается документ (договор, доверенность или иной документ), подтверждающий правомочие на использование такого сертификата участником;

· выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105, или ее копия;

· акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Республики Беларусь, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;

*для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, указанных в приложении 1 к Постановлению №206, кроме товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, включенных в приложение 2 к Постановлению №206:

· документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия;

*для товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением происходящих из Республики Беларусь, включенных в приложение 1 к Постановлению №206:

выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, или ее копия.


 
РАЗДЕЛ II 

	Сведения об участнике

	Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	 

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	 

	Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)
	 

	Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя
	 

	Документы второго раздела предложения

	- документы и (или) сведения, предоставление которых установлено аукционными документами.
	


 
XI. Договор
Неотъемлемой частью настоящих аукционных документов является проект договора (Приложение №3), разработанный заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки. 
Договор заключается согласно требованиям настоящих аукционных документов и условиям прилагаемого проекта договора. Договор между 10-й городской клинической больницей и участником-победителем подлежит заключению по истечении срока для обжалования, установленного абзацем третьим пункта 2 статьи 52 Закона от 13 июля 2012г. №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», но не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения о выборе участника-победителя.

В случае если предметом государственной закупки являются товары, договор между заказчиком и участником-победителем, не являющимся резидентом, заключается на условиях, указанных в аукционных документах, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя, за вычетом таможенных платежей, которые взимаются таможенными органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, расходов на доставку товаров до пункта таможенного оформления, если они оплачиваются заказчиком.

Приложение №1: Описание предмета государственной закупки на 6-ти листах.
Приложение №2: Форма спецификации на 1-м листе;
Приложение №3: Проект договора на 4-х листах.
Разработано:
Специалист по организации закупок второй категории                                                           А.С. Трус
Приложение №1
Лот №1 – Реагенты к автоматическому биохимическому анализатору AU 480 производства Beckman Coulter inc.,(США)

	№ п/п
	Наименование
	Параметры
	Количество закупаемых товаров

	1
	Набор реагентов для определения общего белка
	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест;

2. диапазон линейности  до 120 г/л;

3. биреагент, жидкий, готовый к работе;
	54 000

тестов

	2
	Набор реагентов для определения альбумина
	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест;

2. диапазон линейности  до- 60 г/л;

3. монореагентная методика 
	26 400

тестов

	3
	Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом
	1. принцип метода – УФ кинетический;

2. диапазон линейности до 50 ммоль/л;

3. биреагентная методика,жидкий,готовый к работе;
	55 800

тестов

	4
	Набор реагентов для определения мочевой кислоты
	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест;

2. диапазон линейности  до 1785 мкмоль/л;

3. биреагентная методика, жидкий,готовый к работе;
	7 500

тестов



	5
	Набор реагентов для определения креатинина в крови и моче.
	1. -принцип метода – кинетический колориметрический тест (метод Яффе);
2.- диапазон линейности:  до 2200 мкмоль/л;
3.. Биреагентная методика, жидкий,готовый к работе;

	59 500

Тестов

	6
	Набор реагентов для определения глюкозы гексокиназным методом в сыворотке, плазме, моче, ЦСЖ
	1. принцип метода – ферментативный УФ тест (гексокиназный метод);

2.диапазон линейности до 45,0 ммоль/л (сыворотка, плазма, ЦСЖ, моча); 

3. Биреагентная методика, жидкий,готовый к работе;
	48 000

тестов

	7
	Набор реагентов для определения концентрации микроальбумина в моче
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;

2.диапазон линейности  до 450 мг/л;

3. биреагентная методика, жидкий,готовый к работе;

	1 500

тестов

	8
	Микроальбумин, калибратор 
	1. калибратор должен быть предназначен для применения с реагентом, который предложен  в п. 7
	10,0 мл

	9
	Набор реагентов для определения концентрации холестерина
	1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест;

 2.диапазон линейности  до 18 ммоль/л;

3. монореагентная методика 

	43 200

тестов

	10
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов
	1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест;

 2. диапазон линейности до11,0 ммоль/л;

4. биреагентная методика, жидкий,готовый к работе;

	18 000

тестов

	11
	Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина
	1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест;

2. диапазон линейности  до 4,6 ммоль/л;

3. биреагентная методика,жидкий,готовый к работе

	11 200

тестов

	12
	Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина
	1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест;

2. диапазон линейности  до 10 ммоль/л;

4. биреагентная методика,жидкий,готовый к работе

	11 200

тестов

	13
	Калибратор HDL холестерина (ЛПВП)
	1. калибратор должен быть предназначен для применения с реагентом, который предложен  в п.11;
2.  2 флакона, фасовка  3,0 мл каждый
	12,0 мл

	14
	Калибратор LDL холестерина (ЛПНП)
	1. калибратор должен быть предназначен для применения с реагентом, который предложен  в п.12;
2.  2 флакона,фасовка  1,0 мл каждый.
	8,0 мл

	15
	Набор реагентов для определения концентрации миоглобина
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия;

2. диапазон линейности:   до 800 мкг/л;

3. биреагентная методика, жидкий,готовый к работе

	5 400

тестов

	16
	Миоглобин, калибратор
	1. набор должен быть предназначен для применения с реагентами, предложенными в п.15  задания на закупку; 
2.  должен содержать не менее 4- уровней, фасовка  2,0 мл
	16,0 мл

	17
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей
	1.принцип метода – УФ кинетическое определение;

 2. диапазон линейности  до 2000 Е/л;

3. биреагентная методика

	15 300

тестов

	18
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ
	1. принцип метода – иммуноингибирование;

2. диапазон линейности  до 2000 Е/л;

3. биреагентная методика

	14 260

тестов

	19
	Калибратор для креатинкиназы МВ
	1. калибратор должен быть предназначен для применения с реагентами, предложенными в п.18;
2.  фасовка не менее 6,0 мл
	18,0 мл

	20
	Набор реагентов для определения билирубина общего
	1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест (DPDметод);

2.диапазон линейности  до 500мкмоль/л;

3. монореагентная методика 
	52 900

тестов

	21
	Набор реагентов для определения билирубина прямого
	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (DPD метод);

2.диапазон линейности  до 170 мкмоль/л;

3. монореагентная методика 

	25 200

тестов

	22
	Набор реагентов для определения активности АСАТ
	1.принцип метода – УФ кинетическое определение;

2.диапазон линейности  до 1000 Е/л

3. биреагентная методика,жидкий,готовый к  работе

	63 000

тестов

	23
	Набор реагентов для определения активности АЛАТ
	1.принцип метода – УФ кинетическое определение;

2.диапазон линейности н до 500 Е/л;

3. биреагентная методика, жидкий,готовый к  работе

	63 000

тестов

	24
	Набор реагентов для определения активности ЛДГ
	1. принцип метода – УФ кинетическое определение;

 2. диапазон линейности  до1200 Е/л;

3. биреагентная методика, жидкий,готовый к  работе

	25 000

тестов

	25
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы
	1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение;

 2. диапазон линейности до 1500 Е/л;

3. биреагентная методика, жидкий,готовый к  работе

	19 200

тестов

	26
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы
	1.принцип метода – кинетическое колориметрическое определение;

 2. диапазон линейности до 1200 Е/л;

3. биреагентная методика, жидкий,готовый к  работе

	16 200

тестов

	27
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке 
	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ксилидиновый голубой);

 2. диапазон линейности  до 3,3 ммоль/л для сыворотки;
3. монореагент, жидкий,готовый к  работе

	4 500

тестов

	28
	Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка (латекс) нормальной чувствительности
	1. -принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2.- диапазон линейности: до 480 мг/л
3. Биреагентная методика, жидкий,готовый к  работе

	53 000

тестов

	29
	Калибратор для С-реактивного белка  (латекс) нормальной чувствительности
	1.набор калибраторов должен быть предназначен для использования совместно с реагентами предложенными в п.28; 
2.набор должен содержать не менее 5 уровней (концентраций) калибраторов; 
фасовка  2,0 мл для каждого уровня.
	10,0 мл

	30
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора (латекс)
	1.принцип метода – иммунотурбидиметрия;

2. диапазон линейности  до 120 МЕ/мл;

3. биреагентная методика, жидкий,готовый к  работе

	3 000

тестов

	31
	Калибратор для ревматоидного фактора(латекс)
	1.набор калибраторов должен быть предназначен для использования совместно с реагентами предложенными в п.30; 
2.набор должен содержать не менее 5 уровней (концентраций) калибраторов; 
3.фасовка  1,0 мл для каждого уровня.
	5,0 мл

	32
	Набор реагентов для определения белка в моче и спинномозговой жидкости
	1.принцип метода - колориметрический фотометрический тест с молибдатом пирогаллолового красного; 

2. диапазон  линейности  до 2,00 г/л;

3.монореагент
	3 000

тестов

	33
	Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче
	1.принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3);

 2.диапазон  до 2000  Е/л для сыворотки или плазмы) и  до 4800 Е/л для мочи

3. монореагент

	46 400

тестов

	34
	Набор реагентов для определения концентрации железа
	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (TPTZ);

 2. диапазон линейности:  до 170 мкмоль/л;

3. биреагентная методика, жидкий,готовый к  работе

	24 000

тестов

	35
	Набор реагентов для определения концентрации трансферрина
	1.-принцип метода – иммунотурбидиметрический;

2. - диапазон линейности: до 7,50 г/л;

3. Биреагентная методика, жидкий,готовый к  работе

	2500

тестов

	36
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина
	1.принцип метода – иммунотурбидиметрия;

2. диапазон линейностине  до 450 мкг/л;

3. биреагентная методика, жидкий,готовый к  работе

	19 200

тестов

	37
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке 
	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ArsenazoIII);

 2. диапазон линейности  до - 5 ммоль/л для сыворотки 

3. монореагентная методика 

	57 500

тестов

	38
	Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке 
	1. принцип метода – фотометрический УФ тест (молибдат);

2. диапазон линейности  до 6,40 ммоль/л для сыворотки 

3. биреагентная методика, жидкий,готовый к  работе

	1000 

тестов

	39
	Системный калибратор (сыворотка)
	1. Системный калибратор должен быть аттестован для калибровки следующих тестов унифицированными методами: альбумин, щелочная фосфатаза,АЛТ,АСТ, альфа-амилаза, общий билирубин, прямой билирубин, кальций(Arsenazo), холестерин, креатинкиназа, креатинин, гамма-глутамилтранспептидаза, глюкоза, неорганический фосфор, сывороточное железо, лактатдегидрогеназа,  магний, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота.

2.фасовка не менее 5,0 мл
	200,0 мл

	40
	Мультикалибратор для сывороточных белков 1
	1. Калибратор должен быть предназначен для иммунотурбидиметрического метода  и аттестован по следующим показателям: антистрептолизин-О,  С-реактивный белок,  ферритин, трансферрин; 

2.Набор должен включать сыворотки не менее 6 уровней; 

3.фасовка  2,0 мл для каждого уровня
	36,0 мл

	41
	Мультикалибратор 2 для сывороточных белков 
	1. Калибратор должен быть предназначен и аттестован для иммунотурбидиметрического метода определения церулоплазмина; 

2.Набор должен включать сыворотки не менее 5 уровней; 

3.фасовка  2,0 мл для каждого уровня
	36,0 мл

	42
	Набор реагентов для определения Д-димеров
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия

2. диапазон линейности до 8мгкг FEU/мл

3 биреагентная методика, жидкий,готовый к  работе

	5000

тестов

	43
	Д-димер калибратор
	1.калибратор должен быть предназначен для применения с реагентами в п.42 задания на закупку;

2.в составе набора должно входить не менее 2-х калибраторов;

3.фасовка первого калибратора  2,5 мл;

4.фасовка второго калибратора  0,5мл
	1 калибратор-

5 мл

2 калибратор

1мл

	44
	Калибратор биохимических показателей мочи
	Аттестован по следующим показателям: креатинин, мочевина, глюкоза, амилаза
	48,0 мл


2. Технические требования:

2.1 Предлагаемые реагенты, калибраторы должны быть оригинального производства Beckman Coulter inc., или аналоги, предназначенные для работы на анализаторе AU 480 производства Beckman Coulter inc.,(США), с подтверждением инструкцией от производителя по каждой позиции заявки на закупку.

                                                                                                                                                                                         Приложение №1 

к аукционным документам
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ лота
	№ п/п
	Наименование предлагаемых товаров (согласно аукционным документам)
	Наименование предлагаемых товаров (согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь)
	Номер регистрационного удостоверения и срок его действия


	Количество, ед. изм.
(Количество товара, предложенного участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше количества, предусмотренного аукционными документами)
	Цена единицы, условия поставки товаров, валюта платежа
	Общая стоимость товаров (по лоту)
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