 
ГродМТ 420/26-ЭА                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Велоэргометрическая стресс - система

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№
	Наименование
	Количество

	1.1.
	Велоэргометр электрический
	1

	1.2.
	Автоматизированный электрокардиограф
	1



2. Технические требования:
	№ п/п
	Параметр
	Описание 

	2.1.
	Велоэргометр электрический

	2.1.1.
	Диапазон нагрузки, (Вт)
	От 25 (не более)
до 400 (не менее)

	2.1.2.
	Датчик оборотов, (об/мин)
	20 – 120

	2.1.3.
	Тормоз
	Электромагнитный

	2.1.4.
	Регулировка положения сидения и руля
	Наличие

	2.1.5.
	Максимальный допустимый вес пациента, не менее (кг)
	150

	2.2.
	Автоматизированный электрокардиограф

	2.2.1.
	Количество отведений для мониторинга
	3, 6, 12

	2.2.2.
	Дисплей для отображения результатов исследования
	Наличие

	2.2.3.
	ПК и специализированное программное обеспечение
	Управление стресс – тестом (настройка параметров тестирования, а также создание собственных протоколов);
мониторинг и анализ показателей ЭКГ (автоматизированный расчет амплитудно-временных параметров, формы PQRST, смещение ST-сегмента, экстрасистолии, сигналы тревог), артериального давления, числа сердечных сокращений в режиме реального времени; автоматическое формирование протокола обследования, в котором содержатся объективные оценки результатов нагрузочной пробы и интерпретация полученной ЭКГ

	2.2.4.
	Кабель пациента
	Наличие

	2.2.5.
	Лазерный принтер
	Наличие

	2.2.6.
	Тележка приборная
	Наличие


[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.
