ГродМТ 344/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Комплекс видеоэндоскопический (эндоскопическая стойка в комплекте)

- Состав (комплектация) медицинских изделий (1 единицы)

| № п/п | Наименование | Единица измерения |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Компоненты видеоэндоскопической стойки |  |  |  |
| 1.1.1 | Монитор медицинский плоскоэкранный, технология изображения 4K, диаметр 30 и более дюймов |  | шт. | 1 |
| 1.1.1.1 | Штатив или крепление, позволяющее установить монитор на передвижной приборной стойке |  | шт. | 1 |
| 1.1.2 | Видеопроцессор (модульный или в виде единого блока), технология вывода изображения в формате 4K; технология визуализации для улучшения дифференцировки тканей (в т.ч. кровеносных сосудов), системой архивации (в виде отдельного модуля или встроенного в основной модуль) |  | шт. | 1 |
| 1.1.3 | 4K-видеоголовка |  | шт. | 1 |
| 1.1.4 | Источник света ксеноновый настраиваемый, поддерживающий технологию визуализации для улучшения дифференцировки тканей (при необходимости) |  | шт. | 1 |
| 1.2 | Принадлежности к видеоэндоскопической стойке |  |  |  |
| 1.2.1 | Стойка приборная передвижная |  | шт. | 1 |
| 1.2.2 | Световоды |  | шт. | 3 |
| 1.2.3 | Жесткие эндоскопы (синускопы), наружный диаметр 4 мм |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Жесткие эндоскопы (синускопы), наружный диаметр 4 мм, направление обзора 0 градусов, длина рабочей части 17-18 см |  | шт. | 7 |
| 1.2.3.2 | Жесткие эндоскопы (синускопы), наружный диаметр 2,7 мм, направление обзора 0 градусов, длина рабочей части 17-18 см |  | шт. | 3 |
| 1.2.3.3 | Жесткие эндоскопы (синускопы), наружный диаметр 4 мм, направление обзора 30 градусов, длина рабочей части 17-18 см |  | шт. | 3 |
| 1.2.3.4 | Жесткие эндоскопы (синускопы), наружный диаметр 4 мм, направление обзора 70 градусов, длина рабочей части 17-18 см |  | шт. | 3 |
| 1.2.4 | Дополнительные принадлежности к видеоэндоскопической системе, включающие необходимые кабели, переключатели, адаптеры для взаимодействия всех компонентов видеосистемы |  | компл. | 1 |

- Технические требования:

| 2.1 | Требования к видеоэндоскопической системе: |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Монитор |
| 2.1.2 | Должен иметь плоскую поверхность и герметичный корпус, устойчивый к обработке моющими и дезинфицирующими растворами; |
| 2.1.3 | Формат изображения, автоматически выбираемый монитором, до 4K, в зависимости от получаемого видеосигнала; |
| 2.1.4 | Элементы управления монитором должны быть герметичными, подвергаться обработке дезинфицирующими растворами; |
| 2.1.5 | Разрешение экрана не менее: 3840Х2160 пикселей; |
| 2.1.6 | Макс. яркость не менее: 300 кд/ м², |
| 2.1.7 | Контраст не менее: 1000:1, |
| 2.1.8 | Быстродействие для четкого изображения при движении, не более 12 ms, количество цветов/оттенков не менее: 16,8 млн. бит. |
| 2.1.9 | Напряжение питания: 100-240 VAC, 50/60 Гц. |
| 2.1.10 | Штатив или крепление должно позволять установить или зафиксировать монитор на передвижной приборной стойке |
| 2.2. | Видеопроцессор (модульный или в виде единого блока) |
| 2.2.1 | Должен позволять обрабатывать изображение в формате 4K прогрессивного сканирования (без интерполяции). |
| 2.2.3 | Возможность подключения дополнительных модулей оборудования (с возможностью управления с головки камеры из стерильной зоны); |
| 2.2.4 | Выведение на один монитор одновременно двух изображений (обычное + с включенными фильтрами) |
| 2.2.5 | Система архивации должна осуществлять запись статических изображений в цифровом формате 4K (3840x2160 пикселей) и видео с качеством не ниже 1920x1080 пикселей. |
| 2.2.6 | Управление должно обеспечиваться с использованием встроенной сенсорной панели или при помощи отдельного блока управления |
| 2.3 | 4K-видеоголовка |
| 2.3.1 | Головка камеры должна иметь разрешение не менее 3840Х2160 пикселей прогрессивного сканирования (без интерполяции); |
| 2.3.2 | Возможность обработки (стерилизации), в т.ч. автоклавирования; |
| 2.3.3 | Встроенная оптическая система должна позволять изменять фокусное расстояние без потери резкости |
| 2.3.4 | Головка должна иметь программируемые кнопки |
| 2.4 | Источник света ксеноновый настраиваемый |
| 2.4.1 | Возможность регулировки яркости светового потока со встроенного модуля централизованного управления и из стерильной зоны с помощью головки камеры. |
| 2.4.2 | Возможность регулировки светового потока |
| 2.4.3 | Мощность лампы не менее 300 Вт |
| 2.4.4 | Гарантийный срок службы лампы не менее 500 часов; |
| 2.5 | Световоды |
| 2.5.1 | Должны быть совместимы с поставляемым источником света и эндоскопами |
| 2.6 | Стойка приборная передвижная |
| 2.6.1 | Должна позволять разместить все компоненты (модули) поставляемой видеоэндоскопической системы; |
| 2.6.2 | Должна свободно перемещаться за счет наличия 4 колесных механизмов, не менее 2 из которых имеют тормозные механизмы; |
| 2.6.3 | Поверхность приборной стойки должна быть устойчива к многократной обработке моющими растворами и дезинфектантами. |
| 2.7 | Жесткие эндоскопы (синускопы) |
| 2.7.1 | Должны выдерживать стерилизацию автоклавированием. |
| 2.7.2 | Должны иметь адаптер световода, совместимый с поставляемым источником света и световодами напрямую или через дополнительный адаптер |
| 2.7.3 | Должны быть совместимы с поставляемой видеоэндоскопической системой, оптическая система эндоскопа должна обеспечивать разрешающую способность 4K-видеосистемы с минимальным количеством шумов и помех изображения. |