УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 2 очередь

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кресло медицинское многофункциональное |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 12276 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №1:

- Комплект поставки (на 1 комплект):

| №п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кресло медицинское многофункциональное: |  |
| 1.1. | Пульт управления | 1 |
| 1.2. | Чехол защитный для ножных секций | 1 |

2.Показатели (характеристики):

2.1 Возможность выбора и установки угла наклона сиденья в одном из трех фиксированных положений (0°, 7°, 17°);

2.2 Каркас панели кресла выполнен из конструкционных углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием либо аналогичного материала;

2.3 Съемные приспособления выполнены из нержавеющих хромоникелевых сталей либо аналогичного материала;.

2.4 Материал основания (матраса) кресла – качественный полиуретан (экокожа) либо аналогичный материал.

2.5 Толщина матраса кресла не  менее 90 мм;							                                  2.6  Регулируемые  подлокотники - наличие;

2.7 Встроенная пара колесных опор для перекатывания - наличие;                                                                                         2.8 Регулируемый, съемный  подголовник- наличие, 		                            			                         2.9  Поясничная подушка- наличие;                        						                                            2.10  Вес кресла не более  130 кг.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол операционный общехирургический универсальный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (кол-во) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 42000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий (состав 1-го комплекта):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Стол операционный общехирургический универсальный: |  |
| 1.1.1 | Почечный валик | 1 шт. |
| 1.1.2 | Кол-во секций панели | не менее 4 |
| 1.1.3 | Подставка под ноги (Геппель) | 2 шт. |
| 1.1.4 | Анестезиологический экран | 1 шт. |
| 1.1.5 | Подставка для руки с фиксирующими ремнями ремнями | 2 шт. |
| 1.1.6 | Фиксирующий ремень большой | 1 шт. |
| 1.1.7 | Клипса прямоугольная | 3 шт. |
| 1.1.8 | Клипса регулируемая | 2 шт. |
| 1.1.9 | Набор подушек | 1 комплект. |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Габаритная длина панели стола | не более 2100 мм |
| 2.2. | Ширина панели стола | не менее 550 мм |
| 2.3. | Диапазон регулировки высоты панели | 750-1050 мм |
| 2.4. | Максимально допустимая нагрузка (грузоподъемность) | 160-250 кг |
| 2.5. | Регулировка основной панели обеспечивающая функциональные возможности и углы наклона: Тренделенбург / Антитренделенбург - 25° / 25° Боковой наклон (вправо/влево) - ±20° Наклон спинной секции (вверх/вниз)+75° / -40° Наклон головной секции (вверх/вниз) - +45° / -45° Наклон ножных секций (вниз) - 90° Угол разведения ножных секций - 90° | Наличие |
| 2.6. | Масса стола (без принадлежностей) | не более 150 кг |
| 2.7. | Механогидравлическое управление подъемом столешницы - при помощи нажатия на педаль | Наличие |
| 2.8. | Регулировка ножных и головной секций - рычагами, при минимальном применении силы | Наличие |
| 2.9. | Поверхность стола - из нержавеющей аустенитной стали, обеспечивающая рентгенопрозрачность | Наличие |
| 2.10 | Материал матраса стола - антистатический материал, устойчивый к воздействию дезинфицирующих средств | Наличие |
| 2.11 | - Рельсы для крепления аксессуаров | 25х10 мм |
| 2.12 | Мобильность и устойчивость – обеспечивается за счет четырех колесных опор для легкого перемещения. Система центрального тормоза - наличие управляемой ножной педали для жесткой фиксации оборудования в рабочем положении. | Наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко