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ЗОИ
Заявка на закупку
Диагностическая система для проведения нагрузочного тестирования для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Диагностическая система для проведения нагрузочного тестирования на базе полулежачего велоэргометра и электрокардиографа

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.12.800

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	195000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808


Приложение к лоту №1:

1. Состав закупаемого оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Диагностическая система для проведения нагрузочного тестирования на базе полулежачего велоэргометра и электрокардиографа:
	

	1.1.1
	Диагностическая рабочая станция на базе персонального компьютера с принадлежностями
	1 шт.

	1.1.2
	Блок электрокардиографический с принадлежностями
	1 шт.

	1.1.3
	Горизонтальный велоэргометр
	1 шт.

	1.1.4
	Система вакуумной аппликации электродов с принадлежностями
	1 шт.

	 1.1.5
	Блок бесперебойного питания
	1 шт.


2.  Показатели (характеристики):

	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Диагностическая система на базе персонального компьютера для проведения ЭКГ покоя, нагрузочного тестирования, интегрированная на специальной медицинской тележке
	Наличие

	2.2
	Встроенная полноформатная алфавитно-цифровая клавиатура 
	Наличие

	2.3
	Функциональные клавиши прямого действия 
	Наличие

	2.4
	Цветной монитор высокого разрешения с диагональю 19’’
	не менее 1 шт.

	2.5
	Встроенный блок бесперебойного питания 
	не менее 3 мин

	2.6
	Максимальная потребляемая мощность 
	не более 80 ВА

	2.7
	Полная изоляция и защита от дефибрилляционного напряжения 
	класс I, тип CF

	2.8
	Оперативная память 
	не менее 500 МБ

	2.9
	Емкость жесткого диска 
	не менее 80 ГБ

	2.10
	DVD/CD-RW
	Наличие

	2.11
	Встроенный термопринтер 
	Наличие

	2.11.1
	бумага
	А4

	2.11.2
	скорость подачи бумаги
	5, 10, 12,5, 25, 50 мм/с

	2.11.3
	чувствительность 
	5, 10, 20 мм/мВ

	2.12
	Лазерный принтер
	Наличие

	2.13
	Усилитель ЭКГ:
	Наличие

	2.13.1
	частота дискретизации 
	не менее 4 000Гц

	2.13.2
	разрешение
	не менее 12 Бит

	2.13.3
	импеданс на входе
	не менее 100 MОМ

	2.13.4
	ток утечки от пациента
	не более 5 мкA

	2.14
	ЭКГ фильтры: линейный фильтр (сетевой); миографический фильтр; стабилизирующий изолинию; низкочастотный сглаживающий фильтр
	Наличие

	2.15
	Интерфейсы: RS 232; USB; LAN RJ45; DC In/out; QRS триггер
	Наличие

	2.16
	Аппаратная и программная русификация
	Наличие

	2.17
	Тележка
	Наличие

	2.17.1
	выдвижные ящики для принадлежностей 
	не менее 2

	2.17.2
	полка для лазерного принтера
	Наличие

	2.17.3
	крепление для блока НИАД
	Наличие

	2.17.4
	резиновые колеса с системой блокировки
	Наличие

	2.18
	Источник бесперебойного питания непрерывного действия в течение 
	не менее 15 мин

	2.19
	Размеры (на тележке):
	не более 60×155×75 см

	2.20
	Вес 
	не более 75 кг

	2.21
	Программное обеспечение:
	

	2.21.1
	Разный уровень доступа в программу с возможностью ввода индивидуального пароля
	Наличие

	2.21.2
	возможность изменения индивидуального пароля
	Наличие

	2.22
	Поиск пациента в базе данных по идентификационному номеру, фамилии, имени, дате рождения
	Наличие

	2.23
	Визуализация всех регистраций выбранного пациента
	Наличие

	2.24
	Визуализация информации о статусе выбранной регистрации 
	Наличие

	2.25
	Одновременное отображение на экране монитора ПК до 12 каналов ЭКГ 
	Наличие

	2.26
	Просмотр ЭКГ с включенными или отключенными фильтрами изолинии и мышечного тремора
	Наличие

	2.27
	Построение усредненных комплексов QRS по каждому из отведений ЭКГ
	Наличие

	2.28
	Визуализация увеличенного изображения выбранного усредненного комплекса 
	Наличие

	2.29
	Произвольная установка точек измерения с автоматическим пересчетом значений интервалов 
	Наличие

	2.30
	Восстановление установленных программой точек измерения 
	Наличие

	2.31
	Наличие электронной измерительной линейки с возможностью фиксации измеренного расстояния 
	Наличие

	2.32
	Формирование врачебного заключения с помощью имеющихся в базе диагностических сообщений
	Наличие

	2.33
	Создание пользователем базы собственных диагностических сообщений
	Наличие

	2.34
	Одновременный просмотр на экране нескольких регистраций ЭКГ одного пациента для последовательного сравнения
	Наличие

	2.35
	Звуковая индикация нарушения контакта электродов
	Наличие

	2.36
	Визуализация на экране монитора ПК контактов электродов с указанием значения напряжения на каждом электроде
	Наличие

	2.37
	Выбор форматов печати
	Наличие

	2.38
	Экспорт регистраций в PDF формат
	Наличие

	2.39
	Обработка и архивирование данных: ЭКГ покоя, ЭКГ нагрузки, длительной регистрации ритма и эргоспирометрии
	Наличие

	2.40
	ЭКГ покоя:
	

	2.40.1
	Одновременное отображение на экране 3, 6 или 12 отведений
	Наличие

	2.40.2
	Автоматическое измерение ЭКГ: построение усредненных комплексов с маркерами точек измерений, расчет основных интервалов, амплитуд зубцов и электрических осей отдельно для зубцов P, QRS, T
	Наличие

	2.40.3
	Длительная регистрация ритма-покоя 
	не менее 75 мин

	2.41
	Программа расчета QT дисперсии
	Наличие

	2.41.1
	автоматическое измерение и расчет ср. QT, SDQT, minQT, maxQT, дельта QT
	Наличие

	2.42
	Печать 12 ЭКГ отведений группами по 3, 6 или 12 отведений на встроенный термопринтер
	Наличие

	2.43
	Печать 12 отведений ЭКГ группами по 3, 6 или 12 отведений ЭКГ на внешний лазерный принтер
	Наличие

	2.44
	Возможность дооснащения программой автоматического формирования интерпретационного заключения для взрослых и детей, начиная с первого дня жизни
	Наличие

	2.45
	Возможность дооснащения программой анализа поздних потенциалов миокарда желудочков
	Наличие

	2.46
	Возможность дооснащения программой векторкардиографии
	Наличие

	2.47
	Возможность дооснащения программой измерения пейсмекера
	Наличие

	2.48
	ЭКГ нагрузки:
	

	2.48.1
	Полностью автоматизированное управление нагрузочным тестом
	Наличие

	2.48.2
	Стандартные протоколы нагрузки для велоэргометра и для беговой дорожки
	Наличие

	2.48.3
	Определяемые пользователем протоколы нагрузки для велоэргометра и для беговой дорожки без ограничения их количества
	Наличие

	2.48.4
	Изменение запрограммированного протокола теста в процессе тестирования
	Наличие

	2.48.5
	Изменение длительности любой стадии нагрузочного теста в процессе тестирования
	Наличие

	2.48.6
	Автоматическое внесение в программу результатов измерения АД 
	Наличие

	2.48.7
	Внесение значений измеренного вручную АД
	Наличие

	2.48.8
	Ввод информации о состоянии пациента с указанием уровня тяжести в процессе тестирования 
	Наличие

	2.48.9
	Полное представление на экране нагрузочного теста по всем 12 отведениям в процессе исследования 
	Наличие

	2.48.10
	Увеличенное изображение QRS комплекса по любому отведению, сравнение текущего комплекса с первоначальным в режиме реального времени (супер импозиция)
	Наличие

	2.48.11
	Автоматическое определение аритмий
	Наличие

	2.48.12
	Отображение на экране в процессе тестирования: данные пациента, название протокола, текущая ступень, текущая нагрузка, время, ЧСС, АД, смещение и наклон сегмента ST
	Наличие



	2.48.13
	Построение трендов динамики смещения и наклона сегментаST, ЧСС, систолического и диастолического АД, выполненной нагрузки в режиме реального времени («бегущий» тренд)
	Наличие

	2.48.14
	Измерение абсолютного и относительного смещения сегмента ST в режиме online по всем 12-ти отведениям
	Наличие

	2.48.15
	Изменение точки вычисления амплитуды и наклона ST
	Наличие

	2.48.16
	Тревога по ЧСС
	Наличие

	2.48.17
	Расчет ожидаемой ЧСС по формуле, выбираемой пользователем из имеющихся, или вводится вручную
	Наличие

	2.48.18
	Выбор критерия завершения тестирования из имеющегося перечня или введение собственного критерия
	Наличие

	2.48.19
	Сохранение результатов теста по всем отведениям в полном объеме
	Наличие

	2.48.20
	Расчет двойного произведения
	Наличие

	2.48.21
	Отображение выполненной нагрузки в Ваттах и МЕТ
	Наличие

	2.48.22
	Автоматический расчет площади поверхности тела и ожидаемой нагрузки 
	Наличие

	2.48.23
	Произвольное формирование заключительного отчета без ограничений
	Наличие

	2.49
	Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов
	Наличие

	2.49.1
	Специальная тележка на колесах с интегрированным насосом держателем электродов не менее
	Наличие

	2.49.2
	Насос: 
	

	2.49.2.1
	максимальный уровень создаваемого вакуума 
	не менее 500 mbar

	2.49.2.2
	максимальный уровень создаваемого потока
	не менее 5,5 л/мин

	2.49.3
	Уровни регулировки силы присасывания 
	80;120;160;200;220 mbar

	2.49.4
	Удобная шарнирная система регулировки положения держателя электродов 
	Наличие

	2.49.5
	Вращение держателя электродов 
	не менее 300°

	2.49.6
	Электроды
	хлоридсеребряные

	2.50
	Медицинский лежачий стресс-эхо велоэргометр
	Наличие

	2.50.1
	Диапазон подаваемой нагрузки 
	не менее 1 – 999 Вт

	2.50.2
	Минимальный шаг нагрузки 
	не более 1 Вт 

	2.50.3
	Число оборотов в минуту в диапазоне 
	не менее 30 – 130 

	2.50.4
	Сенсорный дисплей для врача
	Наличие

	2.50.4.1
	подсветка
	Наличие

	2.50.4.2
	отображаемые параметры: величина нагрузки, количество оборотов в минуту
	Наличие

	2.50.5
	Дисплей для пациента со счетчиком оборотов
	Наличие

	2.50.6
	Поворот консоли управления на 180°
	Наличие

	2.50.7
	Максимальный допустимый вес пациента 
	не менее 160 кг

	2.50.8
	Допустимый рост пациента в диапазоне 
	не менее 135 – 210 см

	2.50.9
	Регулируемое положение кушетки велоэргометра в вертикальной плоскости в диапазоне 
	не менее 0 - 45°

	2.50.10
	Регулируемое положение кушетки велоэргометра в горизонтальной плоскости налево в диапазоне 
	не менее 0 - 45°

	2.50.11
	Дистанционное управление положением кушетки велоэргометра, сидением и подголовником с помощью пульта
	Наличие

	2.50.12
	Регулируемое положение подлокотника и подголовника
	Наличие

	2.50.13
	Размеры основания велоэргометра 
	не менее 160 × 70 см

	2.50.14
	Вес велоэргометра 
	не более 130 кг

	2.51
	Блок бесперебойного питания:
	

	2.51.1
	Выходная мощность
	Не менее 2000 ВА

	2.52.2
	Онлайн с двойным преобразованием
	Наличие


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                        Ю.В.Сергиенко
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