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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Кровать медицинская (реанимационная) функциональная
	Комплект
	7



1. Состав (комплектация) оборудования 1 комплекта:
	1.
	Кровать медицинская (реанимационная) функциональная 
	1 шт.

	2.
	Быстросъемная инфузионная стойка с фиксацией на кровати и держателями
	1 шт.

	4.
	Складные боковые ограждения секции спины c угломером
	1 комплект

	5.
	Складные боковые ограждения секции ног
	1 комплект

	6.
	Контрольная панель управления для персонала 
	1 шт.

	7.
	Пульт управления для пациента 
	1 шт.

	8.
	Электронно-управляемая CPR (положение для проведения реанимационных мероприятий)
	1 шт.

	9.
	Механический CPR (положение для проведения реанимационных мероприятий) по обеим сторонам кровати
	1 шт.

	10.
	Держатель мочеприемника и пакетов
	4 шт.

	11.
	Ремни фиксации пациента  
	1 шт.

	13.
	Встроенная аккумуляторная батарея
	1 шт.



2. Технические требования:
	1. 
	Кровать должна иметь не менее 4-х секций. Секции кровати должны быть выполнены из рентгенпрозрачного материала (полипропилен, высокопрочный пластик и т.п.). Ножной, головной торцы и боковые элементы должны быть выполнены из высокопрочного пластика. 

	1. 
	Кровать должна иметь быстросъемные головной и ножной торцы, снимающиеся без дополнительных инструментов.

	1. 
	Размеры кровати: длина ложа не менее 2100 мм, но не более 2300 мм, ширина ложа не менее 850 мм, но не более 1200 мм.

	1. 
	Регулировка высоты ложа от пола в пределах не менее от 370 – 800 мм.

	1. 
	Регулировка угла наклона опоры спины в диапазоне не менее 0-60 градусов;
Положений Тренделенбурга и антиТренделенбург, Фовлера не менее 0-15 градусов;
Угла наклона бедра не менее 0-30 градусов.

	1. 
	При изменении угла наклона опоры спины, поднятые боковые ограждения также должны синхронно двигаться, для защиты пациента от непреднамеренного бокового сваливания.
В нижнем положении кровати опущенные боковые ограждения не должны касаться пола.

	1. 
	Электрические разъемы должны быть надежно закрыты, а кабели должны проходить внутри рамы кровати.

	1. 
	Наличие электронно-управляемой CPR-функции: электрический привод в низкое горизонтальное положение при необходимости реанимации для всех секций кровати нажатием одной кнопки из любого положения кровати.

	1. 
	*Нагрузка на кровать не менее 270 кг.

	1. 
	Съемный чехол матраца не должен содержать ПВХ, латекса, не вызывать аллергию, должен выдерживать дезинфекцию и стирку.

	1. 
	Максимальная нагрузка на матрас: не менее 200 кг.

	1. 
	Протекторы – бамперы для предотвращения ударов о стены при перемещениях, расположенные по углам кровати.

	1. 
	Кровать должна быть оборудована колесами диаметром не менее 125 мм с системой центральной блокировки.


* - данные требования технического задания определяют уровень и класс кровати, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.


