	
	



Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Состав (комплектация) медицинских изделий.
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, штук

	1
	Стойка эндовидеохирургическая
	35

	Комплектация одной стойки

	1.1.
	Монитор ЖКИ медицинский, FullHD
	1

	1.2.
	Видеосистема FullHD
	1

	1.3.
	Источник света светодиодный
	1

	1.4.
	Световод волоконно-оптический
	6

	1.5.
	Головка камеры, FullHD
	2

	1.6.
	Инсуффлятор
	1

	1.7.
	Инсуффляционная трубка для подачи CO2
	4

	1.8.
	Фильтр бактериальный
	50

	1.9.
	Аппарат для аспирации и ирригации
	1

	1.10.
	Многоразовые трубки для аспирации/ирригации
	10

	1.11.
	Лапароскоп FullHD (диаметр 10 мм, 30º)
	6

	1.12.
	Лапароскоп FullHD (диаметр 5 мм, 30º)
	3

	1.13.
	Контейнер для хранения и стерилизации эндоскопов (лапароскопов) из полимерных материалов
	9

	1.14.
	Троакар 14,0-15,0 мм со стилетом
	2

	1.15.
	Троакар 12,0-13,0 мм со стилетом
	2

	1.16.
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом
	6

	1.17.
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом
	12

	1.18.
	Вставка эндоскопическая редуцирующая укороченная (переходник 15/5 мм)
	1

	1.19.
	Вставка эндоскопическая редуцирующая укороченная (переходник 12/5 мм)
	1

	1.20.
	Вставка эндоскопическая редуцирующая укороченная (переходник 10/5 мм)
	4

	1.21.
	Уплотнители для троакаров 14,0-15,0 мм
	5

	1.22.
	Уплотнители для троакаров 12,0-13,0 мм
	5

	1.23.
	Уплотнители для троакаров 10,0-11,0 мм
	20

	1.24.
	Уплотнители для троакаров 5,0-5,5 мм
	40

	1.25.
	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект Johann (или аналог)
	4

	1.26.
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект Maryland (или аналог)
	4

	1.27.
	Щипцы для диссекции, комплект Maryland (или аналог)
	4

	1.28.
	Захватывающие щипцы, комплект плоские (или аналог)
	4 

	1.29.
	Захватывающие щипцы, комплект CrocheOlmi (или аналог)
	4 

	1.30.
	Захватывающие щипцы, комплект коготь (или аналог)
	4 

	1.31.
	Захватывающие щипцы, комплект Johann (или аналог)
	4 

	1.32.
	Захватывающие щипцы, комплект клинчерные (или аналог)
	4 

	1.33.
	ВЧ-электрод тип – стандартный крюк
	10

	1.34.
	ВЧ-электрод тип – шар
	5

	1.35.
	Ножницы, комплект изогнутые
	10

	1.36.
	Ножницы, комплект прямые
	5

	1.37.
	Иглодержатель
	4 

	1.38.
	Инструмент для аспирации/ирригации
	10

	1.39.
	Инструмент для аспирации/ирригации плунжерного типа
	10

	1.40.
	Набор чистящих щёток
	4 компл.

	1.41.
	Эндоклипер поворотный под клипсы 5 и 8 мм (для канала 10 мм)
	4

	1.42.
	Эндоклипер многоразовый для наложения средне-больших полимерных клипс
	2

	1.43.
	Эндоклипер многоразовый для наложения больших полимерных клипс
	2

	1.44.
	Устройство для ушивания троакарных ран
	4

	1.45.
	Игла Вереша
	4

	1.46.
	Контейнер для хранения и стерилизации наборов инструментов
	4

	1.47.
	Стойка-тележка для оборудования
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Монитор ЖКИ медицинский, FullHD:
2.1.1. Разрешающая способность не менее 1920х1080p;
2.1.2. Диагональ, не менее 28”;
2.1.3. Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º;
2.1.4. Контраст, не менее 1500:1;
2.2. Видеосистема FullHD:
2.2.1. Возможность получения изображения высокой четкости 1920х1080p;
2.2.2. Режим структурного усиления изображения;
2.2.3. Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, цистоскопия/резектоскопия, фиброскопы и др.
2.2.4. Автоматическая регулировка яркости освещения;
2.2.5. Функция фото- и видеозаписи с разрешением не менее 1920х1080p (возможность использования USB накопителя объемом не менее 256 Гб);
2.3.  Источник света светодиодный:
2.3.1. Тип и мощность лампы – светодиодная, яркость как у ксенонового мощностью 300 Вт.;
2.3.2. Интенсивность светового потока, не менее 3 000 000 люкс;
2.3.3. Срок службы лампы, не менее 20 000 часов;
2.3.4. Цветовая температура 6500-7000°К;
2.4.  Световод волоконно-оптический:
2.4.1. Длина не менее 3 м;
2.4.2. Диаметр не менее 4,0 мм (для работы с телескопами диаметром от 5 мм);
2.4.3. Возможность стерилизации в автоклаве
2.5. Головка камеры FullHD:
2.5.1. Трехчиповая (3хCMOS сенсора);
2.5.2. Возможность получения изображения высокой четкости 1920х1080p;
2.5.3. Оптическое увеличение: не менее 2.0 раза;
2.5.4. Фокусное расстояние, диапазон не менее 14-30 мм;
2.5.5. Управление функциями фото- и видеозаписи кнопками на головке камеры;
2.5.6. Вес не более 220 г;
2.6.  Инсуффлятор:
2.6.1. Максимальная скорость подачи газа: не менее 50 л/мин;
2.6.2. Возможность регулировки скорости подачи газа: от 0,1 до 50 л/мин;
2.6.3. Диапазон регулировки давления: от 1 до 30 мм рт.ст.;
2.6.4. Сенсорный экран управления с меню на русском языке;
2.6.5. Предустановленные режимы работы:
- лапароскопия (взрослые);
- лапароскопия (педиатрический);
- бариатрический;
- забрюшинное пространство;
2.6.6. Функция подогрева газа;
2.6.7. Возможность настройки и сохранения режима работы;
2.6.8. В составе должен быть шланг для подключения к централизованной системе подачи СО2 – 1 шт;
2.7. Инсуффляционная трубка для подачи CO2:
2.7.1. Должна быть совместима с поставляемым инсуффлятором.
2.8. Фильтр бактериальный:
2.8.1. Должен быть совместим с поставляемым инсуффлятором и трубками для подачи CO2.
2.9. Аппарат для аспирации и ирригации
2.9.1. Должен эффективно обеспечивать аспирацию жидкости, сгустков крови и другого содержимого, а также выполнять ирригацию растворов при лапароскопических операциях;
2.9.2. Насос роликового типа;
2.9.3. Управление аспирацией/ирригацией с помощью ручного контроля или ножной педали;
2.9.4. Непрерывный контроль давления;
2.9.5. Максимальная скорость ирригации – не менее 1500 мл/мин; максимальная скорость аспирации – не менее 1300 мл/мин;
2.9.6. В комплекте должна быть банка для аспирации, не менее 2-х литров – 2 шт.;
2.10. Многоразовые трубки для аспирации/ирригации:
2.10.1. Должны быть совместимы с поставляемым аспиратором/ирригатором.
2.11. Лапароскоп FullHD (диаметр 10 мм, 30º):
2.11.1. Рабочая длина: 300 – 320 мм;
2.11.2. Получение изображения без хроматических и геометрических аберраций и без дисторсии;
2.11.3. Возможность стерилизации в автоклаве.
2.12. Лапароскоп FullHD (диаметр 5 мм, 30º):
2.12.1. Рабочая длина: 300 – 320 мм;
2.12.2. Возможность стерилизации в автоклаве.
2.13. Контейнер для хранения и стерилизации Контейнер для хранения и стерилизации эндоскопов (лапароскопов) из полимерных материалов:
2.13.1. возможность размещения до 2-х телескопов;
2.13.2. прозрачная крышка;
2.14. Троакар 14,0-15,0 мм со стилетом
2.14.1. рабочая длина не менее 100 мм;
2.14.2. с возможностью подачи газа;
2.14.3. стилет с пирамидальным наконечником;
2.15. Троакар 12,0-13,0 мм со стилетом
2.15.1. рабочая длина не менее 100 мм;
2.15.2. с возможностью подачи газа;
2.15.3. стилет с пирамидальным наконечником;
2.16. Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом
2.16.1. рабочая длина не менее 100 мм;
2.16.2. с возможностью подачи газа;
2.16.3. стилет с пирамидальным наконечником;
2.17. Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом
2.17.1. рабочая длина не менее 100 мм;
2.17.2. с возможностью подачи газа;
2.17.3. стилет с пирамидальным наконечником;
2.18. Вставка эндоскопическая редуцирующая укороченная (переходник 15/5 мм)
2.18.1. 14,0-15,0 мм к 5,0-5,5 мм, накидная;
2.19. Вставка эндоскопическая редуцирующая укороченная (переходник 12/5 мм)
2.19.1. 12,0-13,0 мм к 5,0-5,5 мм, накидная;
2.20. Вставка эндоскопическая редуцирующая укороченная (переходник 12/5 мм)
2.20.1. 10,0-11,0 мм к 5,0-5,5 мм, накидная;
2.21. Уплотнители для троакаров 14,0-15,0 мм
2.21.1. Должны быть адаптированы к поставляемым троакарам.
2.22. Уплотнители для троакаров 12,0-13,0 мм
2.22.1. Должны быть адаптированы к поставляемым троакарам.
2.23. Уплотнители для троакаров 10,0-11,0 мм
2.23.1. Должны быть адаптированы к поставляемым троакарам.
2.24. Уплотнители для троакаров 5,0-5,5 мм
2.24.1. Должны быть адаптированы к поставляемым троакарам.
2.25. Захватывающие щипцы, биполярные, комплект Johann (или аналог)
2.25.1. Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;
2.25.2. Для работы в режиме биполярной коагуляции;
2.25.3. тип – Johann (или аналог);
2.25.4. керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;
2.25.5. поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
2.25.6. две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм;
2.25.7. рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;
2.26. Щипцы для диссекции, биполярные, комплект Maryland (или аналог)
2.26.1. Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;
2.26.2. Для работы в режиме биполярной коагуляции;
2.26.3. тип – Maryland (или аналог);
2.26.4. керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;
2.26.5. поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;
2.26.6. длина захвата не менее 18 мм;
2.26.7. рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;
2.27. Щипцы для диссекции, комплект Maryland (или аналог)
2.27.1. Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;
2.27.2. тип – Maryland (или Kelly);
2.27.3. поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;
2.27.4. длина захвата не менее 17 мм; рабочая длина 33-36 см;
2.27.5. диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;
2.28. Захватывающие щипцы, комплект плоские (или аналог)
2.28.1. Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;
2.28.2. для всех видов лапароскопических операций;
2.28.3. атравматичные; плоские;
2.28.4. поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;
2.28.5. длина захвата не менее 16 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм
2.28.6. рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;
2.29. Захватывающие щипцы, комплект CrocheOlmi (или аналог)
2.29.1. Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;
2.29.2. тип – CrocheOlmi;
2.29.3. для точной фиксации чувствительных тканей;
2.29.4. поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
2.29.5. одна подвижная бранша; длина захвата не менее 25 мм;
2.29.6. рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;
2.29.7. рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;
2.30. Захватывающие щипцы, комплект коготь (или аналог)
2.30.1. Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;
2.30.2. тип – коготь (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
2.30.3. одна подвижная бранша;  длина захвата не менее 18 мм;
2.30.4. рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;
2.30.5. рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;
2.31. Захватывающие щипцы, комплект Johann (или аналог)
2.31.1. Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;
2.31.2. тип – Johann (или аналог);
2.31.3. для всех видов лапароскопических операций;
2.31.4. плоские;
2.31.5. поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
2.31.6. две подвижные бранши; длина захвата не менее 24 мм;
2.31.7. рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;
2.31.8. рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;
2.32. Захватывающие щипцы, комплект клинчерные (или аналог)
2.32.1. Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;
2.32.2. тип – клинчерные (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
2.32.3. две подвижные бранши;  длина захвата не менее 26 мм;
2.32.4. рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;
2.32.5. рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;
2.33. ВЧ-электрод тип – стандартный крюк
2.33.1. тип – стандартный крюк (L-образный);
2.33.2. диаметр 5 мм; рабочая длина 33 см;
2.34. ВЧ-электрод тип – шар:
2.34.1. тип – шар;
2.34.2. диаметр 5 мм; рабочая длина 33 см;
2.35. Ножницы, комплект изогнутые
2.35.1. Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;
2.35.2. тип – Metzenbaum (изогнутые);
2.35.3. поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;
2.35.4. длина захвата 17 мм; рабочая длина 33-36 см;
2.35.5. диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;
2.36. Ножницы, комплект прямые
2.36.1. Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;
2.36.2. тип – прямые;
2.36.3. поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;
2.36.4. длина захвата 17 мм; рабочая длина 33-36 см;
2.36.5. диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;
2.37. Иглодержатель
2.37.1. ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка;
2.37.2. прямой; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;
2.38. Инструмент для аспирации/ирригации:
2.38.1. Диаметр рабочей части не более 5 мм;
2.38.2. Длина не менее 330 мм;
2.38.3. Рукоятка для аспирации и ирригации с вращающимся двухпозиционным рычажным механизмом и 2 большими универсальными адаптерами для трубок с разъемом luer-lock;
2.38.4. Многоразового пользования, может подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию.
2.39. Инструмент для аспирации/ирригации плунжерного типа:
2.39.1. с рычажным управлением (один рычаг для аспирации, второй для ирригации);
2.39.2. для использования с насосами, управляемыми давлением
2.39.3. диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;
2.39.4. боковые отверстия на дистальном конце трубки;
2.40. Набор чистящих щёток:
2.40.1. щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 6 мм, общая длина – не менее 250 мм);
2.40.2. щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 10 мм, общая длина – не менее 250 мм);
2.40.3. щетка для поверхностей.
2.41. Эндоклипер поворотный под клипсы 5 и 8 мм (для канала 10 мм):
2.41.1. Диаметр 10 мм, рабочая длина не менее 320 мм, снабжен компенсатором усилия;
2.41.2. Должен обеспечивать надежное наложение клипс на сосуды и трубчатые структуры органов брюшной полости;
2.41.3. Конструкция устройства сжатия губок аппликатора должна обеспечивать неподвижность рабочей части по оси и самой клипсы при её наложении.
2.42. Эндоклипер многоразовый для наложения средне-больших полимерных клипс:
2.42.1. Цветовая маркировка клипатора- зеленая;
2.42.2. Поворот рабочей части не менее 3400;
2.42.3. Диаметр - 5 мм, рабочая длина не менее- 320 мм;
2.42.4. Бранши изогнуты на 200;
2.42.5. В браншах клипатора имеются углубления 0,9мм, соответствующие выступам на клипсе;
2.42.6. Эндоклипер для наложения полимерных клипс на трубчатые структуры от 3 до 10 мм;
2.42.7. Многоразового пользования, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию
2.43. Эндоклипер многоразовый для наложения больших полимерных клипс
2.43.1. Цветовая маркировка клипатора- фиолетовая;
2.43.2. Поворот рабочей части не менее 3400;
2.43.3. Диаметр - 10 мм, рабочая длина не менее- 320 мм;
2.43.4. Бранши изогнуты на 200;
2.43.5. В браншах клипатора имеются углубления 1,3мм, соответствующие выступам на клипсе;
2.43.6. Эндоклипер для наложения полимерных клипс на трубчатые структуры от 5 до 13 мм;
2.43.7. Многоразового пользования, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию
2.44. Устройство для ушивания троакарных ран:
2.44.1. Диаметр рабочей части не более 3 мм, длина не менее 170 мм;
2.44.2. Многоразового пользования, должен иметь возможность подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию.
2.45. Игла Вереша:
2.45.1. Длина 12-16 см.
2.46. Контейнер для хранения и стерилизации наборов инструментов:
2.46.1. Должен быть с прозрачной крышкой.
2.46.2. Должен выдерживать многочисленные циклы стерилизации.
2.46.3. Должен вмещать стандартный набор лапароскопических инструментов.
2.47. Стойка-тележка для оборудования:
2.47.1. Должно быть крепление для ЖК-монитора, подходящее к предлагаемому монитору;
2.47.2. Должно быть не менее 4-х полок;
2.47.3. Наличие выдвижного ящика;
2.47.4. Минимум 2 колеса тележки должны быть оборудованы тормозами.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
 Согласно аукционным документам организатора (заказчика). 

[bookmark: _GoBack]
