Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № п/п | Наименование | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка эндовидеохирургическая | 35 |
| Комплектация одной стойки |  |  |
| 1.1. | Монитор ЖКИ медицинский, FullHD | 1 |
| 1.2. | Видеосистема FullHD | 1 |
| 1.3. | Источник света светодиодный | 1 |
| 1.4. | Световод волоконно-оптический | 6 |
| 1.5. | Головка камеры, FullHD | 2 |
| 1.6. | Инсуффлятор | 1 |
| 1.7. | Инсуффляционная трубка для подачи CO2 | 4 |
| 1.8. | Фильтр бактериальный | 50 |
| 1.9. | Аппарат для аспирации и ирригации | 1 |
| 1.10. | Многоразовые трубки для аспирации/ирригации | 10 |
| 1.11. | Лапароскоп FullHD (диаметр 10 мм, 30º) | 6 |
| 1.12. | Лапароскоп FullHD (диаметр 5 мм, 30º) | 3 |
| 1.13. | Контейнер для хранения и стерилизации эндоскопов (лапароскопов) из полимерных материалов | 9 |
| 1.14. | Троакар 14,0-15,0 мм со стилетом | 2 |
| 1.15. | Троакар 12,0-13,0 мм со стилетом | 2 |
| 1.16. | Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом | 6 |
| 1.17. | Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом | 12 |
| 1.18. | Вставка эндоскопическая редуцирующая укороченная (переходник 15/5 мм) | 1 |
| 1.19. | Вставка эндоскопическая редуцирующая укороченная (переходник 12/5 мм) | 1 |
| 1.20. | Вставка эндоскопическая редуцирующая укороченная (переходник 10/5 мм) | 4 |
| 1.21. | Уплотнители для троакаров 14,0-15,0 мм | 5 |
| 1.22. | Уплотнители для троакаров 12,0-13,0 мм | 5 |
| 1.23. | Уплотнители для троакаров 10,0-11,0 мм | 20 |
| 1.24. | Уплотнители для троакаров 5,0-5,5 мм | 40 |
| 1.25. | Захватывающие щипцы, биполярные, комплект Johann (или аналог) | 4 |
| 1.26. | Щипцы для диссекции, биполярные, комплект Maryland (или аналог) | 4 |
| 1.27. | Щипцы для диссекции, комплект Maryland (или аналог) | 4 |
| 1.28. | Захватывающие щипцы, комплект плоские (или аналог) | 4 |
| 1.29. | Захватывающие щипцы, комплект CrocheOlmi (или аналог) | 4 |
| 1.30. | Захватывающие щипцы, комплект коготь (или аналог) | 4 |
| 1.31. | Захватывающие щипцы, комплект Johann (или аналог) | 4 |
| 1.32. | Захватывающие щипцы, комплект клинчерные (или аналог) | 4 |
| 1.33. | ВЧ-электрод тип – стандартный крюк | 10 |
| 1.34. | ВЧ-электрод тип – шар | 5 |
| 1.35. | Ножницы, комплект изогнутые | 10 |
| 1.36. | Ножницы, комплект прямые | 5 |
| 1.37. | Иглодержатель | 4 |
| 1.38. | Инструмент для аспирации/ирригации | 10 |
| 1.39. | Инструмент для аспирации/ирригации плунжерного типа | 10 |
| 1.40. | Набор чистящих щёток | 4 компл. |
| 1.41. | Эндоклипер поворотный под клипсы 5 и 8 мм (для канала 10 мм) | 4 |
| 1.42. | Эндоклипер многоразовый для наложения средне-больших полимерных клипс | 2 |
| 1.43. | Эндоклипер многоразовый для наложения больших полимерных клипс | 2 |
| 1.44. | Устройство для ушивания троакарных ран | 4 |
| 1.45. | Игла Вереша | 4 |
| 1.46. | Контейнер для хранения и стерилизации наборов инструментов | 4 |
| 1.47. | Стойка-тележка для оборудования | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

  - Монитор ЖКИ медицинский, FullHD:

    - Разрешающая способность не менее 1920х1080p;

    - Диагональ, не менее 28”;

    - Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º;

    - Контраст, не менее 1500:1;

  - Видеосистема FullHD:

    - Возможность получения изображения высокой четкости 1920х1080p;

    - Режим структурного усиления изображения;

    - Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, цистоскопия/резектоскопия, фиброскопы и др.

    - Автоматическая регулировка яркости освещения;

    - Функция фото- и видеозаписи с разрешением не менее 1920х1080p (возможность использования USB накопителя объемом не менее 256 Гб);

  - Источник света светодиодный:

    - Тип и мощность лампы – светодиодная, яркость как у ксенонового мощностью 300 Вт.;

    - Интенсивность светового потока, не менее 3 000 000 люкс;

    - Срок службы лампы, не менее 20 000 часов;

    - Цветовая температура 6500-7000°К;

  - Световод волоконно-оптический:

    - Длина не менее 3 м;

    - Диаметр не менее 4,0 мм (для работы с телескопами диаметром от 5 мм);

    - Возможность стерилизации в автоклаве

  - Головка камеры FullHD:

    - Трехчиповая (3хCMOS сенсора);

    - Возможность получения изображения высокой четкости 1920х1080p;

    - Оптическое увеличение: не менее 2.0 раза;

    - Фокусное расстояние, диапазон не менее 14-30 мм;

    - Управление функциями фото- и видеозаписи кнопками на головке камеры;

    - Вес не более 220 г;

  - Инсуффлятор:

    - Максимальная скорость подачи газа: не менее 50 л/мин;

    - Возможность регулировки скорости подачи газа: от 0,1 до 50 л/мин;

    - Диапазон регулировки давления: от 1 до 30 мм рт.ст.;

    - Сенсорный экран управления с меню на русском языке;

    - Предустановленные режимы работы:

- лапароскопия (взрослые);

- лапароскопия (педиатрический);

- бариатрический;

- забрюшинное пространство;

    - Функция подогрева газа;

    - Возможность настройки и сохранения режима работы;

    - В составе должен быть шланг для подключения к централизованной системе подачи СО2 – 1 шт;

  - Инсуффляционная трубка для подачи CO2:

    - Должна быть совместима с поставляемым инсуффлятором.

  - Фильтр бактериальный:

    - Должен быть совместим с поставляемым инсуффлятором и трубками для подачи CO2.

  - Аппарат для аспирации и ирригации

    - Должен эффективно обеспечивать аспирацию жидкости, сгустков крови и другого содержимого, а также выполнять ирригацию растворов при лапароскопических операциях;

    - Насос роликового типа;

    - Управление аспирацией/ирригацией с помощью ручного контроля или ножной педали;

    - Непрерывный контроль давления;

    - Максимальная скорость ирригации – не менее 1500 мл/мин; максимальная скорость аспирации – не менее 1300 мл/мин;

    - В комплекте должна быть банка для аспирации, не менее 2-х литров – 2 шт.;

  - Многоразовые трубки для аспирации/ирригации:

    - Должны быть совместимы с поставляемым аспиратором/ирригатором.

  - Лапароскоп FullHD (диаметр 10 мм, 30º):

    - Рабочая длина: 300 – 320 мм;

    - Получение изображения без хроматических и геометрических аберраций и без дисторсии;

    - Возможность стерилизации в автоклаве.

  - Лапароскоп FullHD (диаметр 5 мм, 30º):

    - Рабочая длина: 300 – 320 мм;

    - Возможность стерилизации в автоклаве.

  - Контейнер для хранения и стерилизации Контейнер для хранения и стерилизации эндоскопов (лапароскопов) из полимерных материалов:

    - возможность размещения до 2-х телескопов;

    - прозрачная крышка;

  - Троакар 14,0-15,0 мм со стилетом

    - рабочая длина не менее 100 мм;

    - с возможностью подачи газа;

    - стилет с пирамидальным наконечником;

  - Троакар 12,0-13,0 мм со стилетом

    - рабочая длина не менее 100 мм;

    - с возможностью подачи газа;

    - стилет с пирамидальным наконечником;

  - Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом

    - рабочая длина не менее 100 мм;

    - с возможностью подачи газа;

    - стилет с пирамидальным наконечником;

  - Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом

    - рабочая длина не менее 100 мм;

    - с возможностью подачи газа;

    - стилет с пирамидальным наконечником;

  - Вставка эндоскопическая редуцирующая укороченная (переходник 15/5 мм)

    - 14,0-15,0 мм к 5,0-5,5 мм, накидная;

  - Вставка эндоскопическая редуцирующая укороченная (переходник 12/5 мм)

    - 12,0-13,0 мм к 5,0-5,5 мм, накидная;

  - Вставка эндоскопическая редуцирующая укороченная (переходник 12/5 мм)

    - 10,0-11,0 мм к 5,0-5,5 мм, накидная;

  - Уплотнители для троакаров 14,0-15,0 мм

    - Должны быть адаптированы к поставляемым троакарам.

  - Уплотнители для троакаров 12,0-13,0 мм

    - Должны быть адаптированы к поставляемым троакарам.

  - Уплотнители для троакаров 10,0-11,0 мм

    - Должны быть адаптированы к поставляемым троакарам.

  - Уплотнители для троакаров 5,0-5,5 мм

    - Должны быть адаптированы к поставляемым троакарам.

  - Захватывающие щипцы, биполярные, комплект Johann (или аналог)

    - Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

    - Для работы в режиме биполярной коагуляции;

    - тип – Johann (или аналог);

    - керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

    - поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

    - две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм;

    - рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

  - Щипцы для диссекции, биполярные, комплект Maryland (или аналог)

    - Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

    - Для работы в режиме биполярной коагуляции;

    - тип – Maryland (или аналог);

    - керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

    - поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

    - длина захвата не менее 18 мм;

    - рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

  - Щипцы для диссекции, комплект Maryland (или аналог)

    - Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

    - тип – Maryland (или Kelly);

    - поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

    - длина захвата не менее 17 мм; рабочая длина 33-36 см;

    - диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

  - Захватывающие щипцы, комплект плоские (или аналог)

    - Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

    - для всех видов лапароскопических операций;

    - атравматичные; плоские;

    - поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

    - длина захвата не менее 16 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм

    - рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

  - Захватывающие щипцы, комплект CrocheOlmi (или аналог)

    - Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

    - тип – CrocheOlmi;

    - для точной фиксации чувствительных тканей;

    - поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

    - одна подвижная бранша; длина захвата не менее 25 мм;

    - рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

    - рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

  - Захватывающие щипцы, комплект коготь (или аналог)

    - Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

    - тип – коготь (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

    - одна подвижная бранша;  длина захвата не менее 18 мм;

    - рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

    - рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

  - Захватывающие щипцы, комплект Johann (или аналог)

    - Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

    - тип – Johann (или аналог);

    - для всех видов лапароскопических операций;

    - плоские;

    - поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

    - две подвижные бранши; длина захвата не менее 24 мм;

    - рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

    - рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

  - Захватывающие щипцы, комплект клинчерные (или аналог)

    - Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

    - тип – клинчерные (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

    - две подвижные бранши;  длина захвата не менее 26 мм;

    - рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

    - рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

  - ВЧ-электрод тип – стандартный крюк

    - тип – стандартный крюк (L-образный);

    - диаметр 5 мм; рабочая длина 33 см;

  - ВЧ-электрод тип – шар:

    - тип – шар;

    - диаметр 5 мм; рабочая длина 33 см;

  - Ножницы, комплект изогнутые

    - Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

    - тип – Metzenbaum (изогнутые);

    - поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

    - длина захвата 17 мм; рабочая длина 33-36 см;

    - диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

  - Ножницы, комплект прямые

    - Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

    - тип – прямые;

    - поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

    - длина захвата 17 мм; рабочая длина 33-36 см;

    - диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

  - Иглодержатель

    - ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка;

    - прямой; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;

  - Инструмент для аспирации/ирригации:

    - Диаметр рабочей части не более 5 мм;

    - Длина не менее 330 мм;

    - Рукоятка для аспирации и ирригации с вращающимся двухпозиционным рычажным механизмом и 2 большими универсальными адаптерами для трубок с разъемом luer-lock;

    - Многоразового пользования, может подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию.

  - Инструмент для аспирации/ирригации плунжерного типа:

    - с рычажным управлением (один рычаг для аспирации, второй для ирригации);

    - для использования с насосами, управляемыми давлением

    - диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

    - боковые отверстия на дистальном конце трубки;

  - Набор чистящих щёток:

    - щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 6 мм, общая длина – не менее 250 мм);

    - щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 10 мм, общая длина – не менее 250 мм);

    - щетка для поверхностей.

  - Эндоклипер поворотный под клипсы 5 и 8 мм (для канала 10 мм):

    - Диаметр 10 мм, рабочая длина не менее 320 мм, снабжен компенсатором усилия;

    - Должен обеспечивать надежное наложение клипс на сосуды и трубчатые структуры органов брюшной полости;

    - Конструкция устройства сжатия губок аппликатора должна обеспечивать неподвижность рабочей части по оси и самой клипсы при её наложении.

  - Эндоклипер многоразовый для наложения средне-больших полимерных клипс:

    - Цветовая маркировка клипатора- зеленая;

    - Поворот рабочей части не менее 3400;

    - Диаметр - 5 мм, рабочая длина не менее- 320 мм;

    - Бранши изогнуты на 200;

    - В браншах клипатора имеются углубления 0,9мм, соответствующие выступам на клипсе;

    - Эндоклипер для наложения полимерных клипс на трубчатые структуры от 3 до 10 мм;

    - Многоразового пользования, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию

  - Эндоклипер многоразовый для наложения больших полимерных клипс

    - Цветовая маркировка клипатора- фиолетовая;

    - Поворот рабочей части не менее 3400;

    - Диаметр - 10 мм, рабочая длина не менее- 320 мм;

    - Бранши изогнуты на 200;

    - В браншах клипатора имеются углубления 1,3мм, соответствующие выступам на клипсе;

    - Эндоклипер для наложения полимерных клипс на трубчатые структуры от 5 до 13 мм;

    - Многоразового пользования, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию

  - Устройство для ушивания троакарных ран:

    - Диаметр рабочей части не более 3 мм, длина не менее 170 мм;

    - Многоразового пользования, должен иметь возможность подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию.

  - Игла Вереша:

    - Длина 12-16 см.

  - Контейнер для хранения и стерилизации наборов инструментов:

    - Должен быть с прозрачной крышкой.

    - Должен выдерживать многочисленные циклы стерилизации.

    - Должен вмещать стандартный набор лапароскопических инструментов.

  - Стойка-тележка для оборудования:

    - Должно быть крепление для ЖК-монитора, подходящее к предлагаемому монитору;

    - Должно быть не менее 4-х полок;

    - Наличие выдвижного ящика;

    - Минимум 2 колеса тележки должны быть оборудованы тормозами.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора (заказчика).