ГродМТ 424/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Баллонный катетер для коронарной внутрисосудистой литотрипсии
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Размер
	Количество, шт

	1
	

Баллонный коронарный катетер для внутрисосудистой литотрипсии
	2.0*12мм(±1мм)
	1

	2
	
	2.25*12мм(±1мм)
	1

	3
	
	2.50*12мм(±1мм)
	5

	4
	
	3.0*12мм(±1мм)
	7

	5
	
	3.50*12мм(±1мм)
	6

	6
	
	4.0*12мм(±1мм)
	2


2. Технические характеристики:
2.1 Наличие гидрофильного покрытия с длиной не менее 38см, рабочая длина катетера не менее 145см
2.2. Максимальное количество импульсов не менее 100 с обязательным отображением счетчика импульсов на сенсорном экране 
2.3. Номинальное давление не менее 6АТМ, расчетное давление разрыва не менее 16 АТМ

