ГродМТ 387/26-ЗОИ                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Система шейверная

- Состав (комплектация) 1-й (одной) единицы оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Система шейверная | шт. | 1 |
| 1.1.2 | Рукоятка шейвера с соединительным кабелем | шт. | 2 |
| 1.1.3 | Шейверное синусное лезвие прямое | шт. | 20 |
| 1.1.4 | Трубка ирригационная | шт. | 50 |

| 2 | Технические требования: |
| --- | --- |
| 2.1 | Система шейверная |
| 2.1.1 | Рабочее напряжение 100-120,230-240 В, 50/60 Гц |
| 2.2 | Рукоятка шейвера |
| 2.2.1 | Диапазон скоростей вращения 300-7000 об./мин. |
| 2.2.2 | Аспирационный канал рукоятки шейвера должен быть прямым, без изгибов для предотвращения засорения аспирированными массами |
| 2.2.3 | Должна иметь соединительный кабель, интегрированный с рукояткой или дополнительный, при необходимости – адаптер |
| 2.2.4 | Рукоятка должна обеспечивать непрерывный режим работы |
| 2.2.5 | Рукоятка шейвера должна быть полностью погружаема в дезинфицирующие растворы, быть автоклавируемой при температуре до 135°С; |
| 2.3 | Шейверные синусные лезвия: |
| 2.3.1 | Длина внешнего тубуса насадки от 100 до 130 мм; |
| 2.3.2 | Наружный диаметр синусного лезвия должен быть от 3 до 4 мм |
| 2.3.3 | Внутри шейверного синусного лезвия должен быть аспирационный канал; |
| 2.3.4 | Синусное лезвие должно быть режущим, с зубчатой режущей поверхностью |
| 2.3.5 | Шейверные насадки должны быть стерилизуемыми |