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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Базовые

параметры
	Кол-во

	1.
	Установка обеззараживания и деструкции медицинских отходов
	Соответственно описанию, техническим требованиям
	1 шт.

	1.1.
	Загрузочная корзина
	
	6 шт.

	2.
	Пакеты для  сбора и обеззараживания медицинских отходов 
	Должны допускать метод обеззараживания - горячий воздух,
100 шт. в 1 упаковке,
гелесвязующая композиция в каждой упаковке,
Материал – специализированная пленка
	3000 шт.

	3.
	Индикатор химический для контроля процессов воздушной стерилизации
	Совместимый с режимом обеззараживания отходов установки обеззараживания и деструкции медицинских отходов
	3000 шт.


1.ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ:
1.1 Объем камеры - от 500 до 600 л;
1.2 Размер рабочей камеры - ∅ от 1000 до 1100 мм × от 500 – 600 мм;
1.3 Объем загрузки - от 400 до 450 л;
1.4 Габариты в сборе, длина – от 1000 мм, ширина от 1000 мм, высота от 1000 мм;
1.5 Исполнение - на платформе с колёсами.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
УСТАНОВКИ:
2.1 Метод обеззараживания - горячий воздух;
2.2 Температура обеззараживания - от 195 до 205 ° C;
2.3 Время обеззараживания – до 30 мин;
2.4 Цикл - 60-75 мин;
2.5 Электропитание 400В, 50 Гц;
2.6 Мощность - 16.3 кВт;
2.7. Фильтрующий модуль – Наличие;
2.8 Возможность деструкции медицинских отходов в одном технологическом цикле обеззараживания – Наличие;
2.9 Система аварийного отключения – Наличие;
2.10 Дисплей – ЖК;
2.11 Управление – автоматическое.
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