ГродМТ 383/26-ЭА                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты для автоматического анализатора гемостаза CA-660 производства Sysmex, Corp., Япония

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор для определения АЧТВ | тест | 53 500 |
| 1.2. | Реагент для определения ПВ | тест | 53 500 |
| 1.3. | Набор для определения фибриногена по методу Клаусса | тест | 52 500 |
| 1.4. | Реагент для определения тромбинового времени | тест | 5 000 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Набор для определения АЧТВ | # 1.Набор реагентов для определения АЧТВ на автоматическом анализаторе гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА с низкой чувствительностью к волчаночным антикоагулянтам и умеренной чувствительностью к гепарину. # 2. Набор включает раствор хлорида кальция. # 3. Реагент для определения АЧТВ должен быть жидкий и готовый к применению. # 4.Поверхностный активатор – эллаговая кислота. # 5. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 7 дней. |
| 2.2. | Реагент для определения ПВ | # 1.Реагент для определения ПВ, МНО, % на автоматическом анализаторе гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. # 2.МИЧ тромбопластина должен быть не более 1,1 для коагулометров производства Sysmex, Corp., Япония серии CA. # 3.Реагент должен быть нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 2 ед/мл. # 4.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 7 дней. |
| 2.3. | Набор для определения фибриногена по методу Клаусса | # 1.Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса в плазме на автоматическом анализаторе гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. # 2. Реагент должен включать в себя лиофилизированный бычий тромбин с активностью не менее 100 МЕ/мл. # 3. Стабильность реагента после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 5 дней. # 4.Разбавляющий буфер для фибриногена по Клауссу на автоматическом анализаторе гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. # 5. Буфер в жидком, готовом к применению растворе. # 6.Стабильность буфера после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 недель. |
| 2.4. | Реагент для определения тромбинового времени | 1.Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме на автоматическом анализаторе гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. 2.Форма выпуска реагента – лиофилизированный бычий тромбин с активностью не более 3,0 МЕ/мл, растворитель – готовый буфер, входящий в состав набора. # 3.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 7 дней. |

2.6. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом анализаторе гемостаза CA-660 производства Sysmex, Corp., Япония, что должно быть подтверждено документально (инструкции по применению, адаптационные методики для работы на анализаторе CA-660 Sysmex, Corp., Япония).

2.7. Поставщик должен гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных реагентов.

Лот 2 Реагенты, калибраторы, контрольный материал для автоматического анализатора гемостаза CA-660 производства Sysmex, Corp., Япония

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Набор реагентов с калибратором для определения Д-димера | тест | 2 880 |
| 1.2. | Набор контрольной плазмы для теста Д-димер | мл | 60 |
| 1.3. | Набор для определения активности антитромбина III | тест | 720 |
| 1.4. | Набор для определения концентрации гепарина методом измерения анти-Ха активности | тест | 360 |
| 1.5. | Калибратор низкомолекулярного гепарина | мл | 10 |
| 1.6. | Контроль низкомолекулярного гепарина, низкий уровень | мл | 20 |
| 1.7. | Контроль низкомолекулярного гепарина, высокий уровень | мл | 20 |
| 1.8. | Набор реагентов для количественного определения активности протеина С хромогенным методом | тест | 240 |
| 1.9. | Набор реагентов для обнаружения волчаночного антикоагулянта | тест | 400 |
| 1.10. | Набор для подтверждения наличия волчаночного антикоагулянта | тест | 200 |
| 1.11. | Положительный контроль на волчаночные антикоагулянты | мл | 6 |
| 1.12. | Реагенты для иммунотурбидиметрического определения антигена фактора фон Виллебранда | тест | 480 |
| 1.13. | Реагенты для определения активности фактора фон Виллебранда | тест | 240 |
| 1.14. | Имидазоловый буфер | мл | 300 |
| 1.15. | Дефицитная плазма по VIII фактору | тест | 640 |
| 1.16. | Дефицитная плазма по IX фактору | тест | 640 |
| 1.17. | Мультикалибратор ПВ | мл | 36 |
| 1.18. | Калибровочная плазма | мл | 20 |
| 1.19. | Плазма калибровочная специализированная | мл | 12 |
| 1.20. | Стандартная человеческая плазма | мл | 20 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Набор реагентов с калибратором для определения Д-димера | 1.Набор реагентов для количественного определения Д-димеров в человеческой плазме на автоматическом анализаторе гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. 2. В состав набора должны входить латексный реагент, буфер, дилюент, калибратор (человеческая плазма). 3.Линейность теста – не уже 200 – 30 000 нг/мл ФЭЕ (с учетом разведения). # 4.Стабильность латексного реагента, буфера и дилюента после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 4 недель. |
| 2.2. | Набор контрольной плазмы для теста Д-димер | 1.Плазма для проведения внутрилабораторного контроля качества определения Д-димера на автоматическом анализаторе гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА, совместимая с реагентом для определения Д-димеров, предлагаемом в п. 2.1 настоящего технического задания. 2.Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. 3. Набор контрольной плазмы должен быть 2-х уровней и включать в себя равное количество флаконов объемом не более 1 мл каждого уровня. # 4.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 7 дней; стабильность после замораживания при -18 оС – не менее 4 недель. |
| 2.3. | Набор для определения активности антитромбина III | # 1.Реагент для количественного определения активности антитромбина III (АТ III) в плазме на автоматическом анализаторе гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. # 2.В состав набора входит фактор Xa, субстрат, буфер. Все реагенты должны быть готовы к использованию. # 3.Предел обнаружения – от 0% # 4.Линейность не менее 140% активности Антитромбина # 5.Стабильность всех реагентов после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 4 недель. |
| 2.4. | Набор для определения концентрации гепарина методом измерения анти-Ха активности | # 1.Реагент для определения активности гепарина в плазме и для контроля терапии гепарином методом хромогенного анализа Анти-Ха активности на автоматическом анализаторе гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. # 2.Реагенты для определения активности гепарина и его аналогов должны быть жидкие и готовые к применению. # 3.Стабильность после вскрытия флаконов с реагентами должна быть не менее 8 недель в условиях холодильника (2-80С). |
| 2.5. | Калибратор низкомолекулярного гепарина | 1.Плазма для калибровки Анти-Ха активности для количественного определения активности низкомолекулярного гепарина. # 2.Калибратор должен содержать не менее 5 уровней калибровочных плазм. # 3.Совместим с набором реагентов, предлагаемых в п. 2.4. настоящего технического задания. # 4.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 48 часов. |
| 2.6. | Контроль низкомолекулярного гепарина, низкий уровень | 1.Плазма для проведения внутрилабораторного контроля качества для низкомолекулярного гепарина, совместимая с набором реагентов, предлагаемых в п. 2.4. настоящего технического задания. 2.Форма выпуска – лиофилизат. Растворитель – дистиллированная вода. # 3.Набор должен включать флаконы объемом не более 1 мл. # 4.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 48 часов; стабильность после замораживания при -18 оС – не менее 4 недель. |
| 2.7. | Контроль низкомолекулярного гепарина, высокий уровень | # 1.Плазма для проведения внутрилабораторного контроля качества для низкомолекулярного гепарина, совместимая с набором реагентов, предлагаемых в п. 2.4. настоящего технического задания 2.Форма выпуска – лиофилизат. Растворитель – дистиллированная вода. # 3.Набор должен включать Набор должен включать флаконы объемом не более 1 мл # 4.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 48 часов; стабильность после замораживания при -18 оС – не менее 4 недель. |
| 2.8. | Набор реагентов для количественного определения активности протеина С хромогенным методом | 1.Реагенты совместимы с автоматическим анализатором гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. 2.В состав набора должны входить активатор протеина С, хромогенный субстратный реагент. 3.Стабильность активатора протеина С и субстрата после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 5 недель. |
| 2.9. | Набор реагентов для обнаружения волчаночного антикоагулянта | # 1.Реагент для проведения упрощенного теста DRVVT для обнаружения волчаночных антикоагулянтов. # 2. Реагенты совместимы с автоматическим анализатором гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. # 3.Форма выпуска – лиофилизат. # 4.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 48 часов, стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 1 месяца. |
| 2.10. | Набор для подтверждения наличия волчаночного антикоагулянта | 1.Реагент для проведения DRVVT с высоким содержанием фосфолипидов. 2. Реагенты совместимы с автоматическим анализатором гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. 3.Форма выпуска – лиофилизат. # 4.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 48 часов, стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 1 месяца. |
| 2.11. | Положительный контроль на волчаночные антикоагулянты | 1.Положительная человеческая плазма для контроля качества тестов на волчаночные антикоагулянты двух уровней 2. Реагенты совместимы с автоматическим анализатором гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. 3.Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. # 4.Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 24 часов, стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 1 недели. |
| 2.12. | Реагенты для иммунотурбидиметрического определения антигена фактора фон Виллебранда | # 1. Реагенты совместимы с автоматическим анализатором гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. # 2.Форма выпуска – жидкие реагенты. # 3.Стабильность реагентов после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 4 недель. |
| 2.13. | Реагенты для определения активности фактора фон Виллебранда | # 1.Реагенты для иммунотурбидиметрического анализа с латексным усилением, предназначенный для автоматизированного определения активности фактора Виллебранда в цитратной плазме человека. # 2. Реагенты совместимы с автоматическим анализатором гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. # 3.В состав набора должны входить три жидких готовых к использованию реагента. # 4. Стабильность реагентов после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 4 недель, стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 6 месяцев. |
| 2.14. | Имидазоловый буфер | 1. Разбавляющий буфер для антигена фактора фон Виллебранда, совместимый с, предлагаемом в п.13. # 2. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 2 месяцев. |
| 2.15. | Дефицитная плазма по VIII фактору | # 1. Диагностические реагенты in vitro для определения активности фактора VIII в плазме крови человека коагулометрическими методами. # 2. Реагенты совместимы с автоматическим анализатором гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. 3. Форма выпуска – лиофилизат. # 4. Стабильность после восстановления при +15 - +25 оС – не менее 8 часов; стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 4 недель. |
| 2.16. | Дефицитная плазма по IX фактору | # 1. Диагностические реагенты in vitro для определения активности фактора IX в плазме крови человека коагулометрическими методами. # 2. Реагенты совместимы с автоматическим анализатором гемостаза производства Sysmex, Corp., Япония серии СА. 3. Форма выпуска – лиофилизат. # 4. Стабильность после вскрытия при +15 - +25 оС – не менее 8 часов; стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 4 недель. |
| 2.17. | Мультикалибратор ПВ | # 1. Калибратор для прямой калибровки протромбинового времени в МНО и % активности по Квику # 2. Мультикалибратор ПВ должен содержать не менее 6 калибровочных плазм различных уровней. # 3. Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. # 4. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 часов; стабильность после замораживания при -18 оС – не менее 4 недель. |
| 2.18. | Калибровочная плазма | 1. Стандартная человеческая плазма для калибровки: фибриногена (метод Клаусса), антитромбина III, активности факторов VIII, IX. 2. Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. # 3. Стабильность после вскрытия при +15 - +25 оС – не менее 4 часов; стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 4 недель. |
| 2.19. | Плазма калибровочная специализированная | 1. Плазма для калибровки: фактор Виллебранда (антиген), протеин C, свободный протеин S. 2. Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. # 3. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 8 часов; стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 2 месяцев. |
| 2.20. | Стандартная человеческая плазма | # 1. Стандартная человеческая плазма для калибровки: протромбиновое время (ПВ); Фибриноген (метод Клаусса), Факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), Ингибиторы: Антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, Общая активность комплемента, Плазминоген. 2. Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. 3.Наличие прослеживаемости до референсного стандарта ВОЗ. 4. Объем флакона не более 1 мл. # 5. Стабильность после вскрытия при +15 - +25 оС – не менее 4 часов; стабильность после замораживания при -20 оС – не менее 4 недель. |

2.21.  Предлагаемые реагенты, калибраторы, контроли должны быть предназначены для применения на автоматическом анализаторе гемостаза CA-660 производства Sysmex, Corp., Япония, что должно быть подтверждено документально (инструкции по применению, адаптационные методики для работы на анализаторе CA-660 Sysmex, Corp., Япония).

2.22. Поставщик должен гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных реагентов.