ГродМТ 426/26-ЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Монитор пациента медицинский

- Соcтав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор пациента медицинский | шт | 4 |

2. Технические требования:

Монитор позволяет проводить измерения:
- электрокардиограммы (ЭКГ);
- частоты сердечных сокращений (ЧСС);
- частоты дыхания (ЧД);
- частоты пульса (ЧП);

- инвазивного артериального давления (ИАД);
- степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2);
 - температуры тела (ТЕМП);

Основные характеристики

| Наименование, ед. измерения | Значение |
| --- | --- |
| Блок ЭКГ |  |
| ЭКГ кабель пациента | 3 проводной/5 проводной |
| количество отведений измерения ЭКГ | 3/7 |
| мониторинг ЭКГ по отведениям |  |
| при 3-проводном кабеле пациента | I, II, III |
| при 5-проводном кабеле пациента | I, II, III, V, aVF , aVL |
| скорость отображения, мм/с | 12,5; 25,0; 50,0 |
| измерения ЧСС |  |
| диапазон измерений ЧСС, сокр/мин | от 25 до 250 |
| Блок ИАД |  |
| количество каналов | 2 |
| диапазон измерений давления для взрослых, мм.рт.ст | от 20 до 250 |
| диапазон измерений давления для детей, мм.рт.ст | от 20 до 180 |
| Блок температуры |  |
| диапазон индикации температуры, 0С | от +15 до +45 |
| диапазон измерения температуры, 0С | от +34 до +43 |
| пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, 0С | ± 0,2 |
| Блок SpO2 |  |
| метод двухволновый |  |
| диапазон мониторинга SpO2, % | от 50 до 100 |
| Блок дыхания |  |
| диапазон мониторинга ЧД, вдох/мин | от 6 до 150 |
| Электропитание |  |
| напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 230 ± 23 |
| напряжение питания от встроенного источника питания (аккумуляторной батареи) емкостью 3,3 А ч, В | 12±2 |
| непрерывная работа при полном заряде аккумуляторной батареи, не менее, ч | 4,0 |