ГродМТ 426/26-ЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Монитор пациента медицинский

1. Соcтав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Монитор пациента медицинский

	шт
	4



2. Технические требования:
Монитор позволяет проводить измерения:
- электрокардиограммы (ЭКГ);
- частоты сердечных сокращений (ЧСС);
- частоты дыхания (ЧД);
- частоты пульса (ЧП);
- инвазивного артериального давления (ИАД);
- степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2);
 - температуры тела (ТЕМП);

Основные характеристики
	Наименование, ед. измерения
	Значение

	Блок ЭКГ
	

	ЭКГ кабель пациента
	3 проводной/5 проводной

	количество отведений измерения ЭКГ
	3/7

	мониторинг ЭКГ по отведениям
	

	при 3-проводном кабеле пациента
	I,  II,  III

	при 5-проводном кабеле пациента
	I, II,  III,  V,  aVF , aVL

	скорость отображения, мм/с
	12,5; 25,0; 50,0

	измерения ЧСС
	

	диапазон измерений ЧСС, сокр/мин
	от 25 до 250

	Блок ИАД
	

	количество каналов
	2

	диапазон измерений давления для взрослых, мм.рт.ст
	от 20 до 250

	диапазон измерений давления для детей, мм.рт.ст
	от 20 до 180

	Блок температуры
	

	диапазон индикации температуры, 0С
	от +15 до +45

	диапазон измерения температуры, 0С
	от +34 до +43

	пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, 0С
	± 0,2

	Блок SpO2
	

	метод двухволновый
	

	диапазон мониторинга SpO2, %
	от 50 до 100

	Блок дыхания
	

	диапазон мониторинга ЧД, вдох/мин
	от 6 до 150

	Электропитание
	

	напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В
	230 ± 23

	напряжение питания от встроенного источника питания (аккумуляторной батареи) емкостью 3,3 А ч, В
	12±2

	непрерывная работа при полном заряде аккумуляторной батареи, не менее, ч

	4,0




