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Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения

Лот 12 Индикатор контроля паровой стерилизации

1. Состав (комплектация) и технические требования

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во, ед. изм.

	1.1
	Индикатор контроля паровой стерилизации внутренние – 134/7 
	Индикатор для контроля паровой стерилизации должен быть: многопеременным 4 класса по ГОСТ ISO 11140-1-2011; на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации;

- цвет эталонной и индикаторной метки должен быть в разной цветовой гамме;

- предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в стерилизационной камере (внутри изделий и снаружи)
- должны применятся при температуре в пределах 134-135°С времени стерилизации 7 минут, и при температуре в пределах 120-121°С времени стерилизации 20 минут; применяться в паровых стерилизаторах с гравитационным (либо форвакуумным методом) удаления воздуха из стерилизационной камеры;
*должны применяться на паровых стерилизаторах производства ВМТ тип STERIVAP 6612-2 ED; 2006 года выпуска.

- должен иметь липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке; должен быть покрыт паропроницаемым водозащитным слоем для изоляции индикаторной композиции (от попадания химического реагента на инструменты);

- на упаковке должна быть нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ ISO 11140-1-2011.
	120 000

штук

	1.2.
	Индикатор контроля паровой стерилизации наружные - 134/7 
	
	120 000

штук


