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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ – НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА: автоматическая система дистилляции (анализатор протеиновый по Кьельдалю) – 1шт.
2. КОД ТОВАРА ПО ОКРБ:
26.51.53.830 – Приборы и аппаратура для физического или химического анализа электронные, прочее
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

3.1. Основной прибор со встроенным автоматическим титратором – 1 шт;
3.2. рН-электрод – 2 шт;
3.3. Буферные растворы для калибровки электрода – 1 комплект;
3.4. Пробирка (колба ) для разложения /дистилляции – 1 шт;
3.5. Комплект соединительных шлангов – 1 комплект;
3.6. Программное обеспечение – 1 комплект;
3.7. Комплект катализаторов: 5 g K2SO4 + 0,15 g CuSO4 - 5 H2O + 0,15 g TiO2, упаковка 500 шт – 2 упак;

3.8. Интрукция по эксплуатации на русском языке – 1 шт;
3.9. Свидетельство о прохождении поверки БелГИМа РБ;

3.10. Копии деклараций соответствия технических регламентов стран Таможенного союза на предлагаемое к поставке оборудование;
3.11. Ввод в эксплуатацию, обучение персонала.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДРУГИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА:
	4.1
	Объем дистилляционной (реакционной) пробирки (колбы), не менее ……………

	250 мл

	4.2
	Время дистилляции, не более …………..

	4 мин

	4.3
	Производительность дистилляции, 

не менее…………………………………..

	40 мл/мин

	4.4
	Автоматическое выполнение следующих операций: ………………...
	добавление щелочи в реакционную  пробирку (колбы), добавление воды для разбавления пробы в реакционную колбу, добавление борной кислоты и титранта в приемный сосуд для титрования, удаления остатков пробы после  дистилляции и титрования титрование, расчет  и выдача результатов


	4.5
	Программирование  и калибровка дозирующих насосов ……………………
	от  0  до  999  мл


	4.6
	Автоматическое определение конечной точки титрования (точки эквивалентности) ………………………..

	потенциометрическим методом  кислотно-основного титрования

	4.7
	Слив пробирки 250 мл, не более ……….

	20 секунд

	4.8
	Точность бюретки: дискретность дозирования……………………………..

	1 мкл один шаг

	4.9
	Воспроизводилось …………………….
	не хуже ±1 % относительных белка/азота, включая пробоподготовку


	4.10
	Восстановление азота при содержании от 1 до 200 мг азота, не менее…………

	99,5 %

	4.11
	Автоматический потенциометрический титратор ………………………………….

	встроен в корпус

	4.12
	Наличие встроенного генератора пара  с регулируемой мощностью  ……………

	10-100%;

	4.13
	Потребление воды, не более……………. 
Системы экономии воды ………….…

	1 мл/мин.

есть

	4.14
	Встроенной системы контроля за безопасностью …...................................

	есть

	4.15
	Возможность подключения автоматического пробоотборника (автосамплера), не менее ……………….

	20  образцов

	4.16
	Объем памяти …………………………..
	не ограничен


               ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА: Белорусские рубли

5. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Республиканский бюджет

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: Оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.
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